项目编号：HQEYMJ-2025C11

招 标 文 件

采购人：霍邱县孟集镇中心卫生院

二〇二五年十一月

第一部分 招标文件

一、招标公告

现对霍邱县孟集镇中心卫生院全自动血凝分析仪及病人监护仪采购及安装项目进行院网招标，欢迎具备条件的国内投标供应商参加投标。

一、项目名称及内容

1、项目编号：HQEYMJ-2025C11

2、项目名称: 全自动血凝分析仪及病人监护仪采购及安装项目

3、项目单位：霍邱县孟集镇中心卫生院

4、标段（包别）划分：不分包

5、项目限价：3.0万元

6、项目内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 分项预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动凝血分析仪 | 1 | 19000 |
| 2 | 病人监护仪 | 1 | 11000 |

二、投标供应商资格

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、本项目不接受联合体投标；

7、有效期内的营业执照、组织机构代码、税务登记证（或三证合一）、医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（或备案凭证）、法人或授权人证件。

8、资格后审，即开标后评标委员会对投标人资格进行合格性审查。

三、报名须知

1、报名时间：2025年11月05日至2025年11月07日17:30（投标截止时间）

2、报名方式：投标人须在报名时间内下载并填写报名签到表（见公告附件1），将报名签到表以PDF电子版形式发送至报名邮箱：13972224@qq.com。

四、招标文件的获取：

自行下载采购公告附件2。

五、开标时间及地点

1、开标时间：2025年11月11日15:30（北京时间）；

2、开标地点：霍邱县孟集镇中心卫生院行政楼二楼会议室

六、联系方法

1、项目单位：霍邱县孟集镇中心卫生院

２、地址：霍邱县孟集镇中心卫生院

３、联系人：孟主席     电话：18075035603

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：全自动血凝分析仪及病人监护仪采购及安装项目目 项目编号：HQEYMJ-2025C11 |
| 2 | 采购人：霍邱县孟集镇中心卫生院 |
| 3 | 招标方式：竞争性磋商 开标时间：2025年11月11日15:30 开标地点：霍邱县孟集镇中心卫生院行政楼二楼会议室 |
| 4 | 投标文件所需份数：2份，正本一份，副本一份 |
| 5 | 签订合同时间及地点：公告结束，中标人应在3个工作日内自行到医院拿取中标通知书，并在拿取中标通知书后的7个工作日内，在霍邱县孟集镇中心卫生院签订合同。 |
| 6 | 供货地点：霍邱县孟集镇中心卫生院 供货期限：合同签订后7个工作日内完成安装及调试。中标人如不在规定期限内完成合同签订及供货工作，医院方可视情节取消其本次中标结果(医院有特殊要求除外)。 质保期 ：至少1年 |
| 7 | 验收标准：完全响应招标文件相关条款要求 付款方式：货物验收合格后七个工作日内付至合同总价款的95%，余款5%待质保期满无质量问题后一次性付清（不计息） |

三、投标人须知

（一）总    则

1、资金来源

1.1医院自筹。

1.2投标费用：投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）招标文件

2.招标文件构成

2.1招标文件包括以下部分：

一、招标公告；

二、投标人须知前附表；

三、投标人须知；

四、评标办法；

五、合同格式；

六、采购需求及技术要求；

2.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

2.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

2.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标公告发出之日起3个工作日内提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

2.5本次招标文件的解释权归采购人。

（三）投标文件的编制

3.1投标文件构成与格式

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价汇总表

四、技术规格响应表

五、投标人情况综合简介

六、法人授权书

七、产品质量承诺函

八、有关证明文件

3.1.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

3.1.2除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。

3.1.5投标文件应编制连续页码。投标文件除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

3.1.6电报、电话、传真、邮件等形式的投标概不接受。

3.2报价

3.2.1投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

3.2.2本次招标只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

3.2.3投标报价包含完成此次采购范围内所需费用的全部价格，包含但不限于：设备的运输、安装、调试、维护、搬运、装卸、验收、交付后约定期限内的免费维保、税费等。投标报价为签订合同的依据。

3.2.4采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

3.2.5中标人须承担中标至实际供货期间仪器设备及安装费用的市场价格变化的风险。

3.3投标内容填写及说明

投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的资料、证明及数据，将导致投标严重失分或无效。

3.4.投标人须提供的资格审查资料：

营业执照、组织机构代码、税务登记证（或三证合一）副本(复印件或扫描件加盖公章）；所投产品医疗器械注册证或备案证，医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证（以上证件须提供复印件或扫描件加盖公章）；参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；无不良信用记录声明函；法人授权委托书以及被委托投标代表身份证原件；所投产品为进口产品须提供厂家授权证明（需加盖厂家鲜章）等文件材料。

其他所需相关证明资料需由投标人自行在投标书中体现，评委在评标活动期间有权作出资格性审查。

（四）投标文件的递交

4.1投标文件的密封和标记

（1）因投标文件装订问题造成松散、丢失，按无效投标处理。

（2）投标文件密封袋“封口处”应密封，并加盖投标人公章。投标文件密封袋上应写明项目名称、项目编号。

（3）投标人应将投标文件分开密封包装。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应当在招标公告约定的时间在开标现场递交投标文件。

4.2.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件。

(五) 开标与评标

5.1开标

5.1.1医院将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织开标，投标人的法定代表人或其被授权的委托人应准时参加。

5.1.2医院凭招标公告约定的时间在开标现场接收投标人的投标文件。

5.1.3开标时，医院将当众宣读投标人名称、投标报价等医院认为合适的其它详细内容。

5.1.4投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.2评标

5.2.1评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行投标有效性评审。评审时，医院评委会将审查投标人资格条件是否符合招标文件要求，实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货及服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

5.2.2投标人存在下列情况之一的，投标无效

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(六) 定标与签订合同

6.定标

6.1 定标方式详见“评标办法”；

6.2 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交相关管理部门依法处理：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

6.3医院将在院网上发布中标公告。

6.4医院将以中标通知书形式通知中标人。

6.5.签订合同

6.5.1中标人应在规定的时间内到医院领取中标通知书，并及时与医院签订合同。招标文件、中标人的投标文件等，均作为合同的附件。

6.5.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。

6.5.3医院保留要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货时间地点及服务细则等作适当调整的权利。

6.6验收

6.6.1采购人验收时，可以成立（由合同双方、资产管理人、技术人员等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

6.6.2检测、验收费用均由合同乙方（中标人）承担。

（七） 质疑与回复

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

7.1招标文件发出后，投标供应商如发现招标文件的商务条款、技术要求存在错误、遗漏、含混不清等问题，可在发布招标公告之日起3个工作日内向医院提出询问，要求修改或澄清。供应商对采购文件提出质疑的，应当在发布招标公告之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。

7.2供应商对中标或者成交结果的质疑，应当在发布中标公告之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出。

7.3在确定投标人的质疑为合法质疑后，医院采购相关科室从接到投标人的书面质疑函起，在3个工作日内给予回复。

供应商应当在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 四、评标办法

1. 评标方法

评标委员会将根据投标人的最终得分，由高到低顺序推荐中标候选人。若出现两家投标人综合得分相同且投标报价相同的情况时，按技术指标优劣顺序排列。

本次投标主要产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查(审查表见下)的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审得分相同的投标人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 |
| 1 | 营业执照 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 3 | 有依法缴纳税收的良好记录 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 4 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 5 | 投标供应商法人是否为同一人或者投标供应商之间是否存在直接控股、管理关系 | 查验响应文件内有效证明材料（信用中国查询页面截图） |  |
| 6 | 有效期内的医疗器械经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（或备案凭证）、法人或授权人证件等 | 查验响应文件内有效证明材料 |  |
| 7 | 供货期、质保期 | 符合投标人须知前附表要求 |  |
| 8 | 付款方式响应 | 符合投标人须知前附表要求 |  |
| 9 | 供应商名称 | 与有效的营业执照一致 |  |
| 10 | 响应文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |  |
| 11 | 承诺书 | 承诺书符合招标文件要求 |  |
| 12 | 其他要求 | 招标文件规定的其他实质性要求 |  |
| 评审指标通过标准：以上内容由评标委员会按照上述评审标准逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，响应文件将被否决。 |  |  |  |

2. 评标原则

遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 评标委员会组成及职责

评标委员会按医院相关规定组建,所有评标委员会成员评审结束后，签字确认。

4. 评标结果

评标委员会按照招标文件规定的评审标准推荐中标候选人，并现场确定中标人。

5. 评标办法

本项目采用综合评分法。

- 1.商务部分（ 40分）

# 评标基准价的确定: 本次投标人最低报价为评标基准价，报价得分为 40分，其余投标人报价得分按公式：（评标基准价/投标报价）×40％×100计算；

- 2.技术部分（ 60分）

| 综合实力和信誉10分 | 评标委员会对所投产品的质量信誉、市场占有率、品牌影响力、用户满意度、工艺流程等进行综合评议，共10分。 |
| --- | --- |
| 所投产品性能 35分 | 对所投产品的技术参数、性能、质量、认证证书对照招标文件的要求进行评议，投标人须提供详细与招标要求逐一对应的技术参数相应表，参数全部满足招标文件要求的得基本分35分。带★的技术参数须提供佐证材料（检测报告、厂家提供的响应说明书等其中之一的扫描件加盖公章，每一个佐证材料需标明所在标书的页码），带★的每项负偏离扣5分，非★每项负偏离扣2分，扣完为止。 |
| 质保期 4分 | 质保期1年，每延长1年得4分，共4分。 |
| 售后6分 | - 1.接到报修电话后1小时内响应，36小时内解决问题或到达维修现场，得3分； - 2.在安徽省内有分公司或售后服务网点（附工程师电话及社保证明），得3分。 |
| 业绩 5分 | - 投标人提供2022年6月1日以来所投产品在国内同级及以上医院销售单项合同，提供1份得2.5分，满分5分。投标人须提供中标采购合同原件或复印件加盖投标人公章。 |

五、 合同格式

采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。合同格式由采购人与成交人共同协商签订。

- 技术要求

一、本次采购货物名称、技术参数、数量等情况如下：

（一）设备名称：全自动血凝仪主要技术参数    1台

★1、测试方法：光学散射凝固法（不需要磁珠）

2、测试速度：≥120项测试/小时

★3、检测通道：≥7个,包含凝固法、免疫比浊法、发色底物法三种检测通道

4、检测项目：PT、APTT、TT、FIB、PLG、α2-AP、PC、Heparin、D-Dimer、FDP、各项凝血因子等。

5、线性：r≥0.975

6、样本位：≥27个，均可作为急诊位

★7、试剂位：≥23个，均具备冷藏功能

8、样本量：4—120 μl

9、试剂量：4—200 μl

★10、混匀方式：旋涡式振荡混匀,以保证反应充分和结果准确性

11、反应杯：可同时装载＞70个反应杯

12、试剂预热：具备

13、打印：内置

★14、操作方式：触摸屏操作，一体机，不需要外接电脑控制，节约科室空间

15、耗水量：≤0.5 L/小时

16、纤维蛋白原（FIB）测定：PT演算法和clauss法

17、定标方法：“折线回归”、“线性回归”、“双对数直线回归”、“双对数折线回归”。

18、试剂量监测：对测试过程中试剂用量的实时监测，当试剂用余量较少时，系统将报警。

19、质控判别规则：具备质控控制限和多规则质控等多种判别规则

20、样本管规格：支持标准试管、原始采血管和微量样本杯

21、自动重测功能，依据测试结果和多种预设条件，系统可自动判断是否需要进行样本重稀释及测试，保证结果的可靠性。

★22、为节约成本，反应杯无需磁珠，且只需要一种清洗液。

（二）设备名称：病人监护仪主要技术参数    1台

病人监护仪技术参数

一.整机要求：

1、便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

★2、≥12寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800

★3、屏幕标配电容屏非电阻屏。

★4、标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥10小时。

5、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

6、监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。

二.监测参数：

1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

★2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。

3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。

4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

★6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

★7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。

★8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性。

9、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式

★10、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。

11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。

★12、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

三.系统功能：

1、具有三级声光报警，参数报警级别可调。

★2、支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能。

3、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则，提供说明书或检验报告证明。

4、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

★5、支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值。支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能，≥24小时呼吸氧合图事件回顾。

6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式。

7、具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

★8、可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。

★9、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

★10、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

★11、支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。

12、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。

四.安全与认证：

4.1、投标型号监护仪认证：通过国家三类注册。

- 三、相关要求

- 1.供应商需在投标文件中列明所投产品品牌、规格型号、数量等设备配置清单和选配件清单，未列出的选项即表示已包含在投标总价中；

- 2.提供的设备必须是原厂的全新设备；

- 3.免费提供现场培训。

- 4.耗材价格：采购人和中标人在评标现场商谈，商谈结果作为设备招标中标的必要条件之一。

5.中标后签订合同前可提供样机以供采购人核验产品技术参数。

- 第二部分  投标文件格式

霍邱县孟集镇中心卫生院医疗设备采购项目

投    标   文  件

项目编号：

采购人：

投标人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

- 一、投标函

致：

根据贵方“     ”（项目编号             ）招标文件 ，正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人                （投标人全称），提交投标文件   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货及服务及安装及服务，并通过买方验收。

（2）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改、澄清、答疑等（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（3）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（4）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（5）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（6）我方同意招标文件规定的付款方式。

（7）与本投标有关的通讯地址：

电话：

投标人：（公章）

法定代表人或授权委托人姓名（签字或盖章）：

日期：

二、开标一览表

投标人名称（公章）：

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 人民币小写（元）： 人民币大写（元）： |
| 付款响应 |  |
| 工期响应 |  |
| 质保期响应 |  |

- 三、投标报价汇总表

项目编号：

| 序 号 | 名 称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |
| 总 计 |  |  |

投标人：（公章）

年   月  日

- 四、技术规格响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：采购需求响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 第二部分：其他响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期限 |  |  |  |
| 2 | 免费质保期 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| 4 | 付款响应 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |

投标人：（公章）

日期：

五、投标人情况综合简介

包括人员、设备、企业荣誉、业绩等情况 ，投标人可自拟格式。

六、法人授权书（参考格式）

致：霍邱县孟集镇中心卫生院

本授权书声明：                （投标单位名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就采购编号              项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：                     固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：                     固定电话：

七、  八