## 振动排痰机
霍邱县人民医院振动排痰机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 主机配备彩色触控液晶显示屏
2. 治疗单元与主机最大连接距离≥2m
3.★包含靠垫治疗头，靠垫厚度不高于110mm
4.★治疗单元可满足在X、Y、Z三个轴向上同时振动
5. 治疗单元振动强度(加速度)≤120m/s2
6. 治疗单元振动频率范围10Hz~60Hz，每5Hz一档
7. 拥有STD、CPM两种输出模式
8.★可实现无需人员持续操作的背部仰卧位全自动排痰
9. 治疗时间范围：5~60分钟，档位数≥10
10.支持运行状态下随时调节其频率、模式、时间等参数
11.拥有语音、文字两种播报方式
12.语音大小调节档位≥3档，可调至挡位0（静音运作）
13.★消毒方式：75%酒精或者其他医用消毒剂擦拭消毒。
14. 工作噪声≤65dB（A）
15. 电磁兼容符合GB 4824，不易对附近电子设备产生干扰。
16. 主机电源具有熔断功能，≥2个熔断器
17.★所有接触患者的治疗头表面材料必须提供符合生物相容性要求（包括细胞毒性、皮肤刺激、皮肤致敏）的证明材料。
18.★振幅值（P-P）范围：1.2mm≤振幅值≤4mm

## 腹腔手术器械
霍邱县人民医院腹腔手术器械技术参数征询表
参数需求 | 规格型号 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、适用范围：用于夹持缝合针、金属夹等器械。 2、产品尺寸：总长为36cm滑板式弯无齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 滑板式 弯 无齿 头宽8
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为36cm滑板式角弯，有锁牙 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 滑板式 角弯 有锁牙 1×2齿
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为36cm滑板式角弯，有锁牙 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 滑板式 角弯 有锁牙 1×2齿
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为360mm滑板式弯，头部尺寸为H15mm有锁牙 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 滑板式 弯H15 有锁牙 1×2齿
1、适用范围：供夹持动脉、动脉导管作阻断血流用。 2、产品尺寸：总长为240mm角弯2×3齿，弯折角度×弯折高度为70°×73mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 24cm角弯70°×73 2×3齿
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为360mm滑板式弯，头部尺寸为H10mm有锁牙 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 滑板式 弯H10 有锁牙 1×2齿
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为360mm滑板式弯，头部尺寸为H22mm有锁牙 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 滑板式 弯H22 有锁牙 1×2齿
1、适用范围：供侧壁阻断血流用。 2、产品尺寸：总长为260mm双角弯1×2齿，弯折角度×弯折高度为55°×45mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 26cm双角弯55°×45 1×2齿
1、适用范围：用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。 2、产品尺寸：总长为36cm滑板式，三角形弯 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 滑板式 三角形 弯 有锁牙 横齿
1、适用范围：用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。 2、产品尺寸：总长为36cm滑板式，中空弯 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 滑板式 中空 弯 有锁牙 横齿
1、适用范围：用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。 2、产品尺寸：总长为360mm滑板式碗口有齿，头宽8mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 滑板式 碗口有齿 头宽8
1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 2、产品尺寸：精细剪总长为320mm滑板式弯，头部尺寸为H10mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 精细剪 32cm 滑板式 弯H10
1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为33cm滑板式，弯无损伤式 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 30cm 滑板式 弯 无损伤式
1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为330mm平头弯形，直径为φ6mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 33cm 弯形 平头 φ6
1、适用范围：用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。 2、产品尺寸：总长为330mm平头角弯尾弯，直径为φ6mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 33cm 角弯尾弯 平头 φ6
1、适用范围：用于缝合打结 2、产品尺寸：总长为36cm直角钩头 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：06Cr19Ni10材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm 直角钩头
1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为300mm1×2齿，头部尺寸为2.4mm带定位 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 30cm 1×2齿 2.4 带定位
1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为240mm弯1×2齿，头部尺寸为2.4mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 24cm 1×2齿 弯 2.4 带定位
1、适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。 2、产品尺寸：反力式 静脉 弯 45mm 1×2齿 3、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 静脉 弯 45mm 1×2齿
1、适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。 2、产品尺寸：反力式 动脉 弯 45mm 1×2齿 3、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 动脉 弯 45mm 1×2齿
1、适用范围：用于在内窥镜手术中对人体组织进行凝血。 2、产品尺寸：型号为电钩DS-DG-01φ5×330mm 3、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 电钩DS-DG-01φ5×330mm
1、适用范围：配套腹腔镜手术使用，用于腹腔内手术打结后，将结推送至结扎部位并压紧固定，适配普外科、妇科、泌尿外科等腹腔镜微创手术。 2、产品尺寸：规格为φ5×330mm（外径φ5mm，有效工作长度330mm），手柄适配人体工学设计 3、表面处理：器械表面经特殊抛光处理后镀铬，光滑无毛刺、无氧化斑点易清洗、易灭菌，无污渍残留。 4、材料：与患者接触部位采用20Cr13医用不锈钢制成，连接部位焊接牢固，耐腐蚀、无毒性。 55、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | DS-FQ-1推结器φ5×330mm月牙形
1、适用范围：用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。 2、产品尺寸：总长为360mm滑板式三角形H20mm弯，有锁牙横齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 36cm滑板式 三角形H20弯 有锁牙 横齿

## 开放手术器械
霍邱县人民医院开放手术器械技术参数征询表
参数需求 | 规格型号 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。 2、产品尺寸：总长为16cm活动式3×3钩锐 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 16cm 活动式3×3钩锐
1、适用范围：用于与拉钩配合使用，牵开组织。 2、产品尺寸：总长为14cm固定式3×4钩锐 3、表面处理：喷砂无镀层 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 14cm 固定式3×4钩锐
1、适用范围：用于牵开组织。 2、产品尺寸：型式为双叶滑动式，叶片尺寸为30×40mm(钛) 3、表面处理：本色砂面 4、材料：TC4材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 双叶滑动式30×40(钛)
1、适用范围：用于牵开组织。 2、产品尺寸：型式为单叶转动式，叶片尺寸为50×18mm(小儿钛) 3、表面处理：本色砂面 4、材料：TC4材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 单叶转动式50×18(小儿 钛)
1、适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。 2、产品尺寸：反力式 静脉 直 45mm 1×2齿 3、表面处理： 4、材料： 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 静脉 直 45mm 1×2齿
1、适用范围：用于显微手术中夹持微血管止血。 2、产品尺寸：反力式 动脉 直 45mm 1×2齿 3、表面处理： 4、材料： 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 动脉 直 45mm 1×2齿
1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为普通，头宽6mm(妇科) 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 20cm普通 头宽6(妇科)
1、适用范围：用于钳夹组织。 2、产品尺寸：总长为200mm头部为直有齿，头宽18mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 20cm直有齿 头宽18
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为180mm弯全齿，头部尺寸为H10mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 180mm 弯全齿 H10
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为200mm弯全齿，头部尺寸为H15mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 200mm 弯全齿 H15
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为220mm弯，头部尺寸为H10mm全齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 220mm 弯 H10 全齿 有锁牙
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为250mm弯全齿，头部尺寸为H15mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 250mm 弯全齿 H15
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为250mm弯全齿，头部尺寸为H10mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 250mm 弯全齿 H10
1、适用范围：用于直视下腹部外科手术时，分离、夹持组织。 2、产品尺寸：总长为220mm角弯，头部尺寸为H14mm全齿 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 220mm 角弯 H14 全齿 有锁牙
1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为300mm弯形喇叭头，直径为φ6mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 30cm弯形 喇叭头φ6
1、适用范围：用于手术中冲洗组织或吸液。 2、产品尺寸：总长为220mm弯形平头，直径为φ5mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr18Ni9材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 22cm弯形 平头φ5
1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为260mm镶片0.2mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 26cm 镶片0.2
1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为230mm镶片0.2mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 23cm 镶片0.2
1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为200mm镶片0.4mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 20cm 镶片0.4
1、适用范围：用于钳夹器械。 2、产品尺寸：总长为180mm镶片0.4mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 18cm 镶片0.4
1、适用范围：供夹持动脉、动脉导管作阻断血流用。 2、产品尺寸：总长为230mm角弯1×2齿，弯折角度×弯折高度为60°×55mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 23cm角弯60°×55 1×2齿
1、适用范围：供夹持动脉残端作止血用。 2、产品尺寸：总长为220mm角弯单齿，弯折角度×弯折高度为30°×28mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 22cm角弯30°×28 单齿
1、适用范围：供夹持主动脉作阻断血流用。 2、产品尺寸：总长为220mm圆弯1×2齿，头部尺寸为75×11mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 22cm圆弯75×11 1×2齿
1、适用范围：供夹持主动脉作阻断血流用。 2、产品尺寸：总长为220mm双角弯1×2齿，弯折角度×弯折高度为45°×30mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 22cm双角弯45°×30 1×2齿
1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 2、产品尺寸：型式为综合剪230mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 综合剪 23cm
1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 2、产品尺寸：型式为精细剪260mm，弯金圈 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 精细剪 26cm 弯 金圈
1、适用范围：用于剪切人体组织、皮肤。 2、产品尺寸：型式为精细剪260mm，弯金圈 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：30Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 精细剪 26cm 弯 金圈
1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为220mm1×2齿，头部尺寸为2.4mm带定位 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 22cm 1×2齿 2.4 带定位
1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为240mm弯1×2齿，头部尺寸为2.4mm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 24cm 1×2齿 弯 2.4 带定位
1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为240mm1×2齿，头部尺寸为2.4mm带定位 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 24cm 1×2齿 2.4 带定位
1、适用范围：用于夹持人体组织。 2、产品尺寸：总长为240mm1×2齿，头部尺寸为2mm带定位 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：12Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 24cm 1×2齿 2 带定位
1、适用范围：用于钩拉心血管组织，显露手术视野。 2、产品尺寸：总长为180mm圆弯扁柄，头部尺寸为10×17.5mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 18cm圆弯10×17.5 扁柄
1、适用范围：用于钩拉心血管组织，显露手术视野。 2、产品尺寸：总长为180mm圆弯扁柄，头部尺寸为6×12mm 3、表面处理：装饰纹镀铬 4、材料：20Cr13材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 18cm圆弯6×12 扁柄
1、适用范围：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜及软组织。 2、产品尺寸：总长为200mm型式为直叶片，头宽3.0mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 20cm直叶片头 宽3.0
1、适用范围：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根。 2、产品尺寸：总长为200mm型式为直形直角弯球头，头部尺寸为φ1×40mm 3、表面处理：装饰纹钝化 4、材料：头部：20Cr13 柄部：12Cr18Ni9材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 20cm直形 直角弯球头φ1×4
1、适用范围：用于钩拉心血管组织，显露手术视野。 2、产品尺寸：总长为240mm直角弯腱索，头部尺寸为φ2.4×10mm 3、表面处理：本色镀铬 4、材料：拉钩：20Cr13 手柄：12Cr18Ni9材料制成 5、符合ISO 13485、CE或FDA认证。 | 24cm直角弯φ2.4×10 腱索