## 血液透析机
霍邱县人民医院血透机（单泵）设备技术参数征询表
参数需求 | 填写投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
用途
用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗。支持血液透析、单纯超滤等多种治疗模式。
1 结构、外观指标
★1.1具有彩色液晶显示屏≥10 英寸，中文操作界面。
1.2报警提示功能：具有可视声光报警提示。
1.3标配一体化中控脚踏。
▲1.4设计使用年限≥10年，经久耐用
2 产品性能要求
2.1血泵流量控制范围：100～600ml/min。兼容不同规格内径的标准血液管路。
2.2透析液流量范围：300 ml/min～700 ml/min，可调。
2.3超滤速度：0.10～4.00L/h。
2.4透析液导电率监测范围: 13～15ms/cm。
2.5透析液温度控制范围: 34.5℃～39.5℃。
2.6肝素泵：设置范围：0.1～9.9mL/h；可设定停止时间，单次注入量。
2.7具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃。
2.8消毒、脱钙一体化一键≤40 分钟。
3 安全指标
3.1具有气泡检测功能。
3.2漏血检测与报警：光学原理检测。
3.3具备动脉压监测，-280～+280mmHg
3.4具备静脉压监测，-50～+390 mmHg
3.5具有跨膜压监测，-60～+500mmHg
3.6后备电池: 标配内置电池，保证机器停电后使用时间≥30分钟，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。
4 其它技术要求
▲4.1开放耗材，不同治疗模式下均无需专用耗材。
4.2可保存治疗方案与治疗结果，自动保存病人治疗记录≥20次。
4.3可进行可调超滤曲线治疗，实现个性化透析。
4.4适用于各种规格透析液配方。
4.5 标配透析液过滤器支架组件。
4.6 配备干粉筒支架组件，碳酸氢盐干粉自动配制系统。
★4.7 配备血压监测，支持实时血压心率监测、血温、血容量和在线Kt/V监测。
4.8 配备网络接口。
4.9 五年内免费更换透析液过滤器。

## 血液透析滤过机
霍邱县人民医院血滤机（双泵）设备技术参数征询表
参数需求 | 填写投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
用途
用于急性或慢性肾功能衰竭患者的血液透析、血液滤过、血液透析滤过治疗。支持血液透析、血液滤过、血液透析滤过等多种治疗模式。
1 结构、外观指标
★1.1具有彩色液晶显示屏≥15英寸，中文操作界面。
1.2报警提示功能：具有可视声光报警提示。
1.3标配一体化中控脚踏。
▲1.4设计使用年限≥10年，经久耐用
2 产品性能要求
2.1血泵流量控制范围：100～600ml/min。兼容不同规格内径的标准血液管路。
2.2透析液流量范围：400 ml/min～700 ml/min，可调。
2.3超滤速度：0.10～4.00L/h。
2.4透析液导电率监测范围: 13～15ms/cm。
2.5透析液温度控制范围: 34.5℃～39.0℃。
2.6肝素泵：设置范围：0.5～9.9mL/h；可设定停止时间，单次注入量。
2.7具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃。
2.8消毒、脱钙一体化一键≤40 分钟。
2.9置换液速度30～300ml/min
3 安全指标
3.1具有气泡检测功能。
3.2漏血检测与报警：光学原理检测。
3.3具备动脉压监测，-280～+280mmHg
3.4具备静脉压监测，-50～+350 mmHg
3.5具有跨膜压监测，-60～+400mmHg
3.6后备电池: 标配内置电池，保证机器停电后使用时间≥30分钟，并且不丢失数据；同时压力监测，漏血和气泡检测正常工作。
4 其它技术要求
▲4.1开放耗材，不同治疗模式下均无需专用耗材。
4.2可保存治疗方案与治疗结果，自动保存病人治疗记录≥20次。
4.3可进行可调超滤曲线治疗，实现个性化透析。
4.4适用于各种规格透析液配方。
4.5 标配双透析液过滤器组件。
4.6 配备干粉筒支架组件，碳酸氢盐干粉自动配制系统。
★4.7 配备血压监测，支持实时血压心率监测、血温、血容量和在线Kt/V监测。
4.8 配备网络接口。
4.9 五年内免费更换透析液过滤器。

## 自动腹膜透析机
霍邱县人民医院自动腹膜透析机技术参数征询表
参数需求 | 填写投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
★1 系统原理 采用气压驱动的液体导流系统，无需称重
2 治疗模式 适合所有APD治疗模式：CCPD/IPD、TPD、aAPD等
★3 流量控制精度 ±3%
★4 目标精确度 ±5ml
5 容量显示精度 1ml
6 透析液温度设定控制点 34-39℃
7 透析液温度控制精度 ±2℃
★8 中文人机交互 ≥7寸LCD触摸屏、“两键式”操作，中文操作系统引导式文字、图片及语音提示
9 智能检测设备接入功能：可支持血压计、体重计、血糖仪等体征检测设备的数据自动接入功能，数据自动上传远程平台，提供预警功能，便于临床一体化管理
★10 适用的透析液：匹配市售的2L、3L和5L透析液
11 安全性：具有手控引流、空气监测自动排出、管路堵塞扭折智能判断、超温报警、断电保护等多种安全保护措施，提供24小时400免费技术支持服务
12 单周期注入量范围：范围为100ml-3500ml，适合各种人群治疗，包括婴幼儿
13 总治疗量范围 ：0.1L－80L
14 总治疗时间：1h-99h

## 甲烷氢呼气分析仪
霍邱县人民医院甲烷氢呼气分析仪技术参数征询表
参数需求 | 填写投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、产品用途
定量检测分析呼出气中H2（氢气）、CH4（甲烷）、NO（一氧化氮）、H2S（硫化氢）和CO2（二氧化碳）的体积分率浓度（选配相应模块的检测器）。
二、技术参数
★1.采样方式：在线或离线，满足不同的应用场景。
2.检测指标：经呼气末CO2监测指示的采样与校准的H2、CH4、NO、H2S和CO体积分率；经口/鼻部以50ml/s流速采样的NO、H2S体积分率（需同时选配NO与H2S检测器）。
3.检测范围：（1）H2：0－200ppm；（2）CH4：0-75ppm;（3）CO2：0-7%；（4）NO：0-3000ppb；（5）H2S：0-1000ppb
4.准确性（检测值与标准配气值的标准误差）：
（1）H2：±2ppm或5%，两者取较大值； （2）CH4：±2ppm或5%，两者取较大值；
（3）NO：±3ppb或10%，两者取较大值；（4）H2S：±3ppb或10%，两者取较大值；
5.重复性（同一配气或呼气浓度的重复检测误差）：相对标准偏差RSD应在10％内
★6.开机预热时间：≤15分钟，预热结束即可使用，无需每天使用前校准。
★7.传感器类型：H2/ NO/ H2S：电化学传感器；CH4：甲烷催化型半导体气敏元件与氢、氧与水气敏元件构成。
★8.采样过滤：吸入过滤器含高锰酸钾/活性炭/N99纤维层，可过滤环境中有害气体与细菌病毒等微生物，严防交叉感染；呼出过滤器含N99纤维层与湿化层，严防细菌病毒等微生物进入体内。
★9.设备内部装有湿度调节器，防止湿气对测试结果的影响。
10.免费提供配套相应耗材。
11.质量控制
（1）仪器自动监控并提示测试状态（包括吸气、憋气、呼气末、NO呼气流速、压力与时间）和分析过程，确保采样和分析的准确性与重复性。
（2）仪器具有标准气检验校准和呼出气检验校准两种质控方式，保证临床准确性。
（3）产品生产厂家具有制备标准气的能力并可提供具有配气资质的一氧化氮、氢气、甲烷、硫化氢标准气。
12.满足技术标准： （1）呼气氢（甲烷）： 2009年 罗马呼气氢实验共识声明； 2017年 呼气氢和甲烷测试在肠道疾病中的应用：北美共识； 2020年 北美胃肠病学会临床指南：小肠细菌过度生长； 2021年 成人和儿童氢和甲烷呼气测试适应证、测试流程和临床应用：欧洲指南； （2）呼出一氧化氮: 2005 年欧美 ATS/ERS 呼出气一氧化氮测定技术标准指南； 2007 年美国 FDA 呼出气一氧化氮测定产品注册指南； 2017 ERS呼气测定欧洲技术标准；

## Sheet4
霍邱县人民医院消化道动力检测和治疗系统技术参数征询表
参数需求 | 填写投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一 项目描述
▲1.1 设备用途：用于胃食管的压力、PH、阻抗及肛肠压力测定，对功能性消化病的检查，辅助临床医学诊断或实验研究。
二 技术要求
1 高分辨率固态式联合食管压力-阻抗
▲1.0 认证：NMPA认证，CE认证
1.1 主机功能
1.1.1 功能模块独立的高分辨率食管压力、阻抗检查，高分辨率肛肠压力功能模块
1.1.2 信号转换器可识别高分辨率压力-阻抗，高分辨率肛肠压力信号
1.1.3 主机信号显示可以在屏幕显示>32压力和阻抗的图形，并且可以任意设置屏幕显示行数
1.2 食管压力-阻抗电极
▲1.2.1 电极性状：固态传感器电极
▲1.2.2 电极直径：≤4mm
1.2.3 压力数目：≥32个压力传感器
1.2.4 压力检查范围：0-300mm Hg±2%
▲1.2.5 压力采集频率：≥100Hz
1.2.6 电极头形状：不小于2cm弹性硬化设计。
1.3 软件功能
1.3.1 吞咽模板：可以采集和分析吞水，胶体，固体
1.3.2 显示模式：可以显示压力和阻抗波形和地形图
1.3.3 芝加哥分类：包含芝加哥分类4.0
1.3.4 自动数据分析功能：有
1.3.5 数据模块：静态食管测压，动态食管测压，精确UES测压，食管下括约肌（LES），食管上括约肌（UES），食管体动力学评估，pH和PH阻抗电极导管定位
1.3.6 分析参数及功能：LES生理结构,PIP定位,静态LES/UES压力,有eSleeve技术，裂孔疝评估,LES/UES残余压力,芝加哥分类3.0，4.0数据(CDP，DCI，DL，IRP，食管收缩力度，食管蠕动收缩模式，IBP（intrabolus pressure）类型（30mmHg等压线）等)
1.3.7 操作界面彩色压力图与生理解剖图对应，便于临床操作和分析。
1.3.8 有实时操作步骤提示框，指导临床医师操作
1.3.9 自动识别UES、LES、PIP等生理部位
1.3.10 实时、动态显示电极位置
1.3.11 中英文操作界面，自动生成个性化诊断报告，提供报告模块
1.3.12 自动电极压力校准功能
1.3.13 任意设定电子袖套的位置和长度
1.3.14 等压线图，可任意设定压力强度
1.3.15 有记录回放分析功能
1.3.16 有压力反转点定位辅助工具
1.3.17 有智能鼠标辅助读图工具
1.3.18 补偿设计：智能化补偿设计
二、 高分辨率固态肛肠压力
1.1 导管性状：固态导管
1.2 导管直径：不大于4mm
1.3 测压电极：高分辨率固态传感器电极表面光滑无隆起
1.4 压力数目：≧23个独立的压力传感器
1.5 压力范围：0-300mm Hg+5%
1.6 高分辨率肛门直肠测压电极：有不少于23个独立的传感器，至少分成独立的5个阶段，每个阶段间隔1cm，每个阶段有4个传感器互为90度在同一个平面排列，可以从前后左右分别独立测量各个方向肛肠括约肌的压力。 每个方向获得的压力数值是直接来自于测压传感器。 有一个传感器位于球囊内位置。 有一个传感器位于球囊上端的位置。
1.7 数据采集频率：100Hz(每秒100次)
1.8 保修：2年，不限次数
1.9 测压球囊：可以自由装卸
★1.10 3D功能：设备自带厂家原装自主品牌标准配置，真数字三维。
2 肛肠软件
2.1 补偿设计：智能化补偿设计。
2.2 肛肠动力指标：
直肠静息压、肛管静息压、肛管功能长度、肛管舒张压、肛管收缩压和最大收缩压、肛管高压区长度，又称肛管高压带、
肛管最长收缩时间、肛管收缩波、盆底肌收缩强度、括约肌收缩的对称性、
2.3 肛肠感觉功能检测：
直肠感觉阈值、又称直肠感觉容量、直肠恒定感觉阈值、直肠最大耐受感觉值、缓慢充盈感觉、急切排便感、紧张感、便意持续时间、
直肠肛管排便反射、肛肠弛缓反射、直肠顺应性
2.4 肛肠运动协调性检测：
排便时肛管和直肠的压力及动作协调性、排便的协调性、持续时间、
用力排便Strain (Push)
三 食道阻抗-PH联合监测
▲1.0 认证：NMPA认证，CE认证，FDA认证
1 硬件系统
★1.1 电极导管直径≤2mm
1.2 电极导管≧8个阻抗传感器，≧2个pH传感器
1.3 锑电极，ISFET传感器，高精度固态参考电极
1.4 ≧6通道阻抗，≧2通道pH
1.5 pH测量范围：1.0～9.0（锑电极）
1.6 数据采集频率：50Hz
1.7 数据记录仪采用即插即用USB接口
1.8 数据记录仪5个患者症状+2个自定义按键
1.9 系统使用单节5号电池，工作时间大于48小时
2 软件系统
2.1 向导式分析软件，指导整个校准操作过程
2.2 自动DeMeester评分，反流指数计算SI、SSI和SAP计算
2.3 基础信息与业务数据分离存储，独立的报告模块，提供更丰富的报告数据选项
2.4 结构化的报告设计，支持报告快速定制
2.5 自动统计Boix-Ocha评分，Vandenplus婴儿得分
2.6 患者餐后数据、食团清除时间（BCT）和食团暴露时间（BET）统计、含气体自动分析。
★2.7 自动统计PSPW（反流后吞咽诱导蠕动波）指数
★2.8 自动统计MNBI（阻抗基线）值
2.9 显示全部阶段的pH值曲线图、分阶段的pH曲线图、各种环境下的pH曲线图、以及一定时间范围值的pH曲线图
2.10 显示全部阶段的阻抗曲线图、分阶段的阻抗曲线图、各种环境下的阻抗曲线图、以及一定时间范围值的阻抗曲线图