## 除颤监护仪
霍邱县人民医院除颤监护仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 重量：≤4.6kg（标配，含电池）。
2. 彩色电容触摸屏≥9英寸, 分辨率1200×1020像素，可显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。
3. 支持中文操作界面,提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
4. 屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。
5. ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。
6. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
7. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
8. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。
9. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
10. ★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
11. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。
12. 开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。
13. ★除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
14. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
15. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
16. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
17. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
18. 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
19. ★可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。
20. 可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。
21. 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。
22. 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
23. 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
24. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。
25. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥27种。
26. 支持ST/QT实时分析。
27. 可选配12导静息分析功能，支持危急值和心肌梗塞部位图形化指示，支持多份心电分析报告同屏对比查看，帮助医护人员快速发现异常。
28. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
29. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。
30. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE（MDR）认证。
31. 脉率范围：20-300bpm。
32. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
33. 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。
34. 可选配NFC无线获取红外耳温枪数据。
35. 可选配扩展集成床旁超声，可对超声图像增益、深度和TGC进行调节；支持超声图像冻结、回放和保存；支持超声报告回顾、打印和发送；提供创伤检查步骤指引、检查部位打图手法和标准图参考。
36. 可选配病情严重程度筛查评分工具，如Glasgow昏迷评分、早期预警评分等。
37. 可选配内置5G模块，支持病人生命体征实时传输和12导、超声报告远程发送。
38. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
39. 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。
40. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
41. 最多可配2块外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6小时，200J除颤≥300次。
42. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
43. 配置110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
44. 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
45. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
46. 支持设备状态指示灯用户检测。
47. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
48. 支持自检放电能量精度显示和打印。
49. 自检报告可自动发送至中央站，支持除颤设备状态集中查看。
50. ★具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。
51. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受1.5米跌落冲击，带包可承受3米跌落冲击。
52. 工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

## 高端麻醉机
霍邱县人民医院高端麻醉机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1 主机部分：
1. 工作温度：10-40°C，相对湿度≤93%；
2. ★≥18.5英寸彩色触摸屏，屏幕采用外挂式非内嵌式设计，外挂式触控屏可以根据操作位置的需要，可多角度旋转调节，可折叠，屏幕旋转角度≥360。提供图片证明；
3. 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能，关机10秒延迟提醒；
4. 具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥8个，且照明亮≥3级可调；
5. 后备锂电池，使用时间≥150分钟；
6. 具有3个以上辅助网电源插座，1个交流电源接口，4个辅助输出电源接口，1个RJ45接口，4个USB接口，1个DB9接口，VGA接口，为围术期设备提供电源支持；
7. 主机机身具备个≥3模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2、EEG等监测；
8. ▲可选配具有国际专利单独注册证的AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费。
2 气源部分
1. 氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa；
2. 具备氧气，笑气，空气。调节范围：空气：0-15L/min，氧气：0.2-15L/min，调节精度0.05L，调节分辨率10%，适合低微流量麻醉手术，总流量调节范围0.2L/min～20L/min；
3. 具备氧气，笑气，空气管道气源和氧气、笑气备用气源电子气源表；
4. ★全电子流量计，直接设置氧浓度、总流量，具有新鲜气体流量水平指示功能，可直接设定氧浓度，电子自动混合。氧气与空气混合时，氧浓度设定范围21%～100%,氧笑空25%～100%，具备最佳流量指示工具，提示最佳新鲜气体用量，指导低微手术麻醉；
5. 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，氧气与空气混合时，氧浓度设定范围25%～100%；
6. ★可选配最佳流量指示工具，指导医生进行低微流量麻醉，显示麻醉气体用量；
7. 并配备备用旋钮式电子流量计，在主流量计面板故障时，也能正常使用流量计；
8. 提供机械总流量机调节范围：0-15L/min；
9. ▲快速充氧范围25 - 75 L/min。
3 麻醉呼吸机：
1. 气动电控呼吸机；
2. ★麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿。（提供注册证）；
3. 具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得；
4. 气动电控呼吸机，通气模式：手动，VCV、PCV、CPAP/PSV、PRVC、PSVPro、SIMV-VC、SIMV-PC、叹息功能，可选呼气保持、吸气保持、呼气时间常数、SIMV-PRVC、APRV、AMV。控制通气模式下：
4.1 ★VCV模式下潮气量设定范围：10～1500ml；
4.2 ★PRCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml；
4.3 ▲呼吸频率设定范围：2～100次/min；
4.4 ▲吸呼比设定范围：4:1～1:10；
4.5 吸气压力设定范围：5～90 cmH2O，步长1 cmH2O；
4.6 ▲PEEP设定范围：OFF，3～50 cmH2O，步长1 cmH2O；
4.7 压力限制设定范围：10～100cmH2O；
4.8 ★吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%；
5. 同步和支持通气模式下：
5.1 触发窗设定范围：5%～90%；
5.2 吸气触发设定范围：触发流速0.2～15L/min，步长0.1L/min;触发压力-20 cmH2O～-1cmH2O，步长-0.5cmH2O；
5.3 压力斜坡：0s～2.0s；
5.4 吸气时间：0.2～10s,步长0.1s;
5.5 支持压力设定范围：OFF,3～60 cmH2O；
5.6 ▲吸气流速：0～180L/min；
5.7 叹息压力：OFF,3～40 cmH2O；
6. 重点参数监测范围：
6.1 分钟通气量：0～100L/min；
6.2 吸气和呼气潮气量：0～3000ml；
6.3 顺应性：0～300mL/cmH2O；
6.4 气阻：0～600 cmH2O /(L/S)cmH2O；
6.5 气道压力：-20～120 cmH2O；
6.6 氧传感器浓度：18%-100%；
6.7 氧浓度：18%-100%；
7. 其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等；
8. ★呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形，能够≥5道波形同屏显示；
9. ★可选配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，二氧化碳环图、顺应性环图，并提供参考环相关呼吸力学参数，波形环图同屏显示。
4 呼吸回路：
1. 标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具备第三基准流量传感器，设备自行校准，具有防水处理装置；
2. 呼吸回路的进气端和出气端可>30°旋转，满足不同临床术种；
3. 安全上升式风箱，便于观察泄漏，用于各类病人时无需更换风箱；
4. 集成式、一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L；
5. 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒且传感器上有标识；
6. 可升级新鲜气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等；
7. 智能化Bypass旁路功能，支持术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，钠石灰罐具备在位提醒功能，保证麻醉安全；
8. 标配回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。
9. 标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手下拉操作，容量≥2L；
10. 可选择氧气或空气作为机械通气驱动源；
11. ★回路泄漏量不应超过50ml/min;
12. 具备流量暂停功能，便于给临床吸痰，可选配一键冲洗麻醉气体;
13. 体外循环CPB及VCV,并在机控模式下启动；
14. 具备肺复张功能，单周期及多周期，避免肺塌陷。
5 蒸发罐:
1. 双罐位，标配一个七氟醚高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能；
2. ★挥发罐容量大于300ml，具备安全互锁功能，具备转运T模式，转运无需排空麻药；
6 报警性能：
具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。
7 辅助功能
1. 中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板；
2. ≥3个抽屉；
3. 可选配隔离变压器，有效保障医生用电安全；
4. 可选配内置负压排痰；
5. 具备≥30分钟趋势图、趋势表；
6. 具备基础代谢率计算功能、BMI计算，便于统计患者能量代谢，具备理想体重潮气量功能，根据患者体重自动给予患者潮气量；
7. 可升级打印功能，打印趋势表趋势图报告，捕捉未被发现的临床风险；
8. 具备流量暂停功能，方便术中吸痰；
9. 具备气源使用量监测，便于临床统计气体用量，节能高效；
10. 配备高流量给氧功能，降低低氧血症发生的概率；
11. 可升级食道压监测功能；
12. 可升级高压氧源，支持高频通气，快速打开患者气道，应用于胃肠镜、小儿手术。

## 困难气道管理系统
霍邱县人民医院困难气道管理系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、系统技术要求
★1：系统配置：便携式主机2个， 可视喉镜手柄1把（用于引导气管插管）、 可视硬镜手柄1条（用于引导困难气道气管插管）、 不带通道软管手柄1条（用于气管插管定位）、 带通道软管手柄1条（用于吸痰、灌洗、给药） 图像处理工作站1台、 困难气道车1辆、
二、图像处理工作站
★1：显示功能：高清显示器，分辨率≥1920*1080，采用≥13"触摸屏，标配锂电池，支持双指缩放；
★2：图像处理工作站可无线及有线两种方式兼容视频喉镜、视频硬镜、视频软镜，实时处理操作摄像画面；
3：图像处理工作站可与手机进行互联，不受距离限制，可通过手机实时观察内镜操作画面，实时交流；
4：双重密码设置：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置，病历管理可单独设立密码，保证数据安全性；
5：可有线及无线连接两种方式打印机打印图文报告，便于科室使用及管理；
6：病历管理系统：支持病历管理功能，可制作图文报告、制作视频报告，查看、预览、打印病历报告；
7：画面信号同步输出功能：HDMI接口，连接具有HDMI接收功能的监视器进行画面同步输出；
★8：可通过WiFi以及4G网络功能，一键联系厂家，可以通过视频呼叫联系在线客服；
9.具有场景摄像头，支持远程会诊、教学、培训、具有专业的资讯交流平台；
★10：具有画中画功能，可同时显示不小于3路视频画面，包含：场景摄像头及两把内窥镜图像；
11：内置消毒、灭菌视频，便于医务人员学习，避免因消毒问题产故障；
12：供电方式：交流电及锂离子可充电电池两种方式供电，电池工作时间≥360分钟（新电池在充满电后室温25℃情况下）；
13：可兼容同品牌一次性电子支气管镜。
三、主机技术要求
★1：主机可直接兼容视频窥视叶片手柄、视频硬管手柄、视频软管手柄，无需转接线；
2：配置≥3.5"触摸显示屏，显示分辨率≥640×480；
3：主机可通过HDMI数据线连接外接显示器，实时传输视频喉镜、视频硬镜、视频软镜影像；
4：显示器能上下0º～130º转动，左右0～270º转动。视场角≥180º；
5：主机内置多媒体系统，内置操作教学视频；
6：可拍照、录像、录音；直接阅读、回放；具备HDMI输出方式；
7：具有户内/户外模式，以适应不同插管环境，可设置语言，音量，日期；
8：显示器内部电源：不可拆卸锂聚合物电池，防止接触不良，持续工作时间≥240分钟；
9：主机与各种手柄均可带电插拔，无需旋转。
四、喉镜窥视手柄参数要求
1：采用数字电子成像技术；
2：空间分辨率 ≥10.08LP/mm；视角≥60º；
3：光源照度：≥1000LUX,h≥40mm；照明范围≥φ50mm,h=40mm；
4：可调节的多功能手柄，一支手柄可配置4种不同型号叶片，满足婴幼儿、儿童、成人的插管需求；
5:可调节伸缩杆圆弧半径65mm;调节角度不小于18º；
6：配备智能温控芯片加热除雾功能，非LED灯加热，稳定温度45º±5º，除雾加热时间≤10秒；
7：可通过无线模块直接连接图像处理工作站或监视器；
8：可连接图像处理工作站，具有编辑制作图文、视频报告功能；
9：叶片材质：聚碳酸酯；窥视叶片具有一定的韧性，在正常使用过程中不破裂。
五、硬管窥视手柄参数要求：
1：插入管长度≥400mm±5％;
2：插入部外径≤4.1mm±5％；
3：工作距离3-50mm；空间分辨率 ≥10.08LP/mm；视角≥90º；
4：光源照度≥400LUX，h=20mm；光源色温≥5000K；
5：插入部可塑性弯曲角度90º-150º；
6：硬管采用具有记忆功能材质，可任意塑型，可在受热时自动复原，修复折痕；
7：配备给氧通道，可在插管的同时给氧；
8：适用于液体浸泡消毒，低温气体消毒；
9：可通过无线模块直接连接图像处理工作站或监视器。
六、不带通道软镜窥视手柄参数要求 ：
1：可通过无线模块直接连接图像处理工作站，能够进行远程医疗、会诊等功能；
2：工作距离5mm时，中心分辨率≥11.31p/mm；
3：光源照度≥400LUX；
4：采用数字电子成像技术；视角≥90°；
5：软管末端可弯曲角度≥±140°；
6：插入部长度：≥600mm±5％；
★7：插入部外径≤2.4mm；
8：操作手柄具有≤2个功能按键，可控制拍照、录像、画面冻结/解冻结、以及录中拍功能、冻结；
★9：操作手柄具有不小于三级亮度调节按钮，无需触摸屏幕，适应不同操作环境；
10：采用卡扣式连接，无需旋转，在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题；
★11：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。
七、带通道软镜窥视手柄参数要求 ：
1：可通过无线模块直接连接图像处理工作站，能够制作图文报告等功能；
2：工作距离5mm时，中心分辨率≥11.31p/mm；
3：光源照度≥400LUX；
4：采用数字电子成像技术；视角≥90°；
5：吸引量≥600 ml/min；
6：软管末端可弯曲角度≥±140°；
7：插入部长度：≥600mm±5％；
8：插入部外径≤5.2mm，相应内置通道≥2.6mm；
★9：操作手柄具有≤2个功能按键，可控制拍照、录像、画面冻结/解冻结、以及录中拍功能、冻结；
10：操作手柄具有不小于三级亮度调节按钮，适应不同操作环境；
11：采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题；
12：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救；
13：无需防水盖，可直接浸泡消毒。
八、困难气道推车
1：车体由冷钢喷塑材料组成，板材厚度≥1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；
2：台面：台面材质为冷钢喷塑材质，台面配有304材质不锈钢护栏；
3：正面：配置≥5层彩色抽屉；
4：万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；
5：右侧：单开门可存放4把可视软镜；
6：底部：车体四周安装有防撞装置。

## 监护仪（双有创带呼吸末CO2）
霍邱县人民医院监护仪（双有创带呼吸末CO2）技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 模块化插件式监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个，整机采用无风扇设计
2. 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明
3. ★≥12.1英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
4. 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
5. ★基本功能模块支持升级后从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计
6. ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测。
7. 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥27种实时心律失常分析
8. ★支持4通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，可在机器界面内选择多导同步分析模式
9. 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm
10. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
11. NIBP成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
12. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7
13. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达6通道有创压监测和波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
14. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50～360mmHg
15. 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测
16. 支持升级主流、旁流、微流EtCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
17. 支持升级脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看
18. ★支持升级PiCCO技术监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数，提供完整的血流动力学参数监测
19. 支持升级模块，进行RM呼吸力学监测，提供≥18项呼吸力学参数参数指标，可监测包括： PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量， WOB病人呼吸功，NIF负吸入压力，RSBI浅呼吸指数
20. ★支持升级FloTrac监测功能模块，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求
21. 支持升级模块，进行ICG参数监测，可无创监测患者连续心排量
22. ★支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算
23. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易；具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
24. 具有血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料
25. 支持升级血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化，需提供产品截图证明材料
26. 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式
27. ★支持与除颤监护仪，遥测，输注泵站、呼吸机混合联通至中心监护系统，支持与科室监护仪高端血流动力学模块互通互用，节省科室空间和成本，实现护士站的集中管理

## 暖风机(温毯机）
霍邱县人民医院暖风机(温毯机）技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.▲高风档噪音水平：≤53dB（A），低风挡噪音水平≤50dB（A）
2.过滤器为≤0.2 微米高效空气过滤器，有效过滤精度≥99.99%。
3.▲过滤器更换周期：每使用12个月或500小时更换一次，使用到达500小时时，系统会自动报警。
4.▲ 安全报警系统:具有≥三个温度传感器采集温度，输气管出风口温度超过 50°C时，设备发出声光报警并停止加热
5. 温度调节≥4 档，至少包含:室温、32℃、38℃、43℃，按键控制，温度上升时间≤5min。
6. 设备加温使用 PTC 加热模块
7.▲标配升温机升降台车，设备后端带固定夹，可和台车固定，台车高度可升降调节，最大升降高度不小于30cm
8.报警：传感器1检测温度超过50℃、传感器2检测温度超过50℃、传感器3检测温度超过60℃、过滤器失效、风机故障、传感器连接故障、PTC故障或热断路器断开。
9.▲ 最大风量≥55CFM,有高速、低速两档风速选择，低速≥6.4m/s(±0.5m/s)；高速≥7.4m/s(±0.5m/s)；运行速度：低速不低于4000转/分钟，高速不低于5000转/分钟
10.▲超温保护：软件和硬件双重独立保护。软件双重保护出风口50℃报警停止加热、风道仓60℃报警停止加热；PTC加热模块拥有独立硬件熔断保护，过热自动断电产生报警。
11.报警信息声≥65dB，测试条件：设备高度（距地面）1.5m，设备几何中心垂直轴向外半径1m的圆平面。
二、一次性使用升温毯参数
12.▲体表加温毯材质：升温毯材质采用聚丙烯无纺布和聚乙烯薄膜构成,可与患者皮肤直接接触
13.无菌：所有毯型均为环氧乙烷灭菌
14.▲可选毯型≥23种，必须具备以下毯型，儿童毯,上半身毯,下半身毯,多窗口加温毯，截石位低垫式加温毯，心脏外科低垫式加温毯。
15. 升温毯具备高密度散热孔透气设计,确保温毯热量分布均匀。
16.分毯型可提供≥2个加温软管通道进气；垫毯提供透明布帘，可保持患者体温
17.部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线；非充气的足部垫保障对热敏感的脚和小腿不被烫伤。
18.出风孔采用热压延成型技术，升温毯微孔一体成型
19.▲毯型均为一次性无菌耗材，最大尺寸型号的一次性无菌升温毯尺寸≥210*100cm

## 输液输血加温工作站
霍邱县人民医院输液输血加温工作站技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、工作站技术参数：
1.模块化插装结构设计，组合单元、注射泵、输液泵之间方便组合；
★2.多通道组合功能：2通道组合（1台输血泵+1台输液泵）；
3.可支持两个多通道输注工作站间通讯，即可支持最多≥32台泵的通道组合；
4.可实现两台工作站级联输注、统一记录日志、信息同步和通讯；
5.支持级联功能，组合单元中的泵进行同药级联或序贯级联输注；
6.支持亮度感知功能，可根据环境亮度自动调节报警灯亮度；
7.支持槽位识别功能，可准确定位组合单元中泵的槽位号；
★8.具备加温功能；
9.防尘/防液体保护等级≥IP44；
★10.工作站的控制器内置锂电池，续航≥2h；
11.可选配监视器，一键待机工作站内所有空闲状态的泵，对工作站中的泵进行级联输注，支持同步工作站的报警信息，并具有高、中、低三级声光报警；
12.选配蓝牙通讯模块；
二、输液泵技术参数：
★11.≥12种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、时辰模式、组合模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）；
★12.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；
★13.流速范围≥0.10-2500.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h ；
★14.输液精度≤±4.4%；
★15.KVO速度≥0.1-30.0mL/h可调；
16.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；；
★17.阻塞报警≥16档阻塞级别且可调；
★18.≥7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示；
19.气泡检测：最小检测气泡大小15ul；
20.无需任何配件，支持两个泵之间叠加；
21.防尘防水等级≥IP44；
22.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；；
★23.报警：至少包含输注即将完成、输注完成、输注完成进入 KVO、KVO 完成、阻塞预警、管路下端阻塞、管路上端阻塞、管路有气泡、累积气泡超限、滴数传感器未连接、无滴液、滴速过高、滴速过低、空瓶、遗忘操作、级联即将失效、级联失效、电池电量低、电池耗尽，即将关机、无电池、无外部电源、管路安装错误、中央站通讯中断、监视器通讯中断、加温器未安装、加温器超温、加温器欠温；
24.可存储≥12000种药物；
25.支持≥100种药物分类；
26.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索；
27.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；
28.屏幕亮度支持≥10级可调；
29.能够存储、回放≥10000组历史信息记录；
30.可选配内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接；
31.可选配蓝牙接口与外部设备进行数据对接；
32.重量≤1.7Kg（含锂电池）；
33.锂电池续航时间≥15小时；
34.支持上、下阻塞报警；
三、输血泵技术参数：
★35.≥12种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、时辰模式、组合模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）；
★36.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；
★37.流速范围≥0.10-2500.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h ；
★38.输液精度≤±4.4%；
★39.KVO速度≥0.1-30.0mL/h可调；
40.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；；
★41.阻塞报警≥16档阻塞级别且可调；
★42.支持输血功能；
★43.≥7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示；
44.气泡检测：最小检测气泡大小15ul；
45.无需任何配件，支持两个泵之间叠加；
46.防尘防水等级≥IP44；
47.泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制；；
★48.报警：至少包含输注即将完成、输注完成、输注完成进入 KVO、KVO 完成、阻塞预警、管路下端阻塞、管路上端阻塞、管路有气泡、累积气泡超限、滴数传感器未连接、无滴液、滴速过高、滴速过低、空瓶、遗忘操作、级联即将失效、级联失效、电池电量低、电池耗尽，即将关机、无电池、无外部电源、管路安装错误、中央站通讯中断、监视器通讯中断、加温器未安装、加温器超温、加温器欠温；
49.可存储≥12000种药物；
50.支持≥100种药物分类；
51.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索；
52.支持配伍禁忌功能；
53.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；
54.屏幕亮度支持≥10级可调；
55.能够存储、回放≥10000组历史信息记录；
56.可选配内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接；
57.可选配蓝牙接口与外部设备进行数据对接；
58.重量≤1.7Kg（含锂电池）；
59.锂电池续航时间≥15小时；
60.支持上、下阻塞报警；

## 靶控注射泵
霍邱县人民医院靶控注射泵技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、基本要求:
★1. 单套配置：3台靶控泵组合
二、靶控注射泵技术参数：
2.自动识别注射器：规格至少为1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器；
★3.≥11种输液模式可选：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间歇模式、组合模式、微量模式、时辰模式、TCI模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）；
★4.支持体重选择㎡单位，由体表面积（BSA）计算剂量速度；
★5.速率范围≥0.01-2500ml/h，以0.01 ml/h递增；
★6.注射精度≤±1.7%、机械精度≤±0.5%；
7.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml；
★8.阻塞压力检测范围≥16档阻塞级别可调；
★9.≥7.0英寸电容触摸屏操作，全中文颜色彩屏显示；
10.具有注射器位移监测系统，实时监控注射器位移，大幅提高注射的精确度；
11.可在屏幕上显示虚拟注射器以方便观察药物余量；
12.注射器可进行自动装载；
13.无需任何配件，支持两个泵之间叠加；
★14.防尘防水等级≥IP44；
15.药物库：可存储≥12000种药物；
16.支持≥100种药物分类；
17.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索；
18.支持配伍禁忌功能；
19.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调；
20.屏幕亮度支持≥10级可调；
21.能够存储、回放≥10000组历史信息记录；
22.可选配蓝牙接口与外部设备进行数据对接；
★23.配备USB3.0接口进行数据导入导出或者接口拓展；
24.重量≤1.8Kg（含锂电池）；
25.锂电池续航时间≥15h；

## 血液回收机
霍邱县人民医院血液回收机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、技术参数：
1 产品技术拥有自主知识产权。
2 操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式；并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式。
3 具备125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）。
4 流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统。
5 液体滚压泵流量：50—1000毫升/分（分级可调）。
50－1000毫升/分，每档50毫升增减；20－200毫升/分，100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100－200毫升/分时，每档20毫升增减。
6 界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。
7 自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞。
8 设备具备总结功能，机器能自动统计出回收血量、清洗量等，便于临床总结。
9 设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰。
☆10 红细胞回收率：≥95%
11 血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。
12 抗凝剂清除率： > 98%
13 破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%
14 标准清洗液用量：≥1000ml
15 离心机最高转速：≥5600转/分
16 具备血液成份分离功能。
17 具有红细胞血层检测功能。
18 具备气泡检测功能。
19具备细胞过滤器，满足妇科等临床科室要求
20具有精密断流监测及血层监测传感器。
21具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能。
22具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作。
二、配套耗材：
3.1所有耗材在安徽省集采平台备案
3.2进血管、清洗液管、排血管、收集袋（1000ml）、废液袋（10000ml）。
3.3过滤储血器容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ。
3.4 血液回收罐容积：280毫升（静态）；动态250毫升。 150毫升（静态）；动态125毫升。

## 医用升温毯
霍邱县人民医院医用升温毯技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.1 ★产品组成：由恒温器、加温垫、体温传感器组成；
1.2 垫子加热方式：直流安全电压电加热；
1.3 ★温度控制范围：为33℃~39℃，调节精度0.1℃；
1.4 ★恒温器具有体温传感器通道1个，加温通道1个；
1.5 过高温度报警： 41.5℃±0.5℃；
1.6 工作模式：有自动加温、手动加温两种加温模式；
1.7 安全保护功能：多重独立安全防护功能，确保不会对病人造成任何伤害；
1.8 垫子加热部分采用碳纤维织物，可透过X光，可重复使用，无需专用耗材；
1.9 垫子组成：材料加热后不产生有毒物质多重符合ROHS要求材料构成，表面柔软，整体有弹性、质感，不使用时可卷曲存放，节约手术室空间；
1.10 垫子具有防水排气功能；
1.11 垫子部分防水等级：≥IPX7；
1.12 设备工作噪音≤60dB；
1.13 恒温器至少具有：网电源故障报警、超温报警、温度控制传感器失效报警、接触表面温度波动报警、系统故障报警等，具备声光报警功能；
1.14 恒温器具有多种固定装置，可进行不同方式安装固定；
1.15 ★体温传感器可连接主机，并通过主机实时显示病人体温；
1.16 采用医用体温探头，测量病人体温快，方便使用；
1.17 内置体温监测传感器，实现精确控温，监测传感器数量6个(需提供检测报告)；
1.18 主机使用寿命≥10年。

## 智能毒麻药品柜
霍邱县人民医院智能毒麻药品柜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
（1）智能药品管控柜
1 登录方式 外置≥15英寸触摸操作显示终端，支持指纹、密码、ID卡、戴口罩人脸识别登录等多种登录方式，各登录模块均一体化集成在操作显示终端。
2 操作系统 为满足信创要求，智能柜操作系统需基于Linux为内核开发的国产操作系统，为保障稳定性，微处理器指令集架构采用X86架构设计，CPU单核基础频率≥1.7GHz，睿频≥4.4GHz，物理核心数≥4核，支持超线程，总线程数≥8。内存通道数≥2通道，支持DDR4-2666MHz及以上。内存≥15G，硬盘≥250G。
3 国产化兼容性 为满足信创要求，支持相关的药品管理软件在CPU、操作系统、数据库、中间件均为国产信创环境下稳定适配和运行，并通过了信创产品评估测试
4 扫描模块 集成在操作显示终端上，支持一维码、二维码高速扫描。
5 语音系统 系统自带扬声器，具备语音系统。
6 材质 柜体主体由金属钢材质组成，满足国家对毒麻药品管理规范的安全要求：五专、双人双锁、三铁一器。
7 柜体尺寸 考虑科室安装空间环境条件，柜体尺寸（长宽高）≤710mm*660mm*1600mm。
8 抽屉单元 整柜配置≥6层抽屉，支持具备≥2种等倍高抽屉规格，为保障实用性，可根据临床各科室实际需求选择确定不同类型抽屉配置；抽屉把手位于抽屉两侧，保证抽屉正面平整无凹槽设计，便于防尘及清洁消毒处理。为方便取药引导，每层抽屉外部应支持配置隐藏式指引条，规格一：抽屉高度≥10cm，操作指引条≥8cm；规格二：抽屉高度≥20cm，操作指引条≥15cm
9 药盒单元 整柜配置≥60个药盒，支持具备≥2种等倍容量药盒规格。单层抽屉内可配置≥2种规格药盒，支持拆零和整盒药品分格存储。
10 药品存储单元 整柜模块化设计，支持同时选配常温自动称重抽屉模组、红外单支自动计数抽屉模组、大包装存储模组、等，满足院内不同使用科室不同规格，包装大小药品的存储发放需求。
11 智能计数 整柜支持应用红外、重力等传感器技术，实现全自动记录药品数量变化，无需人工记录。
12 药品标识管理 每个重力感应计数药盒配置彩色电子显示屏，支持显示7种色彩，可实时显示药品名称、规格及库存数，且可根据管理要求显示麻、精等国家规定的重要药品标识图片便于药品管理。
13 麻精药品单支智能指引 取药时系统自动根据药品近效期弹开相应盒盖，药盒内对应近效期单支孔位指示灯智能导引，实现“先进先出”原则，保障取药的准确性，当取错位置药盒指示灯高亮异色报警提示，规避取药错误。
14 ▲红外单支漫反射自动计数抽屉模组存储 支持根据科室管理需求升级配置为红外单支漫反射抽屉，抽屉应用红外单支漫反射技术，实现全自动记录药品数量变化，无需人工记录。红外单支漫反射自动计数抽屉模组单层高度≥10cm。抽屉内每层可容纳≥40个独立药盒，每个药盒尺寸（长宽高）≥9cm*4cm*7cm，药盒内部支持≥4种孔位规格，可根据临床用药需求自由更换： 规格一：≥10孔，孔径≥11mm，适用于1ml小容量注射剂； 规格二：≥10孔，孔径≥16mm，适用于2ml注射剂； 规格三：≥5孔，孔径≥21mm，适用于5ml注射剂或西林瓶； 规格四：≥5孔，孔径≥25mm，适用于5ml宽体西林瓶； 规格五：≥2孔，孔径≥23mm，适用于10ml/20ml注射剂。 规格六：底部适配≥10个传感器，适用于20ml以上的药品
15 红外单支漫反射自动计数抽屉模组管理 支持根据科室管理需求升级配置为红外单支漫反射抽屉，单层抽屉模组可最多支持≥400支针剂药品存储，每个药盒内的每个独立孔位内集成独立传感器，传感器采用不低于12位的扫描方式对药品放置与取用状态进行实时检测，识别准确率≥99%，识别速度≤1S。
16 ▲红外单支漫反射抽屉模组智能指引 单层抽屉中每个药盒支持带锁带盖设计，每个盒盖内置精密扭簧组件，取药时系统自动根据药品近效期弹开相应盒盖至≥90度，全程无需人工掀盖。为保障药品取用准确，药盒左侧设置多色指示灯，每层最多≥40个药盒指示灯指引取药位置，当对应药盒弹开后，每个药孔均设置独立的多色指示灯，每层可支持配置≥400个独立药孔指示灯，取药指引可亮灯；
17 ▲红外单支漫反射抽屉模组空瓶回收管理 红外单支漫反射抽屉应支持配置空瓶存储装置，回收时可通过红外单支漫反射传感器进行全自动计数，无需人工干预。装置尺寸（长宽高）≥12cm*3cm*4cm，每个空瓶存储装置可存储≥10支空瓶，整层可最多设置≥400支空瓶回收，装置两侧设置长度≥2.5cm的一体化把手，便于可将空瓶存储装置整体取出。
18 麻精药品应急取用 当自动出药抽屉遇到柜体故障或其他原因导致无法正常自动出药时，支持手动打开整层抽屉取出药品，保障用药及时。
19 温湿度安全监测 药柜正面显著位置配置独立的温度和湿度显示屏（非操作显示屏显示）,可分别实时显示柜内存储模块温度和湿度值，当温湿度超过规定范围时可报警提醒；
20 温度显示 柜体正面温度显示屏支持摄氏度和华氏度显示功能，可根据需求自动切换显示。
21 视频监控 外置高清全景摄像头，可清晰的拍摄到操作动作，根据用户需求设置监控存储时间，调整监控角度；视频可本地存储，支持登录操作录像本地存储≥180天。
22 应急锁 柜体正面配置应急锁，在断电或故障等特殊情况下，可通过应急锁钥匙打开所有抽屉，无需拆开后盖或其他柜体部件。
23 离线管理 支持智能柜离线使用，使用期间所有业务数据保存至本地，当恢复网络后，上传数据，保障账务、库存一致性。
（2）药品管理系统
1 数据同步 支持与医院信息系统对接，同步科室信息/用户信息/住院患者信息/患者医嘱信息等、；
2 用户登录 支持用户名密码登录、指纹登录、RFID工卡登录、人脸登录；
3 查询管理 支持查询指定时间范围内所有出入库记录、盘点记录、库存信息、温湿度记录、空瓶记录查询、交接班记录；
4 个人中心 支持维护用户登录密码、指纹信息、RFID工卡信息、人脸信息；
5 消息通知 支持近效期药品提醒、库存预警、温湿度异常报警；
6 系统设置 支持维护通知设置、药品管控设置、温湿度预警设置、防盗报警设置等；
7 交接日结管理 支持对库存药品、空安瓿、消耗药品等信息进行交接，并生成交接班记录，日结等信息；
8 补药 支持按入库单补药、按药品位置补药；支持补药时，自动指引补药位置及数量；
9 医嘱取药 支持对接HIS医嘱数据，按照患者病人卡取医嘱药品，支持记录批号效期信息，并生成出库记录；
10 紧急取药 支持对进行无医嘱的紧急取药，支持按取药记录关联医嘱；
11 空安瓿管理 支持按照消耗生成空安瓿待回收记录，回收空安瓿及取出空安瓿等管理，生成出入库记录信息；
12 盘点 支持盘点库存药品数量，账盘和机盘数量对比，异常提醒等。支持修正异常盘点数据，生成盘点记录单；
13 专账专册管理 支持生成麻醉、第一类精神药品专用账册、使用登记专册；

## 中低端麻醉机
霍邱县人民医院中低端麻醉机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、工作条件及基本配件
1、★用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理；
4、标配后备电池，使用时间：≥90分钟；
5、接口： 具有≥1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, ≥1个RS-232C串行通讯接口，≥1个VGA接口，≥4个辅助电源接口等；
6、机架： 带工作台侧栏杆推车，≥3个抽屉，标配脚轮刹车；
7、适合内窥镜手术模式，具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明；
8、具有非待机状态转动关机旋钮，主机具备≥10秒延迟关机功能，保证病人的安全，避免误操作；
9、具有开放接口，并负责信息系统对接费用；
二、气源
1、标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源；
2、具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度：≥25%；
3、快速充氧范围：25-75L/min；
三、流量计
1、★主机标配电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min
2、具有备用流量计；
3、具备适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具或同等解决方案；
4、配备麻药消耗速度显示和总消耗量统计；
5、★可升级配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围：0-60L/min；
四、挥发罐
1、★标配一个挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿（提供注册证或说明书证明）；
2、★可选配与麻醉机同品牌地氟醚挥发罐，满足临床挥发性麻醉药物使用，（提供注册证或说明书证明）；
3、配备：快速加药功能；
五、呼吸回路
1、回路整体可徒手拆卸，一体化回路；
2、回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染；
3、★二氧化碳吸收器（钠石灰罐），容积≤1500ml,更快速响应新鲜气体流量改变，适用于低微流量麻醉应用（提供注册证或说明书证明）；
4、内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端；
5、低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供保障；
6、具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激；
7、标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换；
8、具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并弹出报警提示。
9、★呼吸系统泄漏量：≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）；
10、一体化回路中具备机械式气道压力表，便于屏幕失效情况下观察患者气道压力，避免风险；
六、呼吸机
1、气动电控呼吸机，全中文操作和显示；
2、★提供辅助/控制通气，标配通气模式： VCV、PCV、可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG），SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC），PS、SIMV-VG和CPAP/PS模式或同等功能模式；
3、潮气量设置范围：10-1500ml；
4、吸气压力设置范围：5-80 cmH2O；
5、支持压力：0或3～60cmH2O；
6、压力限制范围：10-100 cmH2O；
7、电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF或3-30 cmH2O；
8、吸气暂停：OFF或5%-60%；
9、呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min；
10、上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证病人的安全；
11、具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差；
12、可选配肺保护工具， 支持两种复张手法， 单周期和多周期
七、数字和波形监测
1、具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示；
2、★主机内置电容触摸显示屏，支持手势操作，非主机外展屏幕，不易影响其他设备使用，屏幕尺寸≥15英寸,可同屏显示波形和呼吸环图；
3、支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图；
4、内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用；
5、可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环监测等；
6、同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示；
7、潮气量监测范围：0-3000ml；
8、分钟通气量监测范围：0-100L/min；
9、★可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期

## 双通道注射泵
霍邱县人民医院双通道注射泵技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.通道数：双通道一体机
2.注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器
3.注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。
4.注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h
5.快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。
6.速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。
7.注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）
8.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式
9.★双操作输入模式：按键和穿梭键
10.★六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min
11.报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警
12.其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口
13.★历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录
14.KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；b）KVO流速误差≤±5%
15.丸剂量注射速度：
10mL注射器： 200mL/h~420mL/h
20ml注射器： 300mL/h~650mL/h
30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h
50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h
丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减
16.阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。
17.电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V
18.电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。
19.安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行

## 转运呼吸机
霍邱县人民医院转运呼吸机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、基本特征
1.1适用于为成人、小儿和婴幼儿提供正压通气辅助及呼吸支持；
1.2电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min；
1.3▲支持双管路通气，保证通气更精准。
1.4本机具有≥7英寸TFT电容触摸屏，并可切换白天或夜晚显示模式；
1.5呼吸机整机重量≤5.5kg；
1.6内置1块锂电池，工作时长≥320分钟，可选双电池，工作时长≥640分钟；
1.7本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间；
1.8▲内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；
二、通气模式和功能
2.1标配通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoVent）、心肺复苏模式（CPRV）；
2.2可选高级模式：压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式；
2.3▲可选成比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）；（提供产品说明书关键信息页扫描件证明）
2.4标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoVent 、PSV-S/T或NIV-ST；
2.5可选高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度；
2.6具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；
2.7具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适；
2.8具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数；
2.9可选低流速P-V工具，帮助择定最佳PEEP值；
2.10具有脱机辅助监测功能，可选脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程；
2.11▲可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波，可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果；
2.12▲可选牵张指数Stress Index；
2.13▲可选肺过度膨胀系数C20/C监测功能；
三、设置参数
3.1潮气量：20ml-4000ml；
3.2呼吸频率：1-100次/min；
3.3吸气时间：0.10 s～12.0s；
3.4呼末正压：0-50cmH2O；
3.5▲压力支持：0-90cmH2O；
3.6 ▲吸气压力：1-90cmH2O；
3.7 呼气触发灵敏度：Auto，1-85%；
3.8 ▲最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L；
3.9 ▲最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s；
3.10触发灵敏度：流速触发：OFF 0.5/min～20l/min压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O；
3.11氧浓度：21-100%；
3.12▲PAV/PPS/PPV分钟通气量百分比：25-100%；
3.13 PAV/PPS/PPV最高压：6-40cmH2O；
3.14 PAV/PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml；
四、监测参数
4.1压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、驱动压、机械能等监测；
4.2 具有驱动压监测功能，范围：0-120cmH2O；
4.3具有机械能监测功能，范围：0-100J/min；
4.4每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测；
4.5潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测；
4.6呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；
4.7波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间；
五、其他功能
5.1具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等；
5.2呼吸机提供锁屏以及截图功能，可导出保存U盘；
5.3能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理；

## 转运监护仪
霍邱县人民医院转运监护仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 适用于成人、小儿、新生儿监测的转运监护仪，满足EN1789救护车相关转运标准
2. ≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，小巧便携，可作为同品牌其他型号监护仪的多参数模块，满足机身前后双屏同时无遮挡显示与操作。
3. 至少达到IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境
1. 可选配便携插件箱，扩展参数插槽，满足插入更多参数模块的监测扩展
4. 具有≥4个USB接口，支持外接USB激光打印机
5. 可支持外接显示屏，外接显示器可以独立操作和显示，满足临床护理人员在床旁的监护需要
6. ★主机配置一块锂电池工作时间≥8小时
1. 具备监护模式、演示模式、待机模式、隐私模式、体外循环模式、插管模式、户外模式等，满足不同临床场景需求
2. ★可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、麻醉深度、氧浓度监测、窒息唤醒等参数模块
3. 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能
4. ★具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压≥±800mV
5. ★心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db
6. 可配Glasgow12导静息分析，适用于成人、小儿和新生儿
7. 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍
8. ≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等
9. 具有ST段分析功能，可实时监测ST段数值，测量范围-2.5mV——+2.5mV
10. 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200-800ms
11. ★具有心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况
12. 可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下），可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%
13. NIBP测量范围： 成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg 小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 10 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg 新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg
14. 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量
15. 具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息
16. 可升级脓毒症筛查、GCS评分、早期预警评分等临床辅助决策功能、
17. ≥2000条参数报警事件，≥48小时全息波形趋势存储，≥160小时的趋势数据，≥2000条NIBP数据
18. 可通过有线网络和无线网络，与中央监护系统及医院信息系统互联

## 手术麻醉管理系统
霍邱县人民医院手术麻醉管理系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、建设内容：
手麻系统 40 床（含苏醒室、内镜、介入）、配备40 套采集盒、床旁支架40 套、设备连接线1批、与其他系统对接1项、液晶显示大屏4台。 |  | 。
二、功能要求
1、手术排班
1.1具备与临床信息系统、急诊手术对接，能够批量接收手术申请单并能对手术类别进行标识。
1.2具备以图形化拖拽的方式对手术申请、麻醉医生及护士进行台次安排和人员分配，具备手术的时间安排与手术预估时长等功能。
1.3具备查看手术申请单详细信息，可显示临床科室对手术的特殊要求。
1.4具备以列表方式进行手术安排及人员分配的功能。
1.5具备手术安排表的导出和打印功能。
1.6具备手术取消功能，能够记录手术取消和停台原因。
1.7支持与医院短信平台或院内 APP 对接，实现推送手术安排信息给主刀医生及麻醉医生功能（根据医院需要）。
1.8具备根据手术安排情况自动生成符合医院要求的患者接送单及手术通知单。
2、手术室护理文书
2.1具备手术护理记录单，能够同步麻醉单上相关信息，并记录患者手术过程中的护理信息的功能。
2.2具备器械清点功能。
2.3具备三方安全核查功能，支持卫生部标准手术安全核查单格式，在麻醉实施前、手术开始前和手术结束后对手术相关信息进行主刀医生、手术室护士、麻醉医生三方确认。
3、手术室手术麻醉计费
3.1具备手术相关费用的录入及查询功能，包括各类收费项目，药品费用以及耗材费用明细。
3.2具备麻醉相关费用的录入及查询功能，包括各类收费项目，药品费用医技耗材费用明细。
3.3支持与医院医嘱系统对接实现术中医嘱关联的收费项目自动计费、医技确费。
3.4具备收费项目组套的维护功能。
3.5具备术中医嘱的审核与执行的功能。
3.6具备手术、麻醉费用录入后的修正与审核功能。
3.7具备术中医嘱执行后自动关联手术费项目进行计费功能。
3.8具备手术室备用药品目录、额定库存数量与预警库存数量设置功能。
3.9具备术中医嘱执行后自动扣减手术室备用药品的库存的功能，并定期生成汇总请领单，实现自动通知药房发药以补充备用药品。
3.10具备手术室领药记录查询功能。
4、术前准备
4.1具备查看患者基本信息、手术申请等功能。
4.2具备麻醉术前访视与麻醉评估功能，能够按照医院要求的格式生成术前访视单、患者知情同意书等。
4.3具备麻醉计划文书功能，辅助麻醉医生通过系统查看患者病情、病史。
4.4具备与临床信息系统对接，实现查看患者的电子病历信息、检查检验信息、影像报告图片、医嘱信息等功能。配合麻醉术前访视结果，辅助麻醉医生快速完成麻醉术前评估及评分功能。
4.5具备急诊患者手术安排功能。
4.6具备实现风险评估单分数自动汇总功能。
5、术中麻醉
5.1具备图形化展示各手术间当日的手术排台情況。
5.2具备麻醉记录单功能，能够自动将采集到的监护仪生命体征参数记录在麻醉单上，并将数据实时传送到服务器。
5.3具备术中事件计时提醒自定义设置功能，可以倒计时形式在术中进行提醒。
5.4具备设置体征参数在麻醉单上的显示方式。
5.5具备对术中患者异常体征进行报警。
5.6具备从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中。
5.7具备以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控。
5.8具备自动记取对应的时间作为事件发生时间(或持续事件的起始时间）的功能，自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况。
5.9具备通过下拉菜单、拼音检索等方式，实现麻醉事件及用药的快速录入。
5.10具备设置常用量，实现常用药品、事件的快速录入。
5.11具备将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。
5.12具备辅助用户对受到干扰的伪差生命体征数据进行修正的功能。
5.13具备实现术中出入量汇总自动计算。
5.14具备根据患者手术结束情况，自动结束文书记录。
5.15具备转出手术时，可选择转出至病房、PACU、ICU。
5.16具备器械清点单功能，记录术中手术器械名称和数量，并可记录核对后的器械数量，支持通过模板套用录入。
5.17具备麻醉记录单生命体征间隔自定义设置功能。
5.18具备如Apache II 评分、TISS 评分、PRAS 麻醉恢复评分至少一种自动风险评分功能。具备按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。
5.19具备麻醉ALdrete苏醒评分、疼痛、镇静评分功能。
5.20具备术中医嘱开立功能，并与住院医生站医嘱互通
5.21具备麻醉记录单中术中用药记录导入术中医嘱清单功能，并与住院医生站医嘱互通。
5.22具备成套医嘱的维护和录入成套医嘱功能。
6、复苏管理
6.1具备图形化展示复苏室的床位及患者信息的功能。
6.2具备与监护设备联机，自动采集患者苏醒过程中的生命体征趋势并自动绘制在复苏记录单上。
6.3具备记录术后复苏过程中的麻醉用药、事件、生命体征、患者入室情况、出室情况，并自动生成独立的术后复苏记录单的功能。
6..4具备麻醉复苏 （ALdete 苏醒评分）评分评估患者清醒程度。
6.5具备复苏记录单延续术中麻醉记录单。
6.6具备对手术患者进行术后手术信息登记和统计。
6.7能够按照医院要求的格式生成术后随访单。
6.8能够按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。
7、统计查询需求
7.1具备根据指定条件实现手术明细的查询。
7.2具备根据患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果条件实现手术信息的查询。
7.3具备根据指定条件统计取消手术信息。
7.4具备根据指定条件统计入PACU 患者信息。
7.5具备根据指定条件统计术后镇痛患者信息。
7.6具备根据指定条件统计首台手术信息。
7.7具备根据指定条件统计多次手术信息。
7.8具备根据指定条件统计术中用血信息。
7.9具备根据指定条件统计术后去向信息。
7.10具备根据指定条件统计临床科室手术量（等级）。
7.11具备根据指定条件统计临床科室工作量（月报表）。
7.12具备统计指定日期范围内的 ASA 不同等级的例数。
7.13具备统计指定日期范围内全科或者指定医生不同麻醉方式的手术例数。
7.14具备根据指定条件统计麻醉医生例数及平均麻醉时长。
7.15具备根据指定条件统计护士例数及平均手术时长。
7.16具备将上述统计查询结果导出为 EXCEL格式报表。
7.17具备将上述统计查询结果导出为图表格式报表。
8、医护患协同
8.1具备通过大屏显示当天手术安排信息，可根据手术进展实时刷新手术状态。
8.2具备在大屏上动态显示当前手术的进展情况。
8.3具备语音播报通知功能。
8.4具备对手术排班公告大屏内容进行隐私保护。
8.5具备通过家属区大屏显示当天患者手术状态，内容实时刷新。
8.6具备在大屏上发布家属谈话通知，同时支持语音呼叫家属功能。
8.7具备对家属公告大屏内容进行隐私保护。
9、麻醉质控管理需求
9.1系统对质控指标进行过程质控，自动汇总麻醉记录中质控相关数据，便于科室定期自查。具体监测项目包括：
【2022 版麻醉专业医疗质量控制指标】
一、麻醉科医护比（AQI-DNR-01）
二、麻醉医师人均年麻醉例次数（AQI-ACC-02）
三、手术室外麻醉占比（AQI-PAO-03）
四、择期手术麻醉前访视率（AQI-PVR-04）
五、入室后手术麻醉取消率（AQI-CRB-05）
六、麻醉开始后手术取消率（AQI-CRA-06）
七、全身麻醉术中体温监测率（AQI-TMR-07）
八、术中主动保温率（AQI-AWR-08）
九、术中自体血输注率（AQI-ATR-09）
十、手术麻醉期间低体温发生率（AQI-IHT-10）
十一、术中牙齿损伤发生率（AQI-IDI-11）
十二、麻醉期间严重反流误吸发生率（AQI-IRA-12）
十三、计划外建立人工气道发生率（AQI-IUA-13）
十四、术中心脏骤停率（AQI-ICA-14）
十五、麻醉期间严重过敏反应发生率（AQI-ISA-15）
十六、全身麻醉术中知晓发生率（AQI-IAG-16）
十七、PACU 入室低体温发生率（AQI-IHP-17）
十八、麻醉后 PACU 转出延迟率（AQI-IDP-18）
十九、非计划二次气管插管率（AQI-IUR-19）
二十、非计划转入 ICU 率（AQI-IUI-20）
二十一、术后镇痛满意率（AQI-ASR-21）
二十二、区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率 （AQI-ISN-22）
二十三、全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率 （AQI-IHE-23）
二十四、麻醉后新发昏迷发生率（AQI-INC-24）
二十五、麻醉后 24 小时内患者死亡率（AQI-TPM-25）
二十六、阴道分娩椎管内麻醉使用率（AQI-EPD-26）
9.2系统能够进行不良事件记录，并可以录入不良事件的分类、事件经过、原因分析、处理情况、预防措施。
9.3能够支持安徽省、六安市手麻系统质控指标统计。
三、其它要求
1、接口集成
手麻系统对接集成平台、HIS、电子病历及各业务模块（包括并不限于检验、检查、心电、输血、病案、电子签章、消供管理、术后镇痛、毒麻药品柜等）；供应商应充分调研医院现有信息系统现状，第三方系统接口费用包含在本项目内。
2、评级支撑服务
根据院方后期信息化评级需求，系统满足电子病历五级评审、互联互通四级甲等评审改造所需要的相关需求，因改造所产生的费用包含在本项目内。
3、配置液晶电视
1） 屏慕尺寸：50-55 英寸。
2） 屏幕分辦：≥4K （3840*2160）。
3）端口：支持HDMI，支持 USB。