## 全自动快速免疫组化HE染色机 （术中冰冻免疫组化）
霍邱县人民医院全自动快速免疫组化HE染色机（术中冰冻免疫组化）技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、应用于临床外科冰冻切片，用于术中快速免疫组化染色实验；
2、全自动操作流程，可同时滴加≥7种免疫组化抗体，可同时处理1-10张样本；
3、快速免疫组化最快11分钟可完成实验，满足术中冰冻诊断时间要求；
4、单次免疫组化抗体使用量≤100ul；
5、内置温度控制技术，15—37℃可调，确保实验不受外界环境温度影响；
6、采用有毒废液分离设计，设置2≥个废液瓶，DAB废液单独收集；
7、具备冰冻HE染色功能，可实现免疫组化/HE双场景一键切换；
8、冰冻HE染色最快4分钟可完成实验，满足术中冰冻诊断时间要求；
9、采用喷压式滴加HE染液，染液一次性使用，提高染色质量；
10、采用纳米超敏感辣根过氧化酶多聚体（HRP-Polymer）连接鼠和兔的第一抗体，实验全程无需二抗试剂，提高实验效率。
11.如有配套试剂耗材，需提供相关试剂耗材名称、生产厂家、规格型号和安徽省集采平台流水号及采购限价

## 全自动特殊染色机快速FISH 参数错误
霍邱县人民医院全自动特殊染色机快速FISH技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、荧光显微镜
1、光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≥60mm
★2、主机：主机配备液晶显示屏，可以显示当前物镜、倍率、亮度等状态。
3、透射光源:高亮度白色LED光源，内置“复眼”照明透镜，LED寿命≥60000小时
4、光强管理：具备LIM光强管理功能，可保存并调出每个物镜的最佳亮度级别，无需在每次切换物镜时手动调整光源和改变姿态，同时具备ECO模式。
★5、目镜筒：三目镜筒三档分光比100：0、20：80、0：100。
6、目镜：10X目镜，视场数（FOV）≥22mm，双目屈光度均独立可调
7、物镜转换器：≥6孔物镜编码转换器，带检偏器插槽
★8、物镜：5颗平场荧光（半复消色差）物镜齐焦距离≥60mm，参数满足以下要求。（提供物镜编号供查验） 平场荧光（半复消色差）物镜 4X N.A. ≥ 0.13, W.D. ≥ 17.2 mm， 平场荧光（半复消色差）物镜 10X N.A. ≥ 0.30, W.D. ≥ 16.0 mm， 平场荧光（半复消色差）物镜 20X N.A. ≥ 0.5, W.D. ≥2.1mm， 平场荧光（半复消色差）物镜 40X N.A. ≥0.75, W.D. ≥0.66 mm（弹簧镜头） 平场荧光（半复消色差）物镜 100X Oil N.A. ≥ 1.30, W.D. ≥0.16mm （弹簧镜头）（with stopper）
9、载物台：陶瓷涂层载物台，行程78（X）×54（Y）mm，带游标校准，载物台手柄高度和扭矩可调；
10、调焦机构：同轴粗调焦/微调焦，调焦行程≥29mm、微调焦刻度1μm，粗调扭矩可调
11、聚光镜：阿贝聚光镜，行程≥27mm
12、荧光附件：与显微镜同品牌荧光附件≥6通道，具备荧光噪声消除装置；此次配备红色、绿色、蓝色、青色、红绿双通滤色块
13、荧光光源：130W预定心光纤照明器，灯泡平均寿命≥2000小时；激发光光纤导入机身，更少热量与电子噪声，有利于长时间观察。
二、荧光原位杂交自动处理仪：
★1、用户将样本片放入仪器样本槽后，由预设定或用户自编辑的计算机程序控制自动完成样本的预处理（包括脱蜡、煮片、消化等）、变性/杂交、杂交后的洗涤等实验过程；
2、适用于血液样本（如外周血、骨髓样本等）、细胞学样本（如尿液、宫颈脱落细胞、冲洗液、羊水等）和组织学样本（如穿刺、大体石蜡包埋样本、胎儿组织等）；
★3、各反应舱相互独立、精准程序控制，可同时运行3个不同的实验参数；
4、每批次实验标本数量：1-12片/批；
5、采用平板控制，界面简洁，操作方便；
6、反应舱控温范围：30°C-100°C；
7、升温速度：（室温~95°C）≤5min；
8、降温速度：（95°C ~37°C）≤20min；
9、试剂反应时间：1-250min，可调，
10、杂交时间：1-24h，可调；
11、具备过夜保湿功能，提高设备使用效率。
三、荧光原位杂交工作站
3.1、原装进口高分辨率显微专用数码相机
3.1.1 高分辩率/高敏感度数字扫描灰度CCD摄像头（黑白）
3.1.2 ≥1英寸COMS芯片
3.1.3 ≥900万有效像素
3.1.4 最大分辨率≥4096X2160像素
3.1.5 ≥12位（4096级）灰度显示
3.1.6 USB3.0接口，传输速率≥400Mb每秒
3.1.7 像素大小：≥3.45x3.45um
3.2、荧光原位杂交分析软件
3.2.1广泛应用于人、动物和植物等各种生物的中期分裂相和间期细胞的荧光原位杂交图像分析.全中文操作界面简单易学。
3.2..2人类中期分裂相染色体核型分析，基因或DNA片段的染色体定位，染色体涂染，标记染色体，肿瘤遗传学 。
3.2.3各种颜色荧光图像采集，无限种颜色添加与修正，无限种颜色信号与图像合成图像自动叠加功能，不同通道拍摄的图像软件会自动合成并实时显示，同时软件具备任意通道图像位置修正功能。
3.2.4可以通过 CCD 摄像头（黑白）、扫描仪等设备捕获图像，也可从文档中打开图像或从剪贴板中粘贴图像，能够打开 IAMGE,TIFF,BMP,JPG 等多种格式的图像；具有图像堆栈功能。支持先拍摄多幅图像，随时一键调出分析，分析结果和步骤最后一起保存到一个文件，便于数据存储管理。
3.2.5曝光时间自动调节；兴趣区域放大观察拍摄；弱荧光信号智能增强；多荧光信号点计数。
3.2.6 景深扩展，支持同一探针多层面荧光信号共聚焦功能。
3.2.7长度等参数测量，对图像任意区域加入注释文字。
3.2.8分析报告的内容和格式，可以根据用户需要设置，各种储存数据的快速检索，图像和文字资料储存于专业图像数据中，数据库独立存在于硬盘中，避免随着数据库增大而软件运行速度降低。
3.2.9 具有病例信息及相关信息库功能，可与病理科报告系统兼容并具有文件导航功能,优化集合的病历处理系统，便于查找病历资料及文件检索。
3.3、高性能电脑工作站（至少满足或优于以下配置） I5处理器以上，8G内存，1T硬盘，21英寸显示屏。彩色打印机。
3.4实视镜下视野共享系统
★ 3.4.1提供实视镜下视野共享系统，手机连接WIFI电子目镜后，可使多人同时连接获取清晰的镜下图像，可实时视频通话、同步标记，实现远程病理咨询及厂家制片质控在线售后服务；
★3.4.2不占用C接口，与原有的采图报告系统的摄像头位置不冲突。
3.4.3 嵌入式5/5分光设计，不破坏原有光学系统
配置清单 序号 名称 数量 1 荧光显微镜 1 2 高分辨率显微专用数码相机及实视镜下视野共享系统 1 3 FISH图像处理系统软件 1 4 荧光原位杂交自动处理仪 1 5 电脑 1 6 彩色打印机 1

## 阴道分泌物微生物荧光检测系统
霍邱县人民医院阴道分泌物微生物荧光检测系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.检查结果：可快速针对阴道分泌物中的，真菌、线索细胞、白细胞、滴虫等放大观察，也可进行智能筛选标注（可选配）检测速度 最快 30mm/s
2. 样本位： 6样本位 可扩展
3. 扩展荧光光源：多波段荧光光源
4. 明场光源：长寿命冷光源
5.拍摄操作：全自动（可选配）、可选择人工拍
6.摄对焦方式：兼具自动（可选配）和手动
7.扫描区域：满视野可选择
8.对焦模式: 预对焦、多点对焦
9.相机: 630 万像素荧光相
10.扫描方式:单层快扫或多层精细扫描（可选配）
11.扫描速度：最快可实现单层 30 秒内完成扫描（可选配）
12.环境温度：15-40°C
13.染色时间：1s
14.仪器尺寸：产品尺寸:长 460mm/宽 410mm/高 470mm
15.报告方式：综合报告(形态学、镜下实景图)，图文并茂
16.数据接口：双向通讯接口，方便数据传输
17.网络功能：可联科室及医院计算机网络，实现报告无纸传
18.如有配套试剂耗材，需提供相关试剂耗材名称、生产厂家、规格型号和安徽省集采平台流水号及采购限价

## 取材台
霍邱县人民医院取材台和通风柜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1柜体外尺寸：1500*750*1950（mm）±10mm；
2操作区尺寸：1395*430（mm）±10mm；
3额定功率：≥3KW；
4排风量：≥500-600（m³/h）；
5设备符合病理实验室工作环境，人员保护等要求，空间、噪音、风速等设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，功能齐全，安全无毒。
6采用防水防腐蚀的≥1.2mm 304#不锈钢外壳。
7具备排风系统，高效吸风装置，可将有害气体彻底排出，低噪音；长条形百叶式耐酸碱不锈钢排气孔，配优质PVC防腐风管，并采用国内知名品牌风机。
8柜顶装有全封闭式日光照明灯，方便在光线暗的时候使用；另外配置了可移动射灯，满足特殊需求。
9采用专用伸缩水龙头，外置式喷淋系统。
10装有强力紫外线杀菌装置（符合CNS规定）。
11操作台面采用≥1.5mm 304#不锈钢板，耐腐、耐用，便于清洁。台面设有专用冲洗池，下面有过滤网的下水漏斗。
12柜体设置不锈钢挂钩，方便存取物品。
13冷热水给排系统，采用国际品牌即热型热水器，无需等待，即开即用，无限量供应热水。
14管路粉碎系统。采用进口管路粉碎机，取材后的碎屑随水冲入水池，通过粉碎后排入下水道。

## 通风柜
霍邱县人民医院取材台和通风柜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、技术参数
（1）外部尺寸≤（L×D×H）1500mm×800mm×2515mm；（尺寸可根据要求订制修改）
注：含水龙头控制阀外尺寸深度方向为：≥830mm。
（2）内部尺寸≥（L×D×H）1290mm ×600mm×870mm。
（3）台面板到地面高度：≥900mm；
（4）吸入口风速：0.3～0.8m/s；
（5）系统排风量：≥930 m³/h；
（6）额定功率：≥500 W(不包括柜体插座负载的功率（负载不能超过500W）)；
（7）噪音等级：≤68dB（A）；
（8）照度：≥300lx；
（9）前窗玻璃开口高度：≥750mm；
（10）LED日光灯功率：≥40W；
（11）通风柜外壳采用≥1.0mm邯钢冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性。
★（12）通风柜操作区采用耐污染、易清洁、抗菌、抗冲击厚度≥5mm实心抗倍特板，三段式导流设计对不同重量气体有效排放，并易于拆卸清 洁更换；台面板采用≥12.7mm厚实心理化板台面边缘上口做斜角或圆角处理，下口去毛刺处理，表面做哑光处理，能够拆卸便于清理。
★（13）通风柜前视窗为手动视窗，可以在行程范围内的任意高度停止。
（14）通风柜前视窗玻璃是≥5mm厚钢化玻璃。
★（15）通风柜控制面板采用轻触式开关，集通风柜电源键、风机键、风机调速键、插座键、日光灯键于一身，搭配LED三位数码显示屏，显示风机档位，使机器外形美观，易于操作。
★（16）照明：采用长条灯罩式设计，内置一体化LED灯管，光照度≥300LUX，灯管与操作区通过前窗玻璃隔开，与通风柜内的气流无接触。
（17）通风柜配置10A多功能三孔插座，实验室专用安全产品，带透明防溅盖，美观，耐用。
★（18）通风柜配置底柜，底柜采用≥1.0mm冷轧钢板经防锈处理，静电喷涂，具有较好的光洁度与耐腐蚀性；底柜超大空间可以放置实验室用品；底柜与上柜体配套使通风柜更加美观实用。
★（19）通风柜配置壁式供水考克、供水流量控制阀，主体为加厚铜质，表面高亮度进口环氧树脂涂层，90°旋转，使用寿命开关≥50万次，静态最大耐压≥20巴;高密度PP旋钮，配置实验室水槽：高密度PP材料，耐强酸碱。稳定性强，并具有弹性、韧性，不易老化。厚度5-8mm，方便实验进行。
（20）通风柜内置PP离心风机，风量大、噪音小，方便安装。
（21）通风柜具有断电记忆功能，即当遇到突然断电后，再次通电可保持断电前的工作状态，方便实验操作。
（22）通风柜电控系统具有防过载、防触电等功能，性能稳定，使用寿命长。
★（23）风机：9挡可调，适配不同的实验类型。

## 标本冷藏柜
霍邱县人民医院标本冷藏柜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
结构设计：
1、箱体外壳采用优质喷涂钢板；
2、BPR-5V298内箱侧板采用压花铝板，底板为PP材质。
温度控制：
1、采用微电脑控制系统，温度数字显示；
2、精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃；
3、温度设定值偏差保护，避免误操作；
*4、标配USB存储模块，每月可存≥8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存≥10年（120个月）数据；
*5、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；
6、可靠的温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。
制冷系统：
1、翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；
2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。
安全保障：
*1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；
*2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；
*3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；
*4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；
*5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。
人性化设计：
1、安全门锁设计，确保存放物品安全；
2、数字显示便于观察；
*3、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品；
4、万向脚轮设计，独立调平地脚；
*5、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露；
6、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭。
技术参数
搁架数量≥5
*制冷方式：风冷
除霜方式：自动
噪音级别：≤55dB（A）
蒸发器类型：铝管铝翅片
冷凝器类型：丝管式
冷凝器材料：邦迪管
传感器类型：NTC
显示方式：数码显示
功率（VA)：≥264
内部材料：压花铝板
外部材料：喷涂钢板
隔热层：聚氨酯环戊烷发泡
有效容积（L)：≥298
外部尺寸（宽*深*高)(mm) 620×575×1980（±10mm）
内部尺寸（宽*深*高)(mm) 530×410×1375（±10mm）
高低温报警 标配
断电报警 标配
温控器故障报警 标配
门开关报警 标配
断电报警时长（h）：≥8

## 生物安全柜
霍邱县人民医院生物安全柜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、技术参数
1、安全柜基本参数：
（1）分类：B2型，100%外排，
（2）外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×775mm×2250mm；
（3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm 。
（4）台面距离地面高度：≥770mm（具体尺寸可根据要求订制修改）
（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
（6）系统排风总量：≥1200 m³/h
（8）噪音等级：≤67dB（A）
（9）照明：≥1000lx
*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%
2、生物安全性：
（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105
（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次
（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
二、结构功能参数：
1、 柜体采用≥10°倾斜角设计；
2、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用≥8mm大圆角处理；
3、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内；
4、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计；
5、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；
6、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；
7、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，单人即可更换；柜子底部四个垫块预留出搬抬空间。
8、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；
9、LCD彩色液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命；
10、脚踏电动、轻触按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降；
11、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现
12、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间；
13、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持10min后气压不低于450Pa。
14、前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；
15、风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%
16、完善的报警系统：
（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；
（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警
（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；
（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，
17、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护
（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭
（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启；
18、前窗关闭双重触发信号，使紫外灯杀菌消毒功能正常开启；
19、负压风道设有异物过滤结构，防止纸屑等异物进入风机系统影响产品正常运行；

## 病理组织全电脑真彩双吊篮脱水机
霍邱县人民医院病理组织全电脑真彩双吊篮脱水机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 单缸处理量≥220个有序排列标准包埋盒。
2. 组织脱水缸盖主开关要求为机械手柄并有未锁紧报警装置，拒绝电子开关。
3. 采用≥10寸彩色液晶触摸屏作为用户界面。屏幕多角度可调而非固定档。
4. 互相独立的液体和气体通路，并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶，无污染气体外泄。
5. 脱水缸盖带透明玻璃视窗，便于观察脱水缸内状况。
6. 定时功能：可按星期设定任意一天组织脱水完成时间。
7. 具有断电保护功能，停电后重新来电，仪器能自动从断点按序工作。
8. 备有≥10套组织处理程序，供用户设置和选择使用。
9. 试剂管理系统：根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用周期。系统自动计数，到达阀值后提示更换试剂和石蜡.酒精和石蜡自动梯度更换。
10. 一键式自由切换常规脱水和快速脱水。白天启动快速脱水程序，对小标本进行快速脱水，≤3小时完成脱水。晚上启动常规脱水程序。
11. 气体压力转换装置：由一个机械结构装置完成气体压力转换，避免了电磁阀引起的高故障率。
12. 自动换蜡功能：第一缸石蜡排到废蜡缸后，由原来的第二缸石蜡进入第一缸，再由原来的第三缸石蜡进入第二缸，第三缸加入新蜡即可。
13. 试剂自动轮换功能：同一种试剂的第一缸试剂排入废液缸后，系统将以正确的顺序 (根据清洁度由低至高排列)自动使用试剂并在使用完成后排入前一个试剂缸，无需手动轮换试剂瓶位置。
14. 多重安全保护功能：2个液位传感器感知最低和最高液平面，提示和停止运行保护功能；工作室超温检测和断电保护功能；工作室盖未锁紧自动报警功能。
15. 磁力搅拌功能，缩短了标本脱水时间，脱水效果更好。
16. 工作结束有声音和屏幕提示。
17. 试剂瓶数量：≥12个
18. 蜡缸数量：≥3个
19. 脱水缸容积：≥6L,试剂瓶容积：≥4L
20. 工作室加热温度：介质为溶剂时温度为0℃-45℃，介质为石蜡时温度为55℃-70℃,可调。
21. 工作压力：正压＜30Kpa 负压0-70Kpa,可调。
22. 蜡缸温度：58℃-70℃,可调
23. 石蜡融化时间＜3小时
24. 浸浴设定时间：0～5小时,可设
25. 进液时间：0-5min；排液时间：0-5min可设。
26. 搅拌时间：任意设定,搅拌间隔时间：任意设定

## 生物显微镜
霍邱县人民医院生物显微镜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、高级正置显微镜
1、高级正置显微镜，可作明场观察，可拓展荧光、相差、DIC、偏光等其他观察方法
★2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm
3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm， 最小微调刻度单位≤1微米
★4、三目观察筒：倾斜角度30度，至少三档分光（100/0、80/20、0/100），目镜视野数≥26。
★5、照明装置：新一代高亮度LED光源（最大亮度≥13W，可支持≥25人共览的强度），寿命≥50000小时，新一代光强管理功能（开启光强管理仍可调亮度），带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。
★6、物镜：要求物镜符合下列参数，投标公司必须提供物镜编号 2X（N.A. ≥0.06，W.D. ≥5.8mm） 4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥17mm） 10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥10mm） 20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥2.1mm, spring） 40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.15mm, spring）
★7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。
8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。
★9、物镜转换器：≥7孔编码型物镜转换器
10、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A≥0.9。
二、高分辨率彩色数字显微相机（与显微镜为同一品牌）
★1、最大像素：≥620万
★2、芯片类型：采用光收集效率更高的背照式彩色芯片；
3、芯片大小：≥1/1.8英寸
4、像素大小：≥2.4微米 x 2.4微米
5、像素融合：支持2x2
6、曝光时间：13us - 15s
★7、预览帧速：≥60fps@1920x1080pixels；≥45fps@3080x2070pixels
★8、数据传输：USB3.1
9、色彩空间：支持专用的ICC配置文件，色彩还原更好
10、相机接口：标准C接口
11、大视野采集：选配相应部件，可一次采集FN25的目镜观察视野
12、软件：采集单张图片或录制视频，图像调节，显示灰度强度变化；可在图像上添加注释、箭头等；可做离线白平衡、添加标尺；可图像的手动测量，如长度测量和面积测量等。
13、电脑
操作系统：Microsoft Windows 10 Professional(64bit)
CPU：Intel Core i5，四核
内存：8 GB
显卡：独立显卡（PCI Express X16 VGA card），满足32位显示下的1280x1024分辨率或更高
硬盘：至少1TB空闲空间
显示器：22英寸显示器
三、配置要求：
1、显微镜主机 1套
2、透射明场照明系统 1套
3、物镜2X/4X/10X/20X/40X 1套
4、聚光镜 1套
5、显微成像系统 1套
6、电脑 1套
7、必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 1套

## 微流控全自动核酸检测仪
霍邱县人民医院微流控全自动核酸检测仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1．采用杂交技术，能提高杂交效率、缩短杂交时间。
2．样本容量：1～30人份
3．反应室温度显示分辨率：≤0.1℃
4．反应室工作温度范围：24℃-60℃，可调
5．反应室温度控制精度：±0.5℃
6．反应室升温速度：≥8.0℃/min
7．反应室降温速度：≥4.0℃/min
8．排液速度：≥65mL/min
9．移液精度：在一套反应室内，移液装置加样的误差应为：加液量的±5%范围内
10．具有运动异常检测功能，防止因电机丢步带来的移动精度下降，影响机器正常运行。
11．有试剂不足检测功能，通过传感器进行压力监控。
12．具有恒负压排液功能，保证排液吸力恒定。恒负压，整个过程有压力监控（通过压力传感器），当压力不足时及时进行补充。在通气抽液的全过程都有补充以保证恒定的负压。
13．搭载生物芯片阅读系统，可对杂交结果进行智能判读，根据芯片点位信息自动生产检验结果报告，连接LIS系统，自动发送检测报告，数据云存储。
14．仪器功能模块具有电脑控制面板、温控板、显示屏、三通道气压检测板。
15．开关温度：≥95°C
16．重置温度：≥65°C
17．仪器设备平台拓展性强，能开展HPV产品、生殖道系列产品、耳聋、华法林等产品。
18．仪器配置紫外灯、真空瓶、移液吸头架、电源线、分隔室、硅胶圈、试剂槽、枪头、防静电刷、镊子、扳手工具等。
19．仪器具有保护罩，防止运输途中的破损。

## 病理组织漂烘仪
霍邱县人民医院病理组织漂烘仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1烘片箱可容纳≥3个常规染色架
2★烤片槽实际排列玻片≥60片
3达到设定温度时间：≤15分钟
4高亮LED数码显示屏,轻触键盘
5智能PID温控技术，性能稳定，控制精度高
6工作程序剩余时间提醒功能.
7★定时开机功能
8功率：≤500W
9温度设置及可控范围：室温～99℃±1℃
10漂片水槽容积≥145*185*70m

## 多管架自动平衡离心机
霍邱县人民医院多管架自动平衡离心机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、最大容量：≥750mlx4;最高转速：≥6000rpm ，最大相对离心力：≥5500xg;转速精度：±10rpm;噪音≤62dB
2、驱动与控制：微电脑控制；无碳刷交流变频电机驱动，使用专用驱动模块
*3、大屏幕高清真彩显示屏，全触摸操作界面；直接设定：工作程序、离心力、转速、离心时间、升降速且与转子型号同步显示
*4、具有≥20组工作程序供用户选择：具备≥15加速档/15减速档
5、具备定速计时（at set rpm）、启动计时能两种计时功能；具备点动即瞬时离心（short spin）功能；运行中可随时更改参数，无需停机
*6、具备差速离心功能且预留≥5个差速离心程序。
7、RCF设定与显示：具有离心力专用设定窗口；且与转速双屏同步显示；
8、温控范围：-20℃-40℃；温控精度：±1℃；定时范围1s～99H59min59s/瞬时离心；
9、立式钢制结构，不锈钢离心腔；双重门锁系统，启动即自动锁门，确保运行安全；具备自动平衡功能，不平衡保护，出错或不平衡时报警信号提示，并自动停机
10、具有预制冷功能，在待机状态下可持续预制冷到设定温度；离心腔内具有冷陵水排水孔，防止冷陵水进入腔内
*11、具备快速制冷功能，从室温21℃降至生物零度4℃≦5分钟
12、配置：立式冷冻离心机主机1台，750mlx4水平转子1套，3ml/5mlx96孔脱帽适配器1套，15mlx56孔适配器1套

## 干式恒温仪
霍邱县人民医院干式恒温仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、温度设置范围：室温10℃-100℃
*2、控温范围：室温+5℃-100℃
3、时间设置范围：1min-99h59min
*4、温度波动度：≤±0.5℃
*5、模块温度均匀性：≤±0.5℃
*6、控温精度：≤±1℃
7、温度显示精度：≤0.1℃
8、升温速度： ≤20分钟（20℃至100℃）
9、温度偏差校正：具备温度偏差校正，解决仪器控温存在的偏差
*10、多点温度控制：可编程功能实行多个温度点的控制，≥5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行
11、项目存储：≥10个
12、标配模块：≥1个（B01）
13、屏幕显示：LCD2002显示屏
*14、安全与故障报警：开机自检、过温保护、故障报警、断电保护
15、裸机尺寸：≥300*215*175mm
16、模块详解：
模块编号 模块容积 模块孔数 A01 0.1-0.2ml 96 A02 0.5ml 54 A03 1.5ml-2ml 35 A04 5ml 20 A05 10ml 15 B01（标配） 0.5ml 20 2ml 15 B02 酶标板

## 高速离心机
霍邱县人民医院高速离心机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 最高转速：≥16000r/min
2. 最大离心力：≥21695xg
3. 最大容量：≥12×10ml
4. 定时范围：1min-99h59min 可连续或短时间离心
5. 转速精度：±20rpm
6. 控温范围：－20℃～+40℃
7. 控温精度：±1℃
8. 噪音：≤65db
10. 全金属结构多层防爆设计。
11. 嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动。
12. 采用多级减震结构，运行平稳。
13. 采用≥5英寸触摸液晶显示屏，实时显示转速、时间等参数。
14. 采用机电一体化门锁，单手即可轻松开关盖。
15. 采用无氟进口制冷压缩机组，具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度；具备待机冷却功能。
16. 具有自检、门锁、堵转、超速、超温等检测报警功能。
17. 可存储≥100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。
18. ≥10种升降速率供选择，升降速度快；
19. 配有≥10种角转子(航空锻造铝材质)及多种适配器可选，适用于0.2ml、0.5（包括PCR八连排管）以及1.5、2、5、10ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。

## 电热恒温箱
霍邱县人民医院电热恒温箱技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.本系列产品适用于科研、大专院校、生物、农业等单位的实验室、化验室做储藏菌种、生物培养等科研使用，还可以用于医院、疾控等医疗单位做微生物、细菌培养检测，也可用于医疗机构做人体来源细菌的培养。
2.公称容积（L）：≥54
3.额定功率（W）：≥345
4.温度控制范围：Rt+5--85℃
5.显示精度：≤0.1℃
6.监视误差：±1.0℃
7.控制误差：±1.0℃
8.温度波动度：±1.0℃
9.温度均匀度：±2.0℃
10.环境温度：18-30℃
11.内胆尺寸（mm） 长*宽*高：≥395*364*395 外形尺寸（mm） 长*宽*高：≥522*626*587
12.搁板数：≥2块
13.≥3.5寸触摸显示屏，显示实时温度、培养时间。
14.采用304优质不锈钢内胆，四角圆弧过渡，隔板可自由拆卸调节高度。
15.独特的风道设计，保证工作室内温度均匀性、稳定性。
16.箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。
17.钢化玻璃门（常规型号）、透视窗（透视窗型号）设计。
18.防滑脱隔板设计。
19.采用PT100温度传感器，PID微电脑控制。多点校温，温度更精准。
20.具备定时功能，最大定时范围99.9H，声光报警提示。
21.超温报警：超温一栏可设置超温报警温度（0~10℃）。
22.独立的限温系统，当工作室温度超过指定温度时，设备将自动断电
23.开门报警，在工作状态下，开门报警时间一栏可设置开门后到报警的时间，按下确定按键后设置数值生效。
24.紫外线杀菌，使其灯位于箱内顶部，可定期对箱体内部进行消毒，。
25.福马脚轮，移动更方便。

## 基因扩增仪
霍邱县人民医院基因扩增仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 采用先进的热电制冷技术与长寿命多孔半导体加热制冷器，和先进的PMT光纤信号传导技术，宽压恒流电源和多点控温方式，配以模块散热技术和底部检测模式
2. 扫描方式：采用双高灵敏PMT光电倍增管底部荧光扫描方式
3. 热盖温度范围：30～110℃，全封闭3D电动热盖，无需手动开/闭，可以实现试管压力恒定，自动升降。
4. 长寿命LED光源，成对激发。
5. 支持Windows平板电脑，全新的触摸屏操控为您带来人机互动的极致体验。多种接口供选，与计算机接口可供选用的有RS232、USB、蓝牙。
6. 操作系统：Windows7、Window10专业版或者旗舰版。
7. 荧光检测通道：4通道，可升级到六通道。
8. 荧光检测波长：500-800nm；激发光波长：300-800nm；
9. 样本容量96×0.2mL，可用12×8联管，96孔板(底部透明)；
10. 反应体系5~100μL；
11. 可探测荧光染料有： F1:FAM/SYBR Green I F2:HEX/VIC/JOE/CY3/NED/TAMRA F3:Texas Red/ROX F4:Cy5
12. 动力学范围为：1-1010copies；
13. 模块控温范围：4.0～105.0℃（最小设置温度：0.1℃），具有SOAK低温保存功能。模块梯度范围为1～36℃，可设置连续温度梯度；4~105℃
14. 荧光强度检测重复性：5%。
15. 升降温速率：≥5.0℃/s (max)
16. 仪器采用TAS技术。
17. 温度控制精度：≤±0.1℃；温度波动范围：≤±0.1℃；模块温度均匀性：≤±0.3℃。
18. 控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式。
19. 扫描模式：全板扫描和指定行两种扫描模式。
20. 编程：每个程序段可设置≥20个温控程序节，最大循环数≥99个。
21. 操作界面：全中文操作界面，程序设定灵活，分析和报告功能全面，参数可储存。具有绝对定量、相对定量、SNP分析系统功能、熔解度曲线分析功能、HRM分析功能；梯度功能、自动增益调节等。软件功能：1.文件内容备注功能；2.样本资料记录功能；3.文件运行显示功能；4.检测数据分析功能；5.分析结果输出功能；6.故障保护和报警功能；断电数据保护功能。
22. 生产企业具有不少于15年的此类设备生产经验，以第一次“医疗器械注册证”的注册时间为准，并提供医疗器械注册证证明。
23. 安全：中国人民财产保险股份有限公司（PICC）质量承保。

## 冷冻台
霍邱县人民医院冷冻台技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1)冷台采用新型压缩机，制冷温度可任意调节；
2)液晶显示屏触摸屏显示设置温度及实时温度；
3)冷冻台工作温度：0~-40℃，可调；
4)具有延时保护功能；
5)大工作台面可容纳≥76个蜡块；
6)冷台可独立放置于切片机旁使用，便捷的控制面板便于操作；
7)一个星期内任意定时开机、关机功能；停电后程序不丢失，来电后继续工作。
8)外形尺寸：≥470×670×410mm
9)制冷面积：≥380x340mm
11)5-10分钟即可达到设定温度。

## 切片机
霍邱县人民医院切片机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
★1.将电动进样与手动切片相结合的半自动轮转式切片机。
2.手轮轻，扭矩为20～25N。
★3.刀架双导轨设计、中空的W型带弧形废屑槽
4.样品×Y轴定位旋钮同位于左侧，方便调节；
★5.样本头垂直行程≥72mm；样本头水平行程≥28mm；×/Y轴8°样本定位，Z轴360°旋转定位。。
★6.控制面板可移动，可放置在切片机任意两侧也可整合到切片机机身上。
7.切片位置记忆功能，回缩值：≥40µm。
8.切片计数和切片厚度总计功能；
9.切片范围0.5-100μm； 0.5–5 µm，增量0.5µm 5–20µm， 增量1µm 20–30µm，增量2µm 30–60µm，增量5µm 60-100µm，增量10µm
10.修片范围5–500µm 5–30µm，增量5µm 30–100µm，增量10µm 100–200µm，增量20µm 200–500µm，增量50µm
11.最大样本尺寸：≥68××50mm。
★12.本地化可升级配置切片流水转移系统和样品头主动冷冻装置。

## 生物组织包埋机
霍邱县人民医院生物组织包埋机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、工作台面为人体工程学设计，手托处弧线设计、绝缘隔热使包埋工作更为舒适，模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换。
★2、蜡缸容量≥5升，温度范围50-70℃
3、中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟
★4、热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，最多可放置≥300个组织盒；模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度为5℃；冷热台均可以预约开启
★5、冷台工作温度可调，-3~-12℃，可放置≥72个组织盒
★6、照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，两套灯光可分开控制；照明灯亮度≥5级可调；照明灯为LED冷光源
★7、集成于主机上的修蜡模块
8、可选配放大镜、脚踏板等
9、排蜡系统和排蜡阀设计；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽，便于清洁
★10、提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热，5级可调；镊子插孔≥8个

## 水浴恒温振荡器
霍邱县人民医院水浴恒温振荡器技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.工作室尺寸：≥490×390×170mm
2.夹具托盘尺寸：≥300×400mm
3.外形尺寸：≥720×480×530mm
4.温度显示分辨力：0.1℃
5.★控温范围：室温+5-100℃
6.★转速设置范围：30--300rpm
7.★振荡幅度：≥20mm
8.定时范围：1～9999分钟（小时）或连续运行
9.加热功率：≥1500W
10.振荡方式 往复式振荡
11.优质数显恒速控制器，速度恒定无波动，并设有定时装置，多种定时模式可供选择。
12.温度采用“超级模糊PID”控制，与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度等优点。
13.采用笔段式液晶显示，可同时显示测定温度、实时转速及设定时间，操作简便，一目了然。
14.具有运行参数记忆功能，来电恢复功能，温度及速度报警功能。
15.设计有稳流板，防止高速运行情况的水花飞溅。
16.内胆、夹具采用优质不锈钢制作，抗腐蚀性能良好。
17.外壳采用优质钢板制作，表面经静电喷涂工艺处理。
18.标配弹簧夹具，可适用于任意烧瓶烧杯、不规则样品等。

## 荧光显微镜
霍邱县人民医院荧光显微镜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.光学系统：HC无限远光学系统，具有轴向和径向双重色差校正、衬度、清晰度极佳，≤45mm国际标准期缴距离，光学不见防霉
★2. 4 x M25物镜转盘（符合中国国家标准GB/T22055.2-2008中规定的M=25）
★3.明场，可配暗场，相差和荧光功能
★4.可以升级为多人预览显微镜，方便教学
★5.目镜45度观察角度，可固定，防止目镜丢失
★6.显微镜表面进行银离子镀膜抑菌处理，能够抑制细菌生长，有助于形成健康的实验室环境
7.目镜视野≥20mm
★8.调焦机构：粗/微调同轴调节，粗调范伟：≥37.7mm/转，微调：≤0.2mm/转
★9.配备物镜 4X（数值孔径≥0.10NA, ≥26.2mmW.D）;10X（数值孔径≥0.22 NA, ≥7.8mm W.D）;40X（数值孔径≥0.65 NA, ≥0.31MM W.D）;100x（数值孔径≥1.25 NA, ≥0.10MM W.D）
10.载物台为自支撑结构，避免了与传统载物台支架碰擦受伤的风险，载物台圆角设计，无暴露齿条，防止受伤。
★11.机身背部有集成的垂直握柄，单手可以搬动，方便显微镜的安全运输
12.目镜筒可旋转，方便多人观察
★13.机身背部有独特的电源线存放装置，电源线使用完毕后，可以方便电源线的存放，防止电源线的丢失
★14.LED透射光光源，白色冷光源，符合人眼观察习惯，色温恒定≥6000k，平均寿命≥25000h

## 液基薄层细胞制片机及细胞学数字图像处理系统
霍邱县人民医院液基薄层细胞制片机及细胞学数字图像处理系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
制片原理：自动转移，恒速离心，自然沉降技术，每片制片时间≤3分钟，每天制片数量≥200张，制成的液基薄片诊断直径≥12mm，细胞数量≥5000个。
★4、兼容性：支持妇科（宫颈）和非妇科（胸腹水、痰液、尿液等）标本的制片。
5、自动制片要求：
（1）制片过程中，根据不同样本细胞可选择不同制备序号来执行程序；
（2）在处理标本时，遇到粘液，血性标本用专用样本密度分离液去除干扰成分，富集细胞及诊断成分，以致达到制片的最好效果；
（3）同一样本最大制片数量≥5张，在需要时样本可直接进行HPV检测，衣原体，淋病等检测；
（4）制片背景清晰，细胞分布均匀、能完整保存细胞三维立体结构；
★6、自动染色要求：
（1）全自动批量染色，每批次可处理标本量≥48人份；
（2）制片染色时间≤120min。
7、防污染设计：独立一次性耗材（移液针、沉降仓等）、独立的废液回收系统，杜绝样本间交叉污染。
8、图文报告系统：中文报告系统。
9、振荡器：漩涡式，f≥2600次/分
10、整机噪声：≤70dB
11.如有配套试剂耗材，需提供相关试剂耗材名称、生产厂家、规格型号和安徽省集采平台流水号及采购限价

## 自动脱水机
霍邱县人民医院自动脱水机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
★1．倾斜反应缸设计的快速组织脱水机。
★2．反应缸为圆形设计，温度范围：缸温≥65℃，包裹式脱水缸加热。
3．当启动处理程序时，反应缸置于恒定真空或循环真空或循环加压条件下。样本可以在夜间或白天无人值守的情况下进行处理。
4．反应缸倾斜透明顶盖设计允许脱水过程中随时观察缸内试剂及组织情况。
★5．脱水机一机两用兼顾常规脱水机和快速脱水两种功能，可处理多种类型和大小的组织：在标准组织篮中单缸一次处理≥300 个组织盒；使用可选的巨型组织篮，可同时处理≥40 个巨型组织盒。可搭配专用试剂实现快脱功能，1-3mm组织快速脱水，搭配间隔设计的脱水篮可缩短时间≤50分钟。
6．≥16个试剂站点（6个脱水试剂瓶，3个透明试剂瓶，2个固定液试剂瓶及2个换液试剂瓶，3个清洗试剂瓶)，16个试剂瓶容量均为5L。
7．蜡缸系统：金属蜡缸，3个蜡缸+1个废蜡缸。容量：≥5.6L；温度范围：45℃- 65℃；双重温度探测功能，通过温度比对实时监测石蜡液位，无需将石蜡抽到反应缸监测石蜡量。
★8．试剂预热功能：脱水剂和透明试剂在预热后脱水更快；
9．具备酒精浓度比重检测功能，监控试剂浓度；试剂更换在机身内部自动完成，无需中断脱水程序，避免操作员直接接触有害气体。
10．具备少液自动补充功能及试剂借位功能。
★11．内置备用电池，待机时长≥3小时，短程序可直接运行完毕，长程序保证样本安全。
12．反应缸具有向下抽气功能，可有效控制有害气体排放；采用高锰酸钾和活性炭（化学、物理方法）双重过滤系统。
13．可运行不含二甲苯程序，且无需升温（至85℃），不会影响后续IHC 研究。
14．延长结束时间可编程设定。
15．全中文彩色触摸屏，所有信息均为中文显示。
16．远程监控和实验室信息管理 (LIMS) 界面，有遥控报警功能。
17．USB 数据传输功能
18．全封闭磁力吸附的脱水缸底部搅拌金属部件防止管路堵塞
19．RFID试剂监测和管理系统可节省试剂成本和时间。允许客户通过查阅和比对试剂批号及效期进行试剂质控，创建试剂质量可追溯性。

## 冰冻切片机
霍邱县人民医院冰冻切片机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
★1.≥三种制冷方式：压缩机制冷箱体，半导体制冷样本头，盐水循环制冷刀架。
★2.刀架和样品头均可主动制冷且温度可调，刀架-5～-35℃，样品头10～-50℃，确保持续稳定地样品制冷。
3.全中文彩色触摸屏，直观显示操作界面，全中文操作程序，可一键进行全自动切片操作。
4. 速冻台≥18+1个位点，包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-60℃。
★5.可存储≥3个常用的切片程序，针对不同组织设定刀架、样品头温度。
★6. 机器本身标配集成式高度可调节的厢体，高度调节范围为 82 – 112 cm，用户能够在合适的高度上选择坐姿或站姿工作（需提供产品彩页供核对）。
★7.切片厚度：0.5～500μm 0.5 – 2 μm步进0.5 μm 2 μm – 10 μm 步进1 μm 10 μm – 20 μm 步进2 μm 20 μm – 50 μm 步进5 μm 50 μm – 100 μm 步进10 μm
8.修块厚度：5～500μm 5 – 10 μm步进5 μm 10 μm – 100 μm步进10 μm 100 μm – 200 μm 步进20 μm 200 μm – 500 μm 步进50 μm
★9. 水平进样行程：≥48mm，有剩余进样提示功能。
★10. 样品垂直形成：≥64mm，可以切大标本。
★11.多功能万向操纵杆，一个按钮实现切片所需的所有操作，手动操作杆速度可调节，最大速度3mm/s。
12.样品头X/Y轴≥7°定位，Z轴360°旋转定位。
13.自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式。
14.切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障。
15.照明亮度、角度可调节，照明装置位于玻璃窗上，实现全方位无死角照明。
16.刀架步进马达进样，确保进样的精确性。
17.雾状冷冻消毒可预约或立即消毒，时长≥50分钟。消毒液含Ag+离子及H2O2,双重消毒更彻底。
18.可升级真空抽吸装置，温和的负压辅助展片，亦可当作吸尘器清洁冷冻箱。

## 切片柜
霍邱县人民医院切片柜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1规格：≥403*478*1625
2抽屉：≥七十二抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片≥900张，每组可存放切片≥6万张）
3柜体采用≥1.0㎜冷轧钢板；
4抽屉：玻片专用抽ABS滑道，抽屉内置暗锁，带防滑功能。
5拉手：采用ABS镀铬，抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档。
6柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
7插槽：金属开模专用插槽。
8标鉴槽：一体化冲压成型。

## 蜡片柜
霍邱县人民医院蜡片柜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1规格：≥450*478*1295
2柜体采用厚度≥1.0㎜冷轧钢板。
3抽屉：蜡块专用抽。
4拉手：塑料暗拉手。
5表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。
6插槽：金属开模专用插槽。
7标鉴槽：一体化冲压成型。
8整体结构为组合式，每组可存放标准蜡块≥12000块。
9抽屉内使用标准包埋盒存放设计。

## 全自动免疫组化染色机
霍邱县人民医院全自动免疫组化染色机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、可处理患者的病理标本，进行可用于全自动免疫组化染色、术中冰冻免疫组化染色、双染、免疫荧光染色等多个用途
2、同时染色≥48张切片，上载试剂：≥44种，可进行分组管理
3、一轮满载48张完成染色时间≤3.5小时；
4、每日最大处理片量≥144 片；
5、机器内自动完成烤片、脱蜡、修复、一二抗孵育、染色、清洗、复染等免疫组化步骤，无需人工干预。
6、切片分组设计，分为4组，每组12片，每组运行独立的染色方案，支持不间断连续加载玻片
7、在一个工作流程中，各组切片能运行独立的染色方案，执行不同染色应用
8、在一个工作流程中，每组切片架配备单独冲洗头，用于每组切片的脱蜡、清洗等辅助试剂的加样操作
9、每个切片染色位置配备独立加热块，独立温控，温控范围为室温-105°
10、自动加样，可设置100 -150uL 等试剂模式，以及适用原厂一抗 /第三方一抗试剂。
11、具备试剂混匀区域，可及时混匀染色相关试剂。
12、废液收集排放：真空负压抽吸，有专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；有毒、无毒废液分开收集排放，减少有毒废液产量，节约实验室成本
13、定期自动提醒用户进行清洗，并自动执行清洗程序。
14、配备 UPS 不间断电源，可防止突然断电对仪器和实验的损害
15、试剂及玻片打印均是条形码标签，条形码设计可容纳海量信息，稳定性高保密性高
16、扫描条形码，可读取打印的标签信息，并可通过 LIS 编辑打印标签
17、染色软件可详细记录每个操作步骤、时间、操作人员等信息，方便科室追溯监控。
18、操作简单，人性化设计；可实时查看试剂和切片运行状态
19、全部试剂包括一抗、二抗均能自动识别，无需额外注册编辑染色过程；
20、可与医院信息系统 LIS 连接，实现实时数据共享，可通过 LIS 编辑打印标签；支持 LAN Seat 端口功能，可以组建局域网及城域网，实现任意多台仪器在线管理和远程监控仪器在线管理及远程监控。

## 染色机
霍邱县人民医院染色机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
★1双层台式设计，节省空间，机械臂移动距离短，提升染色速度，可后期升级搭配封片机全自动实现染色到封片的全过程，亦可满足单独的染色和封片的需求。
★2染色总站点≥41 个，试剂缸 ≥26 个、冲水缸≥6 个，标配≥5 个烤箱。
3独立的上载站点≥2 个，可连续上载样本，操作方便，灵活性强。独立的下载站点≥2 个，可连续进行玻片架的传输。
★4中文彩色触摸屏,内置照明，更加方便实验室所有人员操作使用，防止更换试剂时误操作。
5配置自动复位键，染色时具紧急启动和召回功能：可优先处理特殊或紧急样本，在任何必要的时候，调回任一篮标本。
★6内置备用电池，可在短暂断电40分钟内仍能继续工作，保护染色程序不受断电干扰。
7染色缸复制功能可分流染色篮，实现多篮同步染色，缩短批量染色时间。
★8.每个染色步骤的时间可以设置为精确染色，不超过设置时间的 30%和无上限，更好的优化染色的流程。
9最多可编辑≥50 个染色程序，每个染色程序可编辑≥50 个步骤。
10多种程序可同时运行，不同程序数≥10个，灵活上载。
12机械臂传送速度快，模拟人手摇动玻片篮减少水滴，减少过缸带液。
13玻片摇动至少有3种频率可选，使染片效果更佳。
14每篮可装≥20张玻片，可同时上载10~15篮。
15安全性：抽吸管路连接活性碳过滤器和排气设备，保护操作人员，减少异味弥散，环保。
★16试剂缸≤320ml，更节约试剂，具有废液液位传感器。
17 USB 接口方便数据传输，更便捷，密码保护系统可保护操作员的自定义方案和设置。
18自动化：软件操作简单，可以协调染色架的染色，分配试剂，优化试剂布局，为每种方案计算最有效的路线，以最大程度地提高通量并尽可能减少试剂残留。

## 全自动染封一体机
霍邱县人民医院全自动染封一体机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、染色机结构：全开放式单层设计，方便观察试剂缸液面高度及更换试剂，方便停电时采取手工染色代替机器。
2、站点数量：总站点数≥26个，必须包括≥4个水洗站点、≥4个加卸载站点，以及烤箱、中转站点等。
3、站点变更功能：任意位置的水洗站点和加卸载站点都可根据需要灵活变更为试剂站点。
4、样本进出：样本通过抽屉式加卸载站点进出，无需打开盖板进行抽拉；拒绝打开盖板进行二次操作进样。具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调。
5、缓冲功能：抽屉具有缓冲功能，距离在设备3mm时能够缓冲后自动关闭到位。
6、加卸载站点提醒：加卸载站点具有检测传感器，自动检测站点中的玻片架状态。
7、水洗站点可调节水流大小，水洗续流时间可设置0-120秒，同时可设置提前注水。
▲8、烤箱：温度可调范围室温至75℃，具备温度实时监测功能，烤缸数量≤1个。
9、试剂加热功能：具有≥4个试剂加热站，可调节试剂加热温度，调节范围：室温～38℃。
10、机械臂功能：高精度运行机械臂，可沿XYZ三轴运动。机械臂横向运行速度≥1米/s，向上提拉时间＜1秒。机械臂有抖缸、沥液功能，且可自由设置执行参数。
11、用户交互：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文系统，主界面上可设置≥4个染色快捷程序，拒绝物理按键式的操作。
12、程序编辑：设备可存储程序≥100个，且每个程序可以设置步骤≥40步；每个步骤可设置时间为1秒- 23时59分59秒。
13、试剂缸容量：单个试剂缸容量≤500ml，避免试剂缸过大造成试剂挥发浪费。
14、单个玻片架容量需≥30片/架。
15、可同时运行程序数：可以单独或同时进行巴氏、常规HE、冰冻HE染色等多种染色程序，最高可同时运行不同程序数≥11个，每小时染片量≥300张。
16、染色质控功能：包括质控设置总览、历史运行程序、试剂使用明细等，并可生成和导出质控报表；可用绿色、黄色和红色等3种不同颜色标识，进行试剂更换提醒。
17、远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过≥2种方式（网页、小程序）进行远程监控，实时了解设备运行状态；同时具备≥2种方式推送报警信息和维修指引。（提供微信小程序监控软件运行界面截图）
18、软件升级功能：配置USB接口≥2个，可导出Excel和PDF格式的质控数据表且可以进行设备升级操作。
19、程序微调节：程序可进行精确或非精确设置。
20、染色时间自调节功能：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间；能够进行自动调节的染液种类不低于4种。
21、运行状态查询：具有运行状态查询功能，可以随时了解当前执行步骤、剩余时间，站点分布的信息。
▲22、废气浓度监测：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。（提供可调节浓度检测范围、及主页面实时显示废气浓度值的图片）
23、防护机制：设备运行时，打开防护罩后机械臂自动停止运行，关闭后机械臂自动恢复运行，避免操作人员碰撞受伤的风险。
24、报警系统：具有三种以上报警方式（包括但不限于文字、声音、灯光等），主界面报警的同时，同步文字显示解决指引。
25、工作站延展性：与封片机组合，形成染色封片一体化工作站，且无需单独的转运装置。
26、关联售后管理系统：设备具有自动关联厂家的售后管理系统功能，用户通过扫设备上的小程序码可查询设备相关信息，并向厂家和代理商的售后团队提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。
封片机部分：
1、机器功能：国产全自动玻璃盖玻片封片机。拒绝胶带式封片。
2、操作界面：彩色触摸屏≥10英寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上显示封片进程、耗材余量、废液量等信息，操作更简单直观；拒绝物理按键式的操作。
3、兼容性：可兼容市面上≥4种品牌的玻片架、盖玻片、固封剂，对耗材选用无限制，可完全开放耗材。
4、玻片规格：载玻片尺寸:25x75mm；盖片尺寸：24x50mm。
5、最大输出存储容量：≥90片。
6、盖玻片装载：盖玻片装载采用金属装载盒，可自由拔出装载盒，方便添加盖玻片，盖玻片单次上载量：≥200片。
7、盖玻片数量提示：智能实时检测盖玻片剩余数量，并通过语音进行报警提醒。
8、封片速度：每小时封片量≥500片。
▲9、夹片方式：高精度机械臂，定位精度：≤0.1mm。采用机械夹爪夹取的方式竖直取片，拒绝采用其它夹片方式，防止对玻片产生损伤。
10、玻片架进出通道：其中进样通道≥2个，出样通道≥2个，满足自动进架和手动进架需求。
11、输出存储方式：直接从封片机上以读片板（晾片板）的形式存储已完成封片的载玻片，以便直接阅片，无需人工转运，节省人力，提高科室工作效率；拒绝封片完成放回原玻片架，避免卡片导致的仪器故障和样本损坏；拒绝圆盘悬挂式输出存储，减少玻片掉落风险。
▲12、读片板一次放置＞6层。
13、出胶系统：精准定位，防止溢胶，点胶容量：0~200uL可调；拒绝气泵真空压力出胶方式，避免因胶瓶密封不好导致的出胶异常问题。
▲14、针头自动浸泡：封片完成后，出胶针头自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，且浸泡槽中二甲苯可实现自动灌注和排放；出胶管路自动清洗，防止堵管。
15、针头自动排胶：封片机开机后自动排出管路中残胶，并收集到废液盒中，确保出胶稳定，避免溢胶现象。
16、破损玻片自检：采用光学精密检测传感器，对破损盖玻片进行自检，并自动处理碎片至碎片收集板中。
17、净化系统：操作窗口采用无色透明防护门，可看到设备运行的实时状况，防护门可自由开关，具有活性炭空气净化系统和废气抽排系统，防止二甲苯等有害物质对人体造成伤害。18、玻片排序方式≥2种，封完的玻片可以连续排列，不留间隔；也可按照玻片架进行排列，2架次玻片间有明显区分。
19、报警系统：具有≥3种报警方式（包括但不限于文字、声音、灯光等），主界面报警的同时，同步文字显示解决指引。
20、传动模式：四位联动运行模式，流水线作业；在多机械臂协同工作下，各机械臂互不干扰，可实现玻片夹取、滴胶、盖片、推送等动作同时进行。

## 低速台式离心机
霍邱县人民医院低速台式离心机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 最高转速：≥6000r/min
2. 最大离心力：≥5111*g
3. 最大容量：≥4*300ml
4. 定时范围：1min——99h59min，可连续或短时间离心
5. 控速精度：±10r/min
6. 噪音：≤65dB
7. 全金属结构多层防爆设计，运行性能安全超稳，坚固耐用，确保工作人员的安全。
8. 嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，结合多级减震结构，运行更平稳。
9. 采用≥5英寸触摸液晶显示屏，支持中英文切换功能，支持小语种定制，实时显示运行全部参数，操作界面直观、简单。
10. 采用机电一体化门锁，使用方便，安全可靠。
11. 采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全。
12. 具有自检、门盖、堵转、超速、超温等检测报警功能，优异的减震装置，电机运行平稳。
13. 可存储≥100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。
14.≥10种升降速率供选择，升降速度快；
15. 采用微机处理器精准控制，实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数。
16. 配有多种水平转子及多种适配器可选，适用于0.2ml-300ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。