## 超高清腹腔镜系统
霍邱县人民医院超高清腹腔镜系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
（一）、超高清腹腔镜主机系统1套（摄像主机1套+摄像头1个）
1、 ★3CCD晶片，光学镜设计，摄像头总像素≥620万，3×1/3英寸CCD 晶片
2、 每CCD有效像素90万，提供检测报告
3、 逐行扫描，16:9，摄像头整合≥2倍光学变焦，f≥15-30mm
4、 ★单机双镜联合功能：单主机可同时处理双路信号，实现单屏双画面显示不同手术操作，同时实现主机可刻录双镜画面的视频存储需求，提供证明材料
5、 输出端口：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个
6、 可通过摄像头及键盘对主机进行功能操作及设置，可操作的功能≥15种，包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、画面翻转等
7、 ★主机模块化设计：可搭载硬镜模块，软镜模块，增加模块即可增加不同的功能，实现无限扩展需要，兼容同品牌电子软镜包含：电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等，提供证明材料
8、 ★后期可升级到3D腹腔镜，3D鼻窦镜，3D外视镜等腔镜最新技术，提供证明材料
9、 具有2种纤维镜优化模式
10、 术野画面翻转功能：术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能
11、 ★蓝光染色功能：无需额外增加光源，利用光谱过滤原理，有针对性地对粘膜下血管网进行深度透视，对早期肿瘤进行诊断。
12、 红光染色功能：无需额外增加光源，利用可见光谱在粘膜和血管上表现的差异性，显著增强不同层次的对比度
13、 ★主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示，提供证明材料
14、 ★摄像主机具备≥4种画中画显示功能，提供主机菜单照片以说明；
15、 电气安全认证：摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证,均需达到CF-1类,可应用于心脏手术设备。
（二）、 原厂全高清图文工作站1套
16、 ★内置：主机内置≥4个USB接口，且每个接口都支持录像功能，插入U盘或移动硬盘即可在主机上实现1080P高清图片、1080P录像的刻录，且全程可通过摄像头按键，由术者自由控制；（独家）
（三）、LED冷光源1台
3.1、设备采用触摸屏设计，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整。
3.2、设备类型:I类除颤CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要。
3.3、白光冷光源的输出总光通量应≥1400lm。
3.4、色温可达6500K，接近自然光色温，保障术野的色彩还原。
3.5、LED灯泡工作寿命≥30000小时，节约医院后续维护成本。
3.6、冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤50dB (A) 。
3.7、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。
3.8、具有一键待机功能，以便手术过程中短时关闭光源，无需频繁开关机，提高光源寿命。
3.9、具有智能控温、高温报警、灯泡寿命警示功能。
3.10、可兼容多规格导光束（兼容多种手术需求）。
（四）、全高清监视器1台
1、显示器类别：高清医用监视器
2、尺寸：≥27寸
3、分辨率：最高像素≥1920×1080
4、信号输入方式：BNC复合视频信号;S-VIDEO、Y/C信号;RGB分色信号;DVI数字信号
（五）、气腹机1台
1、最大流速≥40升/分
2、具备过压保护功能
3、自动检测控制，压力显示：动态显示和实时显示
（六）、腹腔镜镜头1根
1、30°腹腔镜，直径≤10mm，工作长度≥31cm；
2、支持预真空高温高压灭菌。
（七） 导光束1根
直径≤4.8mm，长度≥300cm，内置玻璃纤维，可高温高压灭菌；

## 废液收集系统
霍邱县人民医院废液收集系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
★1 罐车高度≥110cm
排液站高度≤65cm
罐车最大容量≥20L
罐车空罐重量≤55Kg
2 罐车脚轮直径≥12cm 大脚轮便于移动，通过障碍
3 台车内置电池，可使用电源适配器进行充电，此外，对接排液站清洗时，排液站也可供台车充电。电量实时显示。
4 台车可加装适配输液架，节省手术室空间
5 台车支持查看≥400个液体体积重置历史数据
★6 罐车内置HEPA（高效空气过滤器）组件，烟雾过滤效果可达99.99%，保护中心负压源
7 罐车具备RFID识别功能
8 配备负压吸引装置（负压调节），且罐车上自带固定支架
★9 罐车负压源端口≥2个 ，负压端口位置置于罐车顶部，方便管路插拔操作，快速建立负压
10 罐车具备彩色显示屏，负压值以数字形式实时显示在显示屏上
11 负压气路过滤功能：有
污染防护装置：有
压力保护装置：有
12 具备多重防溢流保护功能
13 具备故障监控及通知功能（含文字显示）
14 废液收集显示精度（mL）：20
★15 罐车适配过滤盒为上下直插设计 ，方便操作避免液体泄漏
16 具备电磁感应系统：罐车与排液站对接，采用无线供电与数据传输技术，实现罐车与排液站无缝对接，全程无裸露电性接头，杜绝安全隐患，确保操作更安全、更可靠
17 清洗模式≥3个
排液站与罐车对接，对接接头数量≥3个
18 清洗过程状态显示，每种清洗模式均配备时间倒计时和进度比例显示，实时掌握清洗状态，操作更直观、更高效。
19 排液站具备蒸汽清洗消毒功能
★20 清洗液为放置于排液站外的设计，便于观察清洗液量，避免排液站内污染及损坏（附图说明）
21 配置：排液站：1套；罐车：1套；清洗液：1桶

## 4K荧光腹腔镜系统
霍邱县人民医院4K荧光腹腔镜系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一：系统技术要求：
★总体要求：摄像主机、摄像头、LED冷光源、高清晰度内窥镜为非组装产品
一、4K摄像系统主机
1. 主机具备4K荧光功能，摄像系统分辨率≥4K UHD(3840*2160)，1080p(1920*1080P)。与医用内窥镜、荧光剂吲哚菁绿配合使用，在内窥镜手术中提供照明及实时可见光影像及近红外光影像。
2. ▲具备术野画面放大功能，≥3倍放大，≥7级可调，提供主机菜单照片以说明。
3. ▲八种图像显示模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、白光主屏-四分屏、绿色荧光-四分屏、彩色荧光-四分屏；不同图像于同一画面，实时动态同步观察识别对比判断病灶组织情况
4. ▲具有荧光增益亮度调节功能，便于临床在不同的应用场景中做个性化处理，
5. ▲摄像主机输出色彩深度≥12 bit
6. 水平分辨率：≥2000 lines，垂直分辨率：≥1500 lines
7. ▲可同时输出三种4K视频信号接口：4*SDI接口，2*HDMI接口，12G接口（数字视频接口）
8. 主机面板≥7英寸全液晶触摸屏
9. 帧率≥60帧/秒
10. 内置菜单含有以下功能：增益设置、背光调节、亮度调节、锐度调节、缩放设置、图像翻转、按键设置、曝光模式调节、快门设置、曝光亮度调节、色彩调节、对比度调节、降噪调节、荧光调节、日期时间设置、冻结功能、黑平衡等
11. ▲主机支持12种科室选择，分别是：标准检查、腹腔镜检查、宫腔镜检查、纤维镜检查、耳鼻喉科/颅骨检查、膀胱镜检查、关节镜检查、激光检查、显微镜检查、自定义检查1、自定义检查2、自定义检查3
12. 支持USB键盘远距离参数设置
13. 主机具备手术录像功能，同步显示录像码率和已拍视频数量及USB存储设备剩余可录像时间。录像分辨率为3840×2160，支持码率、帧率可调
14. 电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分
15. 具有预览设置功能，可通过设置在监视器上显示实际时间降噪调节，通过系统菜单，能实现3D降噪和2D降噪调节功能
16. ▲主机具备光学除雾功能，配合特定内窥镜，通过触摸屏或系统默认的短按摄像头下键或摄像头自定义的功能按键，进行开启或关闭除雾功能，约10秒可完成除雾
17. 主机使用寿命大于等于10年
18. ▲摄像主机和光源主机均具备激光功能，激光类别为3R类，提供产品外观照片
二、4K摄像头
1. 摄像头防水性能符合IPX8防水等级的要求
2. ▲摄像头图像传感器具有≤2个CMOS芯片，芯片尺寸≥1/1.8英寸
3. ▲摄像头控制按键≥4个，摄像头4个按键可分别自定义长按/短按功能，可自定义≥20个功能。
4. ▲可设置摄像头下键或摄像头自定义的功能按键，进行开启或关闭除雾功能，约10秒可完成除雾
二、专用光纤
1. 光纤直径≤5.0mm
2. 可同时传输可见光及近红外光专用光纤。
3. 可高温高压消毒
三、LED冷光源主机
1. 光源显色指数≥90
2. 光源可在3000-7000k色温范围内实现白平衡
3. 具有液晶显示操作屏，拥有中文调节菜单，屏幕尺寸≥ 7英寸
4. ▲NIR近红外激光光源发射激光波长780±5nm
5. 具备三种工作模式：白光模式、荧光模式、合光模式。白光模式仅输出白光，荧光和合光模式输出近红外光和白
6. 主机面板可数字显示亮度值, 0%到100%可调，调节精度10%
7. ▲具备出光防护功能，未连接光缆时，没有光输出，触摸屏显示“请插入光缆”，语音提示“请插入光缆”
8. 具备出光补偿功能：实时检测出光强度，当出光强度衰减时，设备自动提高输出光强度
9. 电击防护等级：应用部分为CF型，适合直接用于心脏的应用部分
四、胸腹腔内窥镜
1. ▲有效景深范围7-210mm
2. 可高温高压消毒。
3. 可同时传输白光和近红外光
4. ▲加长腹腔镜可选，最大工作长度≥460mm
5. ▲与具有除雾功能的摄像系统配合使用，可实现光学除雾功能
6. 直径5mm、10mm可选，视向角0°、30°、45°可选
7. 视场中心荧光角分辨力≥6.8[C/(°)]
五、医用专业4K 液晶监视器
1. LED屏幕≥31.5英寸
2. 分辨率：≥3840×2160
3. 视角范围≥178°
4. 亮度≥800cd/m2
5. 对比度≥1300:1
6. ▲响应时间≤5ms
7. 支持高动态范围模式HDR10
8. 图像输入输出具有HDMI接口、DisplayPort接口、DVI接口、3G-SDI接口等数字接口
9. IP35防护等级认证
10.具备镜像和旋转模式设置
11.支持2、3、4路分屏功能及画中画功能
六、气腹机
1.最大流量每分钟≥50升。
2.注气方式：连续式注气。
3.带加热功能，可对输出气体进行加热。
4.10寸液晶触摸屏，内含操作系统，可播放安装及使用视频。
5.含成人模式、儿童模式和气腹针模式。
6.儿童模式下，压力调节范围：1-15mmHg；
流速调节范围：0.1-15 L/min；
流速调节区间：0.1-2 L/min，调节精度0.1 L/min；
流速调节区间2-10 L/min，调节精度0.5 L/min；
流速调节区间10-15L/min，调节精度1L/min。
7.成人模式下，压力调节范围：1-30mmHg；
流速调节范围：1-50 L/min；
8. ▲具有警告提示功能，气压过高、管道堵塞、供气不足等情况下，既有声音提示又有文字提示。
9.全自动控制系统，腹腔内压力一旦超过预设压力则会自动释放压力，直到腹部气压恢复至设定值。
10. 主机同时具有CO2气腹接口和CO2补气接口，可开启持续补气功能和快速补气功能，可实现镜头的主动除雾功能。

## 多功能手术床
霍邱县人民医院多功能手术床技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、手术床采用电动液压系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定、平移。
★2、手术床采用模块化设计，可选不同模块（如坐板延长板、转接模块等），适配更丰富的手术类型。
3、手术床可选多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。
★4、手术床内置蓝牙模块，无线遥控器通过蓝牙连接，同时无线遥控器具备无线充电功能。
5、手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，非软质皮老虎设计，无褶皱，便于清洁消毒，降低感控风险。
★6、手术床床垫采用多层减压记忆海绵床垫，慢回弹减压技术充分考虑人体的多样体型，床垫厚度≥80mm, 减少压疮发生风险，同时床垫采用超声波烫接防水设计、双层透气膜设计。
★7、手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试（提供检测报告证明）。
8、手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。
9、手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm，同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。
★10、手术床采用四个万向脚轮结构。
11、手术床具有四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计，满足各类手术稳定性要求。
12、手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计
★13、手术床满足IPX5防水等级测试（提供检测报告证明）。
14、手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。
15、手术床配有高性能充电电池，可满足≥60 次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足≥120 次手术需要。
★16、无线遥控器电池电量指示：包含手术床和遥控器电量指示
★17、手术床承载重量：≥400kg（提供原厂技术文档证明）
18、技术参数：
（1）纵向最大倾斜角度（头倾）：≥36°
（2）纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°
（3）侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21°
（3）头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90°
（4）背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥50°
（5）腿板最大倾斜角度：上折≥40°；下折≥85°
★（6）手术床最低台面：≤595mm
（7）手术床最高台面：≥950mm
（8）台面平移距离：≥320mm
19、标准配置：电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，无线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器）、托腿架一对（含夹持器）、侧卧手架一个（含夹持器）、支身架一对（含夹持器）、支肩架一对（含夹持器）、躯干固定带一条

## 高频电刀
霍邱县人民医院高频电刀技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、主机
1.2、具备两个单极接口，支持连接4mm 1-Pin香蕉插头、4mm 3-Pin香蕉插头、8mm 1-Pin单极插头、外径9/内径5mm同轴2-Pin单极插头。
1.3、具备一个双极接口，支持4mm 2-Pin香蕉插头和外径8mm/内径4mm同轴2-Pin双极插头。
1.4、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。
1.5、所有器械接口均有在位状态及工作状态指示灯。
1.6、具备器械激发次数统计功能。
1.7、8英寸LCD触摸屏操控，分辨率≥1024 x 768 RGB，模式切换，功率调节，一触即达。
1.8、具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，根据出现问题的严重程度，分为高级和低级，提供不同声音的报警功能，当同时存在多个同类报警时，优先显示等级高的报警。
1.9、报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。
1.11、提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置
1.12、可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。
1.13、支持75% 乙醇、3M全能强效多酶清洗液等多种清洁消毒剂对设备进行消毒。
1.14、工作环境条件：温度10~30ºC，相对湿度 （非冷凝）15~85%，大气压70~106kPa。
1.15、主机重量≤12kg
1.16、电源输入电压100-240 VAC （±10%），工作电流8-3.4A，频率50/60Hz，输入功率 ≤ 800VA，额定输出功率≥300W。
1.17、有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。
1.18、具备USB 接口，连接 USB 存储设备进行系统升级。
1.19、具备以太网接口，支持数据传输功能。
1.20、具备CAN接口，支持与其他设备互联，协同工作。
1.21、配备专用台车，提升转运效率，方便设备管理。
2、超声刀功能
2.1、可切割和凝闭直径≤ 5mm 的血管或其它软组织。
2.4、输出功率≥60W，输出频率30kHz-80kHz（典型值 55.5kHz）。
2.5、MIN 模式的档位可设置为 1~5 档， MAX 模式的档位固定为 5。
3、高频单极功能
3.1、单极切割模式≥2种模式，可设置为纯切、混切。
3.2、单极凝结模式≥3种模式，可设置为软凝、电灼、喷凝。
3.3、单极切割、凝结模式的工作频率为434kHz。
3.4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。
3.5、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。
3.6、纯切模式功率0-300W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥1287Vp。
3.7、混切模式功率0-200W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-200W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥2178Vp。
3.8、软凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥264Vp。
3.9、电灼模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3448Vp。
3.10、喷凝模式功率0-120W可调；1-40W：步长 1W ；40-100W：步长 5W ；100-120W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥3932Vp，可使操作距离范围更大。
4、高频双极功能
4.1、双极凝结模式≥4种模式，可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。
4.2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率为434kHz，双极柔和电凝的工作频率为350kHz.
4.3、精确模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥284Vp。
4.4、标准模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥415Vp。
4.5、宏模式功率0-70W可调；1-40W：步长 1W ；40-70W：步长 5W ；100-300W：步长 10W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥530Vp。
4.6、双极柔和电凝模式功率0-70W可调；1-10W：步长 1W ；10-70W：步长 2W；方便功率调节，提高操作效率；峰值电压≥150Vp。
5、双极血管闭合功能
5.1、双极血管闭合模式下，可用于外科手术中凝闭组织和直径≤ 7mm 的动脉血管、静脉血管及淋巴管。
5.2、无需设置模式、功率，插入器械主机可自动识别，并进入双极血管闭合模式。
5.3、凝结完成自动停止输出，并发出声音提示。
5.4、主机可通过刀头感应组织阻抗变化，自动控制能量输出直至凝闭完成。
5.5、具备效果级数种类≥2种
5.6、额定功率≥300W±15%
5.7、工作频率≤350kHz±10%

## 婴儿辐射保暖台
霍邱县人民医院婴儿辐射保暖台技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
★1、基本配置：辐射箱、温控仪、皮肤温度传感器、婴儿床、托盘、输液架、机架、黄疸装置、输氧装置、低压吸引装置（提供注册证证明）
2、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；
4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；
5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；
5、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤750VA
6、控温方式：预热、手控、肤温三种控制
★7、肤温显示范围：5℃～65℃（需提供使用说明书证明）
8、控温精度：≤0.5℃
★9、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（需提供使用说明书证明）
10、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动
11、婴儿床倾斜角度：角度可调
12、APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示
13、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等
14、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
15、为确保产品的售后服务，具有上岗证的工程师不低于五位（提供相关证明材料）

## 转运交接床
霍邱县人民医院转运交接床技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
基本功能：
★1、该产品取得CE认证，证明其产品的质量可靠性。
★2、国内知名企业，获得国家级高新技术企业，ISO13485、ISO14001、ISO9001、ISO45001等认证。
★3、采用电泳+粉末喷涂，并具有一定抗菌性，可有效抑制大肠杆菌和葡萄球菌，并提供喷涂检测和抗菌检测报告。
4、规格：全长≤1930mm，全宽≥700mm，最低高度≤510mm，最高高度≥850mm，背部升降≥75°。
5、安全工作载荷≥170KG。
6、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。
7、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。
8、床板：PE树脂成型制品。
9、框架：采用优质钢材焊接加工制成。
10、护栏板： PE树脂成型两侧护栏板，有效防护高度≥280mm，患者更安全，护栏通过台阶螺丝，安装在与床体竖向焊接的两块铁板上，保证活动的流 畅度，强度更好。
★11、护栏采用新型安全护栏设计，护栏的卡扣处由≥9mm厚的锁扣进行固定，当护栏内部受力时无法打开，可从外部向内部压打开护栏，从而有效地防止了患者从内部误操作，导致坠床事故的发生，更加安全；（提供配件实物或图片）
★12、护栏板上有三个圆孔设计，便于医护人员从各个角度进行推行，以及对病人的观察，护栏厚度≥43mm握感更好，强度更高。
13、脚轮：四个直径≥150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。
★14、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即"直行"状态，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面。未使用时第五轮离地高度≥30mm（踏杆离地高度≥60mm)，通过性更好。第五轮可以独立进行拆装维修。
16、托盘：床体下有注塑而成的二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设≥6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg，托盘材质厚度≥5mm。
17、输液架收藏架，背板下部设有输液架收藏架，不用时可固定收藏输液架，且输液架收藏架内有塑料套防止输液架碰撞晃动。
18、氧气瓶搁架，在床板下侧可横向放置最大7升的氧气瓶，并有两个旋钮可进行固定。
19、转运床垫：床垫三段式构造，面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链；
20、床两侧共有≥4个不锈钢金属挂钩，强度更好更美观。
★21、床体底盘框架由≥30*60*1.5mm的方管U型折弯竖向焊接而成，强度更好，推行稳定。
★22、输液架插孔：床体四周均设有输液架插孔，使用时旋转出来放置输液架，不用时可旋转收纳于床体下方，且配有梅花形旋钮用来紧固输液架有效防止晃动，输液架插孔内有防止碰撞的塑料套筒，更加美观使用方便。
配置清单： 1、床本体1台； 2、一体式护栏 2片； 3、双面脚轮4只； 4、中控锁定踏板 4套； 5、中心第五轮 1套； 6、整体升降摇杆 1套； 7、背部升降气压弹簧 1套； 8、底部置物托盘 1块； 9、输液架 1根； 10、可旋转输液架插孔 4个； 11、氧气瓶挂架 1个； 12、转运床垫 1张；

## 机械助理盐水架
霍邱县人民医院机械助理盐水架技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. ★冲洗液袋用加压器单钩负重≥10000cc（10kg），4个升降挂钩总承重≥40000cc（40kg)，可独立操控高度可调节范围1690-2590mm，可多勾同时使用。
2. 清晰的刻度标尺，最大可调节行程≥920mm。
3. ★采用齿轮咬合方式升降，弹力负荷开锁控制，自动安全锁止，防坠落。
4. 冲洗袋可随意升降，只需按压并提拉助力按钮，即可完成提升操作，释放按钮可锁停在所需的高度和压力，无需额外附加重力平衡器件，牢固稳定。
5. 符合人体工学设计，操作便捷，非液压原理。内含机械辅助提升助力，便于垂直调节所需高度。无液压油、无需附加电源，无耗材成本，环保无污染。
6. 主体材质使用医用级高品质铝镁合金，优质轴承钢直线轴，挂钩选材304不锈钢承重下不变形，表面镀铬，永久防锈。
7. ★带不锈钢把手，可悬挂小型设备，可悬挂多个注射泵，适用不同输液形式。一款多用，节约空间，移动过程可做推拉扶手。（需提供产品实物照片证明）
8. 平稳的五星底座配置锁止式静音万向脚轮，防滑，不倾倒。
9. 有良好的热稳定性，耐高温消毒，环保抗腐蚀，抗老化。

## 凝胶手术体位垫（俯卧位）
霍邱县人民医院凝胶手术体位垫（俯卧位）技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1．为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。
2．★主要材质：高分子凝胶，与人体组织具有良好的生物相容性，提供产品材质与人体组织相容性试验报告（人体皮肤刺激实验，人体皮肤致敏实验，人体体位细胞毒性实验）
3．不含硅胶、乳胶和塑化剂，不易致敏
4. 产品本身不支持细菌生长，不宜滋长细菌
5．能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘抗静电，有良好的耐候性，耐候温度从-29℃至+70℃
6. ★产品本身不支持燃烧，并具有良好的阻燃性，提供凝胶体位垫阻燃实验报告。
7.产品材质具有第三方检测机构出具的ROHS环保检测报告，环保无污染，对人体无不良反应，无毒无害。
8．产品可根据客户需求尺寸定制。
9. 易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒
10. 配置清单/套 产品名称 规格 单位 数量 可调节俯卧位头垫 （33-40）*27.5*（17.5-20.3）cm 个 1 组合俯卧位垫 50*16*13/9cm 对 1 凹型体位垫 50*15*4cm 个 2 膝部护垫 20*20*7(∮13-11*3)cm 个 2 半圆形体位垫 50*15*12cm 个 1

## 凝胶手术体位垫（侧卧位）
霍邱县人民医院凝胶手术体位垫（侧卧位）技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1．为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。
2．★主要材质：高分子凝胶，与人体组织具有良好的生物相容性，提供产品材质与人体组织相容性试验报告（人体皮肤刺激实验，人体皮肤致敏实验，人体体位细胞毒性实验）
3．不含硅胶、乳胶和塑化剂，不易致敏
4. 产品本身不支持细菌生长，不宜滋长细菌
5．能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘抗静电，有良好的耐候性，耐候温度从-29℃至+70℃
6. ★产品本身不支持燃烧，并具有良好的阻燃性，提供凝胶体位垫阻燃实验报告。
7.产品材质具有第三方检测机构出具的ROHS环保检测报告，环保无污染，对人体无不良反应，无毒无害。
8．产品可根据客户需求尺寸定制。
9. 易清洗，消毒方便，可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒
10. 配置清单/套 产品名称 规格 单位 数量 开放式头圈 20*7*7 个 1 开放式头圈 20*7*5 个 1 侧卧位垫 72*46*15cm 个 1 隧道垫 64*40*20cm 个 1 半圆形体位垫 50*10*4 个 1 凹型体位垫 50*15*4 个 2 体部绑带 60*7*1 个 1

## 负极板回路垫
霍邱县人民医院负极板回路垫技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一.设备要求：
1.1 名称：负极板回路垫
1.2作用：为手术室高频手术设备提供负极回路，适用于所有医用高频手术设备
1.3适用范围：适用于各种皮肤情况，可适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕，纹身刺青，疤痕及敏感皮肤等情况及对负极板过敏的患者使用。可适用于创伤、金属植入物、烧伤、妇科、泌尿手术及血液、体液等大量液体冲洗手术，及易污染手术等各种状况，杜绝了皮肤不良反应。
二.技术参数要求：
l 产品尺寸：长度≤950mm，宽度≥500mm，厚度≤3mm
2 工作原理：电容式负极回路，具有平行板电容结构，当电刀处于工作状态时，患者与电刀的负极接口之间将形成有效负极回路，从而使高频电刀能够安全正常工作
3 工作模式：重复使用\非直接接触式
4 回路垫电容阻抗：在环境温度23℃+5℃、频率460kHz条件下，电容阻抗≤150Ω
5 ★负极板回路垫不分正反面，双面材质同为透明凝胶面，表面具有产品使用方法标识。正反双面通用，双面使用时产品导电效果不受影响（需提供产品实物图片或实物样品佐证）
6 负极板回路垫导线能满足医院现有所有高频电刀的接口，规格：长度≥4m
7 ★单品可成人儿童通用，适用体重0.35kg以上的患者，无需区分成人，儿童型号
8 双路负极板回路垫有两个负极回路接口，可同时连接两台高频电刀主机同时使用，提供产品说明书佐证
9 ★负极板回路垫产品厚度≤3mm
10 可适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对负极板过敏的患者使用
11 负极板回路垫主体原料由高分子凝胶制成
12 ★提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的负极板回路垫产品对应的皮肤刺激、皮肤致敏和体外细胞毒性第三方检测报告
13 可重复使用，清洁消毒方便，可用70-75%酒精等无腐蚀性消毒剂消毒，提供产品表层聚氨酯薄膜材料具有国家认可资质的第三方专业检测机构出具的可重复消毒灭菌检测报告
14 ★整体材质不含镉、铅、汞等对人体和环境有毒有害的物质，对人体和环境无毒无害，提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的负极板回路垫产品对应的ROHS环保检测报告
15 能透过X线等放射线，CT检查及放射治疗时均可使用，绝缘不导电。
16 产品配备收纳金属包装箱，带提手，方便术间转运和术后收纳储存

## 手术行为管理系统
霍邱县人民医院手术行为管理系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、 智能发衣机
1.1 功能要求 对应支持自动选择大、中、小号洗手衣类型自动发放洗手衣，在智能发衣机上刷IC识别卡领取对应持卡人尺码的洗手衣，并自动绑定IC卡进行信息关联登记。每套洗手衣单独放置一个储位中，通过推杆或皮带等，实现根据医护人员预先录入信息，将对应RFID信息的洗手衣自动发放。
1.2 系统对应 支持自动选择大、中、小号洗手衣类型自动发放洗手衣，在智能发衣机上刷IC识别卡领取对应持卡人尺码的洗手衣，并自动绑定IC卡进行信息关联登记。洗手衣发放信息同步更新至服务器。
1.3 供电单元 AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能
1.4 读卡模块 支持RFID、IC、指纹、手机NFC卡等多种媒介
1.5 显示模块 液晶触摸屏，≥21.5寸电容触摸显示器；≥1920*1080分辨率
1.6 高密度衣物存贮 ≥100/台(可按尺码分组)
1.7 填装要求 装填衣物时，对衣服尺寸信息进行绑定，确保发放准确无误
1.8 机柜 机身钣金结构，平光喷塑工艺，结构牢固；外表需防尘、防水、耐磨、防腐蚀
1.9 ★中性盐雾试验 金属构件经48h的中性盐雾试验后,金属构件不应出现红色锈蚀现象（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
1.10 尺寸要求 长≥1450mm，宽≤850mm，高≥1980mm
1．11 ★设备采用医疗级电源控制系统 标签连接线缆全部采用阻燃材料，性能达到B1级及以上，符合GB 8624-2012B1级的规定要求。（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
1.12 控制主机 采用低功耗CPU Intel Core i5以上、2G内存，win10操作系统
1.14 ★发衣结构 发衣结构:每套洗手衣单独放置一个储位中，通过皮带/升降等原理，实现根据医护人员预先录入信息，将对应RFID信息的洗手衣自动发放。单台设备配置取衣口2个。
1.15 ★发衣速率 发衣速度≤5S，识别准确率 >99%（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
1.16 库存报警 当各尺码的洗手衣存量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加。
1.17 存量信息显示 实时显示设备内洗手衣各个尺码的存量信息和已取数量。
1.18 RFID读写 须符合国际相关行业标准，ISO18000-6C 标准；RFID标签数据信息支持物理锁定，标签芯片经过γ射线辐射（不低于40kGy ），存储数据不会丢失，芯片功能完好。标签可重复水洗200次以上。
1.19 ★设备采用医疗级电源控制系统 标签连接线缆全部采用阻燃材料，性能达到B1级及以上，符合GB 8624-2012B1级的规定要求。（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
1.20 ★知识产权 提供生产厂家手术室行为管理系统相关的软件著作权证书。
1.21 ★消杀功能 设备内部使用抗菌膜（常规接触区域），可以对常见细菌如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等进行有效消杀，抗菌率>99%。（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
2、 智能发鞋机
2.1 登录方式 感应授权过的IC卡、指纹、账号密码、手机NFC卡
2.2 系统对应 支持自动选择不同尺码的手术鞋类型自动发放，在智能发鞋机上刷IC卡领取对应持卡人尺码的手术鞋。
2.3 库存报警 当各尺码的手术鞋存量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加。（提供系统界面）
2.4 机械自动出鞋 具备机械传动装置，根据医护人员身份信息自动出鞋
2.5 ★出鞋机构 发鞋结构:每套洗手衣单独放置一个储位中，通过皮带/升降等原理，实现根据医护人员预先录入信息，将对应手术鞋自动发放。单台设备配置取鞋口≥2个
2.6 存量信息 单台设备存储数量≥90双，实时显示设备内洗手鞋各个尺码的存量信息和已取数量（提供界面图片）
2.7 操作界面 有良好的人机操作界面, 可对于手术鞋按大、中、小号类别进行综合的管理。
2.8 供电单元 AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能
2.9 读卡模块 支持RFID,IC，手机NFC卡等多介质卡（可根据医院一卡通类型定制）
2.10 ★环境监测 提供CNAS等专业检测机构的校准证书，证明该产品符合JJF1190-2008尘埃粒子计数器校准规范。粒子浓度示值误差≤±25% , 重复性≤5%，流量误差≤±2%。 （需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
2.11 显示模块 液晶触摸屏，≥21.5寸电容触摸显示器；≥1920*1080分辨率
2.12 ★消杀功能 设备内部使用抗菌膜（常规接触区域），可以对常见细菌如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等进行有效消杀，抗菌率>99%。（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
2.13 机柜 机身钣金结构，平光喷塑工艺，结构牢固；外表需防尘、防水、耐磨、防腐蚀
3、 智能更鞋柜
3.1 主要功能 通过管理系统，感应授权过的IC卡、指纹、账号密码、手机NFC卡开柜门。发卡时，将工作人员与柜子的箱号形成绑定关系，同时上传服务器。管理员使用电子密钥（管理IC卡+密码）进入管理界面，可实现应急开箱、锁箱、清箱等功能。
3．2 主要零部件 工控微电脑通信数据处理系统，主控机控制每组柜子的使用状态。触摸屏尺寸≥10寸
3.3 通讯及管理要求 使用医院局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理，读取IC卡开柜。
3.4 主要功能 电子鞋柜应当具有较高的容积率，在保证强度的情况下尽可能的提高柜格容积；外观、颜色可定制，便于清洁，不易油污、磨损。
3.5 柜体要求 箱门内部除标书要求外无其他夹层，空间利用率最高；柜体外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损；选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面经多道工艺处理；去油、去酸、磷化、防锈处理最后静电喷涂。
3.6 箱门要求 箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋，提高箱门的防撞击能力，箱门的两侧呈一定角度的弧线外形，有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。
3.7 ★电控锁 360度防撬、防软片插入，安全可靠，寿命达30万次以上。（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
3.8 ★消杀功能 设备内部使用抗菌膜（常规接触区域），使用环保材料，可以对常见细菌如大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌等进行有效消杀，抗菌率≥99%。（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
4、 自动回收机
4.1 功能要求 自动回收使用过的手术衣，产品采用工业级设计，能够适应低温、恶劣的工作环境。医务人员术后更衣将手术衣投入回收机时，回收机自动记录归还信息，并将信息回传至管理系统。
4.2 ★模组耐久度 ≥30万次。（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
4.3 超量提醒 超量提醒功能：当回收机内的污衣鞋数量超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理。
4.4 ★回收容量 设备回收区域内沿≥900mm * 700mm * 1000mm
4.5 ★自动回收门开启方式 采用自动门方式开启，自动门内开，人员可通过 IC 卡、指纹、账号密码、手机 NFC 卡等方式开启。
4.6 读卡模块 支持RFID、IC、指纹、账号密码等多介质（可根据医院一卡通类型定制
4.7 显示模块 液晶显示及触摸屏≥15.6英寸
4.8 外部接口要求 RJ45,RS485,DC OUT，AC OUT
4.9 ★软件研发能力 需提供智能收衣机管理软件的软件著作权证书
5 智能更衣柜（控制主柜）
5.1 主要功能 通过管理系统，感应授权过的IC匙牌开柜门。发卡时，将工作人员与柜子的箱号形成绑定关系，同时上传服务器。管理员使用电子密钥（管理IC卡+密码）进入管理界面，可实现应急开箱、锁箱、清箱等功能。为保证安全性，系统具有完备的日志记录，所有使用者信息、存取操作、时间信息、使用卡号信息后台均有记录。
5.2 主要零部件 工控微电脑通信数据处理系统，主控机控制每组柜子的使用状态。触摸屏尺寸≥10寸
5.3 ★电控锁使用寿命 在额定电压和额定负载电流的情况下，进行90万次锁具启、闭操作，试验后不应有电气部件或机械部件的损坏或失效，且应能正常工作。（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
5.4 通讯及管理要求 使用医院局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理，读取IC卡开柜。
6、 智能更衣柜（单层／双层/ 三层）
6.1 主要功能 电子衣柜应当具有较高的容积率，在保证强度的情况下尽可能的提高柜格容积；外观、颜色可定制，便于清洁，不易油污、磨损。
6.2 柜体要求 箱门内部除招标文件要求外无其他夹层，空间利用率最高；柜体外观、颜色可定制，表面处理便于清洁，不易油污、磨损；选用优质镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面经多道工艺处理；去油、去酸、磷化、防锈处理最后静电喷涂。
6.3 箱门要求 箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋，提高箱门的防撞击能力，箱门的两侧呈一定角度的弧线外形，有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤。
6.4 ★消杀功能 设备内部使用抗菌膜（常规接触区域），使用环保材料，可以对常见细菌如大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌等进行有效消杀，抗菌率≥99%。（需提供对应的CNAS或CMA检测报告，无检测报告视为不满足）
7、 软件功能
7.1 身份信息管理 综合管理医院一卡通的卡信息，便捷维护卡内人员科室、性别、 身材尺码等状态信息。支持临时卡、管理卡等便捷操作的管理入口。
7.2 医护人员进出权限、时间统计，手术衣不足报警 对于医护人员进出时间实时更新显示。便于人员管理。在软件系统中可查询到相关信息:如显示发衣机设备已发放或剩余多少的数量的洗手衣等信息.当数量不足时自动报警。
7.3 统计查询 自动记录医护人员在进出大门，洗手衣的领用、归还 等重要的节点相关信息，支持手术室管理人员随时统计并查询一个完整流程中各 个环节、各个控制点的信息数据，如洗手衣、拖鞋使用数据、污衣回收数据等。
7.4 异常信息提示 根据医院配置，能将没有异常情况投递到显示屏上。 例如手术衣未归还。或更衣柜占用时间超过48小时等。
7.5 医护人员归还情况统计 远程控制所有接入系统的回收机，领取洗手衣的人员离开手术室时需进 行衣、鞋的归还、系统自动解除人员名下领取的衣、鞋。
7.6 管理员权限设置 系统可锁定未正常归还衣鞋的人员的卡，也支持应急恢复到正常使用状态的功能。
系统的管理平台只有管理工作者才能操作，管理人员离开电脑时需要有一键 锁定软件系统的功能，通过管理员的密码才能重新使用软件
7.7 流程控制管理 系统能根据医院手术室实际管理流程设定手术室出入、换衣、换鞋等流程， 能够借助自动发衣机、自动换衣柜等自动化设备，提示违反相关流程的医护人员。
7.8 多设备共同平台软件功能 手术室内所有的自动发衣机都在一个平台上进行控制及管理，医护人员可在任何一台自动发衣机刷 IC 卡领取自动发放的匹配人员身材的洗手衣。设备具有 衣物数量告警功能。
7.9 首台开台统计 对设定首台手术时间范围内的开台情况进行统计
7.10 绩效统计 对于人员进出时间与绩效考核指标进行统计分析
7.11 报表统计 基于系统记录的信息，根据医院手术室管理的要求，可以设置各种报表生成机制，如：每日报表、月度报表等各项需求的综合报表。
7.12 护士长管理决策 系统支持实时查看手术衣的领取信息，归还信息，送洗、入库信息进行查询；
支持实时查看医护人员的到达时间进行记录，当人员迟到时，可查看迟到时间；
支持实时查看医护人员违规情况：未归还衣物、首台迟到等；
8、 附属设备
8.1 超高频RFID标签 1.ISO18000－6C协议，柔性标签，耐高温，可水洗。
8.2 智能准入管理终端 1）采用10.1寸一体机，内置刷卡、指纹、人脸识别模块，支持多种验证方式； 2）包含双门禁控制器与出门按钮，支持本地验证，断网后不影响人员进出； 3）可自由匹配多种门类型，如自动平移门，双开门等。
8.3 信息显示大屏 1）屏幕尺寸不低于55英寸 2) 分辨率不低于1920*1080 3）7x24小时不间断运行
8.4 前台工作站 英特尔酷睿 i5，内存≥8G，硬盘≥1T
8.5 桌面式身份认证识别一体机 1）支持ISO14443A/B、NFC 协议主流电子标签； 2）先进的标签碰撞处理算法，高识读率； 3）内建收发天线，有效距离达至100mm； 4）支持USB/RS232等通讯接口 5）半导体指纹传感器
8.6 洗鞋机 洗涤容量≥10kg，水源压力0.2m pa。采用全悬浮减震结构，无地基机型；智能控制面板，一键式操作/智能变频/悬浮减震。带烘干功能.
8.7 白大褂柜及口罩帽子收纳柜，更鞋凳、更衣凳 按医院场地要求定制
8.8 千兆网络交换机 端口：≥48口
9、 颗粒物监测仪
9.1 ★基本要求 对百级手术室颗粒物数量的实时监测。 可实时显示温度、湿度、PM0.3、PM0.5、PM1.0、PM2,5、甲醛等，提供设备实际软件界面实拍照片证明监测内容。
9.2 ★监测误差范围 粒子浓度示值误差≤±25% , 重复性≤5% ，流量误差≤±2%。
9.3 产品要求 产品符合JJF1190-2008尘埃粒子计数器校准规范。
9.4 ★统一性 该设备与行为管理生产厂家为同一品牌。提供对应的软件著作权证书作为证明。
10.手术室管理系统配置清单 序号 产品名称 数量 单位 1 智能准入管理终端 1 套 2 信息显示大屏 1 套 3 智能发衣机 1 台 4 智能发鞋机 1 台 5 智能收衣机 1 台 6 智能收鞋机 1 台 7 智能更鞋柜主柜（20门） 1 台 8 智能更鞋柜副柜（20门） 7 台 9 智能更衣柜主柜（2门） 2 台 10 智能更衣柜副柜（2门） 13 台 11 智能更衣柜主柜（4门） 2 台 12 智能更衣柜副柜（4门） 28 台 13 超高频RFID标签 600 个 14 手术行为管理系统（软件） 1 套 15 洗鞋机（洗烘一体） 1 台 16 白大褂柜 4 台 17 千兆网络交换机 1 台 18 前台工作站 1 台 19 长凳 4 张 20 换鞋凳 1 张 21 手术室资源与统计分析管理模块（软件） 1 套 22 首台开台统计模块（软件） 1 套 23 口罩帽子收纳柜 1 台 24 颗粒物监测仪 1 台 25 桌面式身份认证识别一体机 1 台

## 不锈钢手术凳
霍邱县人民医院不锈钢手术凳技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
产品规格：310×610-750mm（±10mm）
技术参数：
1、 圆凳采用四脚支撑设计。
2、 圆凳面采用≥δ1.2mm的优质不锈钢板模压成型。
3、 圆凳主支柱采用≥ф38×1.2mm不锈钢圆管制成，内置T28旋转螺杆，具有相当好的稳定性。
4、 圆凳腿管采用≥ф25×1.2mm不锈钢圆管制成。
5、 圆凳通过旋转螺杆调节高度。
6、 圆凳脚部配有4只防滑脚套。
7、 凳面使用3cm优质海绵和优质PU革包覆而成的面罩。

## 不锈钢器械台
霍邱县人民医院不锈钢器械台技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
★1、器械车框架采用≥Φ25×1.2mm的不锈钢圆管弯曲成型, SUS304材质。
★2、器械车台面面板采用激光切割机下料，采用≥δ1.2mm的优质不锈钢板冲压制成，台面底部加强筋焊接制成，增强台面承重。
3、器械车为≥2层结构。
4、四只脚轮均采用≥5寸带制动装置的优质高级静音万向脚轮,其中两只脚轮为刹车轮,起固定做用；承重50kg重物时，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。

## 不锈钢踏脚凳
霍邱县人民医院不锈钢踏脚凳技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
产品规格：400×250×300mm（±10mm）
技术参数：
1、 踏脚凳腿部采用≥40×40×1.2mm的不锈钢矩管焊接制成。
2、 衬架采用≥20×40×1.2的不锈钢矩管焊接制成。
3、 面板采用≥δ1.2mm的优质不锈钢板制成
4、 可载重≥200kg
5、站脚底部配有4只防滑脚套。

## 不锈钢升降双臂托盘
霍邱县人民医院不锈钢升降双臂托盘技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
产品规格：680×480×950-1300mm（±10mm）
技术参数：
1、 托盘底架采用≥25×25×1.0，ф32×1.2㎜，ф25×1.2㎜优质不锈钢管制作,
2、 托盘面采用≥δ1.2mm的优质不锈钢拉丝板制成。
3、 托盘可伸降。
4、脚轮采用2寸分刹静音轮。

## 电动吸引器
霍邱县人民医院电动吸引器技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)
★2.抽气速率：≥32L/min
3.贮液瓶：2500mL×2
4.负压调节范围:0.02MPa～极限负压值
★5.输入功率：≥150VA