## 十二导联动态心电图工作站（含系统）
霍邱县人民医院十二导联动态心电图工作站（含系统）技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、动态心电图工作站分析软件主要参数：
（一）、动态心电图网络系统中央站心电系统技术要求
1.系统支持公有云，私有云，混合云，院内服务器多种模式。支持数据5G实时传输。云端自动分析。支持跨部门、跨院区、跨区域远程分析。
2.服务器端采用大型关系型数据库，网络存储结构支持无限扩展，各检查项数据库独立，数据自动备份，保证数据安全。
3.系统具备极高的网络容错性，在弱网条件下，不会出现数据错乱和数据丢失，断网条件下，网络恢复后数据自动续传。
4.产品全面支持5G网络，享受5G网络低延迟高带宽特性，同时有支持5G虚拟专网组网，享受5G便利的同时具备很高的数据安全性。
5.后台管理提供不同角色的定义和相关的权限设置、病区定义，支持院外部数据交换ICD-10诊断字段和医标准的通信协议。
6.系统具有Web浏览、报告打印终端、日志管理功能模块。
7.系统具有各类统计查询功能，并能以EXCEL格式输出。
8.系统具有运营管理功能，能够对医疗机构、科室、设备、报告数量实时展示。
9.系统具有远程维护与客户端软件自动升级功能。
10.系统采用区块链技术，安全加密。支持在线问诊，人脸识别，人机AI对话，算法优化分析等多种智能功能。（提供证明）
11.★系统支持静息心电图、动态心电图、动态血压、睡眠呼吸筛查、肺功能、心电血压血氧三合一等检查的原始数据传输，并可扩展血氧、血糖、动脉硬化、脑电图等检查项目的原始数据传输。
12.系统支持云端部署，满足医院建立远程会诊平台、实现与中国医学科学院阜外医院的远程会诊的需要。
（二）、院内服务器要求
1.院内服务器配置不低于机架式服务器，CPU：四核 E5-1220-V6；内存：32G；硬盘：8*2T（7.2K企业级硬盘， raid1）；300W单电源；双千兆网卡。
2.院内服务器数量：1台。
3.云服务器数据库：RDS规格：2核4GB；数据库类型：MySQL；存储空间100GB。
4.云服务器应用服务器：CPU：4核；内存：8G；系统盘：40G；数据盘：600G。
5.云服务器存储服务器：CPU：4核；内存：16G；系统盘：40G；数据盘：5000G。
6.云服务器带宽：20Mbps。
（三）、分析方法
1.采用12导全导联信息分析算法，可根据12导数据的特征自动调整分析算法，无需手动调整各种参数如：不应期时间，QRS波宽度，灵敏度，主分析导联等分析参数，即可获得准确的分析结果，实现房早、室早，逸搏，阻滞等心率失常的智能化分析。分析完成后并以简单的文字报告结论形式提示当前心电数据分析情况；（需提供软件截图）；
2.2Lorenz散点图编辑：同屏显示时间散点图、Lorenz散点图、叠加波、心拍列表和心电图条五个窗口；可按照“全部”、“正常”、“房性”、“室性”、“起搏”、“伪差”和“其他”心拍类型分别显示散点，与伪差相邻的心拍散点可选择显示或不显示；叠加波窗口具有5个框；
2.3软件具有两个导联同时叠加及P波叠加放大倍数（最大8倍）叠加功能，同时结合散点图和直方图四个维度进行复杂心电图分析；（需提供软件截图）；
（四）、 中央站技术要求
1.★中央站从服务器下载患者的12导心电、血压、血氧原始数据，进行分析并出具报告。
2.具有多患者监护功能
3.具有血压远程控制，随时加测功能。
4.将监护数据传输至服务器，由分析诊断工作站做Holter、血压分析并出具报告。
5.具有6分钟步行试验报告功能。
6.具有心电图报告功能。
7.具有心率变异性报告功能。
8.配备主流品牌笔记本电脑。CPU≥双核，内存≥4G，硬盘≥500G
9.配备无线路由器。
（五）、动态心电图网络系统分析站其它
1.★分析诊断工作站需具有静息心电图、动态心电图、动态血压、睡眠呼吸筛查、肺功能、心电血压血氧三合一等检查的原始数据下载、分析功能。需要提供软件界面截图证明。
2.登陆功能：根据登录名自动识别使用权限。可设置电子签名和手写签名。
3.具有病历到达提醒功能。
4.急诊、危重病人采集、传输、分析均有提示，可优先下载分析。
5.具有分院诊断工作站向总院诊断工作站转诊功能。
6.具有主任审核功能。
7.具有驳回功能：可对采集端发来的病例作废，驳回重采并注明原因。
8.可查找并回顾历史病例。
9.具有常规心电图自动分析，自动诊断功能。常用诊断术语可编辑。
10.具有电子标尺测量、幅值调整、走纸速度调整、波形放大等功能。具有左右手反接调整功能。
11.具有可定制化的自动结论功能
12.具备多种报告输出功能，及报告模板编辑功能
13.物联网数据对接功能：支持医疗设备的数据对接，包括但不局限于：静息心电图、动态心电图、人体成分、动态血压、动脉硬化、多参数监护、有氧运动设备、睡眠呼吸筛查、肺功能、体外反搏等。
14.提供心脏康复相关的数据汇总报告，包括但不局限于：患者基本信息、心肺评估数据、量表评估数据、实验室检查信息信息、六分钟步行试验结果统计。
15.康复进展报告功能：提供患者多次的数据对比报告，如康复前、康复后的量表结果对比、检验检查数据对比、运动耐量数据对比。
16.对多次训练数据进行对比，呈现训练进展。
17.支持个性化处方的记录和对比报告。
18.居家指导功能：可将医生制定的居家康复建议方案推送患者手机，并打印详细的居家康复建议方案。（提供证明）
19.软件具有血氧饱和度和脉率值显示，脉搏音、棒图指示。
20.软件具有脉搏波，鼻气流波形显示。
21.软件具有低电提示，手指脱落及血氧、脉率超限提示可设。
22.分析诊断工作站配置要求 1.台式电脑：联想、惠普、戴尔等主流品牌商用台式电脑；CPU：Intel i5处理器；内存：8G；硬盘：1000G；23英寸及以上液晶显示器。激光打印机：600dpi黑白A4激光打印机。
(六）、系统具有与其它信息管理系统集成的功能，系统支持与医院HIS、PACS、EMR、体检系统无缝连接，支持 HL-7 国际标准协议，实现患者信息和检查数据的共享。
1.遵循HL7电子病历规范，可对其他电生理设备进行数字接入。
2.快速记账系统对接：1套
3.危急值系统对接：1套
4.供应商负责解决医院现有系统厂商的接口开放问题，医院不提供系统接口、也无协调义务。
5.★支持与现有的心电网络系统心电工作站数据，动态心电、动态血压数据无缝对接，无需原有数据接口，实现新老数据对比.
(七） 远程培训
1 远程会诊与远程培训要求 1.★系统支持云端部署，满足医院建立远程会诊平台、实现与第三方服务机构、阜外医院的远程会诊的需要。（需提供与阜外医院开展静息心电图、动态心电图、动态血压、睡眠呼吸筛查远程会诊的合同证明）。
2.★需提供由国内心血管领域各学会主任委员、副主任委员授课的远程培训课程，每年不少于 20 次。并且连续举办2年以上，需提供已经对外发布的包含连续2年以上课程详细内容、主讲人及讲课时间的课程通知文件。

## 十二导联心电图机采集系统
霍邱县人民医院十二导联心电图机采集系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
（一）、十二导心电采集工作站技术要求
1.病例自动上传，具有断点续传功能。
2.软件开机自动检查服务器，自动升级。
3.具有文字与语音两种模式的即时通信功能。
4.可对已采集并上传的病例修改患者信息，无需重新采集。
5.患者诊疗信息记录功能：包括患者的病史录入，采集患者的生活习惯，采集患者的用药史、过敏史、主诉等信息，可记录患者的手术信息、基本体格检查信息、实验室检查信息。（提供证明）
6.量表评估功能：具备多种医学量表的评估功能，包括但不局限于SF36、IPAQ、GAD7、PHQ9、PSQI、MMSE、FTND、心脏餐盘量表等，支持社会心理评定，包括但不局限于压力处理能力评定量表、心境障碍问卷、霍兰德职业兴趣理论等。
7.具备智能计算量表得分功能，可支持医院添加更多量表。（提供证明）
8.具备移动设备进行量表评测功能，方便多级医护人员使用。（提供证明）
（二）、硬件要求
1.18导同步心电采集器。医疗器械注册证及产品技术要求中，该型号产品需明确登记为18导同步心电图采集。
2.电源输入： DC5V。
3.数据接口： USB2.0。
4.采样频率： 1000Hz。
5.采样精度： 24位。
6.共模抑制比： 不小于 80dB。
7.频率响应： 0.05Hz～150Hz。
8.走纸速度： 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
9.★导联线可每个导联单根更换，需提供产品照片证明。
（三）、 软件功能
1.具有12导联同步心电图功能。
2.具有心电向量图、时间向量图功能。
3.具有心室晚电位功能。
4.具有心率变异性分析功能。
5.具有高频心电图功能。
6.具有频谱心电图功能。
7.具有心肌缺血定位诊断功能。
8.具有QT离散度分析功能。
9.具有心率震荡分析功能。需要提供软件界面截图证明。
10.具有ST段心肌缺血分析功能。
11.具有起搏心电图功能。
12.具有电子标尺测量、幅值调整、走纸速度调整、波形放大等功能。具有左右手反接调整功能。
13.具有自动分析，自动诊断功能。常用诊断术语可编辑。
14.具备多种报告输出功能，支持长导联任意选择打印。
15.支持A4纸与B5纸或专用的心电图纸打印。
（四）、采集工作站配置要求
1.笔记本电脑：14英寸联想、惠普、戴尔等主流品牌商用笔记本电脑；双核处理器，8G内存，500G硬盘。
2.心电图专用推车：配备心电采集盒专用设备仓、导联线网篮、杂物手推盒。
（五）、移动监护技术要求
1.安卓APP可通过手机查看病人心电、血压、血氧监护数据，接收监护告警。
（六）、硬件要求
1.★一台采集盒具有12导心电图、血压及血氧三种同步采集功能，避免患者同时佩戴多个设备。需提供医疗器械注册证及产品技术要求证明。
2.★采集盒具有蓝牙实时传输和24小时动态记录两种工作模式。（提供证明）
3.动态记录模式下，记录盒在分析诊断工作站回放并出具24小时动态心电、动态血压、动态血氧报告。
4.蓝牙无线传输，实时监测，实时显示十二导心电图、血压、血氧数据。
5.高清彩色TFT液晶屏显示：时间、电量、收缩压、舒张压、血氧、脉率、心电波形和导联脱落信息。
6.具有自动计步功能。
7.心电采样频率：1000Hz。
8.血压测量范围：收缩压: 40mmHg～270mmHg、舒张压：10mmHg～215mmHg、平均压：20mmHg～235mmHg、脉率：40～240次/分。
9.血氧饱和度测量范围：0%～100%，误差：±2%。
10.数据接口：USB/蓝牙双接口。
7 动态心电图仪技术要求 1、动态心电图工作站主要配置：记录盒 2 台
1.1导联体系：通过十线式导联线，可实现标准十二导联心电图同步采集；
1.2安全分类：内部电源CF型
1.3记录时长：≥24小时
1.4采样率：采样率不小于4000点
1.5存储介质：内置NANDFLASH芯片存储
1.6共模抑制比：>80 dB
1.7★幅度频率特性：0.05 Hz～150Hz
1.8★最小检测信号：10 Hz，20μV
1.9计时准确性：24H内误差应不得超过±30s
1.10★噪声电平：≤30μV；
1.11数据通讯接口：内置USB 接口，记录前可通过此USB接口预先将患者信息录入记录盒，记录后可通过此USB接口导出数据 ；
1.12起搏检测：具有起搏脉冲检测功能；具有低、高或关闭三个设置选项；
1.13事件标记：记录盒具有事件按键，患者在心电记录过程中感觉不适时可通过此按键记录不适发生时间；
1.14供电电源：七号碱性电池；
1.15★导联线接口：导联线插头具有防反插功能，可通过自带螺丝锁加固连接；导联线接口仅用于连接导联线，不用连接USB数据线，避免反复插拔（提供检测报告证明）；
1.16时钟功能：记录盒能通过软件自动同步时间 。
（七）、心电诊断中心网络系统中央站心电系统技术要求
1.系统支持公有云，私有云，混合云，院内服务器多种模式。支持数据5G实时传输。云端自动分析。支持跨部门、跨院区、跨区域远程分析。
2.服务器端采用大型关系型数据库，网络存储结构支持无限扩展，各检查项数据库独立，数据自动备份，保证数据安全。
3.系统具备极高的网络容错性，在弱网条件下，不会出现数据错乱和数据丢失，断网条件下，网络恢复后数据自动续传。
4.产品全面支持5G网络，享受5G网络低延迟高带宽特性，同时有支持5G虚拟专网组网，享受5G便利的同时具备很高的数据安全性。
5.后台管理提供不同角色的定义和相关的权限设置、病区定义，支持院外部数据交换ICD-10诊断字段和医标准的通信协议。
6.系统具有Web浏览、报告打印终端、日志管理功能模块。
7.系统具有各类统计查询功能，并能以EXCEL格式输出。
8.系统具有运营管理功能，能够对医疗机构、科室、设备、报告数量实时展示。
9.系统具有远程维护与客户端软件自动升级功能。
10.系统采用区块链技术，安全加密。支持在线问诊，人脸识别，人机AI对话，算法优化分析等多种智能功能。（提供证明）
11.★系统支持静息心电图、动态心电图、动态血压、睡眠呼吸筛查、肺功能、心电血压血氧三合一等检查的原始数据传输，并可扩展血氧、血糖、动脉硬化、脑电图等检查项目的原始数据传输。（提供证明）
12.系统支持云端部署，满足医院建立远程会诊平台、实现与中国医学科学院阜外医院的远程会诊的需要。
13.服务器要求
13.1.院内服务器配置不低于机架式服务器。CPU：四核 E5-1220-V6；内存：32G；硬盘：8*2T（7.2K企业级硬盘， raid1）；300W单电源；双千兆网卡。
13.2.院内服务器数量：2台。
13.3.云服务器数据库：RDS规格：2核4GB；数据库类型：MySQL；存储空间100GB。
13.4.云服务器应用服务器：CPU：4核；内存：8G；系统盘：40G；数据盘：600G。
13.5.云服务器存储服务器：CPU：4核；内存：16G；系统盘：40G；数据盘：5000G。
13.6.云服务器带宽：20Mbps。

## 动态血压监测仪
霍邱县人民医院动态血压监测仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
（一）基本要求
1.黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态
2.友好的软件对话：使用标准微软协定
3.独创儿童测量模式，自动报告，满足临床需求。
（二）软件功能：
1、儿科动态血压监测数据分析功能
2、针对每一次测量，可有三次时间间隔设定: 有利于针对特殊情况做针对性设定以帮助准确的测量和分析。
3、优质闪存确保数据不会丢失和重新进行测试的可能
★4、先进的HMS高血压管理系统软件，可兼容原有的CMS06C动态血压监护仪
（三）硬件功能：
1.从小号至大号完整尺寸的袖带：患者均可找到合适的袖带；并且袖带内有网状设计，避免患者使用时有脱落的现象。
2.≥52小时的运行：不必担心错过重要的时刻
3.与标准电脑进行简单标准的连接：简单的连接，不需要特别的连接器或携带额外的设备；USB接口
4.气泵工作时无噪音，有静音设计
5.运动容差技术减少了袖带再次充气次数和无效读数发生的情况
6.动态充气，使压力保持在前次收缩压测量时压力以上30毫米汞柱，减少了测量时间。
7.具有专利的拉伸型袖筒使袖带固定到位，免除D环袖带来的不适。
8.气囊可拆卸，以便清洗
（四）动态血压监护仪技术要求
产品技术参数：
1、动态血压主要配置：记录盒 10 台
2、测量方法：逐步放气示波法测量
3、测量精度: +3mmHg
★4、测量范围：收缩压：60-260mmHg；舒张压：25-200mmHg；心率：40-200bpm，测量间隔：5、10、12、15、20、30、60、120分钟等多种时间间隔选择
5、显示:液晶显示屏同时显示收缩压、舒张压和平均压；
6、重测功能：血压监测仪具有3分钟内自动重测功能；
★7、 黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动
★8、电源：2节5号电池，可记录≥72小时；
9、协议：任意设置测量协议，支持昼夜不同时间间隔测量方案和手动测量功能；
10、分析功能：中文界面，具备数据表图、趋势图、血压升降图、离散图、柱状图、圆饼图以及心率血压收缩压乘积。
（五）微信小程序接收血压数据，提供当前血压、最高血压、数据列表、异常比例、血压趋势图功能，具有患者与医生进行文字、语音沟通功能。