## 儿科
霍邱县人民医院新院区第八批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、呼出气一氧化氮检测仪
★ 1 产品标准及认证：仪器及耗材均单独获得注册证
★ 2 采集有效气体功能：具有3D双流体阀采集模块，呼气气体多层采样，实现精准质控，保障样本质量等。
★ 3 磁吸式手柄，靠近即可将手柄吸到主机上，方便临床操作。
1 检测方式：在线口呼直接采样；离线气袋采样（含潮气采集）；鼻呼直接采样。
2 测定模式：
1)具备鼻腔一氧化氮浓度测定nno；
2)具备大气道一氧化氮浓度测定feno；
3)具备小气道和肺泡中一氧化氮浓度测定cano；婴幼儿潮气和标准气质控时气袋中一氧化氮浓度测定sno ；不同部位的一氧化氮浓度测定既可分项测试，也可自由组合一键测量，并保障不少于7种的测试组合（含单参数），也可联合测试，且联合测试只扣除一次检测器次数，提高了测试效率。
3 采样过程控制：
1)需要具备智能化呼气采集（解决呼吸困难人群呼气采集）测定过程中出现呼气压力过低、过高、吸气超时、呼气超时等错误操作时，可自动停止测定并提示错误信息；
2)离线采样器需要具备压力与流量控制模块，可多次呼气采集；呼气流量动态调节系统对呼气流量进行动态调节，提高吹气的一次通过率；
3)视频激励功能：通过视频激励软件指导患者顺利完成检测。
4 性能指标：
测试范围：1ppb－3500ppb；检测下限：1ppb。
5 分析时间：≤70秒。
6 准确性(与标准配气的比较)：误差±3ppb或±10% 。
7 质控功能：开机时可对主机、检测器、电脑的连接及运行状态进行自检及预热；支持进行环境温湿度监测调控、避免环境对检测结果的影响。具备一氧化氮（NO）标准气检验与校准，一氧化氮（NO）环境气检验，具备自动校准零点基线功能，保证测试结果准确性。仪器厂家需要具有制备标准气的能力并定期免费提供具有配气资质的一氧化氮标准气
8 一次性呼吸过滤器（包括潮气检测所需的接头）均为一次性使用，防止交叉感染；一次性呼吸过滤器可有效过滤环境中一氧化氮对结果的干扰，提高检测准确性。
9 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间、剩余使用次数、低电量等实时提醒，方便临床质控。
10 具备训练模式，患者可练习并适应检测操作，提高测试通过率。
11 ≥10.1英寸彩色液晶显示器，电容屏触摸操作，方便携带及床旁使用。并配置电脑端的配套软件，支持按照使用需求使用电脑操作测试。
12 内置高性能锂电池，方便断电等场景使用，在断电情况下可连续工作至少3小时以上。
二、婴幼儿肺功能仪
产品参数：
1、产品用途：用于婴幼儿、儿童的肺功能参数测量，含潮气呼吸环检测、常规肺通气功能测试、脉冲震荡气道阻力检测、呼吸肌力检测与呼吸训练。
2、功能模块与参数
2.1潮气模块显示参数：VT/kg 、VT、VT ex、VT in、RR、Ti、Te、Ti/Te、Ttot、Ti/Ttot、Te/Ttot、TPTEF、TPTIF、VPTEF、TPTEF/TE、VPEF/VE、PTEF、PTIF、TEF50/TIF50、TIF50、TEF75、TEF50、TEF25、TMMEF、MV等。
2.2通气模式显示参数FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、 FEV1/VC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、Vexp、FET、MEP、VC、VT、IRV、ERV、IC等。
2.3潮气呼吸肺功能包括：流量-容积曲线展示、容积-时间曲线展示、潮气呼吸流速容量环（TBFV环）。
2.4流速传感器
★2.4.1配备常规通气压差式流速传感器及婴幼儿专用压差流速传感器各1个。
★2.4.2可进行100ml和3L的标准定标及验证与三流量定标及验证。
★2.4.3流速传感器组件可拆卸、清洗、浸泡消毒。
3.5常规通气传感器
3.5.1流速范围：0-16L/s，分辨率：0.01L/s
3.5.2容量范围：0-10L，分辨率：0.01L
3.6婴幼儿专用传感器
3.6.1流速范围：不大于0-1500mL/s，分辨率：1ml/s
3.6.2容量范围：0-3000mL，分辨率：1ml
★3.6.3容积死腔量≤1.7mL
3.7脉冲振荡模块
3.7.1脉冲振荡法 IOS 测试法测试气道阻力，受试者只需自主呼吸即可测试。
3.7.2通过测定气道阻力能区分大、小气道的阻力，提供各种参数和图表以及形象的测试结果的图形表示。
3.7.3流速传感器: 双向金属筛网压差式传感器。
3.7.4拆卸、安装极为简便，可普通消毒液浸泡消毒。
3.7.5测量参数：Z5、R5、R20、X5、Fres、R5-R20、AX。
3.7.6压力范围：±2kPa；精确范围：±2%；分辨率：0.001kPa。
3.8呼吸肌力检测模块
3.8.1评估参数：MIP、MEP、P0.1、P0.1MAX。(提供证明材料和软件界面)
3.8.2压力测量范围：±20kPa；精确范围：±2%或者±0.1kPa，取其大者；分辨率：0.01kPa。
3.8.3可单独生成呼吸肌力测试报告
3.8.4具备肺康复训练功能，可分别强化锻炼吸气肌和呼气肌的强度和耐力，可调整训练阻抗，训练、检测结果可生成相应简报或对比报告，具备科研价值。
3.8.5语音智能播报：含操作使用方法，语音激励等。
3.9环境模块性能
3.9.1环境温度范围：0℃-40℃；绝对精度：±1℃
3.9.2环境湿度范围：0-99%；绝对精度：±5%
3.9.3环境压力范围：375mmHg -825mmHg；精度：±3mmHg
3.10通气模块配备360°支臂，可任意定位，保证患者吹气舒适；
★3.11婴幼儿潮气模块传感器精准小巧，质量低于90克，方便操作老师操作；医疗器械注册证上表明有适用于新生儿人群的描述。
3.12 PC端软件包含：婴幼儿肺功能检查模块、用力通气FVC、慢通气SVC、每分钟最大通气MVV、舒张试验、激发试验、定标、质控管理模块、肺功能检查对象信息收集及管理模块、随访问卷模块、HIS配置模块、儿童动画程序、报告生成及打印模块、工作台账模块、账号管理及设置模块；（提供证明材料如软件界面图片）
3.13支持国内婴幼儿预计值系统，并可根据需要写入自己本地区的相关预计值。输入病人的性别、体重、身高后可自动产生该病人的预计值。可同时保存十万以上的病人测试资料，并可随时调出并按不同要求打印，可自由修改的报告格式，打印图文报告；
3.14 配置至少包含常规通气、潮气分析，脉冲震荡气道阻力，呼吸肌力及呼吸训练模块，配备工作站1套（含电脑打印机及肺功能操作系统），3L定标桶和1L定标桶各一个，环境模块一个。
三、小儿洗胃机
一、产品特点要求
1、自动压力反馈控制系统。
2、强力换向防堵结构。
3、压力液量双安全保护。
4、进出胃液量平衡控制功能。
5、★进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）
6、进出胃动态数字压力显示。
7、★预置进出胃压力设置。
8、★无油膜式泵。
二、技术参数
1、洗胃压力：47kPa-55kPa
2、出胃液量：≤450ml/次
3、进胃液量：≤350ml/次
4、液量平衡：≤250ml/次
5、压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa
6、噪声：≤65dB(A)
7、输入功率：≤80W
8、电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz
三、主机、标准附件要求
1、主机 1台
2、一次性使用负压引流（吸引）接管 3包
3、一次性使用胃管 3根
4、防尘堵 4个
5、电源线 1根
6、其他必须的配置