## 呼吸内科
霍邱县人民医院新院区第八批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、睡眠监测仪
1、★设备监测参数14导，包含呼吸气流、血氧、鼾声、体位、体动、胸腹运动等。（提供证明材料）
2、内置≥16G SD存储卡，支持高速USB读取数据，数据自动循环覆盖存储，并可通过显示屏实时查看存储卡剩余存储空间。
3、★内置4000mAh可充电锂电池，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能。（提供证明材料）
4、2.8寸TFT彩色显示屏，显示心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。
5、显示屏有日期时间显示，无需在监测前录入病例信息，并有当次监测记录时长显示。
6、3D陀螺仪技术采集胸腹运动情况，能精准捕捉胸腹运动细微变化情况，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数。
7、主机一体化设计，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、呼吸等所有数据采集传感器直接与主机连接。
8、专业防呆口设计，每一个传感器接口规格都不相同，只要能正常插入接口，就能保障传感器连接是正确的。
9、配置金属鲁尔接头，经久耐用。
10、主机具备 Type-C四合一接口，无需对设备进行拔卡读取数据。
11、AI智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，软件具备自动分析、手动分析功能，自动分析过后的数据依然可以手动修改。
12、报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改。
13、可将记录数据导出为EDF格式文件，并可导出Excel事件统计表，方便临床进行数据统计及科研教学使用。
14、采样精度：24bit。
15、★血氧饱和度采样频率：25Hz。（提供证明材料）
16、安全要求：
a. 应符合GB9706.1-2020标准要求。
b. 应符合GB9706.226-2021标准要求。
c. 应符合YY 9706.261-2023标准要求疗。
d. 电磁兼容性应符合YY 9706.102-2021标准的要求。
二、三维振动排痰机
1、标配一台主机和一个靠垫治疗头
2、主机屏幕≥7英寸，分辨率≥1280x800P
3、靠垫治疗头尺寸长度≤650mm，宽度≤400mm，高度≤110mm
4、★传导距离：软组织/肌肉组织：60～90cm；骨骼组织：90～120cm（需提供证明材料）
5、治疗单元可满足上下、左右、前后三个方向同时振动
6、★治疗单元振幅≤4mm（需提供证明材料）
7、★治疗单元振动强度(加速度)＜120m/s2，避免关节、骨骼、血管和软组织受到损伤（需提供证明材料）
8、消毒方式：75%酒精/其他医用消毒剂擦拭消毒，单人次使用后消毒面积≤0.8㎡
9、设备表面应整洁，文字、符号和标识应清晰，不应有腐蚀、涂覆层剥落、明显划色泽均匀，无划痕、裂纹等缺陷，与皮肤接触舒适
10、设备紧固件应连接牢靠，功能开关及输出量控制机构均应安装准确、调节可靠
11、主机配备彩色触控液晶显示屏
12、显示屏界面简洁，数据清晰，操作便捷
13、工作环境温度范围：5℃~40℃
14、工作环境压力范围：75kPa~105kPa
15、治疗单元与主机最大连接距离≥1.6m
16、工作环境湿度范围：25%~90%
17、电源220V，5Hz；功率240VA~260VA
18、电气安全符合GB 9706.1-2020《医用电气设备第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》
19、电磁兼容符合YY 9706.102-2021《医用电气设备第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》
20、治疗单元振动频率范围10Hz~60Hz，每5Hz一档
21、治疗时间范围：5~60分钟，应有10~12个档位
22、拥有语音、文字两种播报方式
23、语音大小调节档位≥3档，可静音运作
24、工作噪声≤65dB（A）
25、主机电源具有熔断功能，≥2个熔断器
26、提供免费质保两年