## 康复治疗大厅
霍邱县人民医院新院区第八批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、言语障碍康复评估与训练系统
1 、功能用途：通过量表或评估体系对用户语言功能进行评估，评估后出具结果报告，可针对该报告制定个性化训练计划并进行训练。
2 、选择用户：支持按照编号、姓名、性别、出生日期、就诊号、文化程度、家庭地址、联系电话、出生后首次学习的语言进行搜索和选择用户。
3 、评估：选择评估题目或评估量表，进行评估，支持语音读题和语音识别。
4 、评估结果：分别显示“表一听检查结果 ”、“表二视检查和语音检查结果 ”、“表三口语表达结果 ”、“直方图 ”、“口语检查结果 ”、“能量图和声调图 ”的结果。
5、训练：包括单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题，有 5000 个训练项目。
（a）、单项训练：数字、词组、词语、拼音、句子、短文、课文欣赏。
（b） 、常规训练：视康复、听康复、语音康复、发音器官、 口语表达。
（c）、专项训练：19 种语言障碍处方。
（d） 、教师出题：词语、词组、句子、短文。
（e） 、学生做题：词语、词组、句子、短文。
6 、量表维护：可自定义添加、编辑量表。
7 、题目维护：可自定义添加、编辑、删除。
8 、题目类型：评估题目包括听力测验、视力测验、语音测验、 口语表达和早期障碍评估；训练题目包括常规训练、单项训练和专项训练。
9 、导入导出：可对量表和题目进行导入和导出。
10 、角色： 内置超级管理员、操作员和用户三种角色。
11 、账户管理：超级管理员可对操作员和用户进行管理；操作员可对用户进行管理。
12 、数据安全：支持数据备份和恢复。
13 、系统维护：支持在线更新和离线更新。
14 、 日志管理：可查看异常日志
15 、信息维护：支持单位和个人信息修改。
16 、康复知识：包括 3 大部分特殊教育、19 种疾病介绍，支持自定义添加、编辑、删除。
17 、处方：包含 5 大类，19 种语言障碍处方。
18 、硬件配置：双屏：
台车尺寸（长宽高）： 1425×934×829mm ，允差±5%。
操作显示：21.5 英寸液晶显示屏、22 英寸液晶触摸屏。
处理器：不低于 12 代 i5。
内存：不低于 16G。
硬盘：不低于 SSD 500G。
外设：屏幕支架、键鼠、音频设备、打印机。
二、激光磁治疗仪
1 、额定输入功率：1800VA。
2 、激光性能：
2.1 、激光波长：650nm ，允差±10%。
2.2 、激光输出功率：5mW×3 个，允差±20%。
2.3 、激光输出方式：连续输出。
2.4 、激光时间：0min～60min ，时间范围 0min～1min 时，步进 5s；时间范围 1min～60min时，步进 1min ，允差±10%。
2.5 、功能防护：配有钥匙开关。
3 、低频交变磁场性能：
★3.1 、最大磁感应强度：3.6T ，允差±20%。
3.2 、刺激强度：0～100%可调，步进 1%。
3.3 、输出频率：1Hz～30Hz ，步进 1Hz。
3.4 、脉冲宽度：100 μs ，允差±10%。
3.5 、磁疗时间：0min～60min ，步进 1min ，允差±10%。
4 、支臂：灵活调节。
5 、主机尺寸（长宽高）：535×400×1100mm ，允差±20%。
6 、液冷系统，噪音低且可长时间工作。
7 、治疗模式： 自动模式和手动模式。
自动模式： 自动模式下设备按预设频率及周期运行，可设置治疗时间和输出强度。
手动模式：运行 1s～15s 可调，步进 1s；间歇 0s～15s 可调。步进 1s。
8 、推车式设计，万向脚轮有刹车功能。
9 、配有紧急终止器，按下终止器按钮就可终止输出。
三、冲击波治疗仪
1.压强1×10²kPa-5.5×10²kPa，调节步进值0.1×10²kPa；
2.频率1-25Hz，调节步进值0.5Hz；
3.冲击次数100-9900次，调节步进值100次；
4.智能化管理系统，自动检测手枪连接状态；
5.标配2把冲击手枪，双枪可同时使用，一共配备8种传导子，包含聚焦/深层/穴位/变频/标准传导子；三个子弹和三个弹道。
6.标配按摩手枪，按摩手枪配备7种治疗头，满足多种治疗需求；
7.一体机触摸显示屏，带语音播报功能，操作更加友好；
8.内置200个处方，满足个性化治疗，方便医生自定义和快捷选择；
9.系统支持灵活的阶梯输出控制模式，根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，提供手动调节阶梯参数功能，方便医生分类操作及精准适配患者的耐受度；
10.系统内置4种VAS疼痛评估模式，动态VAS,静态VAS,睡眠VAS,以及面部表情VAS，支持单人多次评估，支持诊前和诊后分类评估，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计算，科学衡量治疗效果；
11.系统内置患者数据库，支持20万以上用户数据量，可以方便医生对历史数据进行分析与研究，对同一个患者进行跟踪，对比分析治疗效果进行深入研究；
★12.该系统具备彩超功能，医生通过彩超探头对病患部位进行精准扫描与定位，治疗前后图像可存档，可在治疗报告中打印，方便医生分析治疗效果；
13.系统支持无线或有线打印机，将患者治疗报告进行打印输出；
14.系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF\HTML\EXCEL\WORD等6种格式，支持患者数据导出到移动存储设备，方便数据分析。
15.用户治疗数据完整，治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线，彩超图像以及专家诊断,方便数据分析；
16.进口核心部件：原装进口气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定，进口部件可提供报关证明资料；
17.该产品入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐目录。
18.生产厂家通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。
19.产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证。
四、干扰电治疗仪
1.★两路六组（共12个电极）输出，一路4组通道，一路2组通道，共有6组通道。可三维、二维输出相互转换，最多可治疗6个部位，可进行平面和立体动态干涉；
2.吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调；
3.吸引模式：连续模式、脉冲模式（快速、中速、慢速）和自动模式。
4.吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值；
5.顶板自动加热功能，方便寒冷时使用，可加热浸湿的电极，避免湿式电极刺激皮肤；
6.输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；
7.★输出频率（基频）为1kHz～11kHz可调节，步长0.5kHz；
8.★差频频率在0.1Hz~1，步长为0.1Hz；1~200Hz，步长为1Hz。满足极精细化的差频频率的调节。
9.★输出电流有效值应在0mA～100mA范围内连续可调；最大值50/75/100mA，3档可设置，保障治疗安全和有效性；
10.具有不少于三种干扰电模式包括：静态干扰、动态干扰、复合干扰
11.具有不少于五种预调制电流模式包括：连续、断调、交调、间调、扫引
12.五种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％；
13.★差频变化范围不少于8种治疗模式可调；如：低、中、高、极高、低高、广域、超广域以及自定义，
14.调制中频6组电极可自由调节，亦可以和平面干扰、立体干扰、八级联动自由组合。
15.★具备八级联动功能。八级联动功能：8个电极同步工作，包含向上、向下、循环、往复四种联动模式可选
16.具有方案库功能，每个方案具有多图操作教程
17.具有自定义方案保存功能，可以个性化定制治疗方案并保存到方案库。
18.具有病例库管理功能，可以对患者信息进行管理，保存患者治疗记录，导出患者记录等功能。
19.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗；
20.多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。
21.可选配30mm吸附碗，满足儿童或小部位的治疗。
五、高级电脑中频治疗仪
1 、额定输入功率：180VA。
2 、使用电源：交流电压 220V±22V ，频率 50Hz±1Hz。
3 、尺寸（允差±20mm）：长 515mm ，宽 468mm ，高 980mm。
4 、显示方式：8 英寸液晶触摸显示。
5 、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。
6 、中频频率为 1kHz～10kHz ，单一频率允差±10%。
7 、调制频率为 0～150Hz ，单一频率允差±10%或±1Hz 取大值。
8 、中频载波波形：双向方波，脉宽 50us～500us ，允差±10% 。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
9 、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
10 、中频调幅度：0% 、25% 、50% 、75% 、100% ，允差±5%。
11 、干扰电性能：
工作频率：4kHz ，允差±10%。
调制频率：0.125Hz ，允差±10%。
差频频率范围：0～112Hz ，允差±10%或±1Hz 取较大值。
调幅度：0% 、100% ，允差±5%。
差频变化周期：5.5s 、32s ，允差±10% 。动态节律 8s 允差±10%。
12 、具有 100 个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。
13 、中频输出电流：在 500 Ω 的负载下，每路输出电流不大于 100mA 。输出强度分 0～99级可调。
14 、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于 10%。
15 、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过 500V。
16 、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行 10min 后再短路运行 5min ，治疗仪应能正常工作。
17 、电极板温度：38℃~55℃ , 分 6 档可调，允差±3℃。
18 、离子导入输出直流电流：在 500Ω的负载下，每路输出电流不超过 50mA ，分 0～99 级可调。
19 、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。
20 、治疗时间根据处方不同为 20min 、25min 、30min 、40min 、45min ，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
六、五官超短波治疗仪
1、操作显示： ≥7 英寸液晶触摸屏。
2、额定输入功率： ≥180VA。
3、功率：20W、30W、40W、50W 四档可调。
4、输出稳定性：连续工作 30min，输出功率变化不大于±10%。
5、工作频率：40.68MHz，允差±1.5%。
6、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min 五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s。
★7、配置电子管： ≥4 个。
★8、智能化管理系统，治疗结束后有声音提示并断开输出。
七、超短波治疗仪
1 、操作显示： ≥7 英寸液晶触摸屏。
2 、便携台式机。
3 、产品规格尺寸：455×360×235mm ，允差±15%。
4 、工作频率：40.68MHz ，允差±1.5%。
5 、输出功率：0W 、20W 、30W 、40W 、50W 五档可调，允差±20%。
6 、输出稳定性：连续工作 30min ，输出功率变化不大于±10%。
7 、治疗时间：10min 、15min 、20min 、25min 、30min 五档可调，预热时间≤120s。
8 、指示灯条：指示输出强度。
9 、治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。
10 、具有手动调谐功能。
★11 、配备四个电子管。
12 、符合 GB 9706.1-2020 、GB 9706.203-2020 的要求。
八、肌电生物反馈刺激仪
★1 、重量：主机≤270g ，从机≤170g。
★2 、主机尺寸：146×86×28mm ，允差±10% ，从机尺寸：146×56×24mm ，允差±10%
3 、双通道输出，每通道可独立设置治疗参数，一个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。
4 、内置锂电池，可随身携带治疗，充电后循环使用，充满电可持续使用≥4 小时。
★5 、工作模式：5 种，包括： 电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。
6 、输出波形：双向对称波。
7 、反馈阈值：10 μV～1000 μV。
8 、分辨率（测量灵敏度）： ≤2 μV。
9 、通频带：不窄于 20Hz～500Hz（-3dB）（不包括陷波波段）。
10 、系统噪声： ≤l μV。
11 、差模输入阻抗：>5M Ω。
12 、共模抑制比：>100dB。
13 、输出频率：2～100Hz 可调。
14 、脉冲宽度：50μs～450μs 可调，步进 10 μs。
15 、输出强度：0～60mA 可调。
16 、上升、下降时间：0～10s 可调。
17 、刺激、休息时间：0～20s 可调。
18 、主机治疗时间：1min～60min 可调。设置从机最长工作时间：1min～99h59min ，步进1min 。也可设置不限制时间。
19 、延迟时间：0～5s 可调。
★20、针对每个患者设置个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、休息时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调 。
★21 、可存储管理治疗方案≥60 个。
★22 、患者可自主控制肌肉收缩来控制电刺激强弱，按照患者的主观意愿进行运动训练，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大, 电流强度也越大。强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能。
★23 、治疗过程中有波形曲线、实时数据，让医生和患者直观感受肌肉训练过程。
★24、具有镜像电刺激功能：以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动,重塑中枢。促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控制能力，激发患者康复的信心。
★25 、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量选配不受限。
★26 、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带从机进行各类功能训练。
27 、主机可通过下载线连接从机，查看或修改从机数据。
28、具有输出保护功能，任何单一组件具有开短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示）
29 、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。
30、具备电极脱落检测功能。异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出屏幕弹窗提示
31 、主机具有开路报警和低电量报警提示功能。
32 、 具 备 阴 道 电 极 、 直 肠 电 极 ， 可 实 现 盆 底 、 产 后 治 疗 。
九、电脑恒温蜡疗仪20盘
1 、蜡饼数：共计 18 层，最多可出大中小蜡饼 26 块。
2 、设备最大功率：2700VA±10%。
★3 、温度设定范围：浸蜡温度 1～57℃可调，熔蜡温度 58～99℃可调，级差±1℃。
4 、恒温箱（制饼箱）温度范围：46～80℃可调，级差±1℃。
5 、外形尺寸（长宽高）： 1322×700×1157mm ，允差±10%。
6 、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。
★7 、熔蜡箱 140L ，允差±10%。
8 、出蜡系统：三组独立出蜡系统。
9 、制饼时间：最短 1～2 小时。
★10 、断电记忆：恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。
★11 、制蜡工作程序： 自动、手动。
自动工作程序：根据外界温度， 自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。
手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。
12 、“一键 ”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。
★13 、平台式外观：设备自带操作平台，方便医护人员进行蜡饼操作。
14 、蜡液过滤装置：无水化蜡，双重侧滤，过滤密度 50 目。
15 、饼厚度：三级可调（8mm 、13mm 、18mm）。
16 、制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。
17 、具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。
18 、操作显示：8 英寸液晶触摸屏，支持一键锁屏，具有语音播报功能。
19 、恒温箱内设有照明，并设有观察窗（高 650mm×宽 200mm），可方便观察蜡饼情况。
20 、提示功能：故障自检报警功能，并附有错误代码提示。完成工作声光报警功能。
21 、一键恢复出厂设置、准确控制蜡饼厚度、智能防堵设计。
★22 、蜡盘尺寸（长宽高）：470×390×21mm ，允差±5% 。可制作多尺寸蜡饼（大*12 、中*10 、小*4）。
★23 、具有薄膜切割功能，便于进行蜡饼及时包裹锁温。
十、深层肌肉刺激仪
1 、显示方式：液晶触控显示屏。显示当前转速，方便医生了解治疗强度，电量显示方便及时充电，触屏调节，临床治疗参数设置更量化，更精准。
2 、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，可以外部电源供电，电源适配器：输入 a.c.220V， 50HZ。
A 、电压：24V ，允差±10%，
B 、电池容量： ≥2600mAh（6 节），电能 62.4Wh ，允差±10%。
C 、续航时间≥3 小时，续航持久满足医生下病房治疗需求。
3 、振动幅度：6～12mm ，最大 12mm ，可作用于上肢、小腿等相对表浅的肌肉放松治疗以及满足大腿、腰背、臀部等肥大肌肉的深部放松治疗需求。
4 、转速：400～4500rpm 可调，步近 10rpm ，允差±5% ，共 411 个档位可调，满足不同病人，不同治疗部位的个性化治疗方案的设置和治疗。
5 、最高振动频率： ≥75Hz ，振动频率越高，可供医生选择的治疗范围越广。
6 、工作时间：智能芯片，AI 智控，智能控制治疗时间，10min 自动断电，允差±5% ，避免因过度的刺激造成肌肉损伤。
7 、主机尺寸：（长宽高 150mm×61mm×328mm ，允差： ±20mm）。
8 、噪声： ≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。
9、★按摩头：≥25 种按摩头，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求（具体尺寸见附表）。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。
10、★配置两个配重条（0.8kg、1.0kg），为存在深层肌肉疼痛和大肌群的松解治疗提供配重，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。
11 、主机高度为 328mm ，治疗手柄更长，满足医生不同作业习惯，手柄配有专用橡胶防滑皮套，为医生操作带来便利。
12 、采用航空拉杆行李箱，方便携带，不受空间场地限制。
十一、空气波压力治疗仪
1 、操作显示：8 英寸液晶触摸屏，设备显示屏可以显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数，支持一键飞梭。
2 、气囊腔数：单侧 8 腔气囊，双侧 16 腔气囊，配备双下肢气囊、脉冲手套、脉冲足套。
★3 、脉冲压力治疗：
压力范围 0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进 1kPa。
脉冲持续时间 1s～5s 可调，步进 1s ，可实现 200ms 内瞬时充气。
★4 、循环压力治疗压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg），步进 1kPa。
★5 、压强单位显示方式：支持 kPa 和 mmHg 两种压强单位的显示切换。
6 、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。
7 、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。
★8 、治疗时间：1min～20h 可调，可设置连续运行。
9 、治疗模式：30 种治疗模式，含 10 种固定治疗模式和 20 种自定义收藏模式，可自定义治疗处方名称。
10、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。
11 、过压保护：设备具有过压保护报警功能，当传递到肢体的最大治疗压强超过 120%时自动报警，并立即停止治疗。
12 、 自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。
13 、安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。
★14 、血液回盈：具备血液回盈侦测提示功能。
15 、具备无线拓展功能。
16 、梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。
17 、间隔时间：循环压力充气循环间隔 1s～99s ，脉冲压力充气循环间隔 10s～99s。
18 、循环压力保持时间：0s～20s。
十二、吞咽功能障碍治疗仪
★1 、小型便携主机，可随身携带，主机重量不超过 180g；主机尺寸：135×65×23mm ，允差±10mm；OLED 屏，操作简便多样化。
2 、独立通道输出。
3 、采用内置环保锂电池，TYPEC 充电端口，可重复充电使用，电池容量≥600mAh ，充满电可持续使用≥4 小时；支持充电器输出，直流 5V ，1.2A。
4 、最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护，防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。
5 、低电量报警提示功能。
6 、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱路或未连接电极具有提示），具备双重电流保护、短路保护和电极脱落检测提示功能。
7 、治疗模式：连续脉冲治疗模式。
8 、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。
9 、输出波形：双向方波。
10 、反馈阈值：10 μV～1000 μV。
11 、分辨率(测量灵敏度)： ≤2 μV。
12 、系统噪声： ≤1 μV。
13 、通频带：通频带应不窄于 20Hz～500Hz(-3dB)。
14 、差模输入阻抗：＞5M Ω。
15 、共模抑制比：＞100dB。
16 、频率：2Hz～100Hz 可调。
17 、脉冲宽度：50μs-450μs 可调。
★18、输出峰值电流：0～60mA 可调，0～5mA，级差 1mA；5mA～21mA，级差 0.5mA；21mA~ 60mA；级差 0.1mA。
★19 、电刺激模式脉冲串持续时间：1s～100s ，允差±0.05s 或允差±10%取大值。
★20 、 电刺激模式上升时间（RU）与下降时间（RD）之和不大于脉冲串持续时间，允差± 0.05s 或允差±10%取大值。
★21 、触发延时时间：0.1s～4s 可调，级差 0.1s。
★22 、治疗时长：1min～120min 可调，步进为 1min。
★23 、工作模式至少应包括 4 种：表面肌电检测模式、触发电刺激模式、电刺激模式、生物反馈训练模式。
24 、表面肌电检测：可以评估放松、收缩状态下的肌力值。
25 、触发电刺激：可采集并量化表面肌电信号，当肌肉激活状态达到目标阈值时，启动相匹配的激励性电刺激，患者用力吞咽，激活电刺激靶肌群，产生强有力正性反馈治疗。
26 、 电刺激模式：连续脉冲治疗模式，参数可调(脉宽、频率、上升时间、下降时间、维持时间、断电时间等)。
27 、多媒体反馈训练：可与 APP 连接进行互动治疗，不少于 6 款游戏，提供客观量化评估指标，记录肌肉激活状态及进行纯主动训练，通过多媒体游戏进行训练，促进患者吞咽功能恢复。
28 、蓝牙 4.0 技术输出程序，主机与平板通过蓝牙无线连接，信号稳定；
29 、生物反馈训练模式具有力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。
30 、软件控制程序具有数据存储功能（处方管理）。
31 、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到平板电脑上。
32 、电极片：蝶形电极片、圆形电极片，具备一类医疗器械备案凭证。
十三、低周波治疗仪
1 、操作显示：9.7 英寸液晶触摸屏。
2 、额定输入功率：120VA。
3 、主机尺寸（长宽高）：455×400×180mm ，允差±10%。
4 、输出模式：三种，经皮神经电刺激（TENS）、 α-TRON 、TENS+α-TRON。
5 、输出频率：
5.1 、经皮神经电刺激（TENS）固定频率：5 种。
5.2 、经皮神经电刺激（TENS） 自动频率：5 种。
5.3 、 α-TRON 频率范围：low：600～1000Hz 。high：430～1000Hz 。允差±10%。
6 、输出波形：单向方波。
7 、输出电压 Vpp：58V ，允差±10%。
8 、输出波形调制方式：
8.1 、输出方式：持续输出。
8.2 、同步调制：调制频率 0.3Hz ，允差±10%。
8.3 、异步调制：调制频率 0.3Hz ，允差±10% ，延迟时间 1.67s ，允差±10%。
8.4 、调制波形：单相梯形波。
8.5 、调幅度范围：100%～60%。
9 、脉冲宽度：经皮神经电刺激（TENS） 自动模式脉冲宽度：5 种。
10 、最大吸附负压：-34kPa ，允差±30%。
11 、吸附模式：三种，连续、断续、交替。
11.1 、断续吸附：吸附一段时间后开始释放压力，然后进入下一个吸附周期，吸附时间 1.5s、 2.0s 、2.5s 、3.0s 、4.0s 、5.0s 可调，释放时间 1.3s 。允差±0.5s。
11.2 、交替吸附：吸附时间 5s 释放时间 1.3s 与吸附时间 1s 释放时间 1.3s 交替进行。允差± 0.5s。
12 、治疗时间：
12.1 、TENS 模式：定时范围 1～60min 可调，级差 1min ，定时器显示误差±10%。
12.2 、 α-TRON 模式：定时范围 10～60min 可调，级差 1min ，定时器显示误差±10%。
12.3 、TENS+α-TRON 模式：定时范围 15～60min 可调，级差 1min ，定时器显示误差±10%
十四、电动起立床
1.参考床面尺寸：1810*610mm
2.使用医用直线推杆电机调整床面直立角度，调节范围不窄于0~85°
3.床体尾端配有分体式脚托板，可以分别调节踝关节内外翻及背屈跖屈角度。
4.脚托板内外翻角度调节范围不窄于-30～+30°
5.脚托板背屈跖屈角度调节范围不窄于-59～+34°
6.参考餐板尺寸：775*455mm
7.餐板位置可以双向调节，其中高度调节行程不窄于355mm，前后调节行程不窄于250mm
8.配有至少3组保护带，分别保护膝关节、髋关节和胸部，且保护带的宽度不窄于125mm
9.膝部保护带分开式设计，分别保护左右两侧膝盖
10.床体动态承重≥175kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告
★11.站立位时脚托板静态承重≥340kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告
12.防进液等级不低于IPX4
★13.床面采用医用PVC皮革，需按GB/T16886.10-2017标准提供“皮肤刺激”项检测报告
14.符合YY0571-2013标准要求，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告
15.符合GB/T26340-2010标准要求，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告
★16.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作
采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态
十五、熏蒸床
1、额定输入功率：1500W。
2、床体尺寸（长宽高）：2010×720×1070mm，允差±10%。
3、操作台尺寸（长宽高）：460×370×860mm，允差±10%。
4、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。
5、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗结束有提示音，加热装置自动断电。
6、上水方式：自动，加热锅容积：5L。
★7、具有雾化功能：单区雾化量大于40mL/h。
8、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护。
9、舱内具有单独停止加热按钮。
10、熏蒸加热区：三温区独立控制，加热装置为厚膜管状加热器。
11、具有双重超温保护功能。
12、熏蒸面积：1530×340mm，11块熏蒸垫可任意组合。
13、自动输送蒸汽，多风道设计，确保每区熏蒸温度恒定、舒适。
14、治疗机防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。
15、独立的操作控制台，机电分离式设计。
16、具有臭氧消毒功能。
17、具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。
适用范围：适用于局部熏蒸、半身熏蒸和全身熏蒸。
十六、骨磁疗治疗仪
1、显示方式：数码显示。
2、输出通道：一路磁疗与两路低频电疗组合输出。
3、额定输入功率：70VA。
4、治疗仪低频电疗性能：
4.1、输出脉冲频率为15Hz～38Hz，分1～60级可调，单一频率允差±10%。
4.2、输出脉冲宽度应在0.15ms～100ms范围内。
4.3、单个脉冲最大输出能量不超过300mJ。
4.4、治疗模式分F1、F2、F3三种：
F1输出为三个半波脉冲；
F2输出为单个锯齿波脉冲；
F3输出为单个尖波脉冲。
★4.5、输出脉冲强度不大于22V，0～99可调。
5、治疗仪磁疗性能：
5.1、磁疗的磁场频率为2Hz～10Hz，分1～16级可调，单一频率允差±10%。
5.2、治疗模式：M1顺磁模式、M2聚焦模式。
★5.3、磁疗头中心表面磁场强度不大于50mT，档位分0～12级可调，允差±10%。
6、治疗时间：0～99min连续可调，级差1min，治疗时间到了有蜂鸣音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
7、外形尺寸（长宽高）：585×365×1070mm(含台车高度），允差±5%。
8、配备磁场检测器。
9、配备万向磁疗耦合器。
10、具有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响。
十七、多功能训练器
规格(mm)：2070*1730*2450
用途：组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围
组件：前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器、
肩梯、肋木、滑轮吊环训练器、肩抬举训练器
十八、功率车
1 、显示窗口：时间、速度、距离、卡路里、心率。
2 、具有 MODE 键。
3 、最大使用者承重力：100kg。
4 、座垫额定载荷：100kg。
5 、规格：1270×600×1050mm。
6 、用途：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。
7 、材质：塑料、型材、橡胶。
8 、结构形式：鞍座、主架、电子表、扶手、阻尼调节器。
十九、上下肢主被动训练器
1、系统动力系统采用特殊的结构设计，高度从1030～1210mm可以调节，正负10mm。
2、具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。
3、采用不低于10.4寸彩色液晶触摸屏显示技术且一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。
★4、至少具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）
★5、至少具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）。
6、参数可调：
6.1输入功率：≤800VA（用于成人上下肢）；
6.2定时范围：0～120min±1min；
6.3速度显示范围：0-99r/min±10%；
6.4速度设定范围：5-60r/min±10%；
6.5角度设定范围：0-325度±5；
6.6阻力设定等级：1-20；
6.7阻力力矩：0-20Nm；
★6.8心率设定范围：30-150，精度±5次/min；机器能智能感应患者的心率大小，超过设定心率机器自动停止，保护患者安全。（需提供官方宣传资料或检验报告证明）
7、能够实时显示患者主被动做功情况。
8、可以根据患者情况上肢训练单元可高低调节,显示屏幕可0-330±5度转动，充分考虑了患者训练体位。
二十、主被动训练器（床边行）
1、具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。
2、采用不低于10.4寸彩色液晶触摸屏，一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。
3、★具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）。
4、★具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调（提供第三方检测机构出具的检验报告证明）。
5、参数可调：
5.1输入功率：床边型<300VA；
5.2定时范围：0～120min±1min；
5.3速度显示范围：0-99r/min±10%；
5.4速度设定范围：5-60r/min±10%；
5.5角度设定范围：0-325度±5；
5.6阻力设定等级：1-20；
★5.7靶心率设定范围：30-150，精度±5次/min。机器能智能感应患者的心率大小，超过设定心率机器自动停止，保护患者安全（需提供官方宣传资料或检验报告证明）。
6、能够实时显示患者主动做功情况。
7、显示屏平面翻转0-90°，显示屏轴向旋转0-200°，
8、、适应各种病床，机器前支撑最大宽度≤46cm,高度≤7.8cm。
二十一、四肢联动康复训练器
1、具有中华人民共和国有效的医疗器械注册证。
2、适应范围：适用于肢体肌力下降的患者进行康复训练。
3、结构组成：由底座、座椅、把手、脚踏板、背部支撑及绑带、腿部支撑及绑带、手部和脚部固定装置、联动连杆装置、电源、显示器组成。
4、功能描述：
4.1 具有避免膝过伸或髋外旋的髋膝腿部支撑装置；
4.2 手部固定装置握套可帮助上肢零肌力患者运动时抓握伸缩曲张；
4.3 上肢运动杆长度可以调节，满足患者上肢不同关节活动范围屈伸训练；
4.4 旋转的座椅、安全舒适扶手可帮助患者维持躯干平衡且可折叠，方便患者从不同角度上下；
4.5 通过一肢带动三肢、健侧带动患侧，健侧肢体做主动运动，患侧肢体做被动运动；
4.6 患者用健侧肢体带动运动，安全的主动运动，不会引起痉挛，并可加快本体感觉的恢复；
4.7 模拟日常生活中正常人肢体运动，上肢伸缩曲张和下肢蹬踏前倾的运动模式；
4.8 上下肢一起联动，可增强腰背的肌力，增加躯干的稳定性、协调性和平衡的控制能力；
4.9 过自主控制运动训练，为患者提供了早期的有氧训练。
5、性能参数：
5.1 显示装置：多组屏幕LCD数码显示，超大薄膜开关操作简单便捷；
5.2 最大承重：200kg；
5.3 支臂调节范围0cm～35cm，允差±5％；
5.4 把手具有一键锁定功能，使用按压快拉式结构调节；
5.5 把手角度旋转可调选配；
5.6 座椅可调节距离30cm，误差±2cm；座椅后背倾斜可调角度8度；
5.7 座椅可左右360±10°旋转、90°锁定，允差±2°，方便患者多角度上下；
5.8 座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移；
5.9 标配安全背部支撑及绑带，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落；
5.10 标配手部固定装置护套，为上肢肌力小和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续；
★5.11 标配腿部支撑装置和绑带，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髋外旋、足内外翻等异常姿势；
★5.12 腿部支撑装置长度不低于3档可调，宽度多档可调，调节髋外展外旋的幅度；
★5.13 腿部支撑架活动范围0-360°，左右双侧可换；
5.14 使用大型防滑减震脚踏板，脚底缓冲、四周和脚跟增高保护以及固定双脚的脚部绑带，确
保患者稳定轻松安全蹬踏；
5.15 具备移动轮子，方便设备的整体移动；
5.16 具有永久性电磁阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练；
5.17 阻力等级不低于1～10级可调，步长为1。阻力在训练启动前和训练过程中应可调节；
5.18 训练过程中可实时显示步频、代谢当量、瓦特、卡路里、载荷、累计的运行时间和步伐数；
5.19 具有训练数据统计功能：结束后，可统计当次训练时长、平均速度、总消耗卡路里、平均功率、运行时间和步伐数；
5.20 设备自身重量：90kg以下；
5.21 运动步频范围：15～250次/分；
5.22 运动功率范围：5-800瓦特；
5.23 累积步伐数达：可达9999步；
5.24 热量消耗范围：0－999卡。
★6.具有质量管理体系和环境管理体系等相关证书，并提供相关证明。
二十二、虚拟情景互动训练系统
1、不低于43寸超清液晶屏搭载平台；
2、内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏；
3、系统内置体感互动游戏包含肢体协调、反应力训练、虚拟释压、智力训练等多维训练方式等；系统采用微软最新的体感音乐控制技术，无须任何外接控制器，摄像头扫描全身。应用心理学原理、人体工学设计、红外传感器技术、力学感应技术、3D影像还原等科学原理与技术构建。集成了智能健康释压设计、自主平衡训练、力学智能感应、智能体能测评分析、互动式释压等关键因素，为用户提供全新的、健康的释压体验，达到良好的心理引导疏通效果；
4、主要游戏类型包括：a、身心平衡训练，注意力集中训练，综合反应能力训练，记忆广度训练，心理素质训练，利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中玩家的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的效果；
5、系统可实现多人互动释压，两个使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作,对打等等训练，有助于提高小孩的沟通配合能力；
6、感觉统合训练：摸动物游戏，通过抚摸动物，当手触摸到动物是，动物会给出相应的反应，具备多种动物可以选择；
7、系统提供的具有交互性、竞争性及娱乐性的活动能增加使用者积极参与互动的愿望，从而使被动的心理辅导成为使用者的主动参与互动，实现了心理咨询工作的及时发现、主动解决、预防突发的作用；
8、左右脑协调：奇幻漂流，可以通过身体的向左向右向前跳跃来控制漂流小船，达到左右大脑协调，还可以2个同时游戏；
9、注意力矫正：忍者水果，可以通过手画动来切水果，当切到地雷游戏及结束，对注意力和肢体协调进行锻炼；
10、虚拟情绪释压：利用内置释压游戏(例如：拳击、击剑、保龄球)等游戏进行不良情绪的释压
二十三、PT训练床
1、参考外形尺寸（长×宽×高）：190㎝×123㎝×48㎝；
2、床面额定承载: 2000N；
3、床体钢制；
4、产品用途：用作PT受训者在床上进行各类康复训练活动。
5、提供一类备案凭证。
二十四、PT牵引网架床
1、参考规格：222×117×212㎝
2、水平网架额定载荷：80㎏
3、床面额定载荷：135㎏
4、床面长度180cm,床面宽度112cm，床高度50cm.
5、功能：肌力训练、关节活动度训练、牵引治疗、放松调整训练
二十五、股四头肌训练椅
1 、规格：1060×1050×1160mm。
2 、座垫高度：660mm。
3 、扶手内侧宽度：600mm。
4 、升降支架调节范围：0～130mm
5 、小腿垫调节范围：0～470mm。
6 、助力手柄调节范围：0～280mm。
7 、小腿支架摆动角度：不小于 120 °
8 、座位额定载荷：135kg。
9 、座位垫水平放置时额定载荷：55kg。
10 、配重块质量：1.8kg。
11 、配重块数量：4 块。
12 、用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。
13 、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。
14 、结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫。
二十六、液压式踏步器
规格：700×630×1300mm。
扶手宽度：530mm。
扶手高度：1220mm。
油缸力值调节档数：12 档。
额定载荷：135kg。
用途：下肢关节活动度及肌力训练。
材质：型材、橡胶。
结构形式：底座、扶手、脚踏板、计数器。
二十七、医用跑台
1、输出功率：≥（1800W）2.5HP；
2、输入电压：220V（50HZ）；
3、展开尺寸（mm）：1775*715*1378 ；
4、有效跑步面积≥1260*420*1.6 mm；
5、速度范围：医疗慢速跑步0.1~6.0km/h； 普通跑步1.0~14.0km/h；
6、额定载重≥120kg。
二十八、理疗床
参考尺寸190×60×48㎝，用于门诊或物理因子治疗，手法按摩治疗
二十九、多体位医用诊疗床
1.参考床面尺寸：2150*660mm
2.床面分为头板、背板、腿板三部分，且三部分角度可以分别独立调节
3.床面升降高度范围：不窄于580～930mm
4.头板调节范围：不窄于-23～+58°
5.背板调节范围：不窄于-8～+45°
6.腿板调节范围：不窄于-8～+40°
7.床体动态承重≥175kg，需提供由医疗器械质量监督检验所出具的检测报告
8.防进液等级不低于IPX4
9.电机数量≥3
★10.床面采用医用PVC皮革，需按GB/T 16886.10-2017标准提供“皮肤刺激”项检测报告
11.符合YY0571-2013标准要求，需提供省级或以上级别机构出具的检测报告
★12.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作
13. 采用中控式脚轮固定装置，一步操作即可锁定/解锁床体固定状态
三十、平行杠
规格：3500×1150×800～1250mm。
矫正板坡度：15°。
杠杆直径：φ38mm。
杠杆宽度调节范围：340～600mm ，允差±20mm。
额定载荷：135kg。
用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。
材质：型材、多层板、橡胶、地板革。
结构形式：底架、扶手、矫正板。
三十一、训练用阶梯（双向）
1 、外形尺寸：长 3550mm ，宽 800mm ，高 1350~1550mm ，允差±10%。
2 、扶手杠调节范围：0-200mm ，允差±10%。
3 、额定负载：135kg。
4 、阶梯应着地平稳，底脚与水平面的差值≤2mm ，并在使用中不应产生晃动。
三十二、助行器
规格：500×470×790～890mm。
支脚高度调节范围：100mm。
用途：辅助代步用具。
材质：铝型材。
结构形式：把手、支撑杆、脚轮。
三十三、辅助步行训练器
规格(cm)：105×86×105～155
质量：29.0kg
材质：橡胶手柄、静电喷塑架、凹凸革、橡胶脚轮
结构型式：刹车手柄、台面垫、靠背、坐垫、坐垫前后调节螺栓、坐垫上下调节杆、高低伸缩杆、手柄调节螺栓
座垫宽度(cm)： 42
座垫前后调节范围(cm)： 10
座垫高度调节范围(cm)： 63～74
台面垫高度调节范围(cm)： 83～113
手柄间距离调节范围(cm)： 0～55
台面垫额定载荷质量(kg)： 80
座垫额定载荷质量(kg)： 135
三十四、矫正镜
规格：930×650×1840mm。
镜面玻璃厚度：5mm。
用途 ：各种姿势矫正训练。
三十五、平衡板（带扶手）
参考规格(cm)：90×70×15，允差±5%。
面板摆动角度：-13 °~+13 °
最大承载质量为： ≥135kg
参考质量：10.0kg
三十六、站立架（四人）
1 、肘部垫尺寸：280×80×40mm。
2 、肘部垫额定承载质量：80kg。
3 、臀部垫和绑带额定承载质量：200kg。
4 、规格：1800×1800×1090mm。
5 、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。
6 、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。
7 、结构形式：台面、肘部垫、臀部绑带、膝部垫、支架等。
三十七、角度尺
铝箱规格：350×170×50mm。
用途：测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度。
材质：塑料。
结构形式：直尺、角度尺等。
三十八、医用诊疗椅（PT凳）
1 、规格尺寸：600×600×420～560mm ，允差±50mm。
2 、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。
3 、椅面载荷：静载荷不小于 135kg。
4 、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。
三十九、手指功能训练器
规格：400×250×110mm。
小锥体：φ50×120mm ，数量 3 件。
大锥体：φ90×120mm ，数量 1 件。
齿圈：φ150mm ，数量：1 件。
橡胶圈：φ70mm ，数量：1 件。
用途：提高手指的作业活动能力。
材质：多层板、橡胶。
结构形式：底座、齿圈、圆锥体、握力圈。
四十、手指功能训练器
规格：240×230×300mm。
功能：作为患者进行上肢灵活性、协调性训练的辅助用具，提高上肢的日常活动能力。
材质：多层板、实木。
结构形式：底座、训练块、木螺丝等。
四十一、前臂与腕关节训练
规格（mm)：710×190×280。
用途：对关节功能障碍患者进行康复训练。
材质：型材、木材。
结构形式：手柄、阻尼装置、阻尼调节手柄、梯形握杆。
四十二、系列哑铃（卧式）
规格：500×500×1080mm。
哑铃：1 磅 2 件、2 磅 4 件、3 磅 4 件、4 磅 4 件、5 磅 4 件。
用途：进行肌力和医疗体操训练。
材质：型材、橡胶。
结构形式：底座、脚轮、哑铃。
四十三、系列沙袋
沙袋规格数量：1.5kg ，2.5kg ，3.5k ，各两件；5kg ，1 件。
规格：630×380×710mm。
用途：肌力训练、关节牵引。
四十四、肩梯
规格（mm）： 150×390×1350～1630。
肩梯升降范围：0～600mm。
垂直方向额定载荷（kg）： 10。
用途：通过手指沿着阶梯不断上移，逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。
材质：型材、橡胶、钢板、实木。
结构形式：支撑架、滑动杆、训练部分。
四十五、肋木
规格：973×633×2200mm。
肋木杠直径：φ25mm。
肋木杠间距离：150mm。
额定载荷：135kg。
用途：借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练。
四十六、可调式OT桌
桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800 允差±5%
外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×800×800 允差±5%桌面额定载荷 kg ：50
用途：作业训练用桌
材质：型材、多层板。
结构形式：底座、桌面、脚垫。
四十七、分指板（带万向轮）
规格尺寸：225×225×75mm。
用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。
材质：实木、多层板。
结构形式：分指板、弹力带、脚轮。
四十八、木插板
规格：350×280×100mm 、220×170×90mm 、170×140×80mm。
插棒规格：29×98mm 、24×88mm 、19×78mm ，各 20 支。
用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能。
材质：实木、多层板。
结构形式：底座、木插棒。
四十九、套圈
规格：420×250×70mm。
立杆直径：25mm。
用途：训练患者眼—手协调功能。
材质：实木、多层板。
结构形式：底座、套圈。
五十、几何图形插板
规格：300×225×20mm。
用途：患者感知能力及大脑对图形的识别训练。
材质：多层板。
结构形式：底座、训练块。
五十一、上螺丝
规格：350×250×80mm。
用途：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。
材质：多层板、不锈钢。
结构形式：底座、螺丝。
五十二、上螺母
规格：340×200×210mm。
用途：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。
材质：多层板、不锈钢。
结构形式：底座、螺母。
五十三、手指阶梯
规格：300×120×450mm。
用途：改善手指关节活动范围，训练手指主动运动的灵活性、协调性。
材质：多层板。
结构形式：手指阶梯。
五十四、橡筋手指练系器
规格：610×420×500mm。
搁手垫尺寸（长×宽）：580×240mm。
橡筋框尺寸（长×宽）：540×400mm。
用途：提高手指的主动屈伸活动能力。
材质：多层板、海绵、皮革、橡胶。
结构形式：底座、支撑垫、橡皮筋。
五十五、可调式沙磨板及附件
规格：1040×840×800mm。
运动地板革面积：970×770mm。
运动地板革厚度：5mm。
砂磨板角度调节范围：0～45°。
附件品种和件数：4 个品种，各 1 件（磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具）。
用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。
五十六、重锤式手指肌力训练桌
规格：800×600×1100mm。
重锤质量：100g 、200g 、300g 、500g（四组）。
用途：用于手指屈伸肌抗阻肌力训练及改善关节活动范围。
材质：多层板、不锈钢、型材、橡胶。
结构形式：支撑架、桌面、滑轮、配重块、手指套、尼龙绳。
五十七、OT综合训练工作台
规格：1930×1065×940mm。
左右操作面板：500×390mm。
后操作面板：980×390mm。
操作面板调节范围：0～350mm。
用途：改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。
组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。
五十八、肩抬举训练器
支架角度调节数：7。
木棒尺寸：φ29×920mm。
支架规格：920×560×190mm。
搁架角度可调，可放在桌上使用。
用途：通过将棍棒置放于不同高度训练上肢抬举功能。可在棍棒两端悬挂沙袋，以增加抗阻力。
五十九、滚桶
规格：φ220×800mm。
额定载荷：80kg。
用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能。
材质：钢板、海绵、皮革。
结构形式：滚桶。
六十、堆杯
规格：300×150×130mm。
杯子：9 个。
材质：多层板、塑料。
结构形式：底座、杯子。
六十一、握力器
测量范围：0～99.9kg。
分度值：0.1kg。
示值误差：1 ﹪F.S。
电源：一节 9V 叠式电池（自备）或外接式 AC（220）∕DC∕（9V）稳压器。
工作环境：0～40℃ ﹤90﹪ RT ，贮存温度-10～50℃ ﹤75RT。
功能：握力峰值保持、开关∕清零、定时关机、过载指示。
规格：190×160×50mm。
用途：测试手指抓握力量。
材质：塑料、橡胶。
结构形式：主板、 电池、显示器、壳体。
六十二、认知图形插板
规格：300×300×7mm。
用途：患者感知能力及大脑对图形的识别训练。
材质：多层板。
结构形式：底座、训练块。
六十三、穿衣板
规格：300×250×20mm。
用途：通过模拟日常生活的各种穿衣系扣的训练，提高患者的穿衣能力协调功能。
材质：多层板、彩色布。
结构形式：底座、训练。
六十四、模拟作业工具
规格：320×260×60mm。
用途：通过操作各种模拟工具，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。还可用于手的感觉功能练习。
材质：塑料。
结构形式：螺丝刀、扳手、锯齿刀、斧头、手钳、螺栓、螺母等。
六十五、语言训练卡片
规格：490×320×170mm。
言语卡片：1 套。
小镜子：1 个。
小毛巾：1 个。
资料册：一套共五本。
儿童早教机：1 个。
用途：用于失语症患者恢复对言语的认知感知训练。
材质：书本、塑料。
结构形式：言语卡片、小镜子、小毛巾、早教机。
六十六、高靠背升降治疗椅
材质：铝钢结合、座垫泡沫海绵、优质PU革；外形尺寸57×57×77～88cm；凳面高度调节范围：41cm～53cm；凳面规格：40×37cm；带液压油缸，360°旋转；额定承载：≥2000N；产品用途：康复师进行手法治疗时可移动的坐具。
特点和功能：
1、凳面高度可调，方便康复师做手法治疗。
2、凳体底部设计有万向滑轮，可以自由移动。
3、凳面可以360°旋转。
4、有靠背，方便康复师休息。
六十七、悬吊康复系统
★1、悬吊主框架为“一”字型支架式，悬吊最多只能有二个支腿，每个支腿的长宽高不大于12*8*200cm，最大程度的节约设备占地面积。（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
★2、悬吊系统的顶部具有3组可沿着轴向滑动的多点多轴悬吊器，每组悬吊器具有至少二个悬吊点，每个吊点均可以沿着轴向随意滑动，根据治疗需要调节吊点间的距离。单个悬吊器承重不低于100Kg。（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
★3、悬吊系统二边支腿立柱上固定有不少于3组悬吊器，可以沿着支腿上下调节高度，每组悬吊器上有2个吊点，可以用于患者做抗阻等训练。（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
★4、悬吊系统具有1套固定于悬吊支架上的可以移动的神经肌肉力反馈装置，装置有4路输出点，每路承重不低于100kg。神经肌肉振动力反馈装置可以通过锁紧把手一键调节到任意位置，操作省时省力，满足治疗师操作治疗所需。（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
★5、悬吊系统具有不少于17个悬吊点。（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
★6、平板电脑工作站系统中可以设置神经肌肉力反馈装置以下参数：（（1）训练时长0-30分钟任意设置；（2）等待时长0-10秒连续可调；（3）振动频率0-20Hz连续可调；（4）振动时间任意设置；（5）振动间隔任意设置；（提供生产厂家出具的带有鲜章的证明材料）
7、配有标准的悬吊软件管理系统，具有患者信息管理模块、评估模块、训练模块以及报告模块，根据评定数据设置悬吊训练方案，评估和治疗一体化完成。
8、平板电脑不低于以下配置：内存/存储：6GB+128GB，屏幕尺寸：11寸，分辨率不低于：2000*1200；
9、具有悬吊技术临床培训基地（三甲综合医院），免费提供不低于一周的悬吊技术临床培训。
10、配置要求：
10.1 平板电脑1台
10.2 悬吊康复系统软件1套
10.3 支架1套
10.4 多轴吊架1套
10.5 悬吊器6套
10.6 神经肌肉力反馈装置1套
10.7 悬吊附件一套