## 新生儿科
霍邱县人民医院新院区第八批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、新生儿黄疸治疗仪
1．★辐照灯箱具有平移功能，辐照角度0～60°倾斜可调
2．★4.3英寸彩色液晶触摸屏，分辨率：480*272
3．配置4个制动脚轮
4．输入功率：75VA
5．光照有效面积：40cm×30cm
6．★有效表面内的胆红素总辐照度最大值: 5.0mW/cm²
7．★有效表面内的总辐照度:≥4.5mW/cm²
8．★胆红素总辐照度平均值: ≥3.0mW/cm²
9．有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
10．工作噪声：≤50dB(A)
11．★光源为LED,使用期限≥50000小时
12．工作总计时显示范围：0～99999.9小时
13．★蓝光输出强度调节范围：0～100%
产品使用期限至少6年
二、新生儿简易复苏气囊
1．主要部件采用硅橡胶材料制作而成；
2．送气阀装有鱼嘴阀，呼气时自动关闭，不倒流；
3．装有限压阀，防止过高压力输出。
4．面罩规格：1号和2号
5．工作压力：3～4.5Kpa
6．潮 气 量： ≥50ml
7．包装方式：整体包装
8．尺寸：260 mm×110 mm×205 mm
毛重：0.4 Kg
三、T组合复苏器
1．根据美国儿科协会组织（APP,NRP）以及国际急救与复苏联合会（ILCOR）最新临床复苏指南要求而设计
2．设备由气体驱动控制，无需电源供电
3．提供低负压低流量的负压吸引
4．配有溢流保护杯、重复性使用集液瓶
5．有氧浓度调节阀、流量计，氧浓度和流量分开调节，互不影响
6．氧浓度21%-100%连续调节，调节精度高，气体输出持续稳定
7．提供安全有效的呼吸复苏通气管理
8．提供安全、稳定、可控制的吸气峰压（PIP）以及呼气末正压（PEEP），确保功能残气量（FPC），改善肺顺应性
9.气压 50～106kPa
10.进液防护等级：IPX4
11.气源输入压力范围：300～500kPa（约 45～75Psi）
12.气源流量：≥50L/min
13.报警：单气源故障报警
14.医用气体低压软管组件工作压力：0～1000kPa
15.医用气体低压软管组件流量范围：160～500L/min
16.空氧混合功能
a.氧浓度设置范围：21%～100%
b.精度：≤±3% V/V
c.反向气流：符合 ISO1195-1995 规定
d.流量设置范围：0～15L/min，有级设置分别为 0.5、1、2、3、4、5、6、8、10、12、15（L/min）
e.流量输出精度：0.5、1、2、3、4L/min 时为±0.5L/min；5、6、8、10L/min 时为±1L/min；12、15L/min 时为±2L/min
17.负压吸引功能
a.负压设置阀设置范围：0～18.67 ±1.33kPa（0～140±10mmHg）
b.自由气流流量：＜20L/min（最大负压设置时）
c.负压响应时间：当输入气源压力为 500kPa 时，10 秒内负
d.压至少应达到 17.34kPa (130mmHg)
e.负压表量程范围：0～21kPa（0～160mmHg）
f.负压表精度：±5%满刻度
g.气体损耗量:＜28L/min（最大负压设置时）
18. T 型复苏功能
a.隔膜式压力表量程:-10～80cmH2O
b.压力表精确度:±2%满刻度
c.复苏功能及其相关附件的死腔体积(复苏器死腔和气道附件的死腔）:≤6ml
d.复苏功能呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗:在呼气相，当吸气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≥-6cmH2O；
e.在呼气相，当呼气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≤6cmH2O
f.最大压力（Pmax）设置范围:1～60cmH2O，出厂以及检测默认设置值：40 cmH2O，可调节
19.吸气峰压（PIP）设置范围：
a.当流量为 5L/min，1～57cmH2O；
b.当流量为 8L/min，2～58cmH2O；
c.当流量为 10L/min，3～59cmH2O；
d.当流量为 15L/min，5～60cmH2O
e.出厂以及检测默认设置值：20cmH2O，可调节
20.呼气末正压（PEEP）设置范围：
a.当流量为 5L/min，0～8cmH2O；
b.当流量为 8L/min，0.2～17cmH2O；
c.当流量为 10L/min，0.5～23cmH2O；
当流量为 15L/min ，1～28cmH2O。