## 老年医学科
霍邱县人民医院新院区第八批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、电动多功能病床
1、规格:2170*1050*550-840mm±20mm
2、床头、床尾采用ABS高级工程塑料注塑成型，暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，床头床尾两侧带有防撞轮，具有抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，流线型设计，美观大方，无卫生死角。
3、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.1mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，延长病床寿命。
4、床体骨架采用30*60*1.5mm的成型方管焊接而成.先进的焊接工艺.焊接质量优质.床体坚固双层设计，稳定性高.可承载≥240kg;
5、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。
6、全覆盖欧式大小护栏，护栏：四片式高档护栏，造型设计结合了自然美学与人体工程学，四片护栏在两端均有镂空设计，应急时可兼做扶手；护栏带按键功能，方便病人自己操作。护栏升降采用阻尼器装置控制速度及噪音，护栏滚珠式角度显示器。
7、四轮采用125mm豪华静音中控轮，骨架采用航空铝材，一脚制动，四轮刹车，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料；运行静音又耐用。
8、所有电动功能由护士手持多功能操作台，连接电机，可起背、起腿、腿背联动、整体升降、前后倾斜、左右侧翻、一键电动CPR，床底照明小灯、急停开关、一键心脏座椅位、一键离床位、一键医生检查位、一键垂头仰卧位、称体重、离床报警 、护栏按键锁定功能、护栏带滚珠式角度显示器、护栏按键锁定功能，操作方便。
9、采用品牌医疗专用电机（6个），运行安静无声，低噪音，低EMI（电磁辐射），不干扰床旁心电监护仪等医疗设备工作。
10、称重系统：方便患者不用离床就能精准的测量体重。
主要技术参数
背部升降 0-75°±5° 整体升降 550-840mm 腿部升降 0-45°±5° 最大承重 250KG 前倾斜 0-12±2° 左侧翻 35°±5° 后倾斜 0-12±2° 右侧翻 35°±5° 全长 2170mm 内径长度 1945mm 全宽 1050mm 床面宽度 900mm
二、全胸振荡排痰机
1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；
2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：400VA；
3、适用人群:成人、儿童；
4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；
5、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,随时可调；
6、频率设置：1-20Hz,步进值1Hz随时可调；
7、显示方式：彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观；
8、工作模式：至少包含常规模式、阶梯模式、循环模式；
9、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；
10、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；
11、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A);
12、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；
13、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；
14、排痰配件：全胸充气气囊3件、半胸充气胸带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；
15、通过医疗机构EMC检测，有效性、安全性临床实验报告；
16、推车1台，带静音脚轮；
配置清单：
1.主机1台
2.全胸充气气囊3件
3.半胸充气胸带3条
4.导气管2条
5.紧急停止系统1套
6、推车1台
三、电子轮椅称
1.等级：III级分度数n＝3000。
2.输入信号：1.0～2.0 mV/V。
3.A/D转换速度： ≥10次/秒。
4.A/D分辨码：≥30万。
5.电压：220V 50HZ。
6.内装：6V/4Ah电池，充电后可连续工作≥24个小时。
7.工作温度：0℃～40℃。
8.工作湿度：≤85%RH。
9.最大称量：≥300KG。
10.精度：≤0.1KG。
11.台面尺寸：≥1m×1m。
12.安全扶手：地面到扶手顶部≥1M方便老人或虚弱病人秤重。
13.功能： 自动关机/除皮。
14.最大秤量：≥ 300 kg。
15.重量分度： ≥100 g。
16.产品自重： ≤40 kg。
17.电源： 电池。