## 输血科
霍邱县人民医院新院区第十批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、标本试剂医用冰箱
一、技术性能参数
1、样式：立式、对开门
2、容积：≥968L
3、温度控制：箱内温度保持在2℃~8℃范围内，显示精度0.1℃
4、制冷方式：风冷
5、用途：用于提供2℃～8℃储存环境，供医疗机构储存试剂等样本。
6、外部尺寸（宽×深×高）：≥1220mm×860mm×1885mm
7、内部尺寸（宽×深×高）：≥1100mm×684mm×1325mm
8、气候类型：N SN
9、净重：212kg
10、额定功率：704VA
11、耗电量：7.30kW.h/24h
12、噪音等级：＜60dB（A）
二、结构功能特点
1、外部材料：喷涂钢板
2、内部材料：喷涂钢板
3、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡
*4、外门：2扇；双层中空钢化玻璃门，带电加热，防止表面凝露，展示效果更佳。
5、搁架：10个；钢丝浸塑材质，高度可调节。
*6、脚轮：底部前后4个脚轮，前轮带刹车装置。
*7、高效的制冷系统设计：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，丝管式冷凝器强制风冷散热；铜管铝翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定。
8、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。
9、测试孔：1个，直径23mm，方便用户监测和实验采集数据。
10、显示方式：数码管显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
*11、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
*12、数据存储与导出：标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；
13、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。
14、人性化设计：
（1）安全门锁设计，防止随意开启，存放物品更安全；
（2）双层中空电加热钢化玻璃门，设备运行时无凝露；
（3）内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品，并设有独立照明开关按键；
*（4）标配USB存储模块，可全程跟踪记录温度变化；
二、光学显微镜
1.光学系统：HC无限远光学系统，具有轴向和径向双重色差校正、衬度、清晰度极佳，≤45mm国际标准期缴距离，光学不见防霉
★2. 4 x M25物镜转盘（符合中国国家标准GB/T22055.2-2008中规定的M=25）
★3.明场，可配暗场，相差和荧光功能
★4.可以升级为多人预览显微镜，方便教学
★5.目镜45度观察角度，可固定，防止目镜丢失
★6.显微镜表面进行银离子镀膜抑菌处理，能够抑制细菌生长，有助于形成健康的实验室环境
7.目镜视野20mm
★8.调焦机构：粗/微调同轴调节，粗调范伟：≥37.7mm/转，微调：≤0.2mm/转
★9.配备物镜 4X（数值孔径≥0.10NA, ≥26.2mmW.D）;10X（数值孔径≥0.22 NA, ≥7.8mm W.D）;40X（数值孔径≥0.65 NA, ≥0.31MM W.D）;100x（数值孔径≥1.25 NA, ≥0.10MM W.D）
10.载物台为自支撑结构，避免了与传统载物台支架碰擦受伤的风险，载物台圆角设计，无暴露齿条，防止受伤。
★11.机身背部有集成的垂直握柄，单手可以搬动，方便显微镜的安全运输
12.目镜筒可旋转，方便多人观察
★13.机身背部有独特的电源线存放装置，电源线使用完毕后，可以方便电源线的存放，防止电源线的丢失
★14.LED透射光光源，白色冷光源，符合人眼观察习惯，色温恒定在6000k，平均寿命25000h以上
三、储血冰箱
1、样式：立式、对开门
2、容积：≥626L，可放置450CC 血袋≥360袋
3、温度控制：箱内温度保持在4±2℃范围内，显示精度0.1℃
4、制冷方式：风冷
5、用途：专业血液冷藏设备，可用于储存血液及血液制品
6、外部尺寸（宽×深×高）：≥1220mm×665mm×1885mm
7、内部尺寸（宽×深×高）：≥1100mm×420mm×1325mm
8、气候类型：N SN
9、净重：220kg
10、额定功率：704VA
11、耗电量：7.10kW.h/24h
12、噪音等级：＜60dB（A）
二、结构功能特点
1、外部材料：喷涂钢板
*2、内部材料：SUS304不锈钢板
3、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡
*4、外门：2扇；高密度发泡层门体配合中空钢化玻璃门，电加热防凝露设计，展示效果俱佳。
*5、内门：6扇；透明亚克力内门设计，确保开门使用时冷量损失最低，节能降耗。
6、搁架：12个；钢丝浸塑材质，高度可调节。
7、储血筐：36个；钢丝浸塑材质，方便用户存取血袋。
8、脚轮：底部前后4个脚轮，前轮带刹车装置。
9、测试孔：1个，直径23mm，方便用户监测和实验采集数据。
10、高效的制冷系统设计：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，铜管铝翅片冷凝器，强制风冷散热；铜管翅片式蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定。
*11、感温盒设计：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。
12、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。
13、显示方式：数码管显示，可显示箱内温度及各种报警信息。
*14、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥72小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
15、多重保护功能：温控器测点双显示双控制运行模式；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。
16、人性化设计：
（1）安全门锁设计，防止随意开启，存放物品更安全；
（2）万向脚轮设计，方便用户移动设备；
*（3）外门带自回弹装置，避免用户取完物品后忘记关门或门关不紧；
（4）内置LED节能照明灯，方便观察箱内物品；
*（5）标配热敏打印机，可全程跟踪记录温度变化；
采用感温盒设计，使显示温度更接近血液的真实温度；
四、低温储血冰箱
一、技术性能参数
1、样式：立式、单门
2、容积：≥350L
3、温度控制：箱内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃
4、制冷方式：直冷
5、用途：本产品用于提供低温冷冻环境，供医疗机构储存血液制品、试剂等样本。
6、外部尺寸（宽×深×高）：≥690mm×744mm×1885mm
7、内部尺寸（宽×深×高）：≥520mm×567mm×1266mm
8、气候类型：N SN
9、净重：123kg
10、额定功率：506VA
11、耗电量：2.56kW.h/24h
12、噪音等级：≤55dB（A）
二、结构功能特点
1、外部材料：喷涂钢板
2、内部材料：304不锈钢
3、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡
*4、外门：1扇；整体聚氨酯环戊烷发泡门，双层门封条设计，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能。
5、搁架：4个；不锈钢材质，高度可调节。
*6、脚轮：万向可刹车脚轮设计，方便用户移动设备。
*7、高效的制冷系统设计：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂，丝管式冷凝器，强制风冷散热；内藏铜管蒸发器，间室内使用空间最大化。
8、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。
9、显示方式：数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
*10、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持≥8小时）、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
*11、数据存储与导出：标配USB存储模块，每月可存8000条，超限后数据滚动覆盖，最多可保存10年（120个月）数据；
12、多重保护功能：传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。
五、血小板恒温振荡箱
1.外形尺寸： 645*730*1225mm ，内尺寸：498mm*450mm*578mm；
2.血筐单层尺寸：398mm*279mm*37mm；
3.★层数：10层，存放血小板袋数：1~20袋；
4.显示方式：触摸显示屏
5.控温方式：数字信号监测，微处理技术；
6.★温度控制范围：控温范围：22.0℃±2.0℃；
7.★振荡幅度：50±5mm；
8.★振荡频率：60±5mm；
9.工作方式：连续左右往复，水平振荡；
10.多种方法监控设备温度，信息的完整记录和质控数据的溯源，具有USB数据导出功能；
11.★标配紫外线消毒功能；
12.★标配LED照明功能，打开箱门照明灯自动开启；
13.托盘采用模具制作；
14.具有自动化霜除霜功能，使腔内不会因为冷凝器长时间的工作而导致结冰；
15.双层电加热钢化璃门；
16.带锁福马脚轮方便移动，可调水平；
17.可选配断电报警功能，设备异常断电后，具有声光报警提示，且能记录设备内部温度变化。
18.可选配打印机，实时记录设备温度和速度变化。
六、血小板运输箱
1、外形尺寸：470*315*350mm
2、内胆尺寸：380*195*245mm
3、显示方式：数码显示
4、控温方式：数字信号监测，微处理技术
5、★控温范围：22±2℃
6、★摆动幅度：35±2 mm
7、★摆动频率：50±5次/min
8、★存放数量：3层（1-6）袋
9、★电源：AC220V 或 DC12V；
10、★设备托盘采用模具制作，解决了血小板的存放安全；
11、保温层采聚氨酯发泡，保温效果好，有效阻隔内外冷热交换；
12、制冷方式：半导体制冷;
13、内置蓄电池，断电后可维持设定运行状态。
14、★具有声光报警功能，超高、低温时，屏幕闪烁并伴有声音报警。
七、冷链温控监控装置
网网络模式：WIFI
显示屏幕：2寸LCD显示屏
外形尺寸：110*75*20（mm）
供电模式：可充电锂电池
可配外置探头：SHT探头
温度测量范围：﹣40℃～+80℃
温度测量精度：0℃～+65℃误差± 0.5℃,其它 ±1℃
湿度测量范围：0%RH～100%RH
湿度测量精度：±5％RH
记录容量：6万组数据，支持断点续传
记录时间间隔：60S（可调）
上传时间间隔：60S
报警方式：本地声光报警、APP远程报警
远程升级支持
八、空气消毒机
1.综合参数：（可满足以上品牌至少三家）采用等离子体＋静电吸附消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含复合式过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；
2.医用等离子体空气消毒器壳体采用优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；
3.采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；
4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；
5.远程红外线遥控，可实时显示北京时间，故障报警，可查询显示累计时间等；
6.高、中、低三档可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作；
7.程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，满足临床需求；
8.采用新型多功能两段式等离子体模块，杀菌效率高，集尘效果好，方便维护保养；
9.产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警;
10.额定循环风量≥1000m³/h，可适用100m³体积及以下的场所；
11.★等离子体发生器电场强度≥8500V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
12.等离子体发生器集尘区电场强度≥4100V；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
13.★等离子体发生器产生的等离子体密度可达5.6×1018-1.25×1019m-3；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
14.★等离子体发生器使用寿命≥50000h，高压电源使用寿命≥50000h；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
15.配备负离子发生器，所产生负离子密度≥4.82×107个/cm3（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；
16.设备持续工作1h，臭氧残留量＜0.017mg/m³。（提供检测报告）
17.对白色葡萄球菌的杀灭率＞99.90%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
18.设备持续工作30min，PM2.5去除率≥99.92%；设备持续工作1h，PM2.5去除率>99.99%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）设备持续工作1h，悬浮粒子浓度达到GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》中空气洁净度 8 级（相当于原 100000 级）的要求；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
19.★设备持续工作1h，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均≥90%;（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
20.设备持续工作1h，对60m³房间≥0.5um颗粒物的净化效率≥91.3%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤2700000个/m³，达到十万级洁净度；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
21.★设备持续工作2h，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥95.2%、苯的净化效率≥96.1%、TVOC净化效率≥98.0%；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
22.★气雾室肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、黑曲霉菌、龟分枝杆菌的杀灭率＞99.9%；气雾室冠状病毒HCoV-229E、甲型流感病毒H3N2的杀灭率＞99.99%；气雾室甲型流感病毒H1N1的杀灭率＞99.99％；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
23.★气雾室新型冠状病毒SARS-CoV-2的杀灭率＞99.99％；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
24.产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图。
九、医用离心机
1.最高转速：16000r/min
2.最大离心力：21695xg
3.最大容量：12×10ml
4.定时范围：1min-99h59min 可连续或短时间离心
5.转速精度：±20rpm
6.控温范围：－20℃～+40℃
7.控温精度：±1℃
8.噪音：≤65db
9.外形尺寸及净重：606×572×361(L×W×H)mm，61.5kg
10.全金属结构多层防爆设计。
11.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动。
12.采用多级减震结构，运行平稳。
13.采用5英寸触摸液晶显示屏，实时显示转速、时间等参数。
14.采用机电一体化门锁，单手即可轻松开关盖。
15.采用无氟进口制冷压缩机组，具备预制冷功能，可迅速降温至设定温度；具备待机冷却功能。
16.具有自检、门锁、堵转、超速、超温等检测报警功能。
17.可存储100组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。
18.10种升降速率供选择，升降速度快；
19.配有10余种角转子(航空锻造铝材质)及多种适配器可选，适用于0.2ml、0.5（包括PCR八连排管）以及1.5、2、5、10ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。
十、小型生化分析仪
1．检测项目：谷丙转氨酶（ALT）、谷草转氨酶（AST）。
2．标本类型：全血、血清、血浆。
★3．标本量：≤30μl。线性范围：≥10-800U／L。
★4．检测速度：3个独立检测通道，可以同时使用，也可以单独使用。每小时可检测90人次。检测时间：≤2分钟／人次。
★5．记忆功能：≥1000个测试（含检测项目、时间、日期、序号）。
6．校准：使用Code Chip 芯片校准。
★7．精密度：在40-60U／L范围CV≤12％，在100-300U／L范围CV≤5％。
8．通讯端口：RS-232和USB，能与实验室信息系统（LIS）进行通信和打印。打
印：内置热
敏打印机。也可通过RS232C端口连接外置针式打印机（选配）。
9．电源：220V，50Hz，功率：40W。净重：≤8.35Kg
★10．工作环境：温度：0～37℃；相对湿度：20％～90％。
十一、采血称
1.外形尺寸：≥240*190*158mm；
2.★采液范围：0～1200ml（5～9挡自行设定）；
3.★采用微电脑控制，实现称重采液一体化；
4.★内置大容量锂电池，续航时间长；
5.静态误差：±2.0%；
6.采液速度：0.5～3ml/s；
7.液体比重：1.05g/ml；
8.具备自动声光报警功能，当采液量达到预订值或预订时间时报警提示；
9.采用恒速电机（30r/min），噪音小，使用寿命长；
10.托盘采用ABS材质，外壳为碳钢喷塑，通过强力磁铁进行固定，使得托盘固定更加稳定；
11.轻缓的摇摆方式减少了在采液过程中血液的上下撞击，避免了对血液的物理性损伤，保证了采液过程中的安全顺畅；
12.计时功能，显示采液时间，当采液超过预定时间时，有报警提示；
13.轻柔的摆动方式，对血液中易受损的血小板、红细胞更安全；
14.采用新型称重传感器，称重更加精确；
15.采液数显以毫升显示，无需计算换算，使用更加方便便捷；
16.托盘采用磁性连接，装卸方便，易于清洁。
十二、第18页
联动热合时间：2.3秒
热合范围：2-6mm
工作频率：40MHz
电源：90-260V，50/60Hz
射频源：晶体管
功率：300W
尺寸：320×70×230mm（长×宽×高）
重量：3.5Kg±0.5
工作环境：0-40℃
产品特点：
1、热合管径范围：2-6mm。
2、热合管路长度可自由调节：70-200mm。
3、陶瓷包裹型热合电极，避免溶血现象发生。
4、一个传感器可触发最多10台设备联动使用。
5、独立的热合指示灯提示操作。
6、主控设备外的任意一台设备故障不影响其他设备联动使用。
7、可自动识别不同类型管路调节射频输出，也可人工调节。
8、联排（5联排）使用时，单次热合时间仅需2.3秒，无需预热。
9、自动空热合探测并报警，防止人为疏忽引起的漏热合。
10、可拆卸式热合头设计，方便清洁。
十三、医用体重称
操作系统：采用专业为健康体检深度定制安卓6.0智能最新OS操作系统全程智能语音和动画提示操作简单；
体重测量方式：高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；
*身高测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响；
身高测量范围：20-210cm， 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调；
*体重测量范围：2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调；
BMI体型测量：自动计算BMI数值；正常范围19-24.9，采用最新的WHO标准或中国九城市标准，可自由设置BMI范围，根据BMI指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等；
折叠便携:机器采用折叠方式，整机高度:230CM左右，折叠后：120CM左右，机身采用金属折叠锁扣具有上锁功能，用料精致，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动；
LCD显示屏:采用7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦；
自动语音播报:清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音；例如：欢迎测量
*结果模式:三种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示 ；
十四、样本处理及孵育系统
一、工作条件
1、温度：10℃-40℃。
2、温度：30％-75％。
3、电源：AC 220V、50HZ。
4、额定功率：1010W。
二、性能指标
1、离心模块：卡式高心模块转速范围500rpm-1600rpm，步进50rpm：管式离心模块转速范围500rpm-4000rpm，步进50rpm．
2、温控损块：37℃微往凝胶卡式温控模块：12张血型卡。
37、45／56℃温控模块：20枚试管（5～10ml试管）。
3、温度控制精度（37℃、45／56℃温控模块；土1℃；28℃温控模块：±2℃；2～25℃温控模块：±2℃）。
4、温度显示精度（温控模块：0.1℃）。
5、报警功能：当温度达到设定值和解育完成时有声音提示，运行稳定后箱内温度超过高、低温报警温差值则发出相应报警，报警可手动消除。
6、安全功能：配方天菌消毒紫外灯和高效过滤器。
7、升温时间：≤35min．
8、转速设置：管式高心机可调范围500rpm-4000rpm，允差±5％；卡式离心机可调定围500rpa-1600rpm，允差±5％。
9、升降速时间：升违时间≤1min，降速时间≤2min。
10、显微镜（数码显微摄像系统）：三日显微镜，放大倍数40-1000X。
11、成像系统：800万高清摄像头，高分辨率，自动对焦，可以对实验结果进行清晰的保留。
12、电脑一体机（数据管理模块）：尺寸21.5寸，运行内存8G，固态硬盘240G，可与专用系统能接，实现实验数据的有效放存。
13、操作面板：理化板，耐酸碱耐腐強。
14、噪声：≤70dB（A）。
15、防触电保护类别：
十五、血液运输箱
2.内部尺寸：580*465*320mm；
3.内部容积：85L
4.内外材质：PP+PE；
5.保温材质：PU；
6.实时温度值显示；
7.操作方便，可反复使用；
8.可航空运输；
9.符合冷链运输与储藏疫苗基本要求；
10.★可选配温度数据上传，手机连接APP--蓝牙打印；
11.★加工工艺：吹＋注塑工艺，表面光洁无毛刺；
12.★冷冻特点：在冷冻成固体时，冷源最大厚度不超过未冻结时厚度的15%；
13.★冰源材料：聚丙烯酸钠高效冷源，牢固结实安全，对皮肤无刺激，满足航空运输条件；
14.★保温时长：在外温度+43℃以下，箱内温度2-8℃可维持24小时以上；
十六、实验台（嵌入式设备）
台面：采用≥12.7mm厚度的知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm.实验台面技术要求如下：
1、台面需提供国家化学建筑材料测试中心2023年之后的的检验报告，检验类别须为“抽样检验”，按“GB/T 17657-2022”标准测试，测试项目包括氢氟酸40%、硫酸98%、盐酸37%、硝酸65%、、氢氧化钠40%、氯化铁10%、凡士林、王水等77项以上化学试剂，检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5级”。同时需提供常规49种化学试剂的检测报告，检测方法参照：SEFA3-2010第2.1节，且持有SEFA证书。
2、台面需提供由中国林业科学研究院木材工业研究所出具的甲醛释放量检验报告；经GB/T 39600-2021标准检测，甲醛释放量检测结果≤0.013mg/m³，符合限量标识ENF级技术要求，另外台面提供空气净化报告，甲醛24h净化效率≥87.3%，且台面具有环保PEFC和FSC认证。
3、理化板台面需提供由国家化学建筑材料测试中心出具 的2025年物理性能检验报告，检验类别：抽样检验，（检验项目包含有：耐污染性能、耐划痕、耐光色牢度、苯酚释放量等）。经GB/T 7911-2024标准检测，密度≥1.44 g/cm³，静曲强度≥82Mpa，弯曲弹性模量≥11420 Mpa，耐光色牢度≥4级，表面无变化，耐辐射热≥300S：总挥发有机物（TVOC）≤4ug/m³,苯酚释放量为未检出。
4、理化板台面需提供权威检测机构出具的型式检验（安全性能）检验报告，燃烧性能符合GB8624-2012标准，达到难燃B1（C-s1,d0,t0）级，60s焰尖高度≤50mm，600s总热释放量≤9.6MJ，600s总烟生成量≤32㎡。烟气生成速率指数≤2 ㎡/s²，总烟气毒性等级为ZA1级，并提供燃烧性能标识授权书。
5、理化板台面通过化学物排放测试报告，样品在气候仓内放置14天，挥发性有机化合物测试结果合格；检测含96h时TVOC、甲醛、乙醛、苯、二硫化碳等32种以上化合物VOCs的仓浓度测试，台面具有产品碳足迹认证证书。
6、理化板台面需提供由权威检测机构出具的抗菌性能测试报告经JIS Z 2801:2010标准测试，其中大肠杆菌抗菌活性值≥5.7，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥2.0，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5.1，表皮葡萄球菌抗菌活性值≥3.1，宋氏志贺氏菌抗菌活性值≥2.5，抑菌率达到99%以上；
7、理化板台面提供高关注物质（SVHC）检测报告：基于欧洲化学品管理局发布的关于欧盟REACH（EC）1907/2006号法规的相关高度关注物质（SVHC）候选清单，对三乙基砷酸酯、镉、全氟胺等249种以上高关注物质进行筛分检测，检测结果≤0.1%（w/w），检验结果合格。
*8、为防止仿冒，产品背面需有清晰的品牌防伪标识，有荧光防伪标识，验收时能通过紫光灯照射查验真伪；要求：能够提供满足台面参数的相应检测报告复印件加盖鲜章，另外提供台面厂家出具的针对本项目的授权及十年质保承诺函。
柜体：钢木结构，柜体采用国内一线品牌E0级18mm双饰面三聚氰胺板，框架由40×60mm壁厚1.6mm优质镀锌方型钢管为支撑结构。表面经酸洗、磷化后高压静电环氧树脂喷塑处理。单门柜、单门单抽柜、双门柜及双门双抽柜内有一层活动隔板，以便放置器材等物。隔板采用国内一线品牌E0级18mm双饰面三聚氰胺板，可承受载荷为150千克/平方米。所有板材截面一律经封边机用2mm厚优质PVC作防水处理。吊柜底板为整片式设计，辅以双层中空式结构，在方便柜体清理的同时亦保持了良好的外观。钢板表面经酸洗磷化后环氧树脂喷塑处理。
抽屉、背板、层板：采用国内一线品牌E0级18㎜双饰面三聚氰胺板，所有板材截面一律经封边机用2mm厚优质PVC作防水处理。活动可拆卸式，便于使用过程中检修水、电、气等管道。
门板：采用国内一线品牌E0级18㎜双饰面三聚氰胺板，板材截面一律经封边机采用2.0mm厚优质PVC封边做防水处理，四面对角无接缝处理。
滑轨：自回滑轨，滑轨应采用乐卡/DTC/海乐福/百隆等知名品牌，三节超静音承重滑轨，抽屉全部抽出而不落地，抽屉在90mm内轻轻一触即可自动回流，方便手持物品工作人员操作。
铰链：铰链采用乐卡/DTC/海乐福/百隆等液压缓冲阻尼铰链。
拉手：采用优质铝合金一字型暗拉手。模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱。
地脚：专用#304不锈钢螺杆，可调整高度为10～30mm，承重≥500kg/㎡，并配有承重螺母和橡胶垫。
水盆：采用国内一线品牌上海台雄、浙江科恩、河北润旺达试验室专用聚丙稀(PP)水盆，长550mm×宽450mm×深310mm一体冲压成型，耐酸碱腐蚀，台下托底式安装，自带安全下水管，美观实用，且利于台面水自然回流。
水龙头：采用国内一线品牌上海台雄、浙江科恩、河北润旺达三口单冷铜制陶瓷阀芯烤漆，试验室专用水龙头，防锈耐腐蚀。出水嘴为尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
电源： 采用公牛六孔多功能插座，带透明防水罩。
电线： BVV导线铜芯双绝缘，4.0平方。
3.试剂架材质要求
立柱：采用50×100×2mm优质冷轧钢板。经磷化、酸洗后，外喷环氧树脂粉末，最后经高温固化处理。每15mm设一调节孔位，层板高度可自由调节。坚固耐用，抗酸碱腐蚀。
玻璃隔板：采用10mm优质透明白钢化玻璃，四周磨边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度。
试剂架两侧设有不锈钢护栏和防撞击及防止容器掉落等功能。
线盒：采用1.5mm厚的冷轧板折弯焊接制作，表面环氧树脂粉沫喷涂。可配置试验室专用插座，带放水罩。
十七、医用水平离心机
1.最高转速：5000r/min
2.最大离心力：3894*g
3.最大容量：4*250ml
4.定时范围：1min——99h59min，可连续或短时间离心
5.控速精度：±10r/min
6.电源：AC220V 50/60Hz
7.噪音：≤65dB
8.全金属结构多层防爆设计，运行性能安全超稳，坚固耐用，确保工作人员的安全。
9.嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，运行平稳。
10.采用5英寸触摸液晶显示屏，支持中英文切换功能，支持小语种定制，实时显示运行全部参数，操作界面直观、简单。
11.采用机电一体化门锁，使用方便，安全可靠。
12.采用食品级硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证工作人员的安全。
13.具有自检、堵转、超速、超温等检测报警功能，优异的减震装置，电机运行平稳。
14.可存储多组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次的程序。
15.采用微机处理器精准控制，实时显示转速、时间、RCF (相对离心力)等参数。
16.配有多种水平转子及多种适配器可选，适用于0.2ml-250ml离心管，可根据实际需求，实现一机多用。
十八、便携式离心机
1.最高转速：12000r/min
2.最大离心力：9933×g
3.最大容量：12×1.5/2ml
4.定时范围：0s-99min59s
5.控速精度：±3%
6.电源：AC 110/220V 50/60Hz
7.功率：60W
8.外形尺寸：176×241×139(L×W×H)mm
9.包装尺寸：250×320×210(L×W×H)mm
10.净重：2.25kg
11.毛重：2.8kg
十九、医用低温冰冻箱
一、技术性能参数
1、样式：立式、单门
2、容积：≥168L
3、温度控制：箱内温度保持在-40℃~-86℃范围内，显示精度0.1℃
4、制冷方式：直冷
5、用途：本产品用于提供低温冷冻环境，供医疗机构储存血液制品、试剂等样本。
6、外部尺寸（宽×深×高）：≥844mm×807mm×1594mm
7、内部尺寸（宽×深×高）：≥465mm×455mm×820mm
8、气候类型：N SN
9、净重：168kg
10、额定功率：858VA
11、耗电量：6.33kW.h/24h
12、噪音等级：≤55dB（A）
二、结构功能特点
1、外部材料：喷涂钢板
2、内部材料：304不锈钢
*3、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡，厚度150mm；
*4、外门：1扇；整体聚氨酯环戊烷发泡门；
*5、脚轮：4个重型脚轮+2个调平底脚设计，方便用户移动设备。
*6、高效的制冷系统设计：国际知名品牌压缩机，无氟环保高效制冷剂；采用单机自复叠制冷系统，制冷性能更稳定；铜管管路，经久耐用。
7、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；精准的电子温度控制，显示精度达到0.1℃。
8、显示方式：数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。
*9、完善的报警系统：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警功能；具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。
10、多重保护功能：密码保护功能，防止随意调整运行参数；延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时启动导致断路器保护。
11、人性化设计：
（1）双锁设计，确保存放物品安全；
（2）四层门封条设计，锁住冷气，防止外泄，温度更均匀、产品更节能；
（3）标配测试孔，便于连接温湿度智能远程监控装置，方便用户监测或实验采集数据；
（4）专为生物样本库优化的内部容积，最大化装箱量；
三、选配件
1、智能温湿度记录仪
二十、全自动血型血清学分析仪
1、适用范围：用于我院进行批量血型检测、血型定型、不规则抗体筛查及交叉配血等试验。
★2、检测原理：微柱凝胶检测法或玻璃珠法，可兼容6孔、8孔微柱凝胶卡同时上机。
3、仪器配置：主机*1 机械臂≥1 移液通道≥2 抓手≥1 孵育器≥1 成像系统≥1 离心机≥1
★4、移液通道：使用一次性加样枪头，无需洗液，杜绝交叉污染，移液范围：1ul-300ul。
5、吸头拾取方式：能够保证枪尖抓取的密闭性，确保移液过程中不会出现液体漏液、滴液的情况，保证结果准确。
6、抗悬滴技术：在转移挥发性液体时，抗悬滴技术补偿通道中的压力变化，从而防止液体形成悬滴，最大程度保证移液的精度，避免因悬滴滴落导致污染。
7液面感应：双重液面探测技术：电容式液面检测和压力式液面检测。
8、移液精度
移液体积10ul，准确度（IRI%）5% 精确度（CV%）2%
移液体积50ul，准确度（IRI%）2% 精确度（CV%）0.75%
移液体积200ul，准确度（IRI%）1% 精确度（CV%）0.75%
9、孵育器
容量：≥20张微柱凝胶检测卡，工作温度：37°C ± 1°C。
10、离心机
容量：≥24张微柱凝胶检测卡，离心力：可达200g（约 1500转）。
11、成像系统：相机类型：拥有CMOS传感器的彩色摄像机，胶卡的前后由可单独控制的LED进行照明。先进的色彩分析原理，结果判读灵敏、准确。实景图片呈现，直观准确，可识别卡片条形码。
12、打孔器：打孔器≥5组，应用于不同的检测项目。
13资源耗材容量：凝胶卡：≥8*10 80张凝胶卡
14、样本位:≥80个样本
★15、检测项目：
ABO、RhD血型正定型检测、ABO、RhD血型正反定型检测（正反定型）、Rh血型抗原检测（含RhD检测）、Rh血型抗原检测（仅检测CcEe）、ABO、RhD、E血型及正反定型检测、交叉配血试验、不规则抗体筛查、直接抗人球蛋白检测等。相应检测项目需提供产品资质，无对应资质视为不响应。
16、穿刺：独立的旋转式穿刺模块，穿刺后加样。穿刺、加样、移卡三项工作，互不干扰
▲17、安全防护：具备全密闭的外观结构
▲18、功能扩展：具备全过程溯源功能,即使意外断电也可以保存设备运行状态，以便随时追溯设备的运行状态查找问题原因。
19、检测速度
ABO、RhD 血型定型检测每小时≥300个测试（50个样本）；
ABO、RhD 血型检测每小时≥240个测试（80个样本）；
Rh血型抗原检测（CcEe）每小时≥320个测试（80个样本）；
不规则抗体筛查每小时≥144 个测试（48个样本）；
交叉配血检测每小时≥72个测试（36组配血）。
20、操作软件：中文软件，人性化向导式操作，操作简单、方便。支持双向通讯/单向通讯，可对任意检测项目的样本结果各孔凝集强度和结果图片进行上传报告。
★21、质控功能：
ABO、RhD血型定型室内质控
交叉配血试验室内质控
不规则抗体筛查试验室内质控
22、结果记录：数据结果永久保存，并具有原始结果打印功能，可留存纸质存档。
23、检测灵活性：检测项目可灵活组合，同一(不同)样本可同时检测相同（不同）项目，检测过程中可随时增加新的样本及检测项目。
24、急诊功能：可手动设置样本紧急程度，保证急诊样本优先出具结果。

## 医学美容中心
霍邱县人民医院新院区第十批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、光子治疗仪
一、产品性能指标，如下所示，
1.▲ 包含633±8nm红光、417±8nm蓝光、590±8nm黄光,可升级增配830±8nm红外光。
2.▲ 有效辐照面：3瓣，（25±0.5）cm×（11±0.5）cm/个*3个，每瓣灯珠数量不少于144颗。
3. 光功率密度
a)红光/633nm：5～80mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～80mW/cm²误差±20%；
b)蓝光/417nm：5～100mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～100mW/cm²误差±20%；
c)黄光/590nm：5～35mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～35mW/cm²误差±20%；
4.光功率密度不稳定度≤±10%。
5.光功率密度不均匀性≤±20%。
6.光辐射输出窗口的最高温度限值为60℃。
7.单色光源治疗时间120分钟可调，步长1分钟；定时误差应≤±1％；红外光连续工作时间大于4h。
8.▲ 噪声：设备正常工作噪声应不大于43 dB（A）（提供佐证检测报告）；
设备在黄光光功率密度=20mW/cm²、红光光功率密度=50mW/cm²、蓝光光功率密度=60mW/cm²下工作噪声应不大于38 dB（A）。
9.有急停开关。
10.▲屏幕尺寸≥10寸,设备最低治疗高度≤55cm,最高治疗高度≥100cm。
二、软件功能（使用功能的要求）
1.密码功能：操作界面需输入密码登陆，方可进行操作。
2.方案功能：设备可以选择光源，调节光源顺序、光功率密度及治疗时间，可以设置治疗方案。
3.设置功能：设备可以调节屏幕亮度与语音提示音量，可以修改密码。
4.显示功能：设备可以显示累计治疗时间、公司信息、本次剩余时间。
5.▲系统可统计每种光源的使用时间,可自定义设置治疗方案，种类不少于6种方案。
6.启动功能：设备可以开始、暂停、结束治疗。
二、电子注射器控制助推装置
1、连续10次注射得出平均值与设定注射量值的偏差在±5%范围内。
2、▲负压范围-25kPa~-75kPa。
3、有自动感应模式、自动单次模式、单次模式、持续[常规/慢速]模式。
4、注射速度3挡可选。
5、注射器类型界面含有1mL/1mL、1.5mL/3mL、2mL/3mL、2.5mL/3mL、3mL/3mL、4mL/5mL、5mL/5mL 档位（1/1 指 1ml 注射器装载 1ml 液体；1.5/3 指 3ml 注射器装载 1.5ml 液体，2/3 指 3ml 注射器装载 2ml 液体； 2.5/3 指 3ml 注射器装载 2.5ml 液体；3/3 指 3ml 注射器装载 3ml 液体；4/5 指 5ml 注射器装载 4ml 液体；5/5 指 5ml 注射器装载 5ml 液体）。
6、注射次数界面 10次～140次可选，步进为 10次。
7、分别调节注射规格、注射次数单次注射量在0.0071ml～0.5ml范围内。
8、▲电子注射器控制助推装置有 7个存储卡位，可对 7种配置进行存储。
9、有断电故障、推进器故障、注射手柄线缆脱落故障、开机自检功能。
10、▲正常工作噪音声1m处应低于47dB(A)。
11、7英寸防误触电阻屏。
三、脉冲与激光工作站
1.光源:氙灯
2.皮肤接触晶体:蓝宝石导光晶体
★3.采用单头手具,手具输出波长:含8种滤光片,滤光片包含 Acne，515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm，Vascular；
4.能量密度:5～40J/cm2，步长1 J/cm2
★5.终端输出能量:额定：210J ；最大：252J
6.脉冲输出方式:
① 单脉冲、双脉冲、三脉冲、飞点模式等多种输出方式任意可选;
② 可组合搭配脉冲串总宽度 > 1000ms;
③ 具有定时功能，可以配合手具按钮输出脉冲串；
7.脉冲宽度:2～20ms,步长0.5ms，任意可设；子脉冲宽度可单独设定；
8.脉冲间隔:5～150ms,子脉冲间隔可单独设定；
9.脉冲重复频率:“单次”、“0.5Hz”、“1Hz”、“2Hz”、“3Hz”五档可以选择；
★10.光斑尺寸:4 种：35mm×15mm、15mm×8mm、15mm×15mm、φ10mm；
11.治疗头制冷温度:2℃～6℃，多种制冷强度可选择；
12.冷却系统:内循环封闭水冷，外循环风冷;内置双过滤洁净装置；内置水离子浓度过滤装置；
13.控制系统:
1）15 英寸高清电容触摸屏，智能安卓系统；具备导航操作模式，可根据选择的治疗适应症和患者情况智能推荐最佳治疗参数，具有亚洲人优选模式;
2）具有滤光片自动识别、匹配系统，保证治疗的有效性、安全性、易用性。
3）温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作；
4）具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。
★5）具有网络功能，可实现远程故障诊断、远程维护、数据加密传输等设备安全保障功能。
★6）具有正品认证功能，使用微信扫码功能扫描屏幕上正品认证二维码可获得产品认证信息。
14.保护装置:配有遮光罩及自动断电保护装置。
15.输出控制：手具按钮。
16. 工作方式： 按工作制分：连续运行设备
★17.激光器：金属密封射激光器
★18.激光波长：10600nm±100nm
19.导光系统：7 关节平衡锤式导光臂
★20.主机须配有光学图像扫描器，以实现激光点阵功能。
★21.激光工作模式：连续脉冲、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲、图形扫描模式。
22.调制脉冲输出功率：≥0.1-18w 连续可调。
23.扫描模式下单光斑输出能量：≥2.5mj-160mj 连续可调。
24.最小光斑直径：≤0.1mm。
25.最小脉宽：≤0.1ms,且脉宽可调。
★26.大光斑扫描功能：具有 3 点、5 点、 7 点分别构成的均匀排列大光斑点阵功能，可减少人工移动治疗过程中的过大重叠或遗漏照射，点与点之间相离、相切、相交可调。
★27.外科磨削治疗功能：具有纵向线型光斑扫描功能，可实现任意角度外科磨削，磨削宽度可调，可适应不同的皮肤组织。
25.治疗手具：须配备至少 4 中不同规格的治疗手具（具体规格要求按临床使用科室需求进行配置）和 f=50mm 和 f=100mm 两种聚焦镜片。
★28.保护系统：具有过压、过载、光闸保护等多重保护，使治疗过程更加安全。
29.冷却系统：风冷，设备可自动根据激光温度调节风速大小。
30.操作界面：微电脑控制， ≥8 寸彩色液晶触摸屏，具有参数修正功能且预留了升级接口。
★31.脚踏开关：具有防误触功能。
★32.激光点阵扫描输出方式：矩形、圆形、环形、三角形、弓形、六边形、横线、竖线、弧形等多种图形可选。
33.最大扫描面积：20mm×20mm。
34.瞄准光指示系统：瞄准光波长586nm~715nm 之间，功率≤5mW(亮度可调）。
★35.设备使用年限≥9年。
四、黄金微针
*1.输出功率：2-45W可调；
2.输出频率：1MHz；
3.输出模式：连续 、脉冲输出；
*4.脉宽：10-600ms连续可调；
5.治疗模式：双极；
*6.治疗深度：≥3.5mm可调；
*△7.电极型号：49针、25针、9针；
8.可选配3种治疗电极：面部治疗电极、眼周治疗电极、颈纹治疗电极；
9.具有能量累计自动计数功能；
10.输出强度误差：≤±20％；
11.输入电压：～220V、50Hz；
12.输入功率：350VA；
13.工作噪声不大于65dB（A计权）
14.具有系统可升级功能，点击设备屏幕上“系统升级”模块，可以自行升级。
15.具有独立过滤器接口；
16.具有IPX8防水脚踏开关；
17.手持件接口：手持件接口数量3个。
△18.具备UST无序扫描专利技术(发明专利：射频微针阵列控制方法、装置以及射频微针治疗仪)
△19.具备HTM分层治疗专利技术（发明专利：微针治疗控制装置及射频微针治疗仪）
△20.具备智慧电机技术，更快的出针速度，使得治疗更舒适；并具备阻力智能反馈技术，能够根据不同阻力，自动调整推力，进行深度补偿，确保治疗针长和设定深度的一致性（发明专利：具有治疗深度自调节功能的双极射频治疗装置)
△21.具备智能负压技术，针对眼周、颈部等松软皮肤，能够精准安全治疗（发明专利：自适应负压微针治疗仪及系统）
△22.具备高能超脉冲技术，通过小于1ms的超短脉冲串输出，提升舒适度（发明专利：射频微针阵列控制方法、装置以及射频微针治疗
五、聚焦超声皮肤治疗仪
1.波束类型：会聚型
2.超声输出方式：脉冲式
*3.声工作频率：2MHz、4MHz、6.5MHz
*4.焦平面距离：2.0mm、3.0mm、4.5mm、6.0mm
*5.额定输出声功率：分档调节，最高可达15W
6.输出声功率的时间稳定性：额定输出声功率的变化应不超过±20%。
7.定时器：具备定时器功能，在预定时间到达后停止治疗头超声输出并给出指示信号。
8.输出指示：功率指示值与实际值偏差在±20%范围内。
9.侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2
10.治疗头超温：≤41℃
11.噪声：≤65dB(A)
12.脚踏开关防进液的防护程度：IPX8；
13.手柄类型：
13.1超声炮手柄：针对不同治疗层次可选三种类型治疗头：D2.0、D3.0、D4.5。
13.2超声炮手柄具有AI多维感控系统，通过滑动传感器检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量。
*13.3超声刀手柄：治疗头与手柄一体化设计不可拆卸，减少能量传输过程中的损失，可选 M2.0、 M3.0、M4.5三种型号。
*13.4超声刀手柄具有连发模式，最小发射间隔0.4秒。
*13.5同一设备最多可同时连接三个超声刀治疗手柄以及一个超声炮治疗手柄，无需频繁拆卸更换，操作更便捷。
*14.治疗头发数：超声炮治疗头为40万发，超声刀治疗头为5万发。
15.人性化的操作系统：
15.1开机可自定义开机密码，避免非专业人员误操作。
15.2系统支持新建客户档案，方便随时查看患者的历史诊疗记录。
15.3治疗界面多种参数可调，包括输出功率、点间隔、长度、定时等
*15.4超声炮手柄四种治疗模式可调，包括S1模式（单发）、M1模式、M2模式、M3模式，最高可达35Hz。
15.5具备系统在线更新功能。
16.设备设计使用年限：10年。
17.主机屏幕：15英寸显示屏。
18.主机、台车分体式设计，主机具备脚踏开关接口及电源线接口，便于移动，可多场景使用。
19.设备具备高度的自主专利技术（如大焦域技术等）。
六、微波治疗仪
1、使用环境要求：
工作环境：5℃～40℃；
相对湿度：≤80%；
大气压力：860hPa～1060hPa；
电源要求：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；
2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；
3、输出路数：双通道独立输出；
4、工作频率为：2450±50MHz；
5、标配圆型、方型和马鞍型三种微波辐射器，可选配小圆型、面部微波辐射器；
6、配备的微波辐射器最大加热面积≥164cm2±10%：
7、额定输出功率：输出功率0～50W连续可调，级差1W，输出功率允差±20%；
8、在辐射器正前方1m以及后方0.25m处辐射功率密度不超过10mW/cm2；
9、在设备外壳，距外表面5cm的任何处，电缆或波导，及电缆/波导连接器的微波辐射泄漏不超过10mW/cm2；
10、理疗辐射器驻波比：S≤3；
11、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%；
12、设备在任何时间、任何自动控制方式或定时器状态下手动停止微波输出；
13、输出指示：能量输出时发出一个有声信号，在距离前方1m处，声级至少为30dBA；
14、定时时间：0～30min连续可调，级差1min，定时允差±1min；
15、连续工作时间≥4小时；
16、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》（证书号：软著登字第14759627号）；
七、舒敏治疗仪
二、技术参数：
光疗模块：
1.光源类型：黄光、红外光
2.*输出波长：590nm±10nm、830nm±10nm
3.光源组成：400颗灯珠组成的黄光、240颗灯珠组成的红外光
4.*输出强度：25mW/cm²±25%、50mW/cm2±20%
5.*光照面积：700cm2，治疗头有5个发光瓣，可根据患处调节光源角度
6.治疗时间：1～99min可调，步长1min
7.光输出模式：连续/脉冲模式
8.*治疗模式：黄光模式、红外模式、综合模式
9.具备自动切换治疗模式的功能。
10.具有超温保护功能，超温时，治疗仪立刻停止光辐射输出，并有声音及界面信息提示，且不可自行恢复。
电疗模块：
1.能量输出：短波
2.*输出强度：2-20W，误差小于±20%
3.*输出档位：1-15档
4.脉冲频率：27.12MHz±0.2MHz
5.治疗时间：1～30min可调，步长1min
6.输出方式：连续输出
7.输出极性：双极
8.*具备水量调节按钮和出水开关按钮
主机平台：
1.电源：～220V/50Hz
2.显示屏：8寸液晶显示屏
3.脚轮配置：4个脚轮，可自由转向
4.操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制
5.一体机，一台主机同时具备光疗模块与电疗模块
6.弯臂与治疗模块的连接处为万向云台，可360°旋转
7.设备具备钥匙开关、紧急终止器、触摸屏操作、手柄开关等多种控制方式。
八、高频手术设备
主机（控制箱）
1.人机工程设计，友好人机界面，控制面板操作简单高效，性能可靠；数码管可调整输出功率。
2.最大功率输出：电切：300W、电凝：120W。
3.操作方式:双脚踏开关、手笔控制开关。
4.工作频率：电切390KHz；柔和凝、双极凝390KHz；强力凝、喷射凝400KHz。
5.自检功能：开机系统自动检测功能。
6.检测报警：负极板自动实时检测报警 、输出短路报警、器械误操作报警。
7.输出模式：
十二种电切：纯切1~4、高切1~4、混切1~4；
三种电凝：柔和凝、强力凝、喷射凝；
一种双极模式：双极脚踏控制输出、双极自启动控制输出（标准双极）。
8.单极电切功能特点：
纯切：具有平滑、快速的组织切割效果，适用于任何组织的无损伤切割；
混切：切割的同时具有显著的凝血效果，适用于任何组织的快速切割和止血；
高切：具有高阻抗组织的快速切割效果，适用于多脂肪、骨组织边缘软组织的切割。
方式一、二、三、四分别适用于婴幼儿、青少年、普通成年人、老年人的组织切割。
9.单极电凝功能特点：
柔和凝：具有很好的轻微深度凝血效果，适用于血管闭合、消融等手术；
强力凝：具有显著的快速凝血效果，适用于浅表局部出血点快速止血；
喷射凝：具有电极头不与组织接触的快速凝血效果，适用于浅表大面积组织渗血。
10.采用2路单极输出分别控制，即手术中一台电刀可插两把单极器械，且可分别独立控制。
11.双极功能特点。
传统脚控模式：通过踩踏脚踏即可控制双极输出。
自启动模式：夹持组织自动输出，具有自动电凝延时控制功能（1s、0.5s、0S可调）；且可识别已干燥组织，自动停止输出，并采用双极交替输出技术，防止过渡电凝或减轻组织粘连。
12.单极电切功率：
5-30W步进为1W；30-60W步进为2W；60-300W步进为5W。
13.单、双极电凝功率：
5-30W步进为1W；30-60W步进为2W；60-120W步进为5W。
14.掉电记忆功能：设备具有掉电自动记忆功能，每次使用完毕后自动保存当前设定的工作参数。
15.安全类别：I类CF型。
16.输出功率自动调节：可根据不同组织和切割速度的变化自动调节功率输出，保证组织切割顺畅、均匀。
17.资质认证：CFDA认证、ISO90001质量体系认证、ISO13485质量体系认证。
18.产品重量：设备主机：13kg；整机（含包装）14.35kg。
19.产品尺寸：长×宽×高=32×41×11cm。
脚踏开关
1.三联脚踏开关，左侧的黄色踏盒，用于切割；中间的蓝色踏盒，用于单极凝血；右侧的蓝色踏盒，用于双极凝血
2.IPX8防护等级。
售后及服务
1.主机质保两年。保修期内，非人为损坏的质量问题，免费更换零部件。
2.主要零部件及维修配件更换价格：提供零部件全国统一供货价格。
3.覆盖式国内售后服务网点。
4.售后服务及技术培训：对使用科室操作人员和医学工程技术人员进行操作及维修保养培训。
5.交货期：付款后一个月内。
九、手术器械包
ZO20006R开睑器（100，片状）
1.总长100mm，板状，一端头宽21.5mm，一端头宽17.5mm。
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZM013R持针钳（125，直，细针，镶片0.3）
1.总长125mm，直头，细针，镶硬质合金片，网纹齿，齿距0.3。
2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13或GB/T4237标准中规定的材料制成，产品应经热处理，硬度40-48HRC。
3.产品表面刷光处理，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤和划伤，其表面粗糙度不大于0.8umm。
4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZX416RB精细剪（100，直）
1.长100mm，直，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料30Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZX415RB精细剪（100，弯)
1.长100mm，弯，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料30Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZX404RB眼科镊(110×0.4，直，有钩)
1.长110mm，头宽0.4，直，有钩，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料06Cr19Ni10制造，该材料化学成分符合GB/T 3090-2020。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZO14602RA眼睑拉钩(140，头宽7)
1.总长140mm，头部宽度7mm，拉钩厚度1mm，弯曲宽度7.5mm，弯曲高度5mm。
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。
3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZO14602R眼睑拉钩(140，头宽3.5）
1.总长140mm，头部宽度3.5mm，拉钩厚度1mm，弯曲宽度7.5mm，弯曲高度5mm。
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料05Cr17Ni4Cu4Nb制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为329HV0.2-449HV0.2。
3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZD667RN整形镊（125，直，有齿）
1.长125mm，直，有齿，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
3.外表面亚光处理，粗糙度Ra不大于0.8µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZD678RN整形镊（120×0.8，直，有钩）
1.长120mm，头宽0.8mm，直，有钩，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
3.外表面亚光处理，粗糙度Ra不大于0.8µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZD665RN整形镊（120×0.6，直，有钩)
1.长120mm，头宽0.6mm，直，有钩，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
3.外表面亚光处理，粗糙度Ra不大于0.8µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZD683RN整形镊(120×0.8，直，有齿)
1.长120mm，头宽0.8mm，直，有齿，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
3.外表面亚光处理，粗糙度Ra不大于0.8µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZD682RN整形镊(120×0.6，直，有齿)
1.长120mm，头宽0.6mm，直，有齿，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 3280-2015 ，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
3.外表面亚光处理，粗糙度Ra不大于0.8µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZH109R止血钳(125，弯蚊，全齿，精细)
1.产品总长125mm，头部宽度0.8mm，头部厚度0.6mm，弯形，弯高5mm，头部内侧有齿，精细形。
2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，其硬度为40-48HRC。
3.产品金属表面电镀处理，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。
4.产品应有良好的耐腐蚀性能：产品按《YY/T 0149 - 2006不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面不低于“b级”的要求。
5.产品采用高压蒸汽灭菌。
ZE016R组织钳(160，直）
1.总长160mm，直型。
2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZE432R帕巾钳（110，尖头）
1.总长110mm，尖头。
2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZX451RN腋臭刮匙（185×8，带齿，直形）
1.总长185mm，带齿。
2.与患者接触部分采用医用不锈钢20Cr13制造，该材料化学成分符合YY/T 0294.1-2016《外科器械金属材料第1部分：不锈钢》，应经热处理，硬度为40-48HRC。
3.器械外表面电镀，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度不大于0.4μmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZO12265R眼用持针钳（140，直）
1.总长140mm，直头。
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料20Cr13制造，该材料化学成分符合GB_T 3280-2015，应经热处理，其硬度为40HRC-48HRC。
3.器械外表面刷光，不得有锋棱、毛刺及明显的碰伤和划痕，其表面粗糙度Ra之值为：不大于0.8μmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZC711RB精细剪（ZC711RB精细剪)
1.长160，直圆头，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料30Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZC712RB精细剪(160，弯，圆头)
1.长160，弯圆头，长度公差±5mm；
2.与患者接触部分的金属材料采用医用不锈钢材料30Cr13制造，该材料化学成分符合GB/T 1220-2007 ，应经热处理，其硬度为48HRC-53HRC。
3.外表面刷光处理，粗糙度Ra不大于0.4µmm。
4.应有良好的耐腐蚀性能：产品按YY/T 0149–2006《不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法》规定的“5 沸水试验法”进行试验时，外表面应达到“b级”。
5.产品适用高温高压、低温等离子、环氧乙烷灭菌。
ZO20021P消毒盒（225×140×22 ）
1.长225mm，宽140mm，高22mm。
2.用于盛装手术器械进行灭菌。
3.外形应平整对称，不应有锋棱毛刺、裂纹、砂眼等缺陷。
4.以PPSU高分子材料制成，可经受压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌。
十、皮秒Nd:YAG激光治疗仪
1.皮秒激光技术：MOPA技术
*2.注册证适应症具备激光波长：1064nm激光波长用于治疗蓝黑纹身
*3.注册证适应症具备激光波长：532nm激光良性表皮色素增加性疾病
*3.脉冲宽度：≤350ps
*4.终端最大单脉冲能量：400mJ@1064nm，250mJ@532nm
*5.峰值功率：1.6GW@1064nm，1.0GW@532nm
6.输出方式：单脉冲、重复脉冲，内置脉冲计数功能
7.脉冲重复频率：单脉冲、1～10Hz，可调，步进1Hz
8.治疗端面光斑直径：2～10mm，可调，步进1mm
*9.治疗端面能量密度：0.12-15.7J/cm2@1064nm，0.06～7.6J/cm2@532nm
10.光输出方式：导光臂
11.系统冷却方式：水、空气热交换器内部循环
12.瞄准光：二极管激光
13.屏幕界面：图形化用户界面，彩色触摸屏，屏幕亮度可调节
14.屏幕尺寸：不小于12英寸
15.屏幕分辨率：不小于1024*768
*17设备寿命不少于10年
十一、08准分子紫外光治疗仪
1.*光源类型： XeCl氯化氙
2.波长：308 ±2 nm
3.辐照强度标称值：30mW/㎝²
4.*局部照射剂量：30-4200mJ/㎝²
5.*发射时间：高能量输出，单次照射时间可设定1-140s，步长1s
6.高压快插技术：可在短时间内方便、灵活的更换独立双手柄
7.*具有光功率守恒技术：确保光功率不会随使用时间延长而衰减，保证疗效
8.治疗面积：≤ 30 cm2（5cm×6cm），配多种尺寸出光窗口适配器
9. 自带最小红斑量检测功能
10. 多种出光控制方式：通过治疗手柄按键控制
11. 电源电压：220 Vac
12. 电源频率：50Hz
13. 冷却系统：风冷
14. *可支持双手柄独立输出，可同时独立治疗2位病人。
十二、多功能激光光电平台（生发仪）
1.光源类型：激光/可见光
2.*波长：670nm±10nm
3.光源组成：362颗
4.*输出强度：1800mW，误差≤±20%
5.*治疗时间：1～99min可调，步长1min
6.脉冲频率：2Hz±1Hz
7.脉冲宽度：250ms±10ms
8.照射方式：具有连续、脉冲2种可调模式
9.*辐照面积：954cm2
10.显示屏：8寸液晶显示屏
11.操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制
12.具备温度指示功能，可在显示面板中显示实时治疗温度
13.可在设备液晶显示面板中显示治疗模块信息（包含但不限于治疗模块型号、使用治疗时间、使用治疗次数）
14.脚轮配置：4个万向轮
15.抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂
16.电源：～220V/50Hz
17.*具有模块可升级功能，可扩展选配以下不同波长光疗模块：红蓝光模块、黄光模块、高能红光模块、UVA1模块、近红外光模块。
18.*设备设计使用年限：10年
19.设备具备高度的自主专利技术（如“激光生发仪”实用新型专利等）

## 口腔科
霍邱县人民医院新院区第十批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、口腔综合治疗台（VIP）
一、工作条件
1、环境温度：5℃—40℃
2、相对湿度：≤80%
3、进气气压：0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min
4、进水水压：0.2—0.4Mpa, 流量10L/min
5、功率：AC220V,50/60Hz，350VA
二、消毒系统
1、★全自动消毒系统：具有一键消毒功能，需包含管道冲洗、消毒液注入、静置、再次冲洗等步骤，可对三用枪、手机管、漱口水管道进行消毒，并全自动进行，无需人手操作。，具有断电应急机制，通电后自动恢复消毒程序(证明文件：产品彩页或产品检验报告)。
2、★防器械遗漏：消毒必须要把手机管道、洁牙机、三用枪放入消毒挂架上方可进行，当遗漏其中一个时，消毒遗漏会自动报警，具备显示故障代码并进行中文提示；能够有效地防止消毒错漏，保证全部器械进行消毒。(证明文件：产品彩页或产品检验报告)。
3、★水源检测：当牙椅使用水瓶水源进行消毒时，会提醒更换为城市供水管道供水。能够有效解决水瓶不够水量冲洗手机管道，解决消毒途中出现的用水问题，具备显示故障代码并进行中文提示。(证明文件：产品彩页或产品检验报告)。
4、手机冲洗功能：方便在每次治疗后对所有手机管进行冲洗。
5、★消毒挂架：配置进口迪尔强弱吸手柄，配置3关节可旋转助手杆，副控面板可水平旋转，每个挂架可单独垂直旋转(证明文件：产品彩页或产品检验报告)。
6、★痰盂：隔绝下水道污浊气体回流；痰盂下水口使用整体嵌合工艺，非玻璃胶粘合，杜绝霉菌生长；加深设计，外壁挑高，防止漱口时水花飞溅(证明文件：产品彩页或产品检验报告)。
7、消毒液储存器：消毒液专用水瓶内置于侧箱内，添加时开盖即可，无需拆装水瓶；超大瓶口，添加消毒液及观察液位更加简单方便；1200ml超大容量，无需频繁添加消毒液，减轻医护负担。
三、口腔灯
1、★配置同一品牌双模式LED感应灯，常规模式和光固化模式(证明文件：产品注册证)。
2、常规模式（白光）：可感应或手动开关，照度可感应式无极调节，照度8000lux-30000lux；
3、光固化模式（黄光）：可感应切换，防止树脂过快固化，操作时间更充裕；
4、色温：可调节范围为2300k-5500k；
5、三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明。
四、治疗椅
1、按压式单手操作头枕：单手按压，消毒清洁方便，满足手术无菌需求；能伸长向前调节，下放至椅背及前后仰锁定；头枕长度可在0-150mm间调节。
2、梨形靠背设计：上窄下宽，具有9~11点位操作位，方便医生接近病患口腔；靠背为医生和助手留出了奢侈的腿部空间，医生不需要抬肩肘，可以在轻松的工作体位下工作。
3、靠背俯仰范围：-3°-66°，具有急救椅位。
4、★座椅升降范围：415mm-928mm(证明文件：产品彩页或技术白皮书)
5、箱壳整机采用高级医用材料，可抵抗紫外线照射引起的降解、老化、褪色。
6、座椅承重范围≥135KG
7、配置座椅左右金属扶手，右扶手可上下翻转135°，方便病患上下牙科椅。
8、零误触急停开关：助手侧具有急停保护装置，紧急情况下可一键断电。
9、防压脚功能，当治疗椅下降触碰到障碍物时会停止运动，防止意外发生。
五、智能控制系统
1、★开机自检：智能故障检测系统，开机自动检测设备性能(证明文件：产品彩页或产品检验报告)。
2、自我修复：电机信号器故障时，系统自动切换无记忆模式，椅位升降俯仰可正常使用。
3、一键漱口功能：只需轻松一踩，即可自动完成供水、口腔灯关闭（避免患者移动时眼睛受灯光影响）、漱口椅位、冲盂等所有步骤，再次踩下，即可恢复原状，继续治疗。
4、灯椅联动：记忆位、复位、吐痰位功能被触发后，口腔灯自动关闭，到达预设位后口腔灯自动开启。
5、智能复位（R键）：治疗结束后，按下R键，牙椅到达退出位，口腔灯同时关闭；进入治疗时，按下R键，恢复原治疗位，口腔灯自动复原至工作状态。医生可省略频繁的调节步骤，实现一个R键贯穿整个治疗过程。
6、紧急制动安全装置：记忆位、复位、吐痰位功能被触发后，按下P1、P2、P3、R、LP、口腔灯键当中任意一键，功能被中断，重按功能键可继续动作。
7、机椅互锁：手机工作时治疗椅运动功能锁止，无法启动。
六、医生器械台
1、铸铝下挂式器械台，器械托盘可独立旋转，尺寸为≥233mm*324mm，配置器械盘硅胶软垫，重量负载≥2.5kg，5个器械位，防摔手机式设计更方便手机放入挂架，可有效防止摔机。
2、★配置彩色液晶显示屏，可实时显示牙椅消毒状况、器械工作状态、牙椅运行情况，设备故障文字提示(证明文件：产品彩页或产品检验报告)。
3、★带二十个功能按键主控面板，可控制治疗椅升降俯仰、漱口水加热、一键消毒、口腔灯、供水冲盂、记忆位、一键复位、一键漱口位等；精确控制并显示洁牙机频率和电动马达转速(证明文件：产品彩页或产品检验报告)。
4、★可记录6位医生操作习惯；每位医生可记录2组椅位，共12组可单独设置的记忆位，方便不同医生使用同一牙椅进行诊疗(证明文件：产品彩页或产品检验报告)。
5、配置三条四孔手机管：两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用。
6、手机防回吸功能：有效防止通过手机回吸引起的手机管道内部感染。
7、配置一把优质三用枪。
8、气控式一键水气电开关：一键关闭水、气、电，自动泄压，延长管道寿命。
七、治疗箱
1、可转动箱体，45度旋转，方便维修和四手操作。
2、★玻璃痰盂可拆卸，并可≥325°旋转(证明文件：产品彩页或产品检验报告)：向外或向侧箱内侧旋转，助手即可拥有充裕的操作空间，向治疗椅侧旋转，方便患者漱口；冲盂管高于痰盂缸最高面20mm，符合国家标准。
3、旋扣式过滤器：在目视范围之内，方便拆装清洁；锥形腔体旋入设计，轻松拆装，密封性佳；滤芯面积大，过滤效率高，流量大，不会导致吸力变弱。
4、具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W），温水维持在30至40度，与人体温度相近。
5、配置纯净水系统：1.3L超大储水瓶，带一键开关，纯净水和自来水模式切换只需通过一个开关。
6、★配置原装进口水气管线，英制尺寸，管壁更厚，优异的回弹性，打折后能够迅速恢复。优异的抗酸碱腐蚀能力，保证长久寿命（证明文件：提供进口报关单）。
八、内置地箱
1、封闭电源：结构清晰，按照欧洲安全标准；防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰；裸露的电线都符合人体安全电压。
2、治疗机实行双水路供水，冲盂和治疗用水分开控制。
九、多功能脚踏
1、在满足医生长时间连续工作舒适度的同时，融入多项牙椅控制功能，降低双手因触摸设备而被污染的机率，提升工作效率。可控制牙椅升降俯仰、手机工作、有无水和吹屑气控制、供水冲盂联动、复位等功能。
十、医生椅
1、医生椅可进行坐垫升降、水平倾斜度调节，靠背高度和俯仰调节。坐垫高度可在425mm-580mm间调节。
2、脚轮架采用精密铝合金铸造件，结实耐用不易断裂，脚轮采用进口静音大轮。
3、坐垫四周凸起中间凹陷，前方凸起后方凹陷，贴合人体曲线。
保修：免费保修两年
二、口腔专用纯水机
1、电压：AC 380V/50Hz （三相五线制）。
2、★整台设备由软化过滤器、保安过滤器、反渗透系统、纯水恒压供水系统、≥300L 纯水箱等组成。
3、滤料: 001×7 强酸性阳离子树脂。
4、保安过滤器 规格：20×1; 过滤精度：≤5um。
5、★反渗透系统 ： 产水量: ≥300L/h ;脱盐率：99%，离子去除率：96%～99% 以上。
6、碳钢喷塑一体式机柜。
7、★电控系统：全自动控制，电子压力开关，具有纯水恒压供水系统 。
8、纯水电导率： ≤15us/cm，彩色液晶显示操作屛可直观显示。
9、原水电导率：彩色液晶显示操作屛可直观显示。
10、累计运行时间、工作运行时间，彩色液晶显示操作屛可直观显示。
11、采用进口膜元件。
12、全自动运行。
13、具备自动清洗保养功能。
14、具备原水欠压、无水、电源自动保护和安全自锁装置。
15、具备水质在线监测功能，水质超标报警并进行再处理。
16、具有智能可调式恒压供水系统，保证医疗设备供水连续性稳定。
17、可增加循环管路，定时对管路进行消毒。
18、★彩色液晶显示操作屛：可控制原水、进水阀、高压泵、设备启动、冲洗、温控开关、杀菌器的运行功能。
19、彩色液晶显示操作屛可直观显示制水流程。
20、提供产品医疗器械注册证
三、污水处理机
1、外 形 尺寸：≤800×650×1150mm
2、满负荷功率：≤1.1Kw；
3、 O3产 量： ≥10g/h
4、O3投加量：≥10mg/L
5、★污水处理量：≥1000L/h
6、污水处理系统自动运行整个系统。
7、选配辅助投药药剂，保证排水达标。
8、★多开门 4 方位预留。
9、★智能感应式抽吸，差位感应式传感器。
10、前置过滤器。
11、内置泥沙过滤装置，有反洗功能。
12、设备采用臭氧消毒方式，也可根据用户要求进行多种配置（如：氯片或二氧化氯消毒剂）
13、★智能控制电路，可手动检测关键部件运行状态，调整臭氧工作时间。
四、小型全自动手机清洗消毒机
1，★清洗机容积：≥180L
2，材质：316L镜面覆膜面不锈钢板
3，程序流程：预洗，清洗，漂洗，消毒（A0值＞3000），带热风干燥功能。
4，★大流量循环泵，500L/min.（投标时需提供生产厂家公开发布的产品彩页或产品检测报告扫描件）
5，★一次可清洗64把牙科手机。（投标时需提供生产厂家公开发布的产品彩页或产品检测报告扫描件）
6，控制方式：≥7寸彩色触摸屏，支持程序实时动态曲线显示。
7，打印方式：内置式针式打印机，打印记录可永久保存，可打印消毒曲线图。
8，提供二类医疗器械注册证。
9，配置：主机一台；标配64把手机支架＋2个器械托盘器械；标配针式打印机；标配双进液泵。
10、★在安徽省设有常驻办事处或分公司（提供营业执照），由原厂提供维护服务，不接受授权经销商售后服务，维修响应时间≤24小时，免费质保不少于2年。
五、全自动封口机
1、★5寸彩色液晶电容触屏，图形化操作界面，内置时钟、计数功能、各项工作参数可以设置并具有自动储存功能；
2、自带封口机中英文打印系统，内置24针打印机，可以根据需要设置打印事项、调整打印内容，用户可自主决定打印参数的位置；
3、自带正序（降序）封口计数器，可以实现0~99999以内的封口数量统计，具有打印边距、打印间隔调整等待特有功能；
4、具有自动节能待机，待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，光电感应有卷袋送人可高速恢复到工作温度；
5、封口温度超过工作温度设定范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行；
6、封口速度：10±0.5m/min
7、封口宽度：12mm
8、交流电源：220V±10%50HZ
9、最大电流：3.2A
10、★封口留边：0~35mm可调
11、★工作温度：60~220℃可调
12、打印方式：针式打印
13、功率：500W
14、外形尺寸：566*208*232mm（±20mm）
六、超声波清洗机
1、用途：主要用于口腔科、眼科、实验室以及其他各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、玻璃管、换药碗、各种盘子、圆筒、测压器等的清洗，特别是含有盲孔、凹凸槽的物品具有极佳的清洗效果。
2、功能要求：超声波清洗、加热。
3、运行时间：0-99min可调。
4、外形尺寸：≤540×330×310mm。
5、舱体尺寸：≥495×295×150mm。
6、清洗温度：室温—60℃可调。
7、加热方式：电加热,500w。
8、超声功率：40KHZ 。
9、★容积：≥20L。
10、舱体采用1.5mm厚304不锈钢一次性模具拉伸成型。
11、★外罩采用304不锈钢拉丝板。
12、发生器自主激发式频率转换，输出稳定可靠。
13、换能器工业级高Q值换能器，机电转化效率＞90%。
14、数字控制，温度、时间可调可控，操作简便。
七、根管测量仪
1、★1.基于DSP数字信号处理测量技术，自动校准保证了测量的准确度；
2、测量仪探针.锉夹.唇挂钩.牙髓活力探针可高温高压消毒，避免交叉感染；
3、2000mAh大容量电池，可以充电，不必反复更换电池；
4、★具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能。
5、配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示了工作针在根管中的轨迹；
6、为磁吸式设计，屏幕可360°旋转，更方便调整视角；
7、设定根尖止点报警功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离；
8、电池：3.7V/2000mAh；
9、输出信号频率为：400Hz和8kHz；
10、功耗：≤0.5W；
11、★显示为：≥3.8英寸LCD屏；
12、声响提示：工作针在接近根尖孔时会有报警声提示；
13、重量:≤613.5g（其中机身≤330g，底座≤283.5g）；
14、输出信号电压：≤～200mV；
15、电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz；
16、主要配置：主机1台、测量仪探针2根、电源适配器1个、测试器1个、测量线 1根、锉夹4根、唇挂钩5个、牙髓活力探针2根；
八、热压胶充填系统
1、★热熔牙胶充填机采用无线设计，有效加大了操作范围；
2、安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机；
3、显示屏可设置为适应左手或者右手操作；
4、★热熔牙胶充填机有四种预设温度可选择：150℃.180℃.200℃.230℃；
5、温控灵敏，显示简洁，操作方便；
6、电源输入：AC100--240V,50/60Hz,800mA Max；
7、电源输出：DC15.0V/1.6A；
8、电池：3.7V/2000mAh 可充电锂电池；
9、可选温度值：150℃.180℃.200℃.230℃；
10、★重量：275g＋377g；
11、充填手柄配置：加热充填手柄1个、充电底座1个、电源适配器1个、工作尖WP4004，WP4504，WP5506，WP5508各1枚、工作尖隔热套4个；
12、注射充填手柄配置：注射充填手柄1个、充电底座1个、电源适配器1个、注胶针23G24mm，23G28mm各1枚、25G24mm2枚、隔热保护罩2个、扳手1个、清洁刷2把；
九、根管治疗仪
1、★采用高性能无刷电机，扭力大，寿命长，转速高，噪音小，发热小，输出更精准，更稳定，更高效；
2、采用实时反馈技术，对电机输出扭矩实时动态控制，有效预防断针；
3、★超迷你6:1减速比弯机头，360°可旋转，使治疗更方便，口内视野更开阔；
4、往复模式角度每10°可调，精准的往复角度控制减小器械分离的风险，预备更高效；
5、手柄无线充电。
6、9种自定义程序和内置多种主流锉系统，内置过台阶模式；
7、扭矩和速度范围宽， 速度：100--2500rpm，扭矩0.4--5.0Ncm；
8、集成根管长度测量功能，实现根管预备和根管长度测量协同使用；
9、电源输入：AC100--240V,50/60Hz,0.2A；
10、电源输出;5.0V/1A;
11、手柄电池：3.7V/2000mAh 可充电锂电池；
12、★速度：100--2500rpm；
13、★扭矩：0.4--5.0Ncm；
14、重量：158.8g（手柄134.9g，弯手机23.9g）
15、配置：手柄1个、弯手机1个、注油嘴1个、电源适配器1个、底座1个、测量线1根、锉夹4根、探针2根、唇挂钩2根；
十、超声喷砂牙周治疗仪
1、组成：超声喷砂牙周治疗仪由主机、水瓶、砂瓶、超声手柄、喷砂手柄、电源线、脚踏开关、工作尖组成。
2、手柄、工作尖及扭力扳手可消毒（高压消毒，温度134℃，高压0.2MPa，消毒时间18分钟）。
3、外形尺寸：295mm×290mm×280mm。
4、电源输入：220V AC 50/60Hz。
5、输出功率：3W～8W。
6、输入气压：0.4Mpa-0.6Mpa。
7、★功耗/输入功率：≥40VA。
8、工作尖偏移量：1μm～100μm。
9、根管尖偏移量：≤1mm。
10、★尖端振动频率：20kHz～40kHz。
11、★尖端半偏移力：0.1N～2N。
12、根管尖端半偏移力：0.1N～2N。
13、超声冲洗流量：冲洗流量0mL/min-40mL/min可调。
14、喷砂手柄水流量：供气压力为0.4Mpa～0.6Mpa时，喷砂手柄向其工作端处的操作区域提供≥20mL/min的水流量。
十一、内提工具
1、带横杆手柄1把、φ2.5mm、φ3.0mm、φ3.5mm、φ4.0mm、φ4.5mm凹、圆头弯杆可选。
十二、外提工具
1、801-101、801-102、801-103、801-104、801-105、801-106、801-107、801-108、801-109、801-110各一支，消毒工具盒一个。
十三、骨劈开工具
1、820-101扳手1个、811-321,811-322牙骨凿各1把。
2、824-101,824-102,824-103,824-104，824-105扩骨器各1个。
3、825-101,825-201延长器各1个。
4、822-302,822-303菠萝钻各1个。
5、822-201,822-203圆盘锯各1个。
6、822-503麻花钻1个，824-201扩骨器1个。
7、消毒工具盒一个。
十四、高频电刀
1、工作频率：1.2MHz±10%；
2、900Ω负载下最大输出功率：220V供电时为30W±10%，
2、★最大输出电压：400V±10%；
3、★最大峰值系数：1.7±10%；
4、输出指示：设备配有视觉输出指示装置，在输出设备被激励时应向操作者提供一可见的视觉信号；
5、待机噪声：设备在待机状态下的噪声不大于60dB（A）；
6、脚踏开关：符合YY 1057-2016《医用脚踏开关通用技术条件》的要求；
7、电源适应性：电源电压在额定值±10%波动时，电灼仪输出功率变化应不大于额定电压下输出功率的±15%；
8、输入电源电压：220VAC 60Hz；
9、★输入功率：170VA；
10、特征阻抗范围：100Ω-2000Ω；
11、工作模式：间歇加载连续运行，持续时间：10s开/30s关；
12保险：主机T2AL 250V，主板T5AL 250V。
13、重量：1.4kg
14、外型尺寸：233mm（长）×233mm（宽） ×106mm（高）
十五、口内扫描仪
1、扫描范围：≥14x14mmx15mm（±1mm）；
2、扫描精度：单牙≤15μm，全口≤45μm
3、扫描深度 ：0~15mm ；
4、标准扫描头尺寸：长≤79mm 宽≤19.8mm高≤15.8mm；
5、小扫描头尺寸：长≤80mm 宽≤16.2mm高≤11mm；
6、3D重建的帧率：≥14帧/s ；
7、相机分辨率：≥1.3MP CMOS；
8、扫描手柄重量：≤240g；
9、像素尺寸: ≤4.8 μm；
10、最大扫描速度：≥80mm/s；
11、自动调节亮度，重量≤240g；
12、扫描仪全封闭，无内置风扇；
13、精度稳定，无需定期校准；
14、口扫光源为LED，无激光辐射；
15、扫描头防雾方式：采用自加热扫描头；
16、可拆卸高温及浸泡消毒扫描头，扫描头消毒≥100次；
17、扫描仪手柄尾线采用双头TYPE-C通用数据线，长度≥1.5M，口扫手柄端尾线带保护螺丝；
18、USB连接线≥0.7m，连接方法：USB2.0/3.0；
19、支持导出开放数据格式（OBJ/STL/PLY导出格式≥三种）；
20、金属扫描，可扫反光金属；
21、★病例云分享，生成患者个人二维码,任何手机系统均可实现；
22、在种植扫描模式中，扫描杆可提前在口外扫好数据，导入软件中，在扫描中识别特征点后自动匹配扫描杆数据；
23、★具备健康报告模式，在健康报告模式中，扫完口内数据后，可自动识别龋齿、牙结石、牙菌斑等病灶，一键生成健康报告；
24、★具备云平台，取模数据云储存，订单全链路数据可视化，实现临床端技工端云服务，数据一键上传下载；
25、可整合CAD系统，跟设计软件对接；
26、支持扫描体感控制操作扫描软件进程；
27、可检测倒凹、咬合、描绘边缘线、调整坐标；
28、扫描过程可智能扫描引导、数据质量检测；
29、具备完善的在线帮助系统，覆盖从基础扫描至高级扫描功能的各个方面；
30、★推车参数
30.1 推车尺寸：≥477mm*477mm*1000mm；
30.2 推车可升降高度：≥200mm；
31、电脑参数
31.1 ≥23.8寸触摸屏一体机；
31.2 显卡内存≥6G显存；
31.3 处理器≥i7-10700；
31.4 内存容量：≥16G DDR4；
31.5 硬盘容量：≥256GB SSD；
31.6 UPS 电源续航：≥1 小时。
32.配置清单
32.1主机，扫描头3个（3大一小），底座一个，数据线1条，控制盒一个，电源适配器一个，U盘一个，保修卡合格证一份。
33.★设备厂家可提供椅旁系统包含的硬件设备、软件、材料耗材及21天规范化培训的整体解决方案，以便临床科室后期开展工作。

## 眼科
霍邱县人民医院新院区第十批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、综合验光仪
一、电脑视力检查器：
1、与电脑验光仪连接 可自动进行数据传输
2、★检查范围 球镜：0～-27.00D（0.12/0.25/0.5/1/3D步长）
0～+27.00D（0.12/0.25/0.5/1/3D步长）
柱镜：0～±8.00D（0.25/0.5/1/3D步长）
柱镜轴向：0～180º（1º/5º/15º步长）
棱镜：0～+20Δ（0.1/0.5/2.0Δ步长）
3、角膜照明 有
4、额托指示灯 有
5、镜片 内置涂膜处理的专业镜片组
6、近视力检查 双眼光轴自动会交在眼前方40CM/67CM处
7、双眼平衡测试 棱镜分离法，红绿片分和偏光片
8、交叉柱镜 ±0.25D或±0.50D
9、瞳距 48～80mm（1/0.5mm步长）
10、检眼镜补偿片 2.00D或+1.50D内置
11、视野范围 35º
12、棱镜基底方向 向上 向下 向内 向外
13、外接功能 能和视力投影仪、电脑验光仪、查片仪联网进行数据交流
14、自动验光程序 能编辑7种自动验光程序，全中文菜单
15、★屏幕 ≥10.4英寸LCD彩色触摸屏
16、镜眼距调节 12～20mm 每2mm步长（13.75mm）
17、★患教和操作导航 近视、远视、老视等屈光不正机理视频，便于教学和医患沟通。
18、★可以提供A4纸打印报告。
二、视力表投影仪：
投影仪功能：带遥控器，可作远距离切换图表
投影仪参数：
1投影距离：2.9m—6.1m
2★投影仪灯泡：≥12V 50W（碘钨灯）
3投影放大率：≥30倍（5M范围内）
4投影视标尺寸：≥330X270（mm），Φ 300mm
5视力表图表数量：≥30幅
6★视标转换：≤0.03秒变换一幅
7马氏杆数量：≥水平5行，垂直≥8行，≥21个单个独立视标
（红绿滤光片）
8马氏杆转换：≤0.02秒变换一幅
9程序设计：按照验光师习惯进行视标程序设定
9.1关机功能：不使用该机10分钟后自动关机
9.2其他：可连接电脑视力检查器
3.升降检眼台
1. 顶灯 9W LED照明灯
2. 悬臂 通过控制按钮，电磁悬臂可在任何位置自动锁定。
3. 可移动桌面 升降范围200MM，桌面上配有小托板，用于放置电脑验光仪。桌面下部有保护装置，以防止压到顾客的腿部。
4.主机 为设备提供稳固的支持，并具有升降功能。
5. 接触式控制面板 功能全面的控制面板可以用来控制顶灯、升降椅、投影仪、控制摆臂及桌面的升降。
6. 电动悬臂 可悬挂视力检查器，并可并可使用电磁处动锁定在合适的高度进行检。
7. 升降椅 豪华舒适的升降椅，升降平稳，可旋转90度，方便被检者进出。
8. 工作台： 座椅升降范围：520－670（mm）
主机升降范围：680－880（mm）
抽屉尺寸：575×400×58（mm）
大桌面尺寸：1130×520（mm）
四、电脑角膜验光仪：
1.功能：电脑验光,角膜曲率测量
2.客观验光模式
★2.1测量方式：旋转棱镜测量，可使测量视网膜区域更广，保证了测量数据的高度精确性及可靠性。
2.2球镜：-25~+22D(0.12D/0.25D精度)
2.3柱镜：0~±10D(0.12D/0.25D精度)
2.4轴向：0°~180°(1°/5°精度)
2.5最小可测瞳孔直径：≤2.0mm
2.6放松方式：自动雾视
2.7固视图标：风景图
3.角膜曲率模式
3.1角膜曲率半径：5.00~10.00mm（0.01mm精度）
3.2角膜屈光：67.5~33.75D(0.12D/0.25D精度)(角膜折射率=1.3375)
3.3角膜散光：0~±10D (0.12D/0.25D精度)
3.4角膜散光轴向：0°-180°(1°,5°精度)
4.其它
4.1角膜直径测量: 最大14mm
4.2瞳距测量最大范围：≥85mm（0.5mm精度）
4.3操作模式：3D自动对焦自动测量或手动，可触摸屏结合操纵杆操作
★4.4测量显示：≥8.5英寸彩色触控屏，
4.5测量记录：内置式打印机（每眼最多可存10次测量结果）
4.6对焦方式：屏幕显示
4.7顶点距离：0，12.0,13.75mm（选择）
4.8节电方式：10分钟未进行操作自动黑屏
4.9人工晶体模式：IOL模式可测人工晶体眼
二、电脑角膜验光仪
1.功能：电脑验光,角膜曲率测量
2.客观验光模式
★2.1测量方式：旋转棱镜测量，可使测量视网膜区域更广，保证了测量数据的高度精确性及可靠性。
2.2球镜：-25~+22D(0.12D/0.25D精度)
2.3柱镜：0~±10D(0.12D/0.25D精度)
2.4轴向：0°~180°(1°/5°精度)
2.5最小可测瞳孔直径：≤2.0mmØ
2.6放松方式：自动雾视
2.7固视图标：风景图
3.角膜曲率模式
3.1角膜曲率半径：5.00~10.00mm（0.01mm精度）
3.2角膜屈光：67.5~33.75D(0.12D/0.25D精度)(角膜折射率=1.3375)
3.3角膜散光：0~±10D (0.12D/0.25D精度)
3.4角膜散光轴向：0°-180°(1°,5°精度)
4.其它
4.1角膜直径测量: 最大14mm
4.2瞳距测量最大范围：≥85mm（0.5mm精度）
4.3操作模式：3D自动对焦自动测量或手动，可触摸屏结合操纵杆操作
★4.4测量显示：≥8.5英寸彩色触控屏，
4.5测量记录：内置式打印机（每眼最多可存10次测量结果）
4.6对焦方式：屏幕显示
4.7顶点距离：0，12.0,13.75mm（选择）
4.8节电方式：10分钟未进行操作自动黑屏
4.9人工晶体模式：IOL模式可测人工晶体眼
三、非接触式眼压计
1、眼压测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度），平均值显示：1mmHg/0.1mmHg精度可调
2、追加测量：喷气时如患者眼皮遮挡，自动检测显示“Error”，并追加测量
3、人工晶体测量模式：人工晶体眼测量时可选择
★4、操控方式：操纵杆，触控屏
5、测量系统：光和压力双传感系统（不受海拔影响）
6、颌托垂直移动：具备下额托，≥68mm
7、打印机切纸方式：自动切纸
★8、显示器：≥8.5英寸彩色触摸屏面板
9、安全性：安全锁
★10、眼压修正：可根据角膜厚度修正眼内压值
11、数据传输方式：USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）
12、尺寸：317~341mm（左右）×521~538mm（前后）×437~467mm（垂直）
四、裂隙灯显微镜
★显微镜类型:立体视汇聚双目镜，下光源设计
目镜：12.5x
放大率选择：10x,16x,25x
放大率（视野）：22.5mm(10x),14.1mm(15.98x),8.8mm(25.53x)
屈光度调节： -5D-- +3D
裂隙宽度：在0mm~14mm之间连续调节
裂隙长度： 在1mm~14mm之间连续变化，孔设定直径分别为14，10，5，1，0.3mm
裂隙角度：0°~180°
滤光片：蓝色，无赤光
★照明灯：LED灯，免维护终身使用，亮度可调
★光源寿命：保证≥10000小时。
五、裂隙灯显微镜
1.显微镜类型: 伽利略型
2.目镜类型: 汇聚镜筒、平行镜筒（可选）
3.放大率: 6×、10×、16×、25×、40×
4.所有放大率: 6.37(35.1mm)、9.94(22.5mm)、15.87(14.1mm)、25.37(8.8mm)、39.62(5.6mm)
5.目镜放大率: 12.5×、20×（可选）
6.放大选择: 五档鼓式旋钮
7.瞳距调节: 55~78mm
8.屈光度调节: -5D~+5D
9.裂隙宽度: 可在0~14mm之间连续可调（到14毫米时裂隙变为圆圈）
10.裂隙长度: 可在1~14mm之间连续可调（到14毫米时裂隙变为圆圈）
11.光圈直径: Æ14、10、5、2、1、0.2
12.裂隙角度: 0°~180°角
13.裂隙倾斜角度: 5°、10°、15°、20°
★14.光源:LED型： 12V，30W；LED型：3A,10W
★15.滤光片: 蓝色滤光片、无赤光滤光片、琥珀色滤光片、UV滤光片、IR滤光片、灰度滤光片（13%传输）、激发滤光片、栅滤光片（用于荧光染色高对比度观察，可选）
★16.数码相机类型： 内置CCD彩照红外一体式专业数码相机
★17.睑板腺照相： 支持
18.多张连拍： 支持
19.静态图像自动曝光功能：支持
★20.水平解析度： 125黑白条对/毫米（40倍）
21.曝光模式: 自动/手动
22.快门速度: 1/15–1/250
23.敏感度: 自动/ISO 100/200/400/800
24.静态图像分辨率: 2592 x 1944,1294 x 970,640 x 480
★25.动态图像: 1294 x 970 / 24fps高清动态显示和录像
26.静态图像文件类型: DCM（DICOM格式图像），BMP，JPEG
27.视频文件类型: DCM（DICOM格式视频），MP4
28.接口: LAN,1000Mb/s
29.尺寸: 75 x 228 x 50 mm
六、超广角激光眼科诊断仪
1、设备用途：用于眼底视网膜荧光素血管造影、脉络膜造影及视网膜周边部摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像
2、成像技术原理：共聚焦扫描激光成像
★2.1光源：≥4种激光波长，488nm±5nm蓝光； 520nm±5nm绿光； 665nm±5nm红光； 785nm±5nm红外光；
2.2成像模式：眼底彩照、外眼成像、立体成像、多通道成像、蓝/绿自发荧光成像、视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、动态造影同步造影（FFA+ICGA）；
2.3分层功能多波长成像具备：具备拍摄一次即可获取红、绿、蓝、红外通道影像；分别获取视网膜不同深度与组织结构对于病灶的反射信号及影像。
2.4视网膜成像：能够通过520±5nm波长蓝光，488±5nm波长绿光获取视网膜浅层神经纤维层及神经上皮层反射成像，用于观察视网膜浅层病变信号
2.5脉络膜成像：能够通过通过665±5nm波长红光、785±5nm波长红外光获取视网膜深层外层视网膜及脉络膜反射成像，用于观察视网膜外层及脉络膜病变信号。
2.6动态监视：具备165°超广角近红外实时监视、观察并记录视网膜及玻璃体动态影像功能。
★2.7超广角成像范围：单次成像范围≥165°视网膜成像；
★2.8高清成像范围：单次成像≤45°眼内角镜头用于黄斑区高清成像；
★2.9变焦范围：成像范围≥4种视场角（单张成像）的无损光学变焦功能
★2.10变焦功能：眼底彩照、外眼成像、立体成像、多通道成像、蓝/绿自发荧光成像、视网膜造影（FFA）、脉络膜造影（ICGA）、动态造影同步造影（FFA+ICGA）；
2.11超广角成像模式：两张拼图≥245°。
★2.12图像分辨率：单张图像分辨率≥4096×4096
2.13拍摄瞳孔≤2mm
★2.14屈光度调节范围： 最大远视补偿≥40D、最大近视补偿≤-40D；
2.15采集速度≤0.2秒。
2.16实时预览≥16帧/秒。
2.17视网膜立体成像（3D）：自动生成3D视网膜演示及查看功能，立体呈现视网膜形态对于视网膜脱离、屈光不正、白内障等状态下模拟临床医生检查眼底影像过程
★2.18视网膜影像对位联机：同品牌设备可同步对位观察超广角眼底彩照、FAF、FFA、ICGA、OCT、OCTA等多模态影像组成全模态眼底影像平台，为临床更好的提供精确诊断及鉴别诊断的依据
七、强脉冲光干眼治疗仪
1.1光源：强脉冲光
1.2安全性：消除脉冲起始部分的能量峰
1.3有效性：避免脉冲末端能量衰减的无效
1.4重复性：均一的“方形波”均匀分布
*1.5治疗光波长：包括515-1200 nm
*1.6能量密度：最大可至 35 J/cm2
1.7脉宽: 4-20 ms
1.8脉冲延迟：5-150ms
1.9脉冲方式：多个同步脉冲
1.10脉冲次数：单脉冲，双脉冲，三脉冲模式选择
1.11频率：可达到1HZ
1.12光斑（光导晶体尺寸）：15*35mm或8*15mm
1.13冷却方式：蓝宝石冷却光导晶体，持续接触式冷却
1.14脉冲技术：优化脉冲技术可控输出的，形态均一方形波脉冲
1.15多种治疗头（滤光片）选择：包含560nm和590nm
1.16治疗手具脉冲发射按钮：多位置设置，不少于3个，方便操作
1.17治疗睑板腺功能障碍（MGD）：提供最优化和安全的脉冲治疗，在保护表皮同时封闭异常毛细血管，阻止炎症扩散
*1.18不得设置非实物性耗材（开机卡，计次卡）
*1.19注册证管理类别：第三类
*1.20注册证适用范围包含：治疗睑板腺功能障碍引起的干眼症
八、焦度计
1、测量范围： 球镜度： 0D ～ ±25D（0.01D/0.12D/0.25D，步长）
散光度： 0D ～ ±10D（0.01D/0.12D/0.25D，步长）
散光轴向0°～ 180°（1 度步长）
下加光： 0D ± 10D（0.01D/0.12D/0.25D，步长）
2、散光模式：MIX/-/+
3、棱镜模式X-Y （直角坐标）, P-B（极线坐标），无显示
4、镜片探测：自动左右眼识别
5、隐形眼镜测量：硬式 / 软式
★6、光源： 绿色 LED 535±5nm
8、波长标准： e线/d线，ABBE补偿
9、镜片直径：Φ5-100mm
10、屏幕： ≥5.7英寸TFT彩色触摸屏
11、瞳距测量范围：50-90mm
九、热式超声雾化器
★1、语音播报功能：全程语音播报；
2、参数记忆功能：设置参数后自动记忆，下次无需调试；
3、模式切换：常温雾化、加热雾化及薰蒸模式自由切换；
4、雾化杯容量：0-140ML；
5、温度设置及控制范围：30~43℃（可调节）；
6、温度异常语音报警功能：有；
★7、温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同；
★8、超高温报警功能：有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度；
9、整机噪声：≤50dB（A）（距离主机1m）；
★10、 主机超声工作频率：2.4MHz±10% 。
★11、 雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。
12、 最大雾化率：≥1ml/min；
★13、可以加中药、也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等），管路为一次性管路，无管路消毒问题；
14、保护功能
a）设备温度超过设置温度5℃，停止工作并发出警报，且不能自动恢复；
b)若设备输出显示温度达到45℃时应发出警报；
c）加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水语音报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化；
15、具有风量、雾量、治疗时间调试功能；
16、有预留气体接口，可外接安全气体输入（温馨提示：在一定的氧气浓度环境下，设备开关时产生电火花或者其他明火会引发闪爆，搭配制氧机时请谨慎选择）。
十、检影镜
1、照明光源：3.5V/2.8W 卤钨灯泡
2、充电电源：充电器:AC110V~240V，50Hz/60Hz
3、照明电源:Li+电池组 DC:3.7V
4、输入功率：20VA
十一、电解倒睫器
1.设备电源输入：220V 50Hz 功率：6VA
2.阴、阳极电压：6V± 0.3V
3.电流输出： ﹥ 500mA
4.轻触开关型手柄（防腐、防水）
5.在负载电阻为250Ω时负载调整率：< 1%
6.可携带式设备
7.阳极板表面电阻应 < 120Ω
8.治疗头可更换（可一次性使用）
十二、检眼镜
1、照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格、无赤片
2、光栏直径范围：0.2mm-0.4mm
3、物面照度：≥80lx
4、屈光度补偿：-35D～+20D，共24种屈光度
5、照明光源：3.5V/2.8W，卤钨灯泡
6、电源：AC220V/50Hz
十三、眼科半导体激光光凝仪
1.激光器类型：光泵浦半导体激光
2.波长：577nm
3.瞄准光波长：635nm（红光）
4.照明光源：白光LED，近红外LED
5.屈光补偿范围：-20D~+20D
6.功率：50mw-2000mw
7.脉冲持续时间：10ms-3000ms
8.光斑直径范围：50um-1000um
9.激光脉冲类型：连续脉冲模式、微脉冲模式
10.微脉冲占空比：0.5%-50%连续可调
11.微脉冲子脉冲持续时间：0.05ms-1ms
12.成像模式：彩照或近红外可选
软件功能（可以作为加分项）：
1.★成像原理：动态裂隙扫描
2.★治疗模式：导航模式、手动模式
3.★眼底图像导入功能:具有，可导入FFA、ICGA、FAF、OCT Enface、视网膜厚度地形图、OCTA自动配准
4.★自动眼球跟踪：具有，规划图和实时眼底图像进行配准，实时追踪并同步眼球运动
5.★治疗报告:治疗结束，自动生成全流程治疗报告，治疗过程和参数全记录
十四、手术显微镜
一、光学系统：
1、主光路为独立四光路设计，采用复消色差光学系统；
★2、主刀镜和助手镜同步光路全立体，同步变倍无需单独变倍，同视野，助手镜可独立调焦；
3、视野直径：≥10-60mm；
4、聚焦范围：54mm；
★5、物镜直径≥65mm，焦距200mm；
6、放大倍数3.5x-21x（10x目镜），连续可调；
7、1:6电动连续无极变倍；
8、超低倾角双目镜筒设计。
二、照明系统：
★1、双光源立体双照明系统，直接照明无光纤传导 无耗材；
2、双光束主照明，全方位立体照明；
★3、红光反射亮度任意调节，照明直径连续可调，范围≥4mm-35mm；
4、双12V50W卤素灯，低照度，可快速切换。
三、支架系统：
1、落地式支架，臂展≥1450mm；
★2、XY移动范围≥55mm*55mm；
3、电动光学头+15度~-50度调节；
4、XY、调焦可单独一键复位，当抬至顶端可xy调焦照明可自动恢复初始状态。
四、控制和监控部件：
1、控制、监视一体机：智能型触摸屏控制器，可自定义≥30组以上手术常用参数、术中快速切换，监视手术录像；
2、脚踏控制：多功能无线脚踏开关，可控制XY方向、调焦、变倍、光学镜头前后倾斜、灯光开闭、灯光明暗等，可控制第三方设备；
3、手柄：可自定义两组参数，任意设定。
五、高清摄录像系统一套
1、三晶片后节摄录像系统
2、配置苹果系统
十五、眼科前节YAG&SLT激光治疗系统
2、前节YAG&SLT激光技术参数
2.1精确光爆破
2.1.1、超高斯光束：光爆破能量越低越好
2.1.2、高级精确两点聚焦系统
2.1.3、发射模式：手控
2.2、Nd:YAG激光
2.2.1、Q开关倍频Nd：YAG 1064nm
2.2.2、能量：至少包括0.3-10mJ，连续可调
2.2.3、脉宽：3ns
2.2.4、爆破模式：可选1,2或3脉冲/爆破（可选）
2.2.5、最小光斑：≤8μm
2.2.6、入射角：≤16°
2.2.7、后囊爆破点后置：100-350μm，连续可调
2.2.8、重复频率：3Hz（单爆破）
2.3、SLT倍频激光
2.3.1、Q开关倍频Nd：YAG 532nm
2.3.2、能量：至少包括0.3-2.0mJ范围，0.1mJ连续步进
2.3.3、脉宽：3ns
2.3.4、爆破模式：单脉冲
2.3.5、光斑：400μm
2.3.6、入射角：≤3°
2.3.7、重复频率：3Hz
★2.4、照明光路：双光镜共焦光路系统
2.5、瞄准光
2.5.1红外二极管半导体激光
2.5.2亮度可调
2.5.3YAG模式下两点聚焦系统
2.6、裂隙灯系统
2.6.1物镜1.25x
2.6.2目镜12.5x
2.6.3屈光度调整范围±5D
2.6.4最大总放大倍率：42x（12.5目镜）
2.6.5 放大倍率位置：6档位置
★2.6.6放大倍率调节范围： 6x，9x，16x，28x，42x
2.6.7瞳孔间径调节：55-80mm
2.6.8视场：在16x放大倍时，直径11.3mm
2.6.9照明塔工作距离：从照明棱镜光轴到焦点为60mm
2.6.10焦距：93mm
2.6.11裂隙宽度：0.01-12mm，连续调整
2.6.12裂隙长度：2mm-12mm；最大裂隙长度应≥8mm
2.7、冷却模式：空气冷却
★2.8、升降台：原厂双支撑电动升降台
2.9、操作显示屏：高清彩色触摸屏
★2.10、可升级治疗玻璃体内絮状物激光功能
★2.11、支持眼底532nm激光升级成为前后节一体激光
十六、角膜地形图
1.数据采集方式： placido环 (小头 placido环不受环境影响)
2.照明系统:低亮度照明 (绿色低亮度照明病人检查时感觉舒服)
★ 3.环的数目：25环，31环
★ 4.数据点数：6400（25环） 7300（31环）
5.环上的数据数：256点
6.最大角膜范围：直径8.8mm（25环），直径10.9mm（31环）
7.最小角膜范围：直径0.46mm（25环），直径0.57mm（31环）
8.操作方式：直接面对病人,主机带观察显示屏便于操作
9.校准、拍摄、对焦：操作杆对位，自动/手动拍摄，软件调整对焦
10.捕获时间：33毫秒/次
11.平均获像时间：小于3秒
12.单眼图像文件大小：407Kb
13.屈折力范围：33.75D—61.36D
14.最小刻度间隔：0.1D
15.地形图类型:标准图（轴向图）,瞬间曲率半径（正切图）,屈光图,顶点图
（增加和差值图）
16.地形图显示方式：单图、双图、多图，差值图、子午线图、三维立体图，数值图、傅里叶分析
★17.散光显示方式：互相垂直散光轴，瞬态分布散光轴3、5、7mm分段，klyce氏角膜统计资料
18.圆锥角膜检测统计包:klyce/Maeda氏多重回归分析,Smolek-Klyce氏分级,Neural网络
★19角膜接触镜软件:用户自定义配镜方案、自定义镜片类型、模拟荧光素图，矢状泪膜指示图、位置调节、旋转和倾斜,用户可修改数据库，打印订货单，将资料自动发送到光学实验室
20.幻灯片:bmp位图格式图像
21.计算机:外接PC机（USB端口）
22.操作系统：中文 Windows 7
23.操作界面：有8种语言选择，其中有中文操作界面，独有的中文操作界面方便操作
十七、眼前节测量评估系统
1、测量数据点≥20,000个
★2、单一原理测量角膜前、后表面数据
3、自动化采集，2秒完成全部数据采集
★4、三维眼位监控，体现X、Y、Z轴及眼动监控参数
★5、角膜屈光力四维分析
5.1提供全角膜屈光力、净屈光力、模拟屈光力
5.2提供1~8mm范围角膜屈光力
5.3计算模式可选区域和环
5.4计算圆心可选瞳孔中心和角膜顶点
6、晶体核密度分级，客观量化白内障严重程度
7、提供全角膜球差，优选非球面人工晶体
8、提供全角膜屈光力地形图，优选散光人工晶体
9、提供全角膜高阶像差及瞳孔直径等，优选多焦点人工晶体
10、具备基于角膜厚度的眼压校正功能
★11、角膜光密度，反应角膜透光性
十八、同视机
1、倍率1.65，视场≥56mm；
2、红光（λ=640nm）闪烁系统；
3、左右镜筒可饶竖轴转动：集合50°，发散40°；
4、左右镜筒可饶横轴转动： ±30°
5、左右镜筒中画片对光轴上下移动：±10△；
6、左右镜筒中画片可饶光轴转动：±20°；
7、瞳距调节范围45~75mm
8、暗室照明灯：对称式设计，LED面发光器
9、仪器照明装置：LED发光器
10、海丁格刷装置，速度可调节：50~100转/分
11、闪烁装置：手动和自动两种
·自动闪烁频率调节范围30~300次/分,十档准确分级
·自动闪烁明暗交替方式：一周期中 1/4点 3/4灭;
1/2点 1/2灭;
3/4点 1/4灭;
·自动闪烁装置种类：左右同时点灭;
左右交替点灭;
左右一方常点，另一方常灭;
左右一方点灭，另一方常点或常灭.
十九、弱视综合治疗仪
一、视功能检查仪
1、近视力：0.1~1.0
2、近Worth 4dot：抑制/复视/融像能力
3、近眼位：水平0~27△，垂直0~16△
4、调节幅度：0D~8.00D
5、调节灵活度：0~21cpm
6、NRA：0~+2.50D
7、PRA：0~-5.50D
8、近融合范围：0~51△
9、近水平聚散度：模糊点、分裂点、回归点均在0~52△之间
10、AC/A：0~20△/D
★11、RDS随机点立体视：40”~1200”
★12、Titmus立体视：40”~800”
二、训练仪技术参数
1、尺寸：409mm*387mm*328mm
2、重量：10.6kg
3、调节幅度训练：调节范围0~8D
4、调节灵活度训练：范围±1.50~±2.50
5、融像训练：融合范围0~30△（集合）、0~28△（散开）
★6、光栅训练空间频率范围：30周/度~120周/度
★7、红闪训练波长范围：640~650nm
8、精细目力训练适应视力范围：0.1~0.8
二十、磨边机
主机参数
镜片材料树脂、PC、高折、TR
磨边方式尖边、迷你尖边、平边、非对称尖边、非对称平边、开槽、倒边、混合边(INE200GA选项)
附加软件功能尖边和开槽位置手动编辑,部分开槽,形象编辑,换框模式,重修模式,安全模式
附加硬件功能自动开关、双向探头、U盘
附加售后系统远程售后系统
屏幕13.3英寸FHD触摸液晶屏(1920X1080)
砂轮SUPER-WIDE粗磨砂轮，细磨砂轮,抛光砂轮，开槽/倒边(INE200GA选项)
可加工镜片直径最小18mm/最大93mm
电源100-240V,50-60HZ(自由电压)
功率消耗1400VA
尺寸596X504x518mm
重量55Kg
扫描仪
扫描方式自动3D双眼扫描
扫描范围镜框直径16mm-93mm，模板直径16mm-85mm
镜框材料硬性塑料，软性塑料，金属
夹持类型垂直夹紧
附加数据中心距离、镜框曲率、周长，凹形、无框曲率
镜框曲率0-9曲率
电源100-240V,50-60HZ
功率消耗50VA
尺寸298x306x224mm
重量9.0Kg
中心定位仪
旋转方式手动
光源LED
功率2.5W
尺寸126x198x205mm
重量2.5Kg
二十一、手术动力系统
一、手术动力系统主机
1.产品适用范围：适用于外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、铣削、锯切、磨削、刨削处理。
★2.≥7英寸高清全彩色液晶触摸屏，具有手柄型号识别与显示、转速显示、手柄运行方向的显示、泵流量显示等功能。屏幕具有触摸设置功能，对手柄、转速、手柄运行方向、泵流量等功能可进行触摸设置。
3.后台参数设置：操作用户可以进行转速设置、运行模式的设置、手柄选择；系统设置，语言、按钮发声、默认模式；冷却/冲洗泵的开关和流量调节。
★4.主机可选配兼容刨削手柄、耳显微手柄、颅底钻手柄、耳内镜手柄四种手柄，不同手柄功能不同，分工明确，可满足科室多台或不同类型手术无缝衔接使用。同一手柄接口可接不同手柄（不区分刨削手柄或高速手柄），方便临床使用。
★5.内置独立开关的冷却/冲洗泵，为手术提供持续灌注和冷却功能，流量可调节。
6.预置多种模式，可通过屏幕、脚踏开关等多种方式进行选择切换。
7.脚踏开关具有正向模式、往复模式切换功能。
二、磨钻手柄及磨钻头
1.手柄钛合金机身，防水电缆接头，可水洗、可高温高压灭菌。
★2.磨钻手柄重量≤70克。
★3.同一手柄可在主机上实现正转反转自由切换，无需更换手柄。手柄转速可调，手柄最大转速≤60000 r/min。急停时间≤0.2s。
★4. 循环式水冷式设计，马达内置冷却输水管路，可贯穿马达手柄、夹头、刀头，实现整体冷却，避免镜头污染，在最高转速下连续工作可有效降低手柄温度。
5.手柄一体成型，内置电机马达，无须单独接夹头，可直接接耳内镜钻使用。
6.磨钻头材质：精密加工的高硬度材料，刃部硬度应≥400 HV1.0。
7.磨钻头一体设计，无需通过夹头，可直接与手柄连接。
8.★磨钻头具有内置冲水冷却通道，在实现对工作部位冲洗的同时有效降低工作发热，避免热损伤；保持视野清晰，避免污染镜头。磨头自带外护鞘，仅外露的头部旋转，避免缠绕组织及损伤器械。
★9.磨钻头有多种钻身长度和直径选择：钻杆直径1.8mm-3.5mm,钻头直径0.5mm、0.8mm、1mm、2mm、3mm、4mm，钻身长度70mm、105mm,满足耳内镜下精细部位暴露需求。
10.磨钻头有一次性和可重复使用两种，可供临床选择。
三、鼻窦镜
★1、鼻窦镜镜管外径有Ф2.7mm、Ф3.0mm、Ф4mm可选
2、目镜罩可连接所有硬镜品牌摄像机光学卡口
★3、工作长度有175mm、140mm、110mm可选
★4、视场角：108° 11、视向角有0° 30° 45°70°可选择
6、景深范围 3mm-100mm
7、在最大视场高度的70%位置上的平均角分辨力应不低于视场中心角分辨力的94%， 视场边缘圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病。
二十二、4K超高清内窥镜摄像系统
一、4K内窥镜摄像主机和摄像头：
1、★全数字化超高清摄像系统，内置4k超高清 ≥3 CMOS 芯片，具备超高色彩还原性能；
2、★摄像头分辨率要达到 4096*2160p 和 3840*2160p 可选，逐行扫描，像素≥800 万；
3、帧率 60 帧/秒或 50 帧/秒可选，画面流畅，无闪烁及干扰；提供说明书证明；
4、★摄像头按键≤3个按键，可自定义按键功能，实现白平衡、亮度调节、录像、拍照等功能；
5、配置 f14-28 的 2 倍光学变焦镜头；
6、★摄像主机机械按键面板，具有≥4个按键，可实现白平衡、拍照/录像、切换、菜单功能，提供设备实物图片证明；
7、具有 3 种色调可选，可根据用户需求选择不同的色调，其中包括标准色调、自然色调、柔和色调；
8、摄像主机具有细节增强、色彩增强、暗场增强等模式，可提高手术血管、组织的辨识度；
9、摄像主机面板内置 USB3.0 接口，兼容移动硬盘和 U 盘，可实现3840*2160 分辨率图像抓取和 3840*2160 分辨率视频影像存储；
10、数字高清输出端口 4X3G-SDI、HDMI、12G-SDI、DVI，其中DVI 为1080P 输出，
其他接口为 4K 输出；
11、电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护，可应用于心脏设备；
12、★摄像系统（摄像主机和摄像头）的额定使用年限≥10年，提供机器铭牌和说明书证明；
13、对接入的 U 盘具有用户访问权限控制，可提高设备可靠性。普通用户权限只能实现存储拍摄图片和视频。管理员用户能实现存储拍摄图片和视频及操作软件升级维护。
14、可通过AUX接口连接脚踏，实现拍照和录像功能；
15、★具有专用通讯接口可与冷光源连接实现自适应调光，提供机器背面接口图片证明；
16、★可与同品牌可重复使用电子胆道镜系统实现双镜联合手术，需提供同品牌电子胆道镜注册证。
二、医用内窥镜冷光源：
1、光源采用纯白光 LED，光谱连续度高，色温4200~6200K；
2、具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源关闭，避免对人眼的意外损伤；
3、具有温度监控功能，灯泡寿命警示功能；
4、自检功能：通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态， 其中包含使用时长、光源温度、光源功率等；
5、电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护；
6、★具有专用通讯接口可与摄像主机专用接口连接实现自适应调光，提供机器背面接口图片证明 ；
7、★冷光源的额定使用年限≥10年，提供设备铭牌和说明书证明；
三、4K鼻窦内窥镜：
1、★4K鼻内镜与4K摄像系统为同一品牌，需提供产品彩页及注册证；
2、直径4mm，工作长度 ≥ 175mm，可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；
3、视向角0度，30度、70度可选。
四、医用监视器：
1、液晶显示屏，分辨率≥3840×2160；
2、尺寸规格≥32 英寸；
3、亮度≥770cd/m2，
五、专用设备台车：
1、活动式万向支臂，高度可调节，360 度旋转；
2、载物托架可升降调节高度；
3、医用静音万向脚轮，其中两只带刹车功能；
二十三、手术床
1、台面长X宽：≥1950mmX600mm
2、电动台面升降范围：550mm- 800mm
3、电动头板垂直升降范围：-50mmn-150mm
4、手术床专供眼科检查、手术使用，采用直流电机，电动机械传动机构，床体升降及头部垂直升降均由电动控制，安全电压操控
二十四、前房角镜
1、需要旋转查看前房所有象限
2、曲率半径：≥7.8mm。
3、激光斑放大率：≥0.67X
4、激光抗反膜：≥810mm
5、放大倍率：≥1.5x
6、无菌处理：接触眼部表面可耐受134℃高温高压灭菌，符合医院感染控制要求
二十五、前置镜
1、放大倍率：≥0.72x
2、视场：103°/124°
3、总直径：≥30mm
4、激光抗反膜：UHE
5、工作距离：≥4.5mm
二十六、三面镜
1、视野范围：60°、66°、76°
2、60度镜：可提供从赤道部到锯齿缘的视网膜图像
3、66度镜：可提供从赤道部到锯齿缘的视网膜图像
4、76度镜：可提供周边/远周边的视网膜视图
5、中央透镜可清晰观察眼球后极
6、总放大倍率：≥1.06x
7、曲率半径：≥7.8mm
8、激光放大率：≥0.9x
9、激光抗反膜：≥810mm
10、全玻璃设计
二十七、多功能灯箱视力表
1、光源：LED
2、电源：220V 50HZ
3、外形尺寸：920mm*450mm*25mm
4、功率：36W
5、光照度：≥1500LUX
6、安装类型：壁挂式
7、LED光源寿命：≥100000 h
8、距离：≥5米
二十八、验光镜片箱技术参数
1、材质：光学玻璃+塑料圈
2、孔径：≥26mm
3、标准装箱数：≥266pcs
4、测量范围：球镜 0.12-20.00DS
5、测量范围：柱镜 0.12-6.00DC
6、测量范围：棱镜 0.5-8.0△