## 急诊科
霍邱县人民医院新院区第六批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、 高端转运呼吸机招标参数
一、整机与显示要求
1. ★该产品预期在专业医疗机构内部和外部进行急救或转运时使用，提供国家药品监督管理局注册证证明。
2. 通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，提供第三方检测报告。
3. ★通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试，提供第三方检测报告。
4. 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。
5. ★整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。
6. 电池续航时间1块电池≥5小时，选配2块电池≥10小时。
7. 呼吸机整机重量≤6.5kg。
8. 高性能涡轮，峰值流速≥260L/min。
9. 提拿悬挂一体化多功能把手，灵活便携。
10. ★可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示。
11. 可通过台车集成输注泵，转运途中更加高效便携。
12. 可配备自动同步床旁重症呼吸机设置到转运呼吸机功能，转运过程通气治疗不改变。
13. 无消耗型氧传感器，无需校准和更换。
14. 支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
15. ★采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数。
16. 具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
17. 具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
18. 支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。
19. 具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
二、环境适应性要求
1. 防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全。
2. ★最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。
3. 工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
4. 具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。
三、呼吸模式及功能
1. ★标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。
2. 高级模式：容量支持通气VS、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气（如AMV或ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）
3. 可配备无创通气模式和氧疗模式。
4. 呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
5. 标配动态肺视图。
6. 标配增氧、吸痰、吸气保持功能。
7. 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。
四、设置参数
1. 潮气量：20ml—4000ml
2. 吸气压力：1—80 cmH2O
3. 呼气末正压：0—50 cmH2O
4. 吸入氧浓度：21—100%
5. 吸气时间：0.1—10s
6. 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
7. 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
8. 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
9. 氧疗流量：2—80L/min
五、监测参数和报警
1. 监测参数：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
2. 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间、CO2—时间波形、SpO2—时间波形。
3. 报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。
六、信息化功能要求
1. 信息互连：支持多种无线方式（选配WiFi、5G）灵活将呼吸机数据传输到远程终端，实现患者的远程实时监控，满足转运过程中的信息化的需求。
二、血气生化分析仪参数
1.设备名称：血气生化分析仪。
▲2.方法学：干式电化学法、交流阻抗。
▲3.进样方式：水平自动吸样，无需手动加注样本。
4.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数。
▲5.测试卡类型42种，至少可提供两种9项测试卡。
6.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥34项。
▲7.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种。
8.定标方式：液体定标，测量前单点定标。
9.测试卡：单人份设计，常温或冷藏保存，即取即用。
10.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品、电子仿真质控。
11.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程。
▲12.内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个。
▲13.小巧便携，重量< 4Kg(含电池)。
14. 检测参数的升级：联网升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块。
三、可视喉镜参数
★1、显示屏幕≥3.5英寸触摸屏
2、显示器转动角度：前后转动最大角度140°±10°，左右转动最大角度270°±10°；
3、空间分辨率：≥6.5 lp/mm（线对/毫米）；
4、色彩还原能力：≥4级(即4分)；
5、#景深：10-80mm；
6、视场角：≥60°；
7、视向角：0°±10°；
8、光照强度：≥600lx；
9、光源色温：≥5000K；
10、手柄插入部：圆弧半径：75mm±5%，误差：±5%；
11、支持自动白平衡调节，显示屏亮度可调，LED亮度可调，满足不同环境下使用；
12、喉镜主机可适配5种型号窥视片，满足不同人群和张口度需求；
★13、具备即时防雾功能；
★14、摄像头像素：≥960*640pixel；
★15、具有拍照、录像功能，及其浏览回放功能，存储容量8G；
16、全机身防尘防水等级：IP66（尘密，防强烈喷水）；
17、锂电池续航时间：使用充满电的新电池开机后的工作时间不低于4小时
18、智能待机设计，延长设备的工作时间。
19、锂电池充满电时间：关机条件下充电不大于4小时
20、外形尺寸：191（H）×92（W）×112(D)mm
★21、重量：≤0.25kg(含电池)
四、救护车上车担架
1.高强度铝合金材料和防水皮革材料制成
2.重量轻，携带方便
3.展开尺寸（长*宽*高）214*55*12cm
4.折叠尺寸（长*宽*高）58*21*14cm
5.承重≤159kg
6.净重≤5kg
五、铲式担架
1.它坚固轻便，易于清洁和操作。
2.*双安全锁，可实现平稳锁定和解锁。
3.头部凹陷以保持患者的颈椎对齐。
4根据患者的身高选择四种不同的长度。
5.*经过热处理的聚合物材料不会使患者过热或过冷，表面易于清洁且不透液体。
6.展开尺寸（长*宽*高）162*44.5*7cm
7.拉伸尺寸（长*宽*高）210*44*7cm
8.折叠尺寸（长*宽*高）120*44.5*7cm
9.承重≤159kg
10.净重≤8kg
六、全不锈钢 III 型器械柜
技术参数
尺寸：900*400*1750（mm）
1、整体由优质不锈钢管及不锈钢板焊接组装而成，外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈。
2、优质环保胶条夹 5mm 厚玻璃，坚固，美观。
3、中层配有两个抽屉，优质锁芯；滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。
4、里面配有活动隔板可以放置器械包,隔板下面均有加强筋。
5、柜门安装有锁。安全方便无菌器械管理。
6、柜体下层采用的是优质不锈钢对开双门带独立锁；
七、电动液压手术台
一、性能说明
本产品供临床各科手术用。该产品具有独特的优点：
1、台面板采用高强度可透视材料制成，台面超长的纵向平移长度，更利于与C型
臂配套使用进行检查；
2、台面升降、前后倾、左右倾、背板上下折转、台面纵向平移等主要体位调整均由按键操作、电动液压推杆传动实现；
3、手持操纵器采用24V直流电压，操作简便、安全可靠,30S无动作时自动锁键；
4、油泵、手持控制器、油缸均采用品牌产品，噪音低，性能稳定，操作方便；
5、松开锁定螺母，手动旋转可使腿板外展，气弹簧结构可使得腿板能在任意角度下折，调节方便；腿板可拆卸，十分便利泌尿科手术。
二、技术参数
台面全长：2050㎜；台面宽度：550㎜；台面升降调节范围：750-1000mm；
前倾：≥20°；后倾：≥30°；左、右倾：≥20°；纵向平移：≥300㎜；
背板上折：≥50°；背板下折≥30°；头板上折：≥55°；头板下折：≥90°；
腰板升降调节范围：≥100㎜；腿板下折：≥90°；腿板外展：≥90°。；
三、配置清单
麻醉防护屏1个；支肩架1付；搁臂架1付；足板1付；
支身架1只；托腿架1付；床垫1套；手持操作器1个。
八、B20 全不锈钢清创车
参数：750*500*810mm
槽的深度是(mm):200
槽壁的厚度是(mm):1.0
采用优质304#不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。
焊接牢固，表面光滑，易擦洗、不生锈；
焊缝应均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，
各焊接部位打磨平整，抛光均匀；
外观美观平整、端正，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷；
采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好，推动轻松灵活，无蛇行行走及异常噪音。
九、高频电刀参数
1、全科型高频电刀，可对术中组织进行切割、凝血等外科手术和内镜手术。
2、全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备。
★3、具备≥10种工作模式。
纯 切：≥350W(负载500Ω)；混切1：≥250W(负载500Ω)；
混切2：≥200W(负载500Ω)；混切3：≥150W(负载500Ω)；
脉冲切：≥350W(负载500Ω)；喷凝：≥80W(负载500Ω)；
强凝：≥120W(负载500Ω)；柔凝：≥120W(负载500Ω)；
标准双极凝：≥70W(负载100Ω)；双极强凝（宏双极）：≥70W(负载100Ω)；
4、独立高频发生器通用内窥接口，可配合各类型内窥镜进行内镜下的治疗，包括水下汽化电切。
5、具备专用病人回路电极板接触质量检测系统，可实时检测电极板贴敷效果，并具备开路、短路等质量接触问题时可真人语音提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能。
★6、面板具备≥3个单极输出端口（不含负极板）和至少一个双极输出端口。
并且每把器械使用互不影响，可同时双刀笔输出，同时切割和同时凝血，满足心脏搭桥、肛肠等更多分置操作手术的需求。
7、本机具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。
8、、切割、凝血、双极均具有独立LED显示屏（非整体液晶触摸屏），面板采用图标和数字显示，操作简单方便，稳定耐用；
9、、全功能功率自动补偿，功率输出采用CPU双闭环控制：一旦有功率输出偏离设定值，CPU控制回路将切断电刀输出，避免发生危险，输出功率误差±3%。（国标±20%）。
10、采用电子散热方式（无风扇设计），可避免风扇产生对流，确保无菌操作。
★11、具有≥10组专用手术选择记忆模式。
12、单、双极脚控独立控制，直踩即时输出，术中无需转换，每台电刀配单双极脚控各1个，单极既可以手控输出也可以脚控输出，双极脚控输出。
★13、具有真人语音（非一般提示声音）提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能，故障诊断提示系统。
★14、具备脉冲切割系统，≥5种脉冲宽度一键可调效果，可满足内镜下各种精细手术，如ESD、EMR、ERCP、 POEM和息肉切除等。
15、采用模块化设计，并具备软硬件可持续升级功能。可升级为内镜双极超刀系统、消化内镜工作站系统以及氩气高频能量系统。
★16、设备使用年限≥10年（国家药品监督管理局备案文件）。
十、全自动洗胃机
1.流量： ≥2L/min（口腔插管档）； ≥1L/min（鼻腔插管档）
2.自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次；吸液量：（350ml~450ml） /次，吸液量大于冲液量，但不应大于 150ml/次
3.正、负压力设定范围：47kPa~67kPa
4.电源：～220V 50Hz
5.输入功率：110VA
6.噪音：≤65dB（A）
十一、电动病床（溶栓床）
一、尺寸：2180mm×1000mm×460-760mm
二、功能：背部倾斜功能；腿部倾斜功能；背部腿部联动功能；整体升降功能；前后倾斜功 能；心肺复苏功能；整床具有称重功能；紧急心肺复苏抢救电动CPR和手动CPR功能；离床 报警功能；床体动态承载重量： ≥ 240kg。
三、技术参数要求：
1.调节范围：背部倾斜70º±5º；腿部倾斜40º±5º；整床水平升降高度460-760mm；前后倾 斜0-14º±2º。
2.三种操作模式：手控器 ，护栏内外侧控制器 ，床尾控制器多种模式操作 ，保障在床的任何 位置都可以体位操控 ，避免交叉感染。
3.床板：床板采用1.2mm厚度冷轧钢板模压一次成型 ，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑 功能，床板除模压造型设计外，更有多条加强骨，床面板四侧增加2条加强筋，整床承载力度 高 ，造型美观。
4.背部床板: 采用支撑卸力结构 ，加固加厚型碳素钢管 ，均匀分散压力 ，增强背部板安全性 能 ，摇把操作更轻松。
5.电机：知名品牌电机驱动 ，多功能手控器 ，标识清楚 ，操作简单、易明 ，升降平稳 ，无噪 音 ，推力达4000-6000N。
6.床头床尾板：电控床头床尾板采用聚丙烯树脂材料一体吹塑成型 ，弧线形欧式款设计 ，美 观大方 ，中间带颜色装饰贴纸 ，床头床尾板插拔无晃动,操作简单 ，可兼作CPR急救 ，满足临 床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。
7.ABS护栏： HDPE材质四片式护栏具有抗菌 ，抗紫外线 ，护栏距离床面高度≥380mm ，护 栏带电控按键 ，控制床体各功能的升降功能 ，可立卧定位 ，牢固可靠 ，护栏提升与下降的具 有缓冲 ，延长护栏使用寿命。
8.角度显示仪：4块护栏均附带角度显示仪，床体升降时，能准确显示床体各部位角度，方便 医护人员调整到最佳的倾斜角度 ，给患者带来舒适的躺卧姿势。
9.脚轮：采用中控豪华脚轮 ，一脚制动刹车 ，稳固可靠；轮面采用超级聚氨脂材料 ，静音耐 磨 ，防缠绕 ，永不生锈。
10.蓄电池：标配蓄电池 ，保证断电情况下 ，可以使用体位功能。
四、工艺：
1.采用机器人焊接 ，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔 ，焊接质量稳定（机器人焊接比 传统人工焊接使用寿命长三倍以上）。
2.床体表面涂装采用双重涂层技术 ，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑 ，表面静电喷塑材料具有完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性 ，喷塑颜色可选择 ，喷塑材 料环保无毒、抗菌 ，防霉（附权威机构检测报告） ；涂层表面光洁亮丽 ，不脱落 ，不生锈、 防静电 ，附着力高 ，企业自有喷涂生产线设备。

## 功能检查室
霍邱县人民医院新院区第六批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、 超高端彩色多普勒超声诊断仪全身版本参数（腹部）
二用途说明
2.1 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。
三物理规格及人机交互要求
★3.1显示器要求：≥23英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560×1440，可上下移动、左右旋转、前后移动。 前后移动距离≥45cm。
★3.2液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥50度）
3.3触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式
3.4操作面板具有6向独立的电动调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作。
3.5具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏，可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能，可显示电池剩余电量。
3.6探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。
3.7探头接口具有防尘、防线缆缠绕的保护罩
3.8中央刹车系统
3.9支持电控助力，可轻松推行超声设备；
3.1要求所投机型为投标商超高档机型，近三年内推出的最新机型（以首次获批NMPA注册证书为准）
四先进成像技术
4.1数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit
4.2宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调
4.3高分辨率成像，可清晰显示直径≤100um的血管内膜
4.4斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术
4.5多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。
4.6声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示
4.7支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示
★4.8具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。
4.9扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
4.1一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。
4.11 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。
4.12频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）。
4.13超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。
4.14智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。
4.15穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心 及成功率。
4.16解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）
★4.17支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。
4.18支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图
五高级成像功能
5.1造影成像
5.1.1造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头
5.1.5支持微血管造影增强
5.1.6支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上；
5.1.7支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换
5.1.8具有双计时器
5.1.9支持向后存储≥8分钟电影
5.1.10造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI
★5.1.12造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/s；线阵探头3.5cm深度，扫描范围最大，帧率≥100帧/秒
★5.1.13支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。
5.2应变式弹性成像
★5.2.1应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。
5.2.2具有压力补偿技术，用于减少深部组织的伪像，增加整场图像的均匀度。
5.2.3具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看
5.2.4支持应变、应变率和应变直方图的测量
★5.2.5具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能
5.3剪切波弹性成像
★5.3.1支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、一线一凸双平面探头
5.3.3支持二维实时剪切波弹性成像 和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。
5.3.4实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调
★5.3.5弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据
5.3.6实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示。
5.3.7具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。
5.3.8具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调
5.3.9具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量
5.3.10支持可信度图显示，运动稳定性指数显示
★5.3.11支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。
5.3.12支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。
5.4宽景成像
5.4.1宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头
5.4.2支持二维宽景和彩色宽景
5.4.3自动检测宽景成像时探头的扫描方向，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常
5.4.4支持对宽景成像过程进行回访，成像后的图像可旋转及测量
5.4.5宽景成像拼接长度≥200cm
5.5粘弹性成像
★5.6.1支持腹部粘度系数和频散系数测量
★5.6.2支持浅表粘度系数和频散系数测量
★5.6.3支持实时粘弹性成像、剪切波弹性成像、及二维成像上下左右多种模式混合显示
5.6.4粘性图谱≥8 档
★5.6.5支持多参数成像，可同屏实时进行粘弹性，剪切波弹性和声衰减成像
5.7组织特征成像功能
5.7.1支持腹部声衰减模式
5.7.2支持浅表声衰减模式
5.7.3支持基于射频数据的肝肾比测量，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度。
5.7.4支持肝纹理功能，通过肝脏图像纹理特征分析，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度
★5.7.5支持局部声速值，采用自动声速相关算法来测量了肝脏中的声速变化，根据肝实质回波信号测量声速大小，以量化与肝脏脂肪变性严重程度相关的脂肪含量。
5.8多参数联合分析功能
★5.8.1支持不同成像技术实时的，同一切面同屏诊断和联合定量分析。
★5.8.2可联合分析：应变弹性，剪切波弹性，粘弹性，声衰减，肝纹理，声速值等多个参数。
★5.8.3支持显示多参数分级参考及多参数分级雷达图。
5.8.4支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。
六测量分析和报告
6.1全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科
6.2自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长
6.4血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线
6.7自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。
七 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
7.1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
7.2原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）
7.3支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。
7.4支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式。
7.5支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
7.6支持高性能固态硬盘存储≥1TB
7.7支持外部USB 移动存储
7.9具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限
八系统技术参数及要求
8.1.二维灰阶模式
8.1.1最大显示深度:≥40cm
8.1.2动态范围:≥260dB
8.1.3TGC增益补偿: ≥8段
8.1.4 LGC侧向增益补偿: ≥8段
8.1.5电影回放：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒
8.2彩色多普勒成像
8.2.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW
8.2.2 取样框偏转: ≥±30度
8.2.3支持速度、速度方差、能量、方向能量显示
8.2.4支持立体血流显示
8.3 频谱多普勒模式
8.3.1 显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW
8.3.2 频谱多普勒频率≥ 3 段
8.3.3最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s
8.3.4最小速度: ≤1 mm /s
8.3.5PW取样容积: 0.5-30mm
8.3.6PW偏转角度: ≥±30度
九 连通性要求
9.1支持网络连接
9.2支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告
★9.3支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。
9.4电脑端可将自定义报告模板和测试项导入到超声系统
9.5支持Type-C数据传输接口
十 探头规格
★10.1探头类型：支持单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶容积探头、单晶体腔内探头、一线一凸双平面探头等
10.2探头阵元数：≥1000阵元
★10.3 探头频率: 超宽带探头，最高频率 ≥30MHz
★10.4标配探头（3把）：单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头
10.5标配单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz
10.6标配线阵探头频率：4.0-18.0 MHz
10.7标配单晶体相控阵探头频率：1.5-4.0MHz
十一 外设和附件及其他要求
11.1耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调
11.2支持内置无线网卡
二、超高端彩色多普勒超声诊断仪（肌骨）
四系统技术规格及概述
4.1显示器：≥22英寸OLED显示器，显示器可以上下、前后、左右自由活动、仰俯
★4.2具备≥15英寸彩色LED触摸控制屏（非外置平板控制）,角度可达30度，且具备至少2个USB接口
4.3主机成像通道数：≥11,000,000，物流通道数≥384
4.4全聚焦相干成像或域成像，整个图像区域无焦点和聚焦带，支持所有探头及应用条件。
4.5标配声速匹配技术或组织特征成像技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示
4.6智能图像零键优化技术，无需按键操作，多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化二维、彩色多普勒及造影成像参数，维持图像均匀一致性。
4.7清澈血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像。
4.8具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能。
4.9自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作。
4.1具备高清放大功能，分辨率局部图像放大并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频，最高11.5 倍变焦，最多36 步。
★4.11高级空间复合成像或空间复合成像，支持彩色多普勒模式，并支持术者模式（触摸屏同步实时显示≥3幅图）
4.12具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。支持≥5级可调；
或灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态。
4.13主屏幕和触摸屏同时显示图像，基于AI大数据深度场景化，自动呈现4种不同风格图像。
4.14智能动态变频技术，基于ROI的深度可以改变彩色的频率，无需手动调节，浅部频率较高，深度越深，频率越低。
4.15支持低速血流成像技术，应用智能壁滤波器和自适应信号增强，成像深入组织的低流速的细小血管。
4.16自动多普勒，测量Color 和 PW时，可自动放置与角度调整，自动追踪血管，减少击键，减少了操作者的差异性。
★4.17支持多影像实时对比联合诊断技术，支持同品牌CT/MR/X线设备DICOM图像直接获取和预览，实现同屏对比，回顾与输出，并兼容其他品牌设备，达到对比诊断的效果。
4.18支持灰阶和彩色超宽视野成像扫描技术
4.19超声造影成像技术，采用相干脉冲成像造影技术，发射和接收过程中采用精确的相位和振幅调制控制，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像。
4.19.1主机出厂预设置低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式
4.19.2支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器
4.19.3具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量且显示进针深度，支持凸阵、线阵和相控阵探头
4.19.4具备超微血管造影成像技术，采用独特算法，可显示细微血管网的造影剂灌注，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，评估病灶内的血管分布。
4.19.5造影模式下二维和造影的图像增益参数可独立调节
4.2实时应变弹性成像技术
4.20.1支持灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度
4.20.2具备“映射”模式测量，可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量。
★4.20.3具有数字显示质量高低的质量因子指示，提高弹性成像结果的整体可信程度。
★4.21点式剪切波成像技术，支持显示 m/s 和 kPa 两种单位，功能支持凸阵，线阵及相控阵探头。
4.22二维剪切波成像技术
4.22.1支持同时定性与定量组织弹性，具备速度、位移、质量等多种显示模式，定量单位支持 m/s 和 KPa 两种。
4.22.2测量取样框大小及位置可调，定量取样范围数量无限制。
4.22.3可显示四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页
4.24支持经颅彩色多普勒模式下，滤除二维图像，仅显示彩色多普勒图形。
4.25主机具备耦合剂加热装置，三档温度可调
五测量/分析和报告
5.1常规测量：多普勒测量，自动频谱测量
5.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科等
5.3自动血管内中膜测量，为临床医生提供自动的颈动脉内膜-中膜厚度测量，作为与患者沟通其心血管系统的相对状态的工具，快速自动化测量，简易操作
★5.4小儿髋关节测量，支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面，支持在机显示Graf表格并给出超声分型报告
六电影回放和原始数据处理
6.1声学速率采集，动态剪辑长度 1 - 300秒
6.2剪辑格式：JPEG，AVI 和DICOM
七检查存储和管理（内置超声工作站）
7.1输入：DICOM 、USB 、RJ45
7.2输出：DP 视频、RJ45、USB、DICOM
7.3主机内置一体化空置USB接口≥8个，可用于数据传输。
八超声图像及病案管理系统：
8.1主机内置硬盘容量：固态硬盘存储 ≥1.5 TB
8.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像
8.3具有图像存储与（电影）回放重现单元
九系统技术参数及要求
★9.1标配探头均具备手势感应探头技术（敲击探头即可切换探头，无需在触摸屏上进行选择切换）或标配线阵探头均具备矩阵线阵探头技术，支持双平面多普勒、4D HV和三维血管减影技术，阵元数≥14000。
9.2标配探头接口≥4个（不含笔式探头接口），激活探头接口均为无针探头接口
9.3二维灰阶模式
9.3.1数字化声束形成器
9.3.2全程动态聚焦
9.3.3多倍信号并行处理
9.3.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件。
9.3.5系统最大显示深度:≥40cm
9.3.7动态范围≥380dB，可视可调动态范围：10-80dB，每1dB可调
9.4彩色多普勒成像
9.4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
9.4.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
9.4.3线阵探头取样框偏转: ≥±30度
9.5频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率
9.5.1显示方式：B,PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等
9.5.2显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
9.5.3最大速度: ≥10m/s（连续多普勒速度: ≥19m/s）
9.5.4最小速度: ≤1.0mm /s（非噪声信号）
9.5.5取样容积: 0.5-30mm
十探头规格
10.1主机共配置4把探头:
单晶体腹部凸阵探头1把：频率范围：1.0-5.0MHz
面阵或Multi-D多排阵列技术的线阵小器官探头1把：频率范围：5.5-21.0MHz，支持造影成像功能
面阵或Multi-D多排阵列技术的血管探头1把：频率范围：3.0-9.0MHz，支持应变弹性、点式剪切波和二维剪切波等三种弹性技术及造影成像技术
单晶体相控阵探头1把：频率范围：1.0-5.0MHz
10.2所配置探头均为变频探头，二维及彩色可以独立变频。
★10.3相控阵探头支持扇扩成像模式且支持剪切波弹性和穿刺引导线功能
10.4主机支持线阵≥6把和微凸阵单晶体探头（频率范围2.7-10.7MHz）
十一、备件、技术及维修服务，培训要求及其它
11.1安装地点：客户指定地点，提供用户操作手册及维修手册
11.2安装完成时间：接到医院通知30天内全部安装调试完成
11.3设备验收合格后，整机质保（含易损件）质保2年。要求厂家工程师售后服务。
11.4技术及维修服务：卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试及售后维修等服务，为保证服务质量工程师需持证上岗
11.5现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能
11.6集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息以及可提供省级教学医院同型号学习机会。
11.7标书内需提供详细的设备配置清单
11.8提供设备软件终身免费升级服务
三、超高端彩色多普勒超声诊断仪（血管）
四系统技术规格及概述
4.1显示器：≥22英寸OLED显示器，显示器可以上下、前后、左右自由活动、仰俯
★4.2具备≥15英寸彩色LED触摸控制屏（非外置平板控制）,角度可达30度，且具备至少2个USB接口
4.3主机成像通道数：≥11,000,000，物流通道数≥384
4.4全聚焦相干成像或域成像，整个图像区域无焦点和聚焦带，支持所有探头及应用条件。
4.5标配声速匹配技术或组织特征成像技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示
4.6智能图像零键优化技术，无需按键操作，多参数自动优化成像技术，可实时无间断优化二维、彩色多普勒及造影成像参数，维持图像均匀一致性。
4.7清澈血流技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像。
4.8具备全方位、多角度解剖M型技术，并同时具备B型全角度心功能测量功能。
4.9自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需特别按键操作。
4.1具备高清放大功能，分辨率局部图像放大并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频，最高11.5 倍变焦，最多36 步。
★4.11高级空间复合成像或空间复合成像，支持彩色多普勒模式，并支持术者模式（触摸屏同步实时显示≥3幅图）
4.12具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。支持≥5级可调；
或灰阶血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态。
4.13主屏幕和触摸屏同时显示图像，基于AI大数据深度场景化，自动呈现4种不同风格图像。
4.14智能动态变频技术，基于ROI的深度可以改变彩色的频率，无需手动调节，浅部频率较高，深度越深，频率越低。
4.15支持低速血流成像技术，应用智能壁滤波器和自适应信号增强，成像深入组织的低流速的细小血管。
4.16自动多普勒，测量Color 和 PW时，可自动放置与角度调整，自动追踪血管，减少击键，减少了操作者的差异性。
★4.17支持多影像实时对比联合诊断技术，支持同品牌CT/MR/X线设备DICOM图像直接获取和预览，实现同屏对比，回顾与输出，并兼容其他品牌设备，达到对比诊断的效果。
4.18支持灰阶和彩色超宽视野成像扫描技术
4.19超声造影成像技术，采用相干脉冲成像造影技术，发射和接收过程中采用精确的相位和振幅调制控制，利用所获取的造影剂非线性基波及非线性谐波信息进行造影成像。
4.19.1主机出厂预设置低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式
4.19.2支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器
4.19.3具备造影双幅模式下映射功能，支持同步测量且显示进针深度，支持凸阵、线阵和相控阵探头
4.19.4具备超微血管造影成像技术，采用独特算法，可显示细微血管网的造影剂灌注，高清晰显示造影剂微泡灌注和高分辨率显示微血管架构，具有运动抑制功能，可进行图像修正补偿，评估病灶内的血管分布。
4.19.5造影模式下二维和造影的图像增益参数可独立调节
4.2实时应变弹性成像技术
4.20.1支持灰阶或彩阶图像方式显示感兴趣区组织的弹性硬度
4.20.2具备“映射”模式测量，可进行直径比、面积比、应变、应变率比值等定量测量。
★4.20.3具有数字显示质量高低的质量因子指示，提高弹性成像结果的整体可信程度。
★4.21点式剪切波成像技术，支持显示 m/s 和 kPa 两种单位，功能支持凸阵，线阵及相控阵探头。
4.22二维剪切波成像技术
4.22.1支持同时定性与定量组织弹性，具备速度、位移、质量等多种显示模式，定量单位支持 m/s 和 KPa 两种。
4.22.2测量取样框大小及位置可调，定量取样范围数量无限制。
4.22.3可显示四分位差数值，自动计算IQR/Median比值并显示在报告页
4.23血管速度向量成像技术：以动态二维成像为基础，可呈现并分析血管的收缩和舒张运动的技术，不受多普勒角度制。获得一系列血管运动的曲线及定量，同时对血管管壁运动的同步性也可进行分析及定量
4.24心脏斑点追踪成像技术或速度向量成像技术：以动态二维成像为基础，可呈现并分析全局或区域心肌组织运动的技术，不受多普勒角度限制。可用于成人心脏、小儿心脏、胎心及血管，并与所有探头兼容。心肌应变定量，以心肌阶段进行取样，支持多个心动周期数据显示，各个节段各个心动周期曲线同时显示，快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数。具备心脏二维室壁运动追踪成像及定量分析功能（心肌二维斑点追踪技术），用彩色直观显示室壁运动状态，用曲线定量室壁运动，能够评估整体和节段心肌的室壁运动，可获取长轴和短轴切面心肌组织的位移、速度、应变、应变率、旋转等参数，具有牛眼图显示。可识别并融合多种信息源进行追踪：手动追踪、二尖瓣平面追踪、组织边界内外运动追踪、复杂斑点追踪、心脏周期运动及组织运动空间相干性。在同步性方面包括：速度同步、位移同步、应变同步、应变率同步及容积变化同步等参数，速度、位移、应变及应变率参数可以曲线和解剖M型显示，支持组合显示或全屏放大
4.25心脏成像：支持心脏造影成像，支持脉冲波 DTI (多普勒组织成像) 能力，支持高级心脏测量和报告
4.26支持经颅彩色多普勒模式下，滤除二维图像，仅显示彩色多普勒图形。
4.27主机具备耦合剂加热装置，三档温度可调
五测量/分析和报告
5.1常规测量：多普勒测量，自动频谱测量
5.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科等
5.3自动血管内中膜测量，为临床医生提供自动的颈动脉内膜-中膜厚度测量，作为与患者沟通其心血管系统的相对状态的工具，快速自动化测量，简易操作
★5.4小儿髋关节测量，支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面，支持在机显示Graf表格并给出超声分型报告
六电影回放和原始数据处理
6.1声学速率采集，动态剪辑长度 1 - 300秒
6.2剪辑格式：JPEG，AVI 和DICOM
七检查存储和管理（内置超声工作站）
7.1输入：DICOM 、USB 、RJ45
7.2输出：DP 视频、RJ45、USB、DICOM
7.3主机内置一体化空置USB接口≥8个，可用于数据传输。
八超声图像及病案管理系统：
8.1主机内置硬盘容量：固态硬盘存储 ≥1.5 TB
8.2动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像
8.3具有图像存储与（电影）回放重现单元
九系统技术参数及要求
★9.1标配探头均具备手势感应探头技术（敲击探头即可切换探头，无需在触摸屏上进行选择切换）或标配线阵探头均具备矩阵线阵探头技术，支持双平面多普勒、4D HV和三维血管减影技术，阵元数≥14000。
9.2标配探头接口≥4个（不含笔式探头接口），激活探头接口均为无针探头接口
9.3二维灰阶模式
9.3.1数字化声束形成器
9.3.2全程动态聚焦
9.3.3多倍信号并行处理
9.3.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件。
9.3.5系统最大显示深度:≥40cm
9.3.7动态范围≥380dB，可视可调动态范围：10-80dB，每1dB可调
9.4彩色多普勒成像
9.4.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
9.4.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
9.4.3线阵探头取样框偏转: ≥±30度
9.5频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率
9.5.1显示方式：B,PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等
9.5.2显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等
9.5.3最大速度: ≥10m/s（连续多普勒速度: ≥19m/s）
9.5.4最小速度: ≤1.0mm /s（非噪声信号）
9.5.5取样容积: 0.5-30mm
十探头规格
10.1主机共配置4把探头:
单晶体腹部凸阵探头1把：频率范围：1.0-5.0MHz
面阵或Multi-D多排阵列技术的血管探头1把：频率范围：3.0-9.0MHz，支持应变弹性、点式剪切波和二维剪切波等三种弹性技术及造影成像技术
超高频线阵探头1把：频率范围：5.0-18.0MHz，探头前端宽度≥58mm
单晶体相控阵探头1把：频率范围：1.0-5.0MHz
10.2所配置探头均为变频探头，二维及彩色可以独立变频。
★10.3相控阵探头支持扇扩成像模式且支持剪切波弹性和穿刺引导线功能
10.4主机支持线阵≥6把和微凸阵单晶体探头（频率范围2.7-10.7MHz）
十一、备件、技术及维修服务，培训要求及其它
11.1安装地点：客户指定地点，提供用户操作手册及维修手册
11.2安装完成时间：接到医院通知30天内全部安装调试完成
11.3设备验收合格后，整机质保（含易损件）质保2年。要求厂家工程师售后服务。
11.4技术及维修服务：卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试及售后维修等服务，为保证服务质量工程师需持证上岗
11.5现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能
11.6集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息以及可提供省级教学医院同型号学习机会。
11.7标书内需提供详细的设备配置清单
11.8提供设备软件终身免费升级服务
四、超高端实时四维心血管彩色多普勒超声波诊断仪（经食道）
五、主要规格及系统概述
5.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：
5.1.1具备≥23英寸高分辨率、高对比度显示器，可实现最佳空间和动态分辨率，分辨率≥1920×1080
5.1.2具备≥12.0英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏
5.1.3具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节
5.1.4具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。
5.1.5具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。
5.1.6具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。
5.1.7具备特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术
5.1.8声波自适应校正：智能矫正由患者体内自然存在的声速不均匀性引起的超声波失真的功能
二维灰阶成像单元
5.1.8.1所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。
5.1.8.2具备超清斑点噪声抑制技术，支持二维和四维模式
5.1.8.3具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。
5.1.8.4具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加彩色信号，支持实时在机激活切换，支持成人经胸二维和四维探头。
5.1.8.5具备高清成像模式：通过双频率复合采集，提高组织分辨率和对比度。
5.1.8.6具备复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。
5.1.8.7具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。
5.1.8.8具备实时宽景成像技术，可前进和后退
5.1.8.9具备梯形扩展成像技术
5.1.8.10具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。
5.1.8.11具备应变式弹性成像，具有质量指示器和弹性色条，可定量获取弹性指数及弹性比值
5.1.9彩色血流成像单元
5.1.9.1具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式
5.1.9.2具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级(附频段图)
5.1.9.3具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像
5.1.9.4具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流
5.1.9.5具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。
5.1.9.6具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。
5.1.9.7具备彩色帧频独立调节能力
5.1.9.8具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。
5.1.9.9具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。
5.1.9.10具备内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流。
5.1.9.11具备血流向量成像技术：通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、箭头形式通过颜色编码显示心腔内血流动力学的真实状态。
5.1.10频谱多普勒显示单元及分析系统
5.1.10.1具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式
5.1.10.3多普勒频率显示、独立可调
5.1.10.4具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围
5.1.10.5具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换
5.1.10.6具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测
5.1.10.7具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像
5.1.10.8具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择
5.1.10.9具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统
5.1.11组织多普勒成像单元
5.1.11.1具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像
5.1.11.2具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。
5.1.11.3组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。
*5.1.11.4具备在机组织多普勒同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图。
5.1.11.5具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线
5.1.11.6定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间
5.1.11.7支持实时三平面成像
5.1.12组织谐波成像单元
5.1.12.1具备编码二次谐波技术
5.1.12.2具备编码脉冲反向谐波技术
5.1.12.3具备谐波频率和基波频率同时显示
5.1.13超声造影成像单元
5.1.13.1编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像
5.1.13.2支持左心室造影
5.1.13.3支持血管/腹部造影成像
5.1.13.4支持低机械指数的心肌灌注造影成像
5.1.13.5支持经胸二维及四维探头
5.1.13.6支持食道矩阵容积探头
5.1.13.7具有实时四维造影
5.1.13.8具有三平面造影
5.1.13.9支持负荷超声成像下的心肌灌注造影
5.1.13.10具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调
5.1.13.11具有双时钟计时，存储时间长短可调
5.1.13.12可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式
5.1.13.13具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据
5.1.13.14分析结果自动导入系统工作表进行存储
5.1.14负荷超声成像单元
5.1.14.1内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷
5.1.14.2可自定义编辑模板
5.1.14.3支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段
5.1.14.4负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示。
5.1.14.5回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期
5.1.14.6支持二维、多平面和四维成像模式
5.1.14.7支持造影成像
5.1.14.8支持经食管四维探头
5.1.14.9可结合组织多普勒，并能定量分析
5.1.14.10支持室壁运动评分
5.1.14.11内置在同步化治疗评估模板
5.1.15四维成像单元
*5.1.15.1四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及成人经食道容积成像探头
5.1.15.2所有四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式
5.1.15.3单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像
5.1.15.4多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥6个
5.1.15.5自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数≥6个
5.1.15.6智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。
5.1.15.7四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择，角度预设个数≥4个
5.1.15.8智能解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调。可支持4D/2D及实时双平面模式。
5.1.15.9具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察，方便局部结构成像
5.1.15.10容积帧频可独立调节
5.1.15.11高帧频容积采集技术，不降低空间分辨率，而获取高帧频的容积图像。
5.1.15.12四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号
5.1.15.13四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野
5.1.15.14具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束
5.1.15.15具备断层超声成像，具备5、7、8、12切面可选
5.1.15.16具备实时双平面
5.1.15.17实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影
5.1.15.18任意两点剪切容积成像
5.1.15.19智能切面显示:对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构，不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。
5.1.15.20实时三维以及实时三维彩色模式下，一键快速镜向反转功能
5.1.15.21立体成像：采用红蓝偏光技术，立体显示心脏结构
5.1.15.23心脏内腔镜四维成像：可在实时或回放模式下对4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量（≥2个）及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系。
5.1.15.24具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。
5.1.15.25双视野四维容积成像：可实时或对回放的四维图像进行处理，获取双容积视野成像对面观，动态显示两个相反视角的四维容积图像。
5.1.16.26具备虚拟存储功能，四维容积图像编辑后可再次存储，不占用系统内存
5.1.17扫描助手功能：客户自定义操作流程、成像模式设定、测量等操作，减少击键次数，提供在线和离线编辑器，不同设备间可复制使用。
5.2测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)
5.2.1一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等
5.2.2心脏功能测量与分析
*5.2.2.1直线解剖M型和曲线解剖M型
5.2.2.2基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算
具备在二维图像模式下的心脏腔室自动测量：智能识别心室收缩末和舒张末时间点，自动测量左室内径、室间隔及左室后壁厚度、EF值等信息，提高心脏腔室测量的准确率和重复性。
5.2.2.3自动一键射血分数 （EF） 测量：基于 AI 的自动 ROI 检测算法在有或没有 ECG 信号的情况下完成射血分数 （EF） 测量，除了启动测量工具和批准结果外，无需手动干预。
5.2.2.4在线斑点追踪定量分析: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。
5.2.2.5基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性(附图)
5.2.2.6自动一键式左室长轴应变分析：基于 AI 的自动 ROI 检测算法完成左室长轴应变(AFI LV)工作流程，除了启动测量工具和批准结果外，无需人工干预
5.2.2.7具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面）
5.2.2.8具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。
*5.2.2.9心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。(附图)
*5.2.2.10基于心脏容积图像的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数:径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，提供≥17节段牛眼图显示及曲线显示、自动存入报告系统。
5.2.2.11四维自动左室定量分析：提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数。
*5.2.2.12三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。
5.2.2.13能在容积图像上进行直线和面积测量。
5.2.2.14具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具。
5.2.2.15具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具。
5.2.2.16基于容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据，亦可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数。
5.2.2.17具备主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。
*5.2.2.18具备儿科心脏Z-score评分系统
5.2.3产科测量软件包
5.2.3.1内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表
5.2.3.2胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比
5.2.3.3可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。
5.2.3.4包含卵巢与子宫测量报告
5.2.3.5测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印
5.2.4血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。
5.2.5血管内中膜自动测量
5.2.6曲线面积测量
5.2.7对不同阶段获得的测量值和图像进行同屏对比，可比较手术前后的测量值变化。
5.3图像存储与（电影）回放重现单元
5.3.1超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现
5.3.2动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介
5.3.3支持压缩和高清DICOM图像传输
5.3.4在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析
5.3.5USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像
5.4参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发
5.5输入/输出信号:
5.5.1输入：ECG, USB
5.5.2输出：DVI-D，音频，USB
5.6图像管理与记录装置：
5.6.1内置图像管理系统
5.6.2内置SSD固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB
5.6.3可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等
5.7连通性：
5.7.1医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输
5.7.2支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅
5.7.3支持DICOM打印
六、技术参数及要求：
6.1系统通用功能
6.1.1具备显示器: ≥23英寸，高分辨率、宽视野显示器，分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调。
6.1.2操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数
6.1.3操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。
6.1.4操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备
6.1.5探头接口：激活探头接口数≥4个
6.1.6触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示
6.1.7安全性能：符合国家进口商品安全质量要求
6.1.8操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节
6.2探头规格
6.2.1频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1.4-18.0MHz，中心频率可选择≥4种
6.2.2二维、彩色、多普勒均可独立变频
6.2.3类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头
6.2.4B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD
6.2.5探头工作频率范围:
成人相控阵探头：1.0-5.0MHz， ≥240阵元，具备单晶体或冰晶探头技术
经食管矩阵容积相控阵探头：3.0-8.0MHz，≥2500阵元
电子线阵：2.0-10.0MHz，≥192阵元
成人凸阵：1.0-6.0MHz，≥192阵元
6.3二维灰阶显像主要参数
*6.3.1成人相控阵探头扫描角度：10°-120°选择（附图说明）
6.3.2成像速率:
相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 (附图说明)
经胸相控阵容积探头：极限帧频≥1000 ，90°×90°、16cm深度时，帧频≥45(提供相关文件证明)
经食管矩阵容积探头：极限帧频≥750（提供相关文件说明）
6.3.3二维灰阶成像≥256灰阶
6.3.4支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频
6.3.5回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比
6.3.6增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节
6.3.7二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组
6.3.8心脏扫描深度≥30cm
*6.3.9腹部探头扫描深度≥50cm （附技术白皮书说明）
6.4频谱多普勒成像参数
6.4.1方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD
6.4.2多普勒发射频率：
扇扫：≥八段
线阵：≥三段
凸阵：≥六段
6.4.3最大测量速度：
PWD：血流速度≥7.6m/s
CWD：血流速度≥12m/s
6.4.4最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)
6.4.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D
6.4.6电影回放：≥90秒
6.4.7零位移动：≥6级
6.4.8取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调
6.4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位
五、高端四维彩色多普勒超声技术参数（妇产）
1.彩色多普勒超声波诊断仪包括：具备数字化二维灰阶成像单元、数字化彩色多普勒单元、数字化能量多普勒成像单元、脉冲波多普勒成像单元、连续波多普勒成像单元、实时四维成像单元。
1.1 ≥23.8英寸高分辨率显示器，带 HDMI 接口；
1.2 ≥14英寸多点触控触摸屏, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能；
▲1.3 操作控制台，可垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定；
1.4 ≥4 个激活成像探头接口，可通用互换，均为无针触点大接口，触点数≥400；
▲1.5 空间复合成像，可以大大提高对比分辨率，令组织及器官边界更清晰，获得更佳的二维图像质量,声束偏转线数≥10条，≥8级别可调，支持凸阵，线阵，腔内及容积探头；
1.6 智能化斑点噪音抑制技术，消除图像固有的斑点噪音，可以和谐波技术、空间复合成像、自动优化技术同时使用，且支持2D/3D/4D模式，支持灰阶、彩色模式；
1.7 编码二次谐波成像，可以在多种探头上应用，支持大于10MHz高频二次谐波；
1.8 灰阶血流成像或非多普勒原理血流成像：无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态；
1.9 立体血流成像，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果；
1.10 二维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态；
1.11 凸型扩展技术或梯形成像，可用于彩色血流模式；
1.12 宽景成像技术或宽视野成像技术；
1.13 应变式弹性成像技术；
1.14 具备降低声影的强度专用技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像品质；
1.15 困难条件成像专用技术：扫描困难条件患者，高体重指数 （BMI），获得更清晰的图像；
1.16 自适应增益调节功能，能够在你扫描时自动调节图像的增益，在切换扫描不同部位时，减少调整增益的繁琐；
1.17 主机内置指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态；
1.18 具备专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估；
★1.19 凸阵探头和高频线阵探头可以支持连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量；
1.20 卵泡二维智能成像，自动测量长短径、平均值、容积；
1.21 智能NT测量，准确地测量NT值，结合离线超声数据管理系统，可准确计算13/18/21染色体缺陷的风险值，完成胎儿染色体风险评估；
▲1.22 智能IT测量，在孕期11-13周+6天内,获取合适切面的前提下，系统可智能识别胎儿颅内透明层边界（即第四脑室宽度），并获得自动测量颅内透明层的厚度；
1.23 在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长参数；
1.24 智能胎儿多普勒技术：六种血流预设，随心切换；实用于腹部及腔内探头；彩色/频谱/测量工作效率提升；支持自定义设置；
1.25 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报；
1.26 用户界面颜色、灯光的个性化设置：轨迹球颜色 、用户界面照明、主机周边照明、触摸屏配色方案 均可自定义设置；
1.27 扫描助手，为预先设定的扫描程序，包含了模式转换，功能选择，自动测量，注解显示；
1.28 主机内置耦合剂加热功能。
2.容积四维成像
2.1 支持灰阶四维/四维成像模式，可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构，血流及血管形态的容积显示模式，具有虚拟单个或多个可变光源技术，可任意方向调节；
2.2 具有断层超声显像技术；
2.3 具有容积智能斑点噪声抑制技术；
2.4 具有立体空间复合成像技术；
2.5 具有结合立体空间复合成像的自由解剖切面技；
2.6 具有胎儿自动识别技术
2.7 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数；
2.8 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数，触摸屏有专用功能入口选择，并一键自动计算；
2.9 腹部容积探头及腔内容积探头均支持STIC时间空间相关成像技术及彩色STIC技术；
2.10 智能胎心四维导航：智能胎心四维导航能够基于容积超声的胎儿心脏数据，进行智能切面识别，通过计算机辅助智能化诊断，提供了标准的四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、三血管、主动脉弓和导管弓切面。并可同屏显示所有切面；
2.11 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线；
2.12 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查；
▲2.13 智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。
3.Ai智能筛查系列技术
3.1 具有智能中枢神经系统检查功能：自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚6组生物指标；
3.2 具有智能实时产筛切面识别功能：遵循常规孕中期胎儿超声扫描实践指南，筛查过程中，自动检测识别≥28个推荐切面。自动注释及测量；
▲3.3 智能产筛质量控制，系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，以确保其符合临床标准。能够帮助提高准确性和质量，有解剖示意图和并可插入标准图像进行参考比较。防漏筛及确保最高图像质量标准和一致性；
▲3.4 智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度。
▲3.5智能盆底检查: 基于人工智能（AI），遵循国际规范,自动获得盆底测量，重复性好。实时自动追踪盆膈裂孔，自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径
4.测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
4.1 一般测量；
4.2 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能；
4.3 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析；
4.4 胎儿生长指标自动测量功能；
4.5 自动NT及IT测量技术；
4.6 自动胎心率测量技术；
4.7 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积；
4.8 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI；
▲4.9 ≥3个USB3.0接口；≥2个 Type-C数据传输接口，支持移动存储设备。
5.图像存储、管理及回放重现
5.1 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA；
5.2 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0；
5.3 超声图像存档与病案管理系统；
5.4 回放重现单元；
5.5 主机内置固态硬盘≥1T；
5.6 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像；
5.7 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式。
6.探头规格及要求
6.1 频率：超宽频变频探头, 频段及频率数字双重显示模式，探头频宽可选择≥3种，多普勒可选不同频宽；
▲6.2 先进探头技术：具备手势感应探头技术或探头智能响应技术或无线探头技术或具备相控阵容积探头技术；
6.3 线阵探头最大阵元数≥1000阵元；
6.4 B/D兼用：线阵：B/PWD，CWD；凸阵：B/PWD，CWD；相控阵B/PWD，CWD；
★6.5 标配4把探头，均具备高阵元（≥192阵元）或纯净波或单晶体探头技术：凸阵探头（非微凸）：2—5MHz，非拓展成像时最大显示角度≥110°；凸阵容积探头：2—8 MHz，非扩展成像二维最大扫描角度≥90°；腔内探头：4-9 MHz，非扩展成像二维最大扫描角度≥185°；线阵探头：4—12MHz。
7.二维灰阶及容积成像主要参数
7.1 凸阵探头，90°开角，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；
7.2 凸阵容积探头，90°开角，17cm深度时，四维成像帧频≥40帧/秒；
7.3 数字集成化智能TGC分段≥8段；
★7.4 标配二维凸阵探头，有效成像扫描深度≥48cm；
7.5 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧；
7.6 系统动态范围≥390dB
7.7 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
8.频谱多普勒
8.1 方式：连续多普勒、频谱多普勒；
8.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示；
8.3 PWD：血流速度≥16m/s；CWD：血流速度≥23m/s；
8.4 最低测量速度：≤10mm/s ；
8.5 零位移动：≥10级；
8.6 取样宽度：：0.3-14mm, 分级可调。
9.彩色多普勒
9.1 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示；
9.2 凸阵探头，90°开角，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；
9.3 凸阵容积探头，90°开角，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒；
9.4 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）；
9.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图。
10.超声功率输出调节
10.1 B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。

## 肿瘤科
霍邱县人民医院新院区第六批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、毫米波治疗仪
☆工作频率：在30GHz-40GHz范围内，频率误差不大于标称值的±5%
波长：7.5 mm ～10.0mm
输出功率密度: 6.2mW/cm²，偏差不超过±30%
治疗器投射口径：33.2mm±3mm×45.6mm±3mm
治疗器端面直径：68mm±3mm
输出功率：80mW-120mW
☆治疗时间：数字式倒计时，15分钟一档，15-90分钟共6档。时间误差小于±2%
☆治疗过程显示：治疗过程中有光信号提示。双通道，可独立控制。外接LED触摸显示屏，自供电，DB9数字通讯接口。
电源电压：AC 220V±22V 50Hz±1Hz 。
连续工作时间：≥8h。
☆搭载物联模块，可以为产品的真伪提供电子依据及进行产品位置的确定，以更加方便的进行售后跟踪服务。

## 科教科
霍邱县人民医院新院区第六批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、半身心肺复苏模拟人
1.本模型为成年男性上半身，采用高分子环保材质制成，肤质仿真度高。
★2.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位。
3.配有液晶显示瞳孔，瞳孔对光反射（直接和间接）存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化；抢救状态下，瞳孔散大，对光反射消失；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复。
4.特有的下颌活动式关节，可真实模拟人体下颌结构。
★5.模拟人内置颈动脉模拟系统，该系统包括LED血流模拟系统以及气动触感模拟系统，抢救状态下，颈动脉搏动和血流消失；施救成功后可触及颈动脉搏动，同时可见颈动脉血流流动。
6.心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》可行胸外按压，模型仰卧，头部处于中位时，气道自然关闭；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏。
★7.模型无需外接控制盒，通过可视化技术直接在体外观测血液流动，以阐明心肺复苏时血液流动的规律及生理意义。
7.1模型体表具有血液流动指示灯，按压过程中可模拟血液从心脏流向脑部的过程。
7.2模拟人体表具有按压深度指示灯，使用者可根据灯光判断按压深度是否达标。
7.3模拟人体表具有呼吸气流指示灯，模拟气体流向肺部的过程，使用者可根据灯光判断吹气量是否达标。
8.模型可自动判断复苏是否成功。复苏成功后有指示灯显示脑部恢复供血、自动血液循环和气体进出肺部过程，向使用者展示人体的各项生理指征变化情况。
9.操作过程中，有语音引导。有错误报警提示：设有按压过大、不足和吹气过大、不足、气道未开放提示音，按压过程中有频率引导音，可引导使用者按照正确的频率进行练习在竞赛和考核状态下，可关闭引导语音及按压频率引导音，便于初学者练习。
10.模型可配合使用模拟AED，用于AED培训。
11.模型标配30KG弹簧，也可选择不同的按压力度（30KG、40KG、50KG）的弹簧，模拟不同条件的身体状况，使模拟培训更接近真实。
12.模型轻巧便携，配有专用提拉软包，成年人可单手提起。软包可展开成为一个急救垫，方便使用者在不同场景进行练习。
13.内置大容量锂电池，方便充电，可持续使用50小时以上。模型停止操作20分钟后，系统会进入休眠状态，再次拍打按压后方可唤醒，适合长时间进行户外急救及操作演练。
14.模型面皮可、肺袋均可更换。
15.配有1个面皮和2个肺袋，可在不使用工具的情况下轻易更换。
16.配有呼吸面膜，使操作练习更清洁卫生。
17.扫描产品主体附带的二维码，可在线阅览产品使用说明。
★18.在模型两乳头连线中点部位进行胸外按压（按压深度 6 厘米，按压频率 100 次/分钟）120万次后，模型整体不变形，皮肤不破损；弹簧不断裂、不变形，提供第三方检测报告。
二、全身心肺复苏模拟人
1.产品是集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统；可用于心肺复苏培训，执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。本产品主要由心肺复苏模拟人、高清液晶显示监测盒、无线手持遥控终端组成，可自由选择无线或有线连接，满足不同场景使用需求，适合医学院校、医院、部队、培训机构等单位使用。
2.模拟人特征：
2.1.本模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高；解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。
2.2胸部体表标志明显(胸骨角、乳头、剑突等)，便于胸外按压的操作定位；手感真实肤色统一，形态逼真。
2.3上肢关节灵活, 上臂可行肌内注射。
3.CPR全流程感应，包括：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射等，其中“急救呼叫”“检查呼吸”可通过遥控手持终端操作，其余都可通过模拟人感应。
3.1意识判断：拍打肩部可进行意识判断检测。
★3.2口腔异物：有真实口腔异物，可进行清除口腔异物检测。（提供截图证明）
3.3瞳孔对光反射：瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。
3.4颈动脉搏动：抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；双侧感知颈动脉搏动。
3.5开放气道：可进行开放气道检测。
4.按压过程中，颈动脉可产生被动搏动，频率与按压频率一致。
★5.在模型两乳头连线中点部位进行胸外按压（按压深度6厘米，按压频率100次/分钟）120万次后，模型整体不变形，皮肤不破损；弹簧不断裂、不变形。（提供第三方检测报告）
6.心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏。
7.模型人电子盒即可有线连接，也可无线连接，满足不同场景使用需求。
8. 高清液晶显示监测盒特点。
8.1.三种操作模式：训练模式、考核模式、实战模式。
8.2.CPR全流程监测，对操作顺序进行判断，正确错误均有颜色提示。
8.3.全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数（多吹、少吹）、吹气量（过大、气体进胃、过小）、吹气平均时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹。实时显示吹气操作图形，通过图形可判断吹气量。实时显示按压操作图形，通过图形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。按压复活后显示正常心电图。
★8.4. 模型人的瞳孔缩放和颈动脉搏动可以通过监测盒开启和关闭。
8.5.参数可设置：按压达标率、吹气达标率、操作时间等可分别设置。
★8.6.成绩单内容涵盖：操作方式、意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道，操作中按压和吹气的次数、按压正确和错误的次数，按压错误原因和相应次数、吹气正确和错误的次数、吹气错误原因和相应次数、设定时间、操作时间和考核评定。
8.7.成绩打印：可选择结束后自动打印或手动打印。
8.8.高清彩色液晶屏：采用8英寸液晶屏显示，画面清晰。
8.9.自动休眠：考核系统5分钟无操作，屏幕自动休眠，进入省电模式。
★8.10.动态效果演示：模拟心脏搏动显示、模拟心电波形显示、CPR操作动画显示、钜形图表数据统计。
9. 遥控手持终端的特点。
9.1.可控制模拟人复苏或心脏骤停状态，一键显示“瞳孔正常”、“瞳孔放大”、“脉搏有”、“脉搏无”。
9.2.可对操作模式进行选择。
9.3.可控制CPR流程显示，特别是“急救呼叫”、“检查呼吸”显示。
9.4.可控制监测盒的开始、停止、复位、打印、回放等功能，回放数量达20个。
10.可选配大容量可充电锂电池（5200mAh/11.1V），便于室外使用。
11.面皮和肺袋均可更换。
12.扫描产品主体附带的二维码，可在线阅览产品使用说明。
三、高级成人气管插管操作模型（带电子监测）
1.成年男性上半身，形态逼真，包括鼻腔，口腔，牙齿，会厌，气管，食管，颈、胸部、真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位。
2.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。
3.仰卧位，头可后仰，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。
4.气管入口处有颜色标记，便于练习。
5.可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统。插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示。插入食管供气可使胃膨胀，且有语音提示。喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示有电子监测系统，喉镜压迫牙齿力度过大、操作错误与正确均有语音提示。
6.可进行鼻饲。
7.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置。
8.颈动脉可自主搏动。
9.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大。
10.可反复进行练习。
四、模拟AED训练机
1. 主机物理规格/性能
1.1.整机重量（含电池）≤1.7Kg
1.2.尺寸≤21.0 cm x 28.6 cm x 7.8 cm
1.3.设备具备便携把手，具备高便携性
1.4.最大工作电流：≤500mA
1.5.关机电流：≤10uA
2.电极片
2.1.支持成人小儿电极片使用
2.2.电极片上具有电极片粘贴方式示意图
★2.3.主机上有电极片粘贴位置动画提示
★2.4.电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅仅换电极片，节约用户成本
3.电池
3.1.电池供电，DC12V
3.2.可适配各品牌5号电池（一次性、充电电池均可）
4.屏幕/操作
★4.1.提供7寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作
4.2.提供中英文双语语音提示
4.3.支持成人/小儿患者类型快速切换
4.4.支持开盖开机
5.遥控器
5.1.通过无线红外线方式与主机之间传输指令
5.2.电池供电， DC3V
5.3.可适配各品牌7号电池（AAA）
5.4.最大工作电流小于：10 mA
5.5.按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、建议电击模式（可电击节律）、电极片未接好模式、无电击模式（正常节律）等功能
★5.6.可遥控训练机播放/停止播放动画
5.7.可近距离遥控多台培训机
6.仿真内容
★6.1.培训机应仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正AED的外型、尺寸操作方法一致
6.2.由遥控器控制，具有6种基本训练场景及4种可选的模拟训练模式
6.3.语音提示提供高、中、低、静音音量设置
6.4.培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救过程，供培训使用
6.5.有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态
6.6.训练机可设置CPR模式及节奏音：30:2、15:2
6.7.同时支持半自动、全自动两种放电模式
五、43件创伤模型组件
1.专为各种水平的现场急救所设计，包含了各种常见创伤，培训学员在紧急情况下辨别并正确处理伤口。
2.每个创伤组件都可以灵活的固定在“伤者”身上。
3.各种创伤皮肤模块附件更换方便，使学员能在同一部位对比不同的创伤。
4.可创造真实的大出血环境，血流量大小可调节。
5.配有便于携带的模拟血液储液袋，能够真实的模仿血液流出的情况。
6.可练习止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等急救现场常用技术。
7.创伤组件包括：前额撕裂伤（流血伤口一个），下颚伤（流血伤口一个），胸部吸吮性创伤（流血伤口一个），锁骨开放性骨折与胸膛挫伤（流血伤口一个），腹部外伤，伴小肠突出（流血伤口一个），手掌的枪伤（流血伤口一个），复合型骨折：肱骨、前臂开放性骨折（流血伤口一个），复合型骨折：股骨、大腿开放性骨折（流血伤口一个），复合型骨折：胫骨、小腿开放性骨折（流血伤口一个），前臂撕裂伤（流血伤口一个），右腿的截肢（流血伤口一个），小腿刺伤（流血伤口一个），足部复合型骨折（流血伤口一个），子弹贯穿伤（流血伤口一个），休克脸（一个），Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ脸部烧伤（一个），Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ背部烧伤（一个），Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ手部磷烧伤（一个），Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ前臂烧伤（一个），不同程度撕裂伤、开放性骨折模块（二十四个）。
六、除颤仪教学机
1.产品模拟真实除颤仪结构和操作流程，具有与真实除颤仪一致的精致外形，操作流程与真实除颤仪操作无异，体积小巧，携带方便，可与模拟教学场景整合以满足高级复苏情景的操作训练需求。
★2.拥有12.1英寸彩色液晶屏幕，可显示系统日期时间、病人类型、电池电量、心电图（ECG）波形、心率（bpm）、使用时间、除颤模式、设置菜单等。
★3.具有手动除颤模式和AED模式，分别采用仿真除颤手柄和仿真AED除颤电极片进行除颤。
★4.通过旋钮可设置多个参数，包括：除颤模式、除颤能量、除颤次数、除颤后波形、除颤波方向等。
★5.通过软胶按钮可实现一键开关机、进行AED电击、切换成AED模式、切换成手动模式和设置菜单。
★6.手动除颤模式：
6.1.可设置除颤次数，设置范围1-20次，最小变量为1。
6.2.可监测手动除颤电击的次数。
6.3.可选择调节每次的除颤能量大小，调节范围5-500J，最小变量为5J。
6.4.可选择设置除颤波方向，包括单向波和双向波。
6.5.可设置除颤后波形，内置77种心电图波形可供选择。
6.6.可实时对除颤电极放置位置进行检测，Sternum除颤板放置在患者胸部右侧锁骨下，Apex除颤板放置在患者胸部左侧乳头下方。任何一个电极放置位置不准确，屏幕均有红色文字提示；两个电极均放置正确时，屏幕有黑色文字提示“手柄已放置”，可自动显示当前心律，根据心律判断是否需要进行除颤。
6.7.充电过程有提示音，充电完成提示音消失，并有文字提示“充电完成”。除颤时，同时按下左右手柄上的放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示“电击成功”，电击成功次数达到设定值，有文字提示“除颤成功”。除颤成功后，显示除颤后心电波形和心率。
6.8.同一除颤电极可直接切换为成人模式和儿童模式。
★7. AED模式：
7.1.CPR开启时，有倒计时显示，此时无法进行除颤操作，倒计时结束，自动分析心律。
7.2.可监测AED电击的次数。
7.3.可设置CPR模式（胸外按压与通气比例），30:2或15:2。
7.4.可设置第一次电击能量，设置范围100-200J，第一次除颤时自动显示该能量值。
7.5.可设置第二次电击能量，设置范围100-360J，第二次电击能量不能小于第一次，第二次除颤时自动显示该能量值。
7.6.可设置第三次电击能量，设置范围100-360J，第三次电击能量不能小于第二次，第三次除颤时自动显示该能量值。
7.7.可设置第四次电击能量，设置范围100-360J，第四次电击能量不能小于第三次，第四次除颤时自动显示该能量值。
7.8.内置美国心脏协会（AHA）推荐的8种培训情景+自定义3种培训情景供选择。包括（室颤，四次除颤成功；室颤，二次除颤成功；室颤，二次除颤成功；室颤，一次除颤成功；室颤；室颤带两次除颤，之后复颤；电极接触不良，两次除颤成功；排除移动干扰，一次除颤成功；一直不可除颤；室颤，三次除颤成功；发现并改正故障，一次除颤成功）。
7.9.可实时对除颤电极贴放置位置进行检测，根据电极贴图示，将电极片分别贴在患者裸露胸部的右上方（胸骨右缘，锁骨之下）和左乳头外侧（左腋前线之后第五肋间处）。任一电极贴放置不正确时，语音和文字提示“请将电极片贴在病人胸前正确位置并确保贴紧”；两个电极贴均放置正确时，开始自动分析心律，根据模拟情景判断是否需要进行除颤。
7.10.操作时，根据模拟情景，全程进行文字和语音指导。
7.11.配有成人、儿童二合一专属电极片。
★8.为方便教学、考核、比赛等不同使用场景，本产品具备开机默认显示关机前设置和默认显示统一设置的功能。
9.系统设置，可设置系统日期，包括年、月、日、时、分，屏幕亮度，系统音量，波形速度，病人类型。
10.配备除颤模块，可配套不同款式的模拟人使用。
11.具有开机指示灯和充电指示灯，采用交流电，耐用，使用寿命长。
12.内置可充电锂电池，在满电情况下可正常工作4小时，电量低于20%时，自动产生报警音和“电池电量太低”文字提示，并每隔数秒重复进行提示，直至电量耗尽或连接电源线充电。