## 泌尿外科
霍邱县人民医院新院区第十三批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、膀胱镜及成像系统
一、电子膀胱内窥镜:1根
1.1、摄像头采用CMOS芯片
★1.2、光学分辨率:≥14.25lp/mm(7mm)
★1.3、视场角:≥120°
★1.4、景深:3-100mm。
1.5、尖端部外径:插入部头端直径≤13.5Fr（4.5mm），插入部直径: ≤14.7Fr(4.9mm)。
★1.6、器械通道:≥6.6Fr(2.2mm)。工作长度:≥400mm。
★1.7、弯曲角度:上弯≥210°，下弯≥130°
1.8、带手柄吸引装置:吸引量≥400m1/min。
1.9、支持低温等离子灭菌
1.10、防电击程度:BF型
★1.11 插入部可左转向120°，右转向120°（带锁定功能）
电子内窥镜控制器:1台
2.1、分辨率:1920x1080
2.2、具有一键白平衡功能
★2.3、具有特殊光谱成像模式，用于肿瘤患者的早期诊断和治疗。
★2.4、具有两种以上的测光模式调节功能，可反馈调节冷光源的输 出亮度
2.5、具有细节增强，色彩增强，电子放大功能 1
2.6、图像具缩放功能
2.7、移动存储功能:可存储全高清1080P高清图片与视频。可拍照、 录像功能，可外接高清图文工作站，便于资料保存，并即时打印。
★2.8、视频输出接口:HDMIx1、SDIx1、DVIx1
2.9、可外接图文工作站
2.10、防电击类型:BF型
★2.11 兼容同品牌电子胆道镜+同品牌电子鼻咽喉镜+同品牌电子输 尿管管软镜（提供注册 证）
★2.12 具有专用通讯接口可与摄像主机专用接口连接实现自适应调 光（提供机器背面接口图片证明）；
二、医用内窥镜冷光源:1台
3.1、照明方式:LED光源
★3.2、LED数量，LED灯x3个
3.3、显色指数:显色指数大于90
3.4、色温:3000K-7000K
★3.5、支持白光模式和特殊光成像模式，用于肿瘤筛查。
3.6、具有两种调光模式:自动/手动亮度可选，其中手动模式调光级 别>17级 ★3.7、具有待机功能，以便手术过程中短时降低光源亮度，无需频 繁开关机，提高光源寿命
3.8、防电击类型:BF型 2
四、医用监视器:1台
4.1、对角线尺寸≥24寸
4.2、颜色类型:彩色
4.3、分辨率≥1920x1080
五、图文工作站:1套，
六、台车
二、射频等离子体手术系统参数与配置
（一）、主机（一套）
1. 要求为射频等离子体手术系统，提供国家药监局认定的注册证为依据；
2. ★制造商须在中国境内注册并在中国本土生产
3. 一种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)；
4. 一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；
5. 治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；
6. 能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8
7. ★工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz；
8. ★输出模式：等离子输出：≥10档可调；
9.★阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）；
10.工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；
11.整机输入功率：≤700W、整机输出功率：≤350W；
12.制造商为国家医疗等离子体行业标准制定者之一；
三、内窥镜手术刨削器技术参数
主机参数
一、系统概述
1.1用于在内窥镜手术中，对软组织进行绞碎或切除操作。
二、技术要求
★2.1临床应用范围：用于在内窥镜手术中，对软组织进行绞碎或切除操作。（以注册证书内容为准）
2.2整机输入功率：200VA
★2.3档位为1-12档，可调
2.4保险丝规格：F5AL/250V
★2.5输出转速与档位：≥600r/min，最高输出转速：8000r/min，
2.6工作运转模式：正转、反转、往复，三种模式可调
★2.7额定负载转矩：≥5.5mN·m
2.8最大负压值：-88kPa，允差±10kPa
2.9负压吸力：在-70kpa±10kpa的负压状态下，吸引量不得小于400ml/min
2.10刨削头的最大宽度：直径φ4.8mm、φ4.5mm、φ4.0mm、φ3.0mm可选
2.11刨削头工作长度：416mm±1mm、360mm±1mm可选
2.12人机界面：液晶触控屏人机交互界面，具有实时监测数值显示，负压值压力可调。
★2.13产品具有智能控制软件，有负压、吸力、运行状态实时监测功能。有软件著作权证书
2.14工作噪声：设备工作时，噪声≦65db。
2.15一体式设备：设备为吸引、粉碎一体式，（无需外接吸引）并有组织收集功能
2.16脚踏开关：速度控制开关。此脚踏开关具有单向调速功能。
2.17工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：不大于80%
2.18脚踏开关通过国家标准，防水达到IPX8
2.19 手机（手柄）带有阀门开关，有效应对术中紧急情况
器械参数（一）剜除镜主要技术参数
1．镜子：30°或者25°蓝宝石镜，Φ4mm；
2．手柄：被动式操作器；
内鞘：≤24Fr；
4.外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关；
5.360°度可旋转外鞘，连续循环灌流，术野清晰；
（二）尿道膀胱镜技术参数
1、侧式膀胱镜（粉碎镜用）12°，
2、长度216.5mm，
3、器械通道4.7mm；
电子输尿管硬镜
1、工作长度：有435mm、335mm、225mm可选
▲2、镜嘴尺寸3.6/8.1Fr，
▲3、镜管最大尺寸10.8Fr
▲4、器械通道最小宽度：≥6Fr
▲5、视场角： 130°
6、视向角 ： 0°
7、图像输出像素：16万像素
8、镜管材质：医用不锈钢316L
9、输出接口：航空接头
▲10、手柄位置设有与半握拳手势配合的不规则曲面，握持舒适
11、手柄采用高分子材料，通过生物相容性测试
▲12、灌注通道设置在手柄左右两侧的中心位置，满足左右手使用需求且握持舒适，灵活装拆
13、操作部内置光源，照明采用光纤导光,避免镜嘴入水导致照明失效
14、防进液等级：IPX7
15、可使用环氧乙烷或低温等离子进行消毒，缩短消毒时间，增加使用周转率
配套图像处理器
1. 快速手动调节画面白平衡
▲2.可使用按键快捷调节画面放大和缩小，范围: 1X、1.5X、2X
▲3手动多级调节灯光的强度，范围: 0%、25%、50%、75%、100%
4.输出接口：DVIx1、HDMIx1，可实现同时高清视频输出
▲5.输入接口：航空接头x1，带自锁功能防止松脱
▲6.可通过USB接口x1或TF卡槽x1使用U盘或TF卡存储录像和图片，最大支持128G容量，存储格式：FAT32
7.正常使用中，噪音不超过70dB（A）
8.输出分辨率：1280x720 （50Hz）
9.录像时间和存储设备的剩余容量可在显示屏上实时动态查看
10.自带图像降噪功能，使图像更加清晰稳定，真实还原色彩、图像细节。
11.体积小，占用空间小：264*199*81mm
图像处理器1个
硬镜6条
硬性电子膀胱肾盂镜（细）
1、工作长度：470mm
▲2、镜嘴尺寸3.6/6.3Fr
▲3、镜管最大尺寸6.3/8.6Fr
▲4、器械通道最小宽度：≥3.6Fr
▲5、视场角： 130°
6、视向角 ： 0°
7、图像输出像素：16万像素
8、镜管材质：医用不锈钢316L
9、输出接口：航空接头
▲10、手柄位置设有与半握拳手势配合的不规则曲面，握持舒适
11、手柄采用高分子材料，通过生物相容性测试
▲12、灌注通道设置在手柄左右两侧的中心位置，满足左右手使用需求且握持舒适，灵活装拆
13、操作部内置光源，照明采用光纤导光,避免镜嘴入水导致照明失效
14、防进液等级：IPX7
15、可使用环氧乙烷或低温等离子进行消毒，缩短消毒时间，增加使用周转率
配套图像处理器
1. 快速手动调节画面白平衡
▲2.可使用按键快捷调节画面放大和缩小，范围: 1X、1.5X、2X
▲3手动多级调节灯光的强度，范围: 0%、25%、50%、75%、100%
4.输出接口：DVIx1、HDMIx1，可实现同时高清视频输出
▲5.输入接口：航空接头x1，带自锁功能防止松脱
▲6.可通过USB接口x1或TF卡槽x1使用U盘或TF卡存储录像和图片，最大支持128G容量，存储格式：FAT32
7.正常使用中，噪音不超过70dB（A）
8.输出分辨率：1280x720 （50Hz）
9.录像时间和存储设备的剩余容量可在显示屏上实时动态查看
10.自带图像降噪功能，使图像更加清晰稳定，真实还原色彩、图像细节。
11.体积小，占用空间小：264*199*81mm
图像处理器1个
硬镜1条
四、钬激光粉碎系统技术参数及配置
1、临床适用范围：泌尿系结石、膀胱肿瘤及耳鼻喉科、妇科、皮肤科等多科室应用
2、激光模式：多模
3、工作激光输出波长：2100nm±100nm
4、激光器工作方式：脉冲
★5、激光终端最大平均输出功率：≥85W（注：以产品注册证为准）
★6、最大脉冲重复率： 50Hz可调
★7、脉冲宽度：300μs-800μs，步进1μs可调（注：以国家认可的检测机构出具的产品检验报告为准）
8、传输系统：光纤传输，光纤规格满足270μm、365μm、550μm、800μm等多种规格要求。（注册证为准）
★9、最大单脉冲能量：≥5.0J可调
10、激光输出功率的不稳定度的标准要求应优于：±10 %
11、激光输出功率的复现性的标准要求应优于：±10%
12、冷却方式：内置水冷
13、瞄准光输出波长：532nm
14、瞄准光输出功率：≤5mw
15、光纤传输效率不稳定度: ≤±10%
16、通过质量体系认证：ISO9001：2015，ISO13485：2016
17、产品工作时的噪音小于60dB
18、光束发散角≤0.3rad（检验报告为准）
★19、触摸屏≥10英寸，液晶屏显示，方便高效
★20、产品使用期限≥10年
21、脚踏开关寿命应不小于25000次
22、内嵌软件系统具有计算机软件系统著作证书
23、防护镜可见光透射比≥70%
配套粉碎器
内窥镜手术刨削器技术参数
一、系统概述
1.1用于在内窥镜手术中，对软组织进行绞碎或切除操作。
二、技术要求
★2.1临床应用范围：用于在内窥镜手术中，对软组织进行绞碎或切除操作。（以注册证书内容为准）
2.2整机输入功率：200VA
★2.3档位为1-12档，可调
2.4保险丝规格：F5AL/250V
★2.5输出转速与档位：≥300r/min，最高输出转速：≥1500r/min，
2.6工作运转模式：正转、反转、往复，三种模式可调
★2.7额定负载转矩：≥5.5mN·m
2.8最大负压值：-88kPa，允差±10kPa
2.9负压吸力：在-70kpa±10kpa的负压状态下，吸引量不得小于400ml/min
2.10刨削头的最大宽度：直径φ4.8mm、φ4.5mm、φ4.0mm、φ3.0mm可选
2.11刨削头工作长度：416mm±1mm、360mm±1mm可选
2.12人机界面：液晶触控屏人机交互界面，具有实时监测数值显示，负压值压力可调。
★2.13产品具有智能控制软件，有负压、吸力、运行状态实时监测功能。有软件著作权证书
2.14工作噪声：设备工作时，噪声≦65db。
2.15一体式设备：设备为吸引、粉碎一体式，（无需外接吸引）并有组织收集功能
2.16脚踏开关：速度控制开关。此脚踏开关具有单向调速功能。
2.17工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：不大于80%
2.18脚踏开关通过国家标准，防水达到IPX8
2.19 手机（手柄）带有阀门开关，有效应对术中紧急情况
五、AI多模态影像融合精准介入平台招标参数
1. 主显示屏：≥24英寸，分辨率≥1920×1200，彩色液晶医学显示屏，可旋转。
2. ★ 触摸操作屏：≥17英寸，分辨率≥1280×1024，彩色液晶触摸屏。支持界面编辑及滑动翻页功能；滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置；
3. 数据传输方式：USB接口≥1个，网络接口≥1个，支持连接医院PACS系统，支持U盘、光盘导入数据。
4. 探头接口：≥2个。
5. 探头杯：≥4个。
6. 存储空间：固态硬盘≥256 GB，数据存储硬盘≥2 TB。
7. 配备腹部凸阵探头1个，频率2.5-4.8MHz，探测深度 ≥ 170 mm。
8. ★ 配备腔内实时双平面探头1个，凸阵频率5.2-8.0MHz，探测深度 ≥ 80 mm；线阵频率5.2-8.0MHz，探测深度 ≥ 80 mm。
9. ★ 配备一体式电磁导航系统1套：含磁场发生器、电磁传感器、电磁控制器等，支持空间位置移动。
9.1. 磁场发生器：用于发射电磁场，磁场覆盖范围=60cm半径的半球体。
9.2. 电磁传感器：传感器连接探头、穿刺针、活检针等手术器械，进行穿刺点以及穿刺路径位置追踪。
9.3. 电磁控制器：分别连接磁场发生器和电磁传感器。
9.4. 一体式三折臂：固定磁场发生器，支持空间位置调整，可实现更灵活的运动范围以及稳定性。
10. ★ 支持US、MRI、CT平扫、增强CT、CTU与超声图像自动实时融合，融合图像显示为重叠式融合，自动融合误差≤5mm。
11. ★ 肾脏专用图像融合程序：支持经皮肾镜碎石取石（PCNL）肾穿刺术，支持俯卧位、左侧卧位、右侧卧位、仰卧位等多体位。
11.1★ 穿刺器械实时追踪：3D窗口实时显示超声探头和穿刺器械模型在患者解剖结构上的空间方位。
11.2器官实时跟踪：US、CT融合图像上实时跟踪器官。
11.3智能量化分析：自动计算目标器官、病灶、结石的面积、体积。
11.4★ 支持穿刺针针尖实时显影，可显示穿刺针安全穿刺路径及穿刺深度。
11.5自动分割器官轮廓：CT图像上自动完成目标器官轮廓分割，无需手动勾勒。
12. ★ 前列腺专用图像融合程序：支持MRI-TRUS经会阴前列腺穿刺活检，内置系统穿刺模版，可实现自动布针，可增加自定义布针模版。
12.1 ★支持实时双平面双融合：支持矢状面和横断面2个平面的超声影像与MRI图像实时融合。
12.2 支持T2WI/DWI/ADC多序列上标记病灶/靶目标。
12.3 MRI图像上辅助提示可疑病灶/靶目标。
12.4 ★自动提示经会阴前列腺穿刺局麻区域。
12.5 ★支持活检针针尖显影，可显示活检针穿刺路径及安全击发范围。
12.6 ★穿刺器械实时追踪：3D窗口实时显示超声探头和穿刺器械模型在患者解剖结构上的空间方位。
12.7 器官实时跟踪：US、MRI及融合图像上实时跟踪器官。
12.8 智能量化分析：自动计算目标器官、病灶的面积、体积。
12.9 自动分割器官轮廓：MRI图像上自动完成目标器官轮廓分割，无需手动勾勒。
13. ★ 支持实时超声影像与CT/MRI影像自动配准：实现自动化精准配准，配准耗时≤2分钟。
13.1 智能器官特征识别技术：对人体器官表面特征进行智能化识别和分析，通过对不同模态的超声和CT/MRI影像的分析与计算，建立患者器官位置的坐标系关联，使超声探头在行身体扫查时，匹配对应的CT/MRI影像，从而实现支持介入操作时的影像实时融合。
13.2 自动三维定标技术：利用万象定位技术实现高自由角度3D坐标计算和穿刺面成像，使得无论超声扫查角度如何变化，都可以在3D空间中对应相应的CT/MRI影像，满足实时3D融合的要求。
13.3 人工智能弹性形变场技术：实现对器官形变场的实时监控，使得影像融合的精准度误差控制在1mm。
13.4 小波融合技术：最快可达到5秒极速自动配准，实现1分钟内完成难度较大的配准，确保高速影像提取和影像融合的实时性。
13.5 对比度分析：通过对多模态影像的不同对比度信息进行量化分析，凸显器官的结构和病灶细节，提供更直观和精细化的影像细节。
13.6 影像链技术：依托动态插件化智能影像链，使得不同模态的配准、融合、修正都在高速的同步完成，实时精准的支持介入操作。
13.7 支持术中手动校准微调功能。
14. 支持术前MRI、CT平扫、增强CT、CTU等图像的3D重建，全方位呈现目标器官病灶及周围组织的解剖结构、空间比邻关系，为手术培训和术中分析等提供可视化引导。
15. 支持智能量化分析功能，自动计算目标器官、结石、病灶/靶目标的面积、体积。
16. 人工智能（AI）辅助模拟和指引病灶/靶目标的安全消融范围和穿刺路径。
17. ★穿刺引导线指引，支持穿刺增强功能。支持活检针安全击发范围指引。
18. 器官实时跟踪：US、CT、MRI及融合图像上实时跟踪器官。
19. 主机系统内置形变修正功能。
20. CT/MRI与超声融合影像支持彩色血流。
21. 支持一键切换探头功能。
22. DICOM组件：支持MRI、CT平扫、增强CT、CTU等影像数据图像分析，支持MRI T2WI/DWI/ADC多序列自动识别及导入，无存储容量限制。
23. ★ 超声成像模式：支持B模式、双B模式、C模式、D模式、M模式、图像融合模式，可根据临床需求自由切换，各模式下多项超声参数可调。
24. 增益可独立调节，≥50dB。
25. 动态范围可调，≥70dB。
26. 图像增强功能，≥8档可调。
27. 支持正常显示及镜像显示调节。
28. 扫描深度连续可调。
29. 超声频率：≥3档可调。
30. 预设管理：系统预设多个常用超声参数组合，实现快速调参。
31. TGC：可独立调节，≥8段可调。
32. 灰阶：二维图像≥256灰阶，≥8档可调。
33. 有深度刻度尺，直观查看探头深度。
34. C模式下，可切换血流模式和能量模式。
35. 支持血流方向显示切换。
36. 取样门：可调节取样门位置和大小，0.5-20mm可调。
37. 伪彩：≥8档可调。
38. 扫描速度：≥8档可调。
39. 测量功能：支持测量距离、面积、角度、流速等。
40. 冻结/解冻功能：支持超声图像冻结和解冻。
41. 病人数据管理模块：管理病人信息、检查记录等，自动化分析和建立病人档案，支持图像文件、电影文件及测量结果存储。
42. 支持保存图像、保存视频，记录手术操作细节，可在病人管理界面回看已保存的图像和视频。
43. 快捷功能模块：内置快捷功能菜单，可快速跳转至常用功能列表。
配置要求：
1. 彩超主机：1台
2. 腹部凸阵探头：1个
3. 腔内双平面探头：1个
4. 电磁导航系统：1套
5. 肾脏图像融合程序：1套
6. 前列腺图像融合程序：1套
7. DICOM组件：1套
六、铥激光参数
1.适用范围：适用于良性前列腺增生的治疗。
★2.激光波长：1900nm-2050nm。
3.激光分类：4类。
4.激光器类型：光纤激光器或固体激光器。
5.激光模式：多模。
★6.激光终端输出平均功率：≥110W。
7.功率步进调节为1W。
8.激光输出方式：连续。
9.激光输出功率不稳定度：左脚踏≤±5%；右脚踏≤±5%。
10.激光输出功率复现性：左脚踏≤±5%；右脚踏≤±5%。
11.电源：AC220V/50Hz，常规电源，手术室无需特殊改造，电流≤10A。
12.界面操作：彩色触摸屏、设备状态实时显示、工作时有提示。
★13.脚踏开关：双脚踏，同步止血，边切边凝。
14.冷却方式：水冷。
★15.指示光：绿光，波长532nm±20nm。
16.组织穿透深度范围：≤0.2mm。
17.激光输出系统：国际通用SMA905接口。
18.光纤输出端光束发散角：300mrad±20%
19.紧急开关：配有紧急停止按钮，可在紧急情况下一键关闭设备。
20.光纤可重复消毒使用。
配套组织粉碎器技术参数
一、主机技术参数：
1、用途：适用于泌尿外科内窥镜手术下，对软组织进行绞碎操作。
2、吸引、刨削功能一体化主机，体积小，操作简便。
3、多种工作模式：正向旋转、反向旋转、正反交替。
★4、调速范围：≥10档，0001-0010，10档可调。
5、吸引通道液体流量：≥400 mL / min 。
6、极限负压：≥0.08/MPa
★7、最高输出转速：≥2500 r / min 。
★8、最大输出转矩：≥80 mN·m。
★9、刀具外径：φ 4.5 mm、φ 4.2 mm 、φ 4.0 mm。
10、刀具工作长度：≥400 mm 。
11、噪声：≤65 db 。
12、工作电压：220 VAC ,50 Hz 。
13、设备输入功率：≤150VA。
14、安全防护保护：设备具有过载保护功能。
★15、手柄可重复使用次数：≥200次（提供产品检验报告）
二、操作器械技术参数：
1、30°激光剜除镜，景深3-50mm。
2、0°激光粉碎镜，倒Z型设计，操作方便。
3、Fr26外鞘，F24内鞘,可连续对流。
4、操作器：被动式操作器

## 胸外科
霍邱县人民医院新院区第十三批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、便携彩色多普勒超声诊断系统技术规格及要求
1 主机系统性能
1.1 便携彩超主机
1.2 ※≥15.3”超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器
1.3 主机重量≤6.2 kg（不含电池）
1.4 ※主机内置探头接口2个，大小一致，全激活，互通互用
1.5 数字波束形成器
1.6 多倍信号并行处理技术
1.7 数字化全程动态聚焦
1.8 数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit
1.9 接收方式：发射、接收通道≥1024
1.10 二维灰阶成像单元
1.11 谐波成像单元
1.12 彩色多普勒成像单元
1.13 频谱多普勒成像单元
1.14 高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵
1.15 空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合
1.16 具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式
1.17 二维角度独立偏转成像，≥5级可调
1.18 斑点噪音抑制，多级可调
1.19 一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式
1.20 扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式
1.21 图像放大功能，支持前端放大、后端放大
1.22 支持一键全屏放大
1.23 多语言操作界面：支持中文键盘输入
1.24 ※支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度
1.25 穿刺增强
1.26 宽景成像，支持线阵及凸阵探头，具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像
1.27 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示
1.28 内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、妇产、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练
1.29 ※可配遥控器，可以模式切换/存图/简易测量等操作探头规格
1.29 超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调
1.30 探头配置：可支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头
1.31 ※ 凸阵探头，探头频率: 1.0-7.0MHz
1.32 ※ 线阵探头，探头频率：4.0-16.0 MHz
1.33 ※ 心脏探头，探头频率：1.0-6.0MHz
2 二维灰阶参数
2.1 最大显示深度≥38cm
2.2 发射声束聚焦：聚焦区域多级可调
2.3 二维增益调节范围≥250 dB
2.4 ※动态范围≥300 dB，可视可调
2.5 物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示
2.6 LCG侧向增益补偿≥8段，具有 LGC 曲线显示
2.7 伪彩≥12种
2.8 声功率1–100%，可视可调
3 彩色多普勒参数
3.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
3.2 多普勒增益≥250dB
3.3 彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能
4 频谱多普勒参数
4.1 方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）
4.2 B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW
4.3 取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm
4.4 显示控制：反转显示（左/右；上/下）
4.5 频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数
5 系统通用技术规格
5.1 内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时
5.2 主机内置USB接口≥2个
5.3 主机内置HDMI、S-VIDEO等接口
6 测量和分析
6.1 常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等
6.2 腹部测量软件包
6.3 妇科测量软件包
6.4 产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等
6.5 心脏测量软件包
6.6 泌尿测量软件包
6.7 小器官测量软件包
6.8 儿科测量软件包
6.9 血管测量软件包
7 图像存储，回放和浏览
7.1 同屏一体化智能剪切板
7.2 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影
7.3 存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息
7.4 主机内置报告系统
8 图文工作站
8.1 系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息
8.2 支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览
8.3 支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备
8.4 支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出
二、光子治疗仪技术参数
1.产品注册登记表的适用范围 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用
2.光源材料 半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）
3.光源聚光设计 平板式X1
4.峰值波长 红光：640±10nm 蓝光：460±10nm
★5. 具有至少4种以上距离下光功率密度
A. 光功率密度（光源表面测量） 红光：≥4000mW/c㎡ 蓝光：≥4000mW/c㎡
B. 特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件 下，单次照射15min后，） 水膜温升≤2℃，光功率密度≥40mW/cm2
C. .治疗距离下光功率密度 距芯片表面中心垂直15cm处，最高光功率密度≥40mW/cm2
D. 出光口最大光功率密度：≥100mW/cm2
★6. 最大输出光功率（光杯口平面） ≥30W
★7. 光源治疗 15min 后，光源外壳（不包括光 杯口平面和散热栅及周围）温度应不高于 40℃。
★8. 具有脉率生物信息反馈功能（选配）
★9. 具有自定义治疗方案功能
10. 治疗仪最大治疗深度≥10cm
11. 最大有效治疗面积 ≥1000c㎡
12. 光杯口平面面积 ≥300c㎡
★13. 有效红光辐照度 距离出光口15cm有效红光辐照度≥30 mW/c m2
★14. 光功率稳定度 光功率变化率≤±1%
15. 能量调节方式 五级焦耳剂量能量调节
16. 照射治疗模式 持续/脉冲照射治疗可选
17. 定时时间 可从1min～99min连续可调
18. 操作面板 ≥7英寸触摸屏、液晶显示
19. 输入功率 ≤450VA
20. 设备使用期限≥10年
三、空气肢体压力治疗仪（六腔）技术参数
1、治疗时间：1min--99min，可调节；
2、压力范围：40--200mmHg,可调节；
3、压力保持时间：1s--6s，可调节；
4、循环间隔时间：1s--20s，可调节；
5、电源电压：AC220v/50HZ 功率：75VA；
★6、显示方式：7寸彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作;
★7、治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式共8种标准治疗模式，可任意组合30种以上治疗模式；
8、连接套筒：可同时连接2个6腔叠加套筒，同时治疗2个肢体；
9、梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；
★10、零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；
11、充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；
12、具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；
13、报警功能：实时压力监测，漏气自动报警；
14、配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；
★15、独特的手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用；
16、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；
17、实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；
18、连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；
19、套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；
20、主机尺寸：长300mm宽300mm高160mm；
★21、通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证，CE认证；
四、撑开器器械
ZL856RG骨用牵开器
28×27，260×200，双叶，可转，胸骨
1.齿条长度260毫米，牵开臂长度200毫米，叶片宽度28毫米，深度27毫米，双叶，可转，胸骨（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐，表面应光滑，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
ZL804R骨用牵开器
75×65，300×210，大号，肋骨
1.齿条长度300毫米，牵开臂长度210毫米，叶片宽度75毫米，深度65毫米，大号，肋骨（工作长度或总长公差为：±3%）； ★2.与患者接触部分的金属材料采用7075铝合金制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐，表面应光滑，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
ZL772RG骨用牵开器
18×18，110×78，小儿，胸骨
1.齿条长度110毫米，牵开臂长度78毫米，叶片宽度18毫米，深度18毫米，小儿，胸骨（工作长度或总长公差为：±3%）； 2.与患者接触部分的金属材料采用20Cr13制造，应经热处理，硬度为40HRC-48HRC； 3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.8微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐，表面应光滑，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
ZL802R骨用牵开器
40×34，200×140，小号，肋骨
1.齿条长度200毫米，牵开臂长度140毫米，叶片宽度40毫米，深度34毫米，小号，肋骨（工作长度或总长公差为：±3%）； ★2.与患者接触部分的金属材料采用7075铝合金制造； 3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：不大于0.4微米； 4.耐腐蚀性能达到YY/T 0149中沸水试验法b级的规定； 5.外形应整齐，表面应光滑，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。

## 普外一科
霍邱县人民医院新院区第十三批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、光子治疗仪综合技术参数
1.产品注册登记表的适用范围 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用
2.光源材料 半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）
3.光源聚光设计 平板式X1
4.峰值波长 红光：640±10nm 蓝光：460±10nm
▲5. 具有至少4种以上距离下光功率密度
A. 光功率密度（光源表面测量） 红光：≥4000mW/c㎡ 蓝光：≥4000mW/c㎡
B. 特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件 下，单次照射15min后，） 水膜温升≤2℃，光功率密度≥40mW/cm2
C. .治疗距离下光功率密度 距芯片表面中心垂直15cm处，最高光功率密度≥40mW/cm2
D. 出光口最大光功率密度：≥100mW/cm2
▲6. 最大输出光功率（光杯口平面） ≥30W
▲7. 光源治疗 15min 后，光源外壳（不包括光 杯口平面和散热栅及周围）温度应不高于 40℃。
▲8. 具有脉率生物信息反馈功能（选配）
▲9. 具有自定义治疗方案功能
10. 治疗仪最大治疗深度≥10cm
11. 最大有效治疗面积 ≥1000c㎡
12. 光杯口平面面积 ≥300c㎡
▲13. 有效红光辐照度 距离出光口15cm有效红光辐照度≥30 mW/c m2
▲14. 光功率稳定度 光功率变化率≤±1%
15. 能量调节方式 五级焦耳剂量能量调节
16. 照射治疗模式 持续/脉冲照射治疗可选
17. 定时时间 可从1min～99min连续可调
18. 操作面板 ≥7寸触摸屏、液晶显示
19. 输入功率 ≤450VA
▲20. 设备使用期限≥10年;(提供说明书证明)
二、空气波压力治疗系统综合技术参数
★1.设备工作压力值范围0-280mmHg
★2.操作及配置：≥7寸彩色高清全触摸屏操作，配备线控开关可紧急停止，避免对病人意外伤害
3.设备开始治疗后应具有自动锁屏功能，防止治疗过程中非专业人士误操作，同时可设置锁屏开启或关闭，开启后，自动息屏时间范围1-60min
4.主界面可实时显示治疗进度、实时动画显示治疗部位和压力，实时显示血液回盈检测标志以及实时观测回盈时长的变化
▲5.可配置气囊种类≥20种，种类包含但不限于腿部十二腔气囊、腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、背部四腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右足气囊，左/右手部康复气囊（中风患者手部康复治疗），可选重复使用和单人次使用供临床选择。
6. 气囊种类自动识别支持：气囊插入后设备实时快速的识别气囊腔数种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗
7.治疗方案：≥30种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案
▲8.保压时间0-15s可调
▲9.间隔时间0s-99s可调
10.设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节
11.设备充气速度1-7级可调
▲12.治疗时间1min-99h可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示
▲13.设备应具备单腔零压跳过功能，每腔压力值可任意调节，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg
▲14.噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB
15. 设备评分等级查看，支持无线扩展功能，并且设备具有患者VTE等级风险查看界面，连接工作站后，可在设备显示屏上查看当前治疗患者VTE风险等级
16.主机使用年限：≥10年
17.主机重量：净重≤4.1Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动。
18.支持蓝牙连接以及在线升级功能
★19.支持双核稳压功能，不同腔道能保持不同压力
▲20.支持屏幕可180°旋转
21.支持KPa和mmHg单位可切换显示
22.产品荣誉：入选中国医学装备协会评定的优秀国产医疗设备产品目录。
三、 多频排痰治疗仪综合技术参数
1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：300VA；
2、输出方式：双路输出，适用于成人、儿童；
3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，按键式操作；
※4、 软轴轴心:
a) 、长度：1800mm;
b）、成人传动轴直径：6mm, 儿童传动轴直径：3.8mm;
c) 、钢质可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换；
d) 、成人动力头外径尺寸：65mm,儿童动力头外径尺寸：50mm；
※5、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；
※6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；
7、振幅：叩击头振幅不大于7mm;
8、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；
9、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；
10、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器，
11、工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；
12、定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；
自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min；
13、频率范围：手动模式成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz；
儿童10Hz～30Hz（600转/分～1800转/分）可调，步进值1Hz；
自动模式P1、P2、P3、P4;
14、自动模式（四种）：
P1模式10Hz(10s)-15Hz(60s)-20Hz(120s)-15Hz(60s)-10Hz(10s)，适合体质较弱或需重点护理病人；
P2模式10Hz(20s)-20Hz(60s)-25Hz(120s)-20Hz(60s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；
P3模式10Hz(20s)-20Hz(30s)-25Hz(180s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；
P4模式10Hz(20s)-20Hz(30s)--25Hz(40s)--30Hz(60s)--25Hz(40s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质强壮病人；
15、成人、儿童型叩击头（共10个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成；
① 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm*1；
② 圆形橡胶叩击头：直径ф130mm*1；
③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm*2；
④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm*2；
⑤ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm*2；
⑥ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф58mm*1；
⑦ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф48mm*1；
16、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；
17、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；
※18、通过医疗机构EMC检测；
19、外形尺寸：豪华型一体机不可拆分（长*宽*高）533mm×482mm×1020mm，主机重量：≤40Kg；
四、全高清电子胃肠镜系统招标参数
一.图像处理器
1.1具有高清视频信号：（DVI）输出视频分辨率≥1920×1080；
1.2具有SDI、DVI、S-VIDEO等信号输出方式；
1.3具有红色调、蓝色调及饱和度调节功能；
1.4具有自动增益功能；
1.5具有测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光；
1.6具有色彩增强功能：1~3档可选，每档具有≥15级调节；
1.7具有轮廓强调功能：1~3档可选，每档具有≥14级调节；
1.8具有纹理结构增强：1~3档可选，每档具有≥14级调节；
1.9具有对比度调节功能：1~3档可选；
1.10具有白平衡自动修正功能；
1.11具有红蓝伪彩图显示功能；
1.12具有电子放大功能：≥2倍放大，1-3档可选；
1.13具有内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放；
▲1.14具有内置工作站，具有≥1T存储容量；可脱离外置工作站进行病例管理，可查看、编辑、保存、预览、打印病例报告及病例报告检索。
1.15可通过USB接口一键导出当前检查数据；
1.16支持DICOM标准协议，通过网络可传输病历数据；
1.17具有图像冻结功能，可通过镜体按钮、键盘、脚踏开关控制冻结功能；
1.18具有画中画功能；
1.19镜种兼容性：可兼容胃镜、肠镜；
1.20具有内镜自动识别功能。
1.21 触摸屏面板，非机械按键面板。
二.冷光源
2.1光源≥4路LED光源；
▲2.2支持白光和≥3种特殊光染色模式；
2.3光源主灯平均连续使用寿命：LED光源≥20000小时；
2.4色温：5000K-7000K；
▲2.5调光模式具有手动和自动调光模式，调光级别：具有≥21级调节；
2.6气泵流量可调，可设为关闭+高、中、低三档；
2.7透光功能支持，可用于对镜体头端部的定位。
2.8 触摸屏面板，非机械按键面板。
三.高清电子检查型胃镜
▲3.1视场角≥145°；
3.2景深3～100mm；
3.3头端部外径≤9.2mm；
3.4插入外部主软管外径≤9.4mm；
3.5最小器械孔道内径≥2.8mm；
3.6弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°；
3.7工作长度：≥1050mm；
3.8镜体全长≥1350mm；
3.9具备有辅助送水功能（具有独立的副送水通道）；
▲3.10镜体操作部具有≥5个可自定义功能的远程控制按钮，可按医生喜好进行冻结、放大、染色等功能设定；
3.11导光部使用一键式插拔设计，支持热插拔，无需使用防水帽，可直接洗消。
五.高清电子检查型结肠镜
▲5.1视场角≥140°；
5.2景深范围3～100mm；
5.3头端部外径≤12mm；
5.4插入管主软管外径≤12.5mm；
5.5最小器械孔道内径≥3.8mm；
5.6弯曲角度上≥180°,下≥180°,左≥160°,右≥160°；
5.7工作长度≥1350mm；
5.8镜体全长≥1655mm；
5.9具备有辅助送水功能（具有独立的副送水通道）；
▲5.10镜体操作部具有≥4个可自定义功能的远程控制按钮，可按医生喜好进行冻结、放大、染色等功能设定；
5.11导光部使用一键式插拔设计，支持热插拔，无需使用防水帽，可直接洗消。
六.专业医用监视器
6.1监视器为彩色医疗图像监视器，符合标准医疗监视器性能指标，具有16:9比例高亮度、高清液晶显示支持；
6.2屏幕尺寸≥27英寸；
6.3分辨率≥1920×1080；
6.4视角水平≥178°，垂直≥178°；
6.5信号输入DVI/SDI/S-Video。
七.内镜专用台车
7.1专业设计的内镜专用台车，整体台车具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；
7.2带键盘托盘；
7.3层板高度可调；
7.4可支撑≥2个导光部插头；
7.5至少两种方式悬挂镜体，可同时悬挂至少两条内镜。

## 神经外科
霍邱县人民医院新院区第十三批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、振动排痰仪技术参数
1、产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心、电动线控器
2、▲≥7英寸液晶触摸屏，同时具有触摸和飞梭旋钮调节两种操作方式
3、▲压力调节范围≥1-37mmHg
4、▲频率调节范围≥1-20Hz，步进1Hz，同时应符合专标《YY/T 1685-2020气动脉冲振荡排痰设备》气动频率设置上限:成人型应不超过25Hz，以保障患者安全和提高治疗效果
5、▲治疗时间设定范围：1-60min可调，步进1min，同时应符合专标《YY/T 1685-2020气动脉冲振荡排痰设备》最大范围应不超过60min，以保障患者安全和提高治疗效果
6、噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)
7、≥20种治疗模式，包括常规模式、梯度模式、循环模式、自定义模式
▲8、具有断电保护功能：设备断电后自动存储上次设定参数
9、具有欠压提示、压力/频率参数设置异常提醒
▲10、咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：10-300s
▲11、可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性（需提供检验报告或技术要求）
12、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥1万条历史治疗信息
▲13、支持WIFI和蓝牙无线扩展功能
14、支持选配血氧模块（默认不配血氧模块）
15、可通过电动线控手柄暂停/恢复振动排痰治疗
16、、双空气导管，内置金属丝支撑，提高使用寿命
17、多种规格气囊背心可选，规格型号≥18种，具有重复性使用和单人使用的气囊背心
18、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装
▲19、本产品通过NMPA、CE认证，入选优秀国产医疗设备产品目录，需提供相关证书
20、产品使用年限10年
二、颅脑降温抢救综合治疗仪技术参数
一、产品技术要求
1、具有复温和降温双重功能，既可升温也可降温。
2、制冷方式：压缩机制冷；制热方式：碳化硅制热。
3、采用测温芯片和防溢水的快速拔插自锁接头，方便，快捷，防漏。
4、采用7英寸大屏幕液晶显示，反馈式按键设计（防止误操作）、全中文提示,界面清晰直观（屏幕显示：毯面温度、运行状态、报警信息等），操作简单一键开机即可正常工作。
5、采用优质低噪音磁力水泵和风扇，保证主机能长期连续工作。
6、本机具有缺水、超温、故障报警、传感器脱落等提示功能。
▲7、水毯采用优质的TPU材料耐臭氧，耐低温，耐酸碱腐蚀,可任意折叠，弯曲，消毒，易拆洗。
▲8、输出管路接口为8通道设计：可单毯、单帽、双毯双毯同时使用，提高工作效率。
9、本机采用体温和毯温双重自动控制系统，可分别控制主机降温工作或手动控制工作。
10、体温探头具有腋温和肛温检测功能。
二、技术指标要求
1、降温时,毯面最低温度≥1℃,毯温控制温度1℃~25℃范围内连续可调。
毯温1-40℃任意值可调，步进0.5℃，控温精准、方便急救。
2、升温时,毯面设定温度在32.0℃～40.0℃范围内连续可调，20℃至设定温度时间≤10min，
具有超温保护功能。
3、毯接触表面温度的平均值不超过设定值的±1℃，且不超过41℃。
4、体温传感器温度设定范围:制冷30.0℃～40.0℃, 制热30.0℃～37.0℃。
5在控制范围内，温度指示与接触表面温度误差不超过±0.7℃。
6、具有自动启动及断电保护断电前的工作状态（设定的参数）功能。
▲7、降温速率：加载平均7.2℃/h, 升温速率：加载平均4.98℃/h。
8、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，噪声55.8dB。
9、整机功率<700VA。
10、工作方式：连续。
三、空气压力波治疗仪综合参数
1.设备工作压力值范围0-280mmHg
▲2.操作及配置：≥7英寸彩色液晶全触摸屏操作，配备线控开关可紧急停止，避免对病人意外伤害（需提供说明书或检验报告证明）
3.设备开始治疗后应具有自动锁屏功能，防止治疗过程中非专业人士误操作，同时可设置锁屏开启或关闭，开启后，自动息屏时间范围1-60min。
4.主界面可显示实时治疗进度、实时治疗压力、血液回盈检测标志以及实时观测回盈时长的变化
▲5.可选配气囊种类≥20种，含腿部十二腔气囊、腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、背部四腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右足气囊，可选重复使用和单人次使用供临床选择。（提供注册备案凭证证明）
▲6.气囊种类自动识别支持：气囊插入后设备实时快速的识别气囊腔数种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗（需提供说明书或检验报告证明）
▲7.治疗方案：≥30种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案（需提供说明书或检验报告证明）
8.保压时间0-15s可调
▲9.间隔时间0s-99s可调（需提供说明书或检验报告证明）
10.设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节
11.设备充气速度1-7级可调
▲12.治疗时间1min-99h可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示（需提供说明书或检验报告证明）
13.设备应具备单腔零压跳过功能，可每腔任意压力值调节压力，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg
▲14.噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB（需提供说明书或检验报告证明）
15.设备评分等级查看，支持无线扩展功能，并且设备具有患者VTE等级风险查看界面，连接工作站后，可查看当前治疗患者VTE风险等级（需提供说明书或检验报告证明）
16.工作站资质：选配物理设备工作站，工作站具备单独的医疗器械注册证
17.主机使用年限：≥10年
18.主机重量：净重4.34Kg±0.25Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动。
19.仪器具有超压、欠压、电量低、电量极低提示、压强传感器异常及通讯异常提示，提示发生时，界面有提示，并且伴随声音提示
20.支持蓝牙连接以及在线升级功能
21.支持双核稳压功能，不同腔道能保持不同压力
▲22.支持屏幕可180°旋转
四、光子治疗仪（红蓝光）技术参数
1.产品注册登记表的适用范围 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用
2.光源材料 半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）
3.光源聚光设计 平板式X1
4.峰值波长 红光：640±10nm 蓝光：460±10nm
▲5. 具有至少4种以上距离下光功率密度
A. 光功率密度（光源表面测量） 红光：≥4000mW/c㎡ 蓝光：≥4000mW/c㎡
B. 特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件 下，单次照射15min后，） 水膜温升≤2℃，光功率密度≥40mW/cm2
C. .治疗距离下光功率密度 距芯片表面中心垂直15cm处，最高光功率密度≥40mW/cm2
D. 出光口最大光功率密度：≥100mW/cm2
▲6. 最大输出光功率（光杯口平面） ≥30W
▲7. 光源治疗 15min 后，光源外壳（不包括光 杯口平面和散热栅及周围）温度应不高于 40℃。
▲8. 具有脉率生物信息反馈功能（选配）
▲9. 具有自定义治疗方案功能
10. 治疗仪最大治疗深度≥10cm
11. 最大有效治疗面积 ≥1000c㎡
12. 光杯口平面面积 ≥300c㎡
▲13. 有效红光辐照度 距离出光口15cm有效红光辐照度≥30 mW/c m2
▲14. 光功率稳定度 光功率变化率≤±1%
15.能量调节方式 五级焦耳剂量能量调节
16.照射治疗模式 持续/脉冲照射治疗可选
17.定时时间 可从1min～99min连续可调
18.操作面板 ≥7英寸触摸屏、液晶显示
19.输入功率 ≤450VA
20.设备使用期限≥10年
五、神经外科开颅动力系统
一、 动力主机
1 、TFT液晶触摸屏≥7英寸；
2、★具有冲水冷却系统功能；
3、主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；
4、具有故障自诊断保护技术和手柄连接自动识别功能
5、可选配小体骨钻、骨锯及刨削功能。
二、脚踏开关
1、 脚踏类型：防水型，防滑、防侧翻、无级变速
2、★带冲洗和功能开关，可进行功能切换及注水控制
三、电机
1、开颅电机输出功率，峰值输出功率≥150W, 最高转速≥40000转/分钟；
2 、马达峰值输出功率≥100W, 最高转速≥40000 转/分钟；
3、自动风冷技术。
4、快速拔插安装接口，可高温高压消毒。
四 、开颅钻：
1、★开颅钻手柄：不锈钢或合金材料制作，开颅手柄带手把，可高温高压消毒；
2、开颅钻手柄转速：0-1500转/分钟；
3、开颅钻头：机械式钻穿自停功能，重复使用型和一次性无菌型可选。
五、开颅铣：
1、铣刀手柄：不锈钢或合金材料制作，可高温高压消毒；
2、铣刀手柄安全功能：脑膜保护鞘设计，可配置旋转护靴或固定护靴，旋转护靴可360° 自由旋转；
3、铣刀：螺旋密封功能设计，无菌包装设计，打开即用。
六、高速磨钻
1、磨钻手柄：最高转速≥80000r/min,ISO-E 类型标准接口，可高温高压消毒；
2、★配125mm磨钻手柄和155mm变向磨钻手柄：磨钻头角度可变向0-36°,磨钻头方向可360° 变 向 ；
3、磨头类型：多规格可选，无菌包装设计，打开即用。
六、经颅磁脑反射电疗仪
1、产品配置：包括经颅磁脑反射电疗仪（经颅磁脑反射（2组）+脑电反射（2组）+肌电反射（2组8线））
2、治疗模式：处方模式（36个处方）和自定义模式。
3、国家认可的产品注册证有体现“脑反射”字样。
4、产品外观：本设备立式推车式,机壳外形大气，屏幕为7寸*2触摸屏真彩显示，操作界面美观、直观、易用。
5、经颅磁脑反射输出部分基本参数：
（1）治疗体磁感应强度： 低档：6mT±3mT；强档：14mT±4mT；
（2）治疗体磁场频率： 50Hz±1Hz
（3) 治疗体数量及特点：每个经颅磁脑反射治疗帽有6个治疗体，头围部分5个治疗体可以横向移动， 也可根据患者头围大小调节经颅磁脑反射治疗帽子的弹力带。
▲（4）治疗体经颅磁输出强度和频率有专用工具进行检测，治疗体工作状态时有微热感觉。
▲（5）设备具有开路闭锁功能，使应用更安全。
（6）时间选择：治疗仪具有定时功能，可在1min~99min范围内设定所需时间。
（7）经颅磁脑反射治疗帽的各导线连接部位能承受20N拉力。
（8）微震按摩功能：a)震动幅度：分4档可调(1-4)
b)震动频率：分5档可调(1-5)
6、电疗输出部分基本参数：
★脑电反射性能（模式一：缺血性脑血管疾病、模式二：精神系统相关疾病、模式三：儿童发育相关疾病、模式四：颅脑损伤相关疾病）；
（1）脑电反射治疗电极最大输出电压峰峰值为40Vp-p ±20%
（2）肌电反射工作频率8kHz±30%；
（3）肌电反射电极最大输出电流强度：60mA±30%；
（4）恒流输出特性，输出负载变化±50%时，输出电流变化不大于5%；
（5）输出电路最大电压峰峰值50V±20%；
（6）四种输出模式可供选择；
（7）电极数量：每路电疗输出最多可同时连接6对电极（2对脑电反射电极（小脑顶核低频电刺激）、4对肌电反射电极（肢体中频电刺激））；
（8）连续工作时间：不少于4小时；
（9）时间选择：电疗仪具有定时功能，可在1min~99min范围内设定所需时间
7、电疗仪主机： 重 量：≤50KG ；外形尺寸：46*54*106cm。
8、具有电子信息产品监督检验院出具的产品检验报告。
9、具有中华人民共和国版权局出具的计算机软件著作权证书。
10、生产企业拥有合法生产经营资质并通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证。

## 南区神经外科
霍邱县人民医院新院区第十三批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、神经外科手术动力装置技术参数
1、主机部分:
1.1、综合型主机，液晶触摸菜单操作界面，工作参数可实时显示；
1.2、≥80000r/min高效切削，具备恒速控制技术；
★1.3、≥2电机接口；
1.4、主机面板可进行功能、转向的切换以及速度设定的控制；
1.5、故障自诊断和保护技术，电机连接自动识别功能；
1.6、标配冷却系统功能；
1.7、多功能拓展“钻、铣、磨、锯、刨”，满足不同科室术式需求。
2、脚踏：
★2.1、多功能脚踏，无级调速，可进行功能（转向）切换及注水控制；
2.2、IPX8防水等级防水型，防滑、防侧翻；
2.3、电缆线长度：≥3m。
3、开颅电机：
3.1、ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；
3.2、峰值输出功率≥150W，持续扭矩 ≥2.9 N.cm。
4、磨钻电机：
4.1、ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；
4.2、磨钻专用电机峰值输出功率≥100W，持续扭矩：≥1.1 N.cm。
5、颅骨钻手柄：
5.1、轻质合金材料制造，可高温高压消毒;
★5.2、带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强;
5.3最高转速0-1500r/min，持续输出扭矩：≥76.3N·cm。
6、颅骨钻头：
6.1、机械式钻穿即停功能，确保操作安全，可选无菌包装设计，打开即用；
6.2、钻头直径4mm-12mm多规格可选。
7、颅骨铣手柄：
7. 1、快速铣刀安装接口，可高温高压消毒；
★7.2、脑膜保护鞘设计，有效防止高速铣刀对硬脑膜或脑组织的损伤，配置可旋转护靴或固定护靴，旋转护靴可 360°自由旋转；
7.3、最高输出转速≥40000r/min。
8、颅骨铣刀：
8.1、无菌包装设计，打开即用；
★8.2、直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷。
9、高速磨钻手柄：
9.1、 ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；
★9.2、高速磨钻手柄直柄和弯柄可选，最高转速≥80000r/min，可正反转，工作长度70mm-195mm多种可选。
10、磨钻头：
10.1、无菌包装设计，打开即用；
10.2、具有球形、斜刃橡子形、直刃橡子形、火柴头形磨钻头可选。
11、清洁套件：
11.1、配专业清洁剂和润滑剂，保证维护保养效果。
二、手术器械一批
脑膜镊子
头皮拉钩
头皮夹钳
神经剥离器
脑压板
神经外科手术钻（弓形钻）
骨膜剥离器
乳突撑开器
显微脑膜镊
显微脑膜剪刀
取瘤镊