## 胆道碎石机
霍邱县人民医院胆道碎石机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、工作原理：采用最新的空化微爆破原理碎石，配合胆道镜、十二指肠镜用于肝内胆管结石、胆总管巨大嵌顿结石及术后残余结石的碎石取石。
★2、能量输出最大值≤0.5J。（提供产品使用说明书证明）
3、具备自动提示功能:使用过程中，若电极未安装接触好，系统可识别并报警。
4、具备能量累计指示功能：实时显示仪器连续放电治疗对患者患处的能量累积 效应，提示操作者及时关注安全性。
★5、放电电极：采用并行双极微电极（提供产品使用说明书证明）
6、具备电极寿命显示功能：显示电极当前的使用寿命
★7、放电速度快是碎石效率的重要性能指标，放电时间≤2μs。（提供国家药监局检验报告证明）
8、最高放电脉冲重复频率：＞30次／秒
★9.具备单次脉冲模式、双次脉冲模式、四次脉冲模式、OOD变频变幅复式脉冲模式。（提供产品使用说明书证明）
★10、放电次数：LCD数字显示，放电次数范围为0-99
11、显示屏可显示，操作帮助、输出能量、电极寿命、碎石模式、治疗计数、故障信息。
★12、能量输出：0.10J-0.40J可调（提供国家药监局检验报告证明或产品使用说明书证明）
13、有故障显示报警功能
14、光耦隔离，输出隔离，能量限制等保护功能。
★15、输入功率≤150W（提供国家药监局检验报告证明或产品使用说明书证明）
16、电极具生物相容性：电极线材质符合GB/T 16886.1-2011 医疗器械生物学评价的要求。通过细胞毒性实验，迟发型超敏反应实验，皮内反应实验。
17、采用32位微控制器的图形处理方案，画面更加清晰流畅。高性能单片机逻辑控制，精确控制各个脉冲。
★18、具备彩色液晶大屏幕，显示屏≥7寸（提供产品使用说明书证明）。
19、具备可升级ERCP碎石模块电极端口
20、配置电极2根

## 多频排痰治疗仪
霍邱县人民医院多频排痰治疗仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：≥300VA；
2、输出方式：双路输出，适用于成人、儿童；
3、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，按键式操作；
★4、 软轴轴心: a) 、长度：1800mm; b）、成人传动轴直径：6mm, 儿童传动轴直径：3.8mm; c) 、钢质可插拔软轴（专利证号：ZL2018 2 1084582.6），便于清洁、消毒与更换； d) 、成人动力头外径尺寸：65mm,儿童动力头外径尺寸：50mm；
★5、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；
★6、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；
7、振幅：叩击头振幅不大于7mm;
8、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；
9、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；
10、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器，
11、工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；
12、定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min；
13、频率范围：手动模式成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz； 儿童10Hz～30Hz（600转/分～1800转/分）可调，步进值1Hz；自动模式P1、P2、P3、P4;
14、自动模式（四种）： P1模式10Hz(10s)-15Hz(60s)-20Hz(120s)-15Hz(60s)-10Hz(10s)，适合体质较弱或需重点护理病人； P2模式10Hz(20s)-20Hz(60s)-25Hz(120s)-20Hz(60s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人； P3模式10Hz(20s)-20Hz(30s)-25Hz(180s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人； P4模式10Hz(20s)-20Hz(30s)--25Hz(40s)--30Hz(60s)--25Hz(40s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质强壮病人；
15、成人、儿童型叩击头（共10个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成； ① 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm*1； ② 圆形橡胶叩击头：直径ф130mm*1； ③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm*2； ④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm*2； ⑤ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm*2； ⑥ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф58mm*1； ⑦ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф48mm*1；
16、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；
17、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；
★18、通过医疗机构EMC检测；

## 红蓝光治疗仪
霍邱县人民医院红蓝光治疗仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.产品注册登记表的适用范围 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用
2.光源材料 半导体固态冷光源（点阵芯片集成式）
3.光源聚光设计 平板式X1
4.峰值波长 红光：640±10nm 蓝光：460±10nm
▲5. 具有至少4种以上距离下光功率密度
A. 光功率密度（光源表面测量） 红光：≥4000mW/c㎡ 蓝光：≥4000mW/c㎡
B. 特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件 下，单次照射15min后，） 水膜温升≤2℃，光功率密度≥40mW/cm2
C. .治疗距离下光功率密度 距芯片表面中心垂直15cm处，最高光功率密度≥40mW/cm2
D. 出光口最大光功率密度：≥100mW/cm2
▲6. 最大输出光功率（光杯口平面） ≥30W
▲7. 光源治疗 15min 后，光源外壳（不包括光 杯口平面和散热栅及周围）温度应不高于 40℃。
▲8. 具有脉率生物信息反馈功能（选配）
▲9. 具有自定义治疗方案功能
10. 治疗仪最大治疗深度≥10cm
11. 最大有效治疗面积 ≥1000c㎡
12. 光杯口平面面积 ≥300c㎡
▲13. 有效红光辐照度 距离出光口15cm有效红光辐照度≥30 mW/c m2
▲14. 光功率稳定度 光功率变化率≤±1%
15. 能量调节方式 五级焦耳剂量能量调节
16. 照射治疗模式 持续/脉冲照射治疗可选
17. 定时时间 可从1min～99min连续可调
18. 操作面板 ≥7寸触摸屏、液晶显示
19. 输入功率 ≤450VA
▲20. 设备使用期限≥10年;(提供说明书证明)

## 彩超
霍邱县人民医院彩超技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它
二、主要技术规格及系统概述：
1.主机系统性能
1.1≥21”高分辨率彩色液晶显示器， ≥13”彩色液晶彩色触摸屏, 触摸屏可独立调整角度，触摸屏界面可调整菜单顺序或隐藏
1.2主机内置5个大小一致探头接口，4个全激活互通互用；
1.3主机净重≤77 kg
1.4★数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit
1.5具备二维灰阶和谐波成像单元
1.6具备M型、彩色M型成像单元
1.7彩色和频谱多普勒成像单元
1.8可支持实时宽景成像（支持二维灰阶，具备速度提示、图像旋转功能，并支持彩色多普勒、能量多普勒实时宽景）
1.9可支持弹性成像和造影成像
1.10空间复合成像，梯形成像模式下可用
1.11具备二维角度独立偏转成像，具备斑点噪音抑制≥5档可调，扩展成像≥2档可调
1.12二维/彩色双实时对比成像
1.13一键优化，支持独立按键操作
1.14局部放大：≥10倍，18级以上档位调节
1.15★穿刺引导功能：支持单线和双线区间引导两种方式，可调节位置及角度;支持碎石引导线，具备穿刺针增强技术
2.测量/分析和报告
2.1 常规测量软件包
2.1.1基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量
2.1.2剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调
2.1.3定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度
2.1.4频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数
2.2 专科测量软件包，自动生成报告，包括：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科等测量软件包
2.2.1血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示
3.电影回放及原始数据处理
3.1 ★内置硬盘≥2T，支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放，回放时间≥600秒
3.2 支持不同探头4幅图像同屏动态回放，回放速度可调
3.3 原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，如增益、伪彩、灰阶曲线、斑点噪声抑制等各种参数的调节
4.存储及数据管理
4.1 内置超声工作站
4.2 同屏一体化智能剪切板：可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时调阅、传输、删除图像
4.3 多种图像格式传输：支持JPG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出
5.连通性要求
5.1 主机内置USB接口≥6个
5.2 具有无线数据传输功能，实现将临床图像从超声设备传输到移动智能终端
5.3 主机内置HDMI接口，无需任何转接设备
6.系统技术参数及要求
6.1二维灰阶成像单元
6.1.1焦点个数：≥10个
6.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示。（提供证明图片）
6.1.3TGC: ≥8段，LGC: ≥2段
6.1.4动态范围: ≥270dB，可视可调（提供图片证明）
6.1.5增益调节≥200
6.1.6最大显示深度≥40.0cm
6.1.7伪彩图谱: ≥12种
6.2彩色多普勒成像单元
6.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
6.2.2增益调节≥200
6.2.3★智能血流追踪技术，单键操作，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时自动偏转，支持高分辨率血流成像，立体血流成像，微细血流成像
6.2.4
6.3频谱多普勒成像单元
6.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
6.3.2PW实时自动跟踪测速，随着取样门位置改变，PW速度可进行自动跟踪测量
6.3.3彩色滤波器具有自动和手动技术：调节脉冲重复频率时，壁滤波器自动进行相应优化调节
6.3.4取样容积：1-20mm
6.3.5零位移动：≥8 级
7.造影成像单元
7.1 可与斑点噪声抑制技术结合使用
7.2 微血管造影成像技术，灌注时间成像技术
7.3 ★造影连续采集时间最长可达到10分钟
8.探头规格
8.1 ★ 支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、腹部容积、腔内容积、双平面、指夹式探头及腹腔镜探头等
8.2 探头频率：宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频≥4段
8.3 ★ 单晶体凸阵探头:频率范围1-8 MHz，支持术中造影
8.4 ★ 腹腔镜术中超声探头，支持术中造影，具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野，腹腔镜探头可支持线阵，频率范围4.0-13.0MHz 。(提供图片证明)
8.5★ 探头支持探头温度控制技术，温度值实时显示在显示屏上（非腔内探头，提供图片证明）
9.配置清单： 名称 数量 单位 备注 主机 1 台 凸阵探头 1 个 腹腔镜术中探头 1 个

## 空气肢体压力治疗仪
霍邱县人民医院空气肢体压力治疗仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
★1.设备工作压力值范围0-280mmHg
★2.操作及配置：≥7寸彩色高清全触摸屏操作，配备线控开关可紧急停止，避免对病人意外伤害
3.设备开始治疗后应具有自动锁屏功能，防止治疗过程中非专业人士误操作，同时可设置锁屏开启或关闭，开启后，自动息屏时间范围1-60min
4.主界面可实时显示治疗进度、实时动画显示治疗部位和压力，实时显示血液回盈检测标志以及实时观测回盈时长的变化
★5.可配置气囊种类≥20种，种类包含但不限于腿部十二腔气囊、腿部八腔气囊、腿部六腔气囊、腿部四腔气囊、臂部四腔气囊、腿部三腔气囊、臂部三腔气囊、背部四腔气囊、小腿三腔气囊、左/右手气囊、左/右足气囊，左/右手部康复气囊（中风患者手部康复治疗），可选重复使用和单人次使用供临床选择。
6. 气囊种类自动识别支持：气囊插入后设备实时快速的识别气囊腔数种类，并快速定位治疗类型，实现一键治疗
7.治疗方案：≥30种，含专业循环压强治疗方案和防栓梯度压力（DVT治疗）方案
★8.保压时间0-15s可调
★9.间隔时间0s-99s可调
10.设备应具有血液回盈侦测功能，支持全自动调节和手动调节
11.设备充气速度1-7级可调
★12.治疗时间1min-99h可调，支持不间断治疗，治疗时间支持多种单位显示
★13.设备应具备单腔零压跳过功能，每腔压力值可任意调节，且每腔之间压力差值可任意调节，调节步进≤2mmHg
★14.噪声抑制：具备超静音噪声抑制技术，噪音≤50dB
15. 设备评分等级查看，支持无线扩展功能，并且设备具有患者VTE等级风险查看界面，连接工作站后，可在设备显示屏上查看当前治疗患者VTE风险等级
16.主机使用年限：≥10年
17.主机重量：净重≤4.1Kg，小巧轻便，方便临床在病房移动。
18.支持蓝牙连接以及在线升级功能
★19.支持双核稳压功能，不同腔道能保持不同压力
★20.支持屏幕可180°旋转
21.支持KPa和mmHg单位可切换显示

## 微波治疗仪
霍邱县人民医院微波治疗仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、使用环境要求：
工作环境：5℃～40℃；
相对湿度：≤80%；
大气压力：860hPa～1060hPa；
电源要求：AC 220V±22V 50Hz±1Hz；
2、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动；
3、输出路数：双通道独立输出；
4、工作频率为：2450±50MHz；
5、标配圆型、方型和马鞍型三种微波辐射器，可选配小圆型、面部微波辐射器；
6、配备的微波辐射器最大加热面积≥164cm2±10%：
7、额定输出功率：输出功率0～50W连续可调，级差1W，输出功率允差±20%；
8、在辐射器正前方1m以及后方0.25m处辐射功率密度不超过10mW/cm2；
9、在设备外壳，距外表面5cm的任何处，电缆或波导，及电缆/波导连接器的微波辐射泄漏不超过10mW/cm2；
10、理疗辐射器驻波比：S≤3；
11、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%；
12、设备在任何时间、任何自动控制方式或定时器状态下手动停止微波输出；
13、输出指示：能量输出时发出一个有声信号，在距离前方1m处，声级至少为30dBA；
14、定时时间：0～30min连续可调，级差1min，定时允差±1min；
15、连续工作时间≥4小时；
16、包含嵌入式软件，《计算机软件著作权登记证书》