## 呼吸机
霍邱县人民医院呼吸机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 基本要求：
1.1. ★内置涡轮机型，涡轮最高持续恒定峰流速≥240L/min，有无中央气源情况下都可以使用
1.2. 可提供一次性同一品牌的呼出阀和流量传感器方案，符合感控要求
1.3. ★外置式非压差式流量传感器，无需工具，徒手可拆卸，方便消毒，符合感控要求
1.4. 呼出阀与流量传感器独立分开设计（非一体式），呼出阀和流量传感器损坏了可独立更换，
1.5. 呼吸机的使用年限≥9年
1.6. 具有紧急阀门，如果氧气供应失败，自动切换，无供气供氧时，病人可获得经过滤的外周空气，进行自主呼吸
1.7. ★设备主机和屏幕一体内嵌式，非分体屏幕，方便清洁及转运使用。
1.8. 具有泄露量百分比查看，用于指导面罩佩戴松紧度调整。
1.9. ★呼吸机涡轮，厂家提供至少8年质保，提供设备生产厂家的质保声明并加盖厂家公章
1.10. ★机器除触摸屏外可以进行呼吸机使用外保留了部分功能实体按键方便快捷使用（提供照片说明）
2. 呼吸模式和功能要求：
2.1. VC-CMV 容量模式 间歇正压通气，
2.2. VC-AC 容量模式 同步间歇正压通气，
2.3. VC-SIMV 容量模式 同步间歇指令通气，
2.4. VC-SIMV PS(SIMV ASB) 容量模式 同步间歇指令通气+压力支持，
2.5. SPN-CPAP 持续气道正压，
2.6. SPN-CPAP PS(CPAP ASB) 持续气道正压+压力支持，
2.7. 双水平正压通气，
2.8. 内置一体化气动雾化，雾化时流量传感器医生可徒手拆卸下来，降低雾化对流量传感器的损坏
2.9. ★可选配无创功能, 无创功能可以在容控模式，压控模式和自主通气模式下都可以使用（NIV-VC-CMV,NIV-VC-AC,NIV-VC-SIMV,NIV-SPN-CPAP等）
2.10. 同屏显示4道波形：压力、流量、容量与时间的波形，以及隆凸压变化波形
3. 参数设置要求：
3.1. 潮气量：50-2000ml
3.2. 呼吸频率：2-80次/min
3.3. 吸气时间：0.2-10s
3.4. ★最大且持续流速≥240L/min
3.5. 吸气压力：1-99 cmH2O
3.5.1. 设置精度：当设置值为1 cmH2O 时，精确度为±1 cmH2O ；
3.5.2. 设置精度：当2 ≤设置值≤ 99 cmH2O 时，精确度为 ±2 cmH2O）
3.6. 呼气末正压/PEEP：0-50 cmH2O
3.7. 叹息压力∆intPEEP：0-20 cmH2O
3.8. 吸气终止灵敏度：5－75％PIF（吸气峰流速）
3.9. 窒息通气报警：15-60s
3.10. ★ 吸呼比：150：1-1：15
3.11. 流速： 5-200mbar/s
3.12. 吸气峰流速纯氧：180L/min
3.13. ★吸气保持（手动呼吸）≤15s，测量平台压
3.14. 具备同步自动泄露补偿功能，有创通气下最高补偿10L/min，无创通气容控模式下最高补偿25L/min，无创通气压控模式至少240L/min
3.15. 具备待机预设功能，可在待机界面设置初始默认值
4. 监测功能和报警功能要求：
4.1.屏幕≥12英寸彩色触摸屏幕，中文菜单，可显示压力-时间曲线，流速-时间曲线，容量-时间曲线，
4.2. 输出氧气浓度、吸气峰压、平台压力、平均气道压、吸入分钟通气量、呼出每分钟通气量、自主呼出每分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率、肺顺应性、气道阻力、RSB-浅快呼吸指数（0 to 9999L/min）
4.3.报警功能要求：分级报警，提示报警信息，报警事件记录，气道压力高、低报警，呼出潮气量过高过低报警，呼吸频率过高报警，分钟通气量高、低报警，窒息报警，吸气氧浓度（高/低）报警，管道脱落、泄露报警，机械故障报警。
★4.4.热丝式或超声式（非压差式）流量传感器，精确度高，反应速度快，使用过程中可自动校准，维护方便，可一次性或重复消毒使用，防止交叉感染
4.5、趋势表≥10天
5．其他功能要求：
5.1．自检功能：开机自检、全面检查，污染管路可拆卸消毒，具有吸气保持功能，具有漏气补偿功能。
★5.2.智能吸痰功能（吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟），
6、主要配置要求：
6.1、主机一套。
6.2、后备电池一套，支持断电情况下呼吸机继续工作
6.3、湿化装置：配成人湿化装置一套。
6.4、回路：全硅胶呼吸管路2套。
6.5、同品牌夹板模肺≥1个。
6.6、每台设备标配原厂台车一套(注册证上有台车或者车架字样)。
★6.7、流量传感器≥5套。
6.8、呼出阀≥2个

## 高端呼吸机
霍邱县人民医院高端呼吸机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、基本要求
1.★通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证，通过CE以及FDA认证。
2.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。
3.★显示屏≥18.5英寸彩色电容触摸屏，分辨率1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。按键在屏幕正面，避免发生误触，造成使用风险
4.显示屏支持左右和上下角度调节，左右≥270度，上下≥45度，保障多角度易用。
5.屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；≥6种环图，全参数显示界面和环图显示界面；支持大字体显示界面。
6.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能。
7.主机设计使用年限≥10年。
8.★具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示，具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。（需提供机器截图、及说明书内容证明符合招标要求）
9.支持显示历史监测参数≥90小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。
10.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。
11.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
12.实时气源压力电子显示。
13.具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用。
14.≥90分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
15.可升级顺磁氧功能。
16.吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止院内交叉感染。
17.便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。
18.提供机器操作培训材料，包括但不限于：操作手册，快速指南，操作视频等。
19.标配压差式流量传感器
20.具有维护氧气气源过滤芯的外置结构。
21.整机通过中国医学装备学会第八批优秀国产医疗设备产品目录（2022年签发），提供证书复印件。
二、呼吸模式及功能
1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。
2.高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。 （提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）
3.具有心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压。
4.★AMV通气模式，有表盘，更直观进行通气提示。
5.支持升级双通道辅助压监测，实时监测食道压和胃内压变化趋势。
6.★标配辅助压置管工具，实时检测识别食道压气囊位置，一键自动阻塞实验确认气囊位置。
7.标配独有食道压滤波技术和食道压基线校准功能。
8.★提供NMPA认证的同品牌辅助压力测量附件，兼具胃管功能
9.具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。
10.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。
11.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。
12.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数。
13.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）功能。
14.具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值。
15.具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。
16.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）
17.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。
三、设置参数
1.潮气量：20ml—4000ml
2.呼吸频率：1—120/min
3.吸气流速：6—180L/min
4.SIMV频率：1—60/min
5.PEEP：0—50 cmH2O
6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
8.★呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%
9.吸呼比：4:1—1:10
10.最大峰值流速：180L/min
11.吸气压力：1—100 cmH2O
12.压力支持：0—100cmH2O
四、监测参数
1.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。
2.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
3.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测
4.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。
5.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。
6.气道压力：过高/过低报警
7.分钟通气量：过高/过低报警
8.潮气量：过高/过低报警
9.总呼吸频率：过高/过低报警
10.窒息报警，时间可设置（5-60s）
11.实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。
12.实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。（提供设备说明书，检测报告加盖厂家公章）
13.★可选配机械能监测，监测范围0.00~100.00 J/min。（需提供说明书版本号以及说明书内容证明范围符合招标要求）
14.★具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。
15.★可配备同品牌湿化器，湿化器有电容触摸屏，湿化器标配蓝牙，既支持非加热管路又支持加热管路，湿化器支持高低水位报警
16.★存储历史监测参数≥190小时的趋势图、表，≥15000条报警和操作日志记录
五、信息化功能要求
1.支持与国内主流信息化品牌包括但不限于东软，东华，麦迪斯顿和米健临床信息系统的数据通信和展现应用，提供双方官方设备数据采集声明复印件。
2.支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。
3.★信息互连：同时支持有线和无线（WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。
4.具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

## CRRT
霍邱县人民医院连续性血液净化设备技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一． 基本性能要求
*1、15寸彩色LCD触摸屏，屏幕可旋转与折叠，具备中文操作界面。
2、能完成多种治疗模式，包括CVVH、CVVHD、CVVHDF以及在枸橼酸抗凝模式下的CVVHD、CVVHDF治疗模式。
3、7泵设计（含肝素泵），其中标配枸橼酸泵及钙泵，分别与血泵和废液泵联动，支持一体化枸橼酸抗凝功能，
*4、采用重量分析测量原理，具备4个电子秤，每个电子秤承重≥12KG。
*5、天平（秤）采用分开的上下布局形式，置换液称和透析液称在上方，废液称在下方，避免交叉感染。
*6、采用液体加温方式，加温范围35-39℃。内置置换液、透析液两个加温器，能够同时对透析液和置换液加热，保证治疗时的加温效果。
7、具备4个可活动的万向轮，万向轮配备2级锁系统，方便移动。
8、开放式耗材设计，管路滤器分开。临床可更具治疗需求选择不同的滤器。
*9、操作系统具备患者关爱模式，在患者体位变化或者患者护理时减少误报警。
10、具备电击防护程度 CF级别。能够高度保护病人和机器，抵抗触电，治疗过程中可同时使用心电监护等仪器。
11、标配后备电池：停电后能维持体外循环≥15分钟，保证及时回血及患者的转运。
12、具备数据交换接口，方便数据传输。
13、空气探测器，采用超声波技术，可以有效监测微气泡。
14、漏血检测器：光学检测，在最大滤过液流量时，≤0.5ml/min血漏（HCT=32%）
二：技术参数：
1、血液流量：10-500ml/min
2、置换液流量：10-80ml/min，
3、透析液流量：10~80ml/min，
4、滤过液流量：0-180ml/min，
5、压力监测参数要求：
5.1.动脉压力：-300~+300mmHg
5.2.静脉压力：-100~+500mmHg
5.3滤器前压力：-50~+750mmHg
6、抗凝剂设置：
6.1肝素泵，解析度±0.1ml；连续注射流速范围: 0.5~25ml/h，推注量范围: 0.1~5ml/h，推注流速：30ml/min
6.2枸橼酸泵，枸橼酸流速 10-600ml/h
6.3钙泵，钙流速0；1-100ml/h

## 医用升温毯
霍邱县人民医院医用升温毯技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、★充热空气式加热方式为病人提供保温及升温
2、★≥5档温度可调节，包括但不限于室温、32℃、35℃、38℃、41℃，5个温度档位都有对应的快捷机械按键
3、★≥3档风量可调节，高风量≥30CFM，中风量 ≥28CFM，低风量≥25CFM，3个风量档位都有对应的快捷机械按键
4、≥2.8寸OLED显示屏，分辨率≥256*64，可同时显示治疗温度及治疗时间，标配原厂台车，方便设备移动转运。
5、★0.3μm高效过滤，过滤效率≥99.2%，过滤器使用时长≥1000h
6、温度传感器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度
7、设备具有开机自检功能
8、★温度超过43℃时，有指示灯闪烁，并在屏幕上显示“超温”，发出报警声，仪器停止加热
9、多种声、光、电、图文报警提示，包括但不限于温度差异报警、信号异常报警、更换过滤器报警、未到设定温度报警、存储设备异常报警等
10、加温时间≤5min
11、噪声≤52分贝
12、一次性毯型≥18种，上身毯、下身毯、全身毯、外科手术毯、截石位垫毯、婴儿毯、多功能毯等，满足各类患者需求。重复性升温毯至少包含重复垫毯和重复盖毯两种。
13、★具有重复性使用温毯可供临床选择，配备10个重复性使用温毯，型号可供临床选择。
14、★重复性使用温毯次数≥60次，能耐受 121℃ 20min 湿热蒸汽灭菌无破损、粘连或卷缩
15、主机和耗材一次性加温毯都具有单独二类医疗器械注册证

## 电子支气管内窥镜
霍邱县人民医院电子支气管内窥镜技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
1.操作手柄（含插入管）：
1.1. 成像原理：高清电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。
1.2. 软镜插入管外径≤5.8mm，工作管道内径≥2.8mm。
1.3. 插入部有效长度≥610mm
1.4. 视场角≥120°。
1.5. 景深：3-100mm。
1.6. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≤180°，向下弯曲≥130°。
1.7. 操作手柄具备左右旋转关节，向左 ≥120°,向右 ≥120°。
1.8. 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。
1.9. 吸引阀座旁具有凸起一体式挡板防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险。
★1.10. 操作手柄具有≥3个按键，且按键可控制图像缩放、摄录、冻结解冻等
1.11. 照度：≥3000lx。
1.12. 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
★1.13. 要求有线稳定传输，操作手柄与转接线为侧面出一体式连接，转接线可耐受浸泡消毒。
1.14. 具备电气接头结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。
1.15. 操作部防水等级：IPX 57。
★1.16.配备防水盖可进行全浸泡消毒，消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，简化消毒流程。
1.17. 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。
★1.18要求兼容科室现有电子支气管内窥镜主机使用。
2.图像处理器
2.1.具备医疗器械注册证。
2.2.配备≥10.1英寸显示屏，支持电容触控。
2.3.可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15级可调。
2.4.采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接。
2.5.非USB接口，具有内存卡插槽，存储≥64G。
★2.6.兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。
2.7供电方式:电池供电和交流电供电。
3.配置清单： 序号 名称 数量 1 电子支气管内窥镜操作部（含主控软件） 1条 2 图像处理器 1台 3 台车 1台

## 咳痰机
霍邱县人民医院咳痰机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
（一）、基础要求
1、采用机械性吸-呼气技术，通过正负压快速切换，模拟正常人体咳嗽过程，通过呼吸管路输送高频振荡气流使病人肺组织深部及小气道的痰液松动，进而向中央气道移动并用负压吸引排出体外。
2、适用范围：可用于有创通气和无创通气以及非通气患者，包括成人和儿童。
（二）、技术要求
1、工作模式：自动/手动/预设模式
2、可预设3种工作模式，每种模式的参数可自定义，
3、设置吸气压力：0～+70cmH2O可调，精度1cmH2O
4、设置呼气压力：0～-70cmH2O可调，精度1cmH2O
5、设置吸气时间：0～5.0s可调，精度0.1s
6、设置呼气时间：0～5.0s可调，精度0.1s
7、设置暂停时间：0～5.0s可调，精度0.1s
8、设置吸气流量：低、中、高，三档可调；
9、设置振荡频率：1～20Hz可调，精度1Hz
10、设置振荡振幅：1～10cmH2O可调，精度1cmH2O
11、设置振荡模式：吸气、呼气、双相、关闭，四种可选
▲12、具备咳嗽自动触发功能（提供设备说明书或检测报告佐证）
13、触摸式液晶屏不小于10寸，可显示压力、时间、潮气量、峰流速、电池状态等内容
14、触摸屏亮度10级和触摸灵敏度7级可调
15、具备简明直观界面，可自定义详细或简明视图
16、压力单位：具备cmH2O 或hPa两项可选
▲17、 具备过压保护:当咳痰机输出压力过大时，设备进行报警提示并停止工作(提供设备说明书或彩页佐证)
▲18、屏幕超时保护功能，具备屏幕节能保护功能:待机状态下≥10min无操作:设备自动关机（提供设备说明书或彩页证明)
▲19、 同时具备交流电源和内置锂电池供电，电池续航支持200次治疗
▲20、 具备单独的交流电源开关和交流电源LED指示灯。当设备接通交流电源时，指示灯亮起。依靠内部电池工作时，指示灯熄灭。
▲21、 便于移动使用，具备方便把手，重量小于等于5公斤。(提供设备说明书或彩页佐证佐证)
22、 具备手动拨杆控制功能，可以通过拨杆控制吸气和呼气（手动模式下）
23、无专用耗材，呼吸管路可兼容任意品牌，并有药监部门注册明确说明
24、具备压力监测功能，并在屏幕上实时柱状显示
▲25、使用年限≥7年（提供设备铭牌照片佐证）
26、配置清单 型号/描述 单位 数量 咳痰机主机(10寸触摸屏) 台 1 咳痰机软件组件 套 1 标准患者回路接口 套 1 内置锂电池 套 1 电源连接线 条 1 中文说明书 份 1 快速操作指南 份 1 合格证 份 1 质量保修卡 份 1

## 呼吸湿化治疗仪
霍邱县人民医院呼吸湿化治疗仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 适用范围 有自主通气并需要辅助呼吸治疗的病人以及需实行气道保护策略的患者 (包括气管切开的患者)。
2 模式 成人模式、儿童模式。
★3. 病人连接界面 鼻塞：小号、中号，大号选配。人工气道连接管。面罩连接管。儿童模式：儿童专用鼻塞。（需要提供3级以上医院中标通知或使用证明。）
★4． 病人界面连接管 具有（专利技术的）透水不透气性能，最大限度减少液态冷凝水
★5. 配套耗材 提供并单独报价。提供与主机配套使用的同一品牌耗材，包括管路、湿化水罐、病人界面。
★6. 气体过滤功能 主机具有气体过滤功能，过滤性能（细菌过滤效率≥99.99%，病毒过滤效率≥99.9%）。
★7. 消毒功能 主机内置消毒功能，配备消毒管路消毒。
8. 流量设置范围 2~50升/分。
9. 流量调节方式 精准调节，25升/分以下，每次调节1升/分；快速调节：25升/分以上，每次调节5升/分。
10. 氧浓度调节与监测 具备氧浓度调节与监测，氧浓度调节监测范围21-100%。
11. 涡轮技术 内置涡轮技术，无需空压机，无气源也可独立工作。
12. 气体温湿度设置 在31℃目标温度时＞10mg/L。 在34℃目标温度时＞10mg/L。 在37℃目标温度时＞33mg/L。
★13. 锁定功能 主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。
★14. 自动注水双浮子湿化水罐 提供同一品牌的自动注水双浮子湿化水罐（提供证明文件）。
★15. 管路加热功能 同一品牌管路外置具有管壁加热、保温技术，同时具有加热和监测功能。
16. 主机显示 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速、气体温度、气体氧浓度。
17. 主机报警功能 包括呼吸管路连接异常、漏气、堵塞、氧浓度过高或过低、无法达到目标流量、水罐水量、无法达到目标温度、工作条件不合适、断电报警。
18. 报警状态 报警状态按照优先级别反应。影响氧气输送和湿度输送的报警应立刻做出反应。
★19. 模拟软件 提供模拟操作软件，能够了解如何使用呼吸湿化治疗仪，包括更改设置、模拟故障、测试使用技能以及操作视频。
20. 选配件 可选配带氧气瓶支架和UPS的可移动支架。
21 售后 原厂整机质保≥3年（含电池等所有配件）。

## 加温加压输注仪
霍邱县人民医院加温加压输注仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一．技术参数要求
1、★整机结构：主机控制系统和加温加压舱整体式紧凑型结构，无支架和管线连接，可手提式使用；
2、主机监控参数至少包括：加温舱温度、加温舱工作状态、加热管温度、加压档、温度设定值、工作时间、电池电量、报警；
3、报警保护功能至少包括：加温舱超温、加温舱低温、加热管超温、加热管低温、气压异常、舱门开启；
4、加温功能：可同时对血（液）袋和输液管路进行双重加温，保证加压快速输液时的液体温度；
5、加温舱可对血（液）袋进行37℃恒温加热；
6、加温舱超过39℃自动停止加热并声光报警；
7、输血模式有加温定时保护功能；
8、加热管温度三挡快捷设定：37℃/39℃/41℃；
9、★加温舱和加热管温度准确性：≤±0.8℃；
10、超温断电保护：42℃/43℃双重独立保护；
11、★加压功能：四轴联动加温加压推板，加温血（液）袋的同时可进行加压，非传统加压袋加压；
12、★加压结构：后置式推板加压结构，保证舱门可持续观察液袋余量，避免前置加压袋对血（液）的遮挡；
13、具有一键高压快速加压功能，最大流速大于500ml/min；
14、采用AI算法自动补偿压力，维持加压时的流速恒定；
15、具有气压异常报警保护功能；
16、具有一键紧急泄压功能；
17、★加温加压舱内置高性能锂电池，可在移动救护情况下独立使用；
18、★对血液的加温加压功能符合《GB18469-2012全血及成分血质量要求》；
19、电源：a.c.100-240V/50-60Hz；
20、输入功率：≥300VA（伏安）；
21、台车：气动升降式，升降调节高度≥0.6米；
22、台车配置至少包括：五星底座，挂篮，托板，输液支架；

## 亚低温治疗仪
霍邱县人民医院亚低温治疗仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、主要技术指标：
1、供电电源：a.c.220V，50Hz；
2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA；
★3、采用进口品牌压缩机；
4、制冷量≥800W；
5、降温速度：空载降温速度每分钟不小于1℃；
6、噪声≤55dB(A)；
★7、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃；
★8、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃；
9、体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃；
10、水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃；
11、系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制；
12、降温毯材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用；
13、降温毯：具备自锁快接装置；
★14、具有复温功能；
15、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min；
16、使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温；
17、四路输出，双路测温，可以单毯工作，也可双毯同时工作；
18、磁力泵流量≥12L/min；
19、报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警；
20、LCD液晶独立显示；
21、环境温度：5℃～40℃；
★22、具有电磁兼容性。
二、适应症：
主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。
三、基本配置： 主机 1台 降温毯 2套 降温毯防水套 4件 温度传感器 2套

## 脑氧监测仪
霍邱县人民医院脑氧监测仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、具备监测局部组织血氧饱和度（TOI），可反映局部组织的氧供应与消耗动态平衡；
2、★具备监测局部组织血氧饱和度相对变化量百分比（ΔTOI），ΔTOI=(（当前TOI - 参考点TOI）/参考点TOI)*100%，其中参考点TOI取测量结果的前1分钟平均值；
3、具备AUC功能：TOI（低于阈值）和阈值之差与时间的积分；
4、具备TUT功能：TOI低于阈值的累积时间；
5、★具备AUT功能：TOI低于阈值的累积时间与总监测时长的百分比；
6、TOI测量范围及精度：30%～80%，误差≤±4%；
7、具备显示主机显示通道数4个，2个测试主机，每个测试主机监测通道数2个，可同时监测4个部位；
8、★仪器具有对TOI报警门限、各通道参数坐标轴、阈值（V-T）等参数值的设置功能；
9、测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行定义，事件按照应用场景分为5个类别，每个类别有不少于50种可选项；
10、★仪器屏幕具有窗口冻结功能，满足客户停留屏幕显示内容且测量不中断的需求；
11、具有历史回顾功能，且选择性导出所需的测量数据；
12、仪器具有短暂静音功能，可设置持续时间为1min或者2min；
13、数据更新周期可选择:1秒或者2秒；
14、备用电源：内置可充电锂离子电池DC11.1V*6800mAh；
15、监测探头部位可设置监测部位为脑部、脸部、手臂、肩部、腹部、腿、脚底等部位；
16、仪器具有单通道停止功能；
17、★仪器具有中途增加或减少测量通道功能；
18、 具备截图功能；
19、★具备录视频功能；
20、用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线，具有“波形静态回顾”、“波形动态回顾”以及“数据表格回顾”三种回顾数据的模式；
21、★仪器波形区（H/R）切换显示功能，满足同屏历史波形与实时波形自由切换；
22、探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿；
23、操作方式：电容触摸屏+快捷键；
24、仪器语言具有中文或者英文输入或显示功能；
25、★仪器同时包含数据接口USB×2；RS232串口×1；RJ-45网口×2；HDMI×1；VGA×1；
26、功耗：最大功率90VA
27、★仪器菜单区明确包括了截取屏幕，录制屏幕、Mark（事件标记）、VOT、（H/R）波形切换、冻结、帮助等菜单键。
28、仪器具备VOT参数，即具备描述血管阻断试验中组织血氧饱和度曲线变化特征的参数。
29、★VOT配套的界面软件功能可提供局部组织血氧饱和度与时间对应的斜率，以及相应AUC面积计算的工具。
30、VOT软件自动获取当前P1、P2、P3、P4、P5五个点对应的TOI数值。
31、在VOT设置界面，会自动记录基线点。
32、在VOT设置界面，计算结果至少包含3个参数。
33、★可通过下降斜率1、下降斜率2、上升斜率和AUC来评价局部组织的微循环功能。
34、★探头发光峰值波长范围需满足：760±20nm、810±20nm、840±20nm。
35、仪器显示屏≥15寸。
36、内存≥8GByte，存储器≥100GByte。

## 气囊压力监测仪
霍邱县人民医院气囊压力监测仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、具有气管插管气囊压力连续监测与控制功能。
1.1监控范围0-120cmH2O,调节步长1cmH2O；
1.2压力精度1cmH2O，压力误差±5cmH2O；
1.3产品能在20s内使气管插管球囊内的压力达到120cmH2O
1.4具有过压保护提醒功能，过压能保持压力，并且有过压报警提醒声音和屏幕显示；
1.5监测管路各连接处能承受至少15N的静拉力15s；
1.6正常工作时，压力值长时间没有达到设定值时，设备发出声光报警；
2、具有内置锂电池；
2.1容量2300mAh；
2.2电量低于正常使用工作电量时，有低电量报警；
3、安全防护类型：Ⅱ类BF型，防除颤保护；
4、防水等级:IPX2，工作噪声：≤50dB；
5、工作电源：a.c.220V 50Hz；
6、主机尺寸：≤145mm（长）×70mm（长）×50mm（长）。
7、重量：≤300g。

## 振动排痰仪
霍邱县人民医院振动排痰仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1. 可用于改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸道分泌物。
2. ★配置要求：至少包含一台主机、一个手持治疗头和一个靠垫治疗头。
3. 手持治疗头≤1KG，靠垫治疗头≤3KG。
4. ★手持治疗头、靠垫治疗头的振幅值≤4mm。
5. 主机屏幕≥7 英寸，分辨率≥1280x720P。
6. ★振动模式≥3 种，满足成人，儿童及幼儿治疗使用。
7. 强度调节：峰值振动频率≥10Hz～60Hz，不低于 10 档可调。
8. 振动频率误差≤10%。
9. 传导距离：软组织/肌肉组织：60～90cm；骨骼组织：90～120cm
10. 振动加速度≤120m/s2，避免关节、骨骼、血管和软组织受到损伤。
11. ★支持上下、左右、前后三个方向同时振动。
12. 定时范围：与主机相连的各治疗头应可独立设置治疗时间，
治疗时间范围： 5min～60min， ≥10 个档位可调，误差≤±10%。
13. 工作噪音：设备正常工作状态下，噪音≤65dB(A)。
14. 提示功能：设定工作时间完成时，有语音提示。
15. 治疗单元参数随时可调且具备暂停和停止功能。
16. 消毒方式：治疗单元独立，支持酒精擦拭即可全面消毒。
17. 电磁兼容符合 YY 9706.102-2021《医用电气设备第1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》。
18. 主机电源具有熔断功能。

## 心肺复苏机
霍邱县人民医院心肺复苏机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、按压技术：绑带式3D按压，采用结合胸泵机制和心泵机制。
★2、按压频率：开机默认按压频率在100至120次/分钟范围内，主机机身上具有调节档位≥3档，无需外接终端设备即可进行调节，便于快捷操作。
★3、按压深度：开机默认按压深度在50mm至60mm范围内，主机机身上具有调节档位≥3档，无需外接终端设备即可进行调节，便于快捷操作。
4、驱动方式：电动电控（非聚合物锂电池，避免电池有鼓包风险），电池充满电情况下，单块电池最大运行时间≥60分钟。
5、主机绷带挂钩内侧宽度（主机机身上俩个挂钩之间的主机宽度）：≤170mm，确保按压期间胸泵原理的有效性。
★6、主机绷带挂钩高度（主机机身上挂钩最低点到主机底面的距离）：≥40mm，以降低按压期主机的晃动。
7、最高持续工作相对湿度：≥90%，无冷凝，满足潮湿天气环境下的急救需求。
8、防电击的程度分类：防除颤CF型。
9、工作大气压力：57Kpa-106Kpa，适应高海拔救援。
10、生产厂家具有CA CPR数据平台，可导入除颤仪心电图，进行整体数据分析（需提供数据平台与除颤仪心电图的质量报告）。
★11、主机高度小于18cm，便于在负压隔离仓内实施心肺复苏。
12、无背板设计，以避免因背板造成胸泵效果不足的情况（需提供设备彩页证明）。
★13、主机（含电池）重量：≤3Kg。
14、智能终端：具有不小于3.5寸屏幕。
15、智能终端可与主机无线连接，节约抢救时间。
★16、主机机身上具有蓝牙与WiFi状态指示灯，可直观了解机器是否正在进行蓝牙或是WiFi连接。
17、产品预期使用寿命≥10年
18、设备坚固耐用，主机机身无液晶屏等易碎部件，适应于复杂的急救环境。