## 手术床
霍邱县人民医院手术床技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、性能描述
电动综合手术床供胸、腹外科、脑外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科、骨科等实行综合手术用，可配合C型臂X射线机使用。
1、本手术台主要动作：台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板折转、床体平移采用电动装置，该装置由控制器、电动推杆等组成；头板折转、腿板折转，由气弹簧控制操作；腰板上升机械控制。
2、台面可作纵向移动，与C型臂配套使用可进行射线诊查或拍片；
3、台面板采用高强度复合材质可透X光线，折射率低，更加适合骨科拍片使用，满足医院临床拍片需要。
4、床垫采用慢回弹海绵成型，舒适美观，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮。
5、头腿板可拆卸，腿板可手动旋转外展、下折便于操作，更好满足手术体位需求，为医护人员提供更加灵活的手术空间；
7、手术台选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，更具现代感，清洁更方便；
8、高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁；
9、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠；
10、台面内置腰桥，为胆、肾等手术提供方便；
12、电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成。本手术台所用电源是：外接220V交流电经电源器转变为24V直流电驱动电机动作。
二、技术参数
1、台面长度 2010（±20）mm
2、台面宽度 495（±20）mm（不带侧轨）
3、台面高度（电动） 最低740(±20)---最高1040(±20)mm（电动）
4、台面纵向平移 300±20mm（电动）；
5、床面前后倾角度（电动） 前倾≥17°、后倾≥16°
6、床面左右倾角度（电动） 左倾≥20°、右倾≥19°
7、头板折转角度（手动） 上折≥30°、下折≥90°
8、背板上折角度（电动） 上折≥73°、下折≥21°
9、腿板折转角度（手动） 上折≥15°、下折≥90°轴式可展开180°可拆卸
10、额定承重≥180kg
11、腰桥升降行程 115mm（±10）
三、基本配置清单（单台）: 序号 配件名称 数量 单位 1 手术台床体 1 套 2 床垫 1 套 3 电机 6 组 4 麻醉屏架 1 件 5 托手架 2 件 6 托腿架 2 件 7 肩托 2 件 8 腰托 2 件 9 摇把 1 套 10 手控器 1 件 11 电源线 1 个

## 高频电刀
霍邱县人民医院高频电刀技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、全科型高频电刀，可对术中组织进行切割、凝血等外科手术和内镜手术。
2、全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG型普通设备。
★3、具备≥10种工作模式。
纯 切：≥350W(负载500Ω)；混切1：≥250W(负载500Ω)；
混切2：≥200W(负载500Ω)；混切3：≥150W(负载500Ω)；
脉冲切：≥350W(负载500Ω)；喷凝：≥80W(负载500Ω)；
强凝：≥120W(负载500Ω)；柔凝：≥120W(负载500Ω)；
标准双极凝：≥70W(负载100Ω)；双极强凝（宏双极）：≥70W(负载100Ω)；
4、独立高频发生器通用内窥接口，可配合各类型内窥镜进行内镜下的治疗，包括水下汽化电切。
5、具备专用病人回路电极板接触质量检测系统，可实时检测电极板贴敷效果，并具备开路、短路等质量接触问题时可真人语音提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能。
★6、面板具备≥3个单极输出端口（不含负极板）和至少一个双极输出端口。
并且每把器械使用互不影响，可同时双刀笔输出，同时切割和同时凝血，满足心脏搭桥、肛肠等更多分置操作手术的需求。
7、本机具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。
8、、切割、凝血、双极均具有独立LED显示屏（非整体液晶触摸屏），面板采用图标和数字显示，操作简单方便，稳定耐用；
9、、全功能功率自动补偿，功率输出采用CPU双闭环控制：一旦有功率输出偏离设定值，CPU控制回路将切断电刀输出，避免发生危险，输出功率误差±3%。（国标±20%）。
10、采用电子散热方式（无风扇设计），可避免风扇产生对流，确保无菌操作。
★11、具有≥10组专用手术选择记忆模式。
12、单、双极脚控独立控制，直踩即时输出，术中无需转换，每台电刀配单双极脚控各1个，单极既可以手控输出也可以脚控输出，双极脚控输出。
★13、具有真人语音（非一般提示声音）提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能，故障诊断提示系统。
★14、具备脉冲切割系统，≥5种脉冲宽度一键可调效果，可满足内镜下各种精细手术，如ESD、EMR、ERCP、 POEM和息肉切除等。
15、采用模块化设计，并具备软硬件可持续升级功能。可升级为内镜双极超刀系统、消化内镜工作站系统以及氩气高频能量系统。
★16、设备使用年限≥10年（国家药品监督管理局备案文件）。