## 射频皮肤治疗仪
霍邱县人民医院射频皮肤治疗仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、▲产品注册证应获取NMPA三类注册证，产品适应症至少包括:面部痤疮瘢痕的治疗或皮肤皱纹的治疗
二、技术参数：
1、输出功率：2-50W可调（提供产品操作界面实物照片）；
2、输出频率：≤1MHz±10%；
3、输出模式：连续、脉冲输出；
4、脉宽：10ms-400ms连续可调，步进10ms；
▲5、治疗模式：可在操作界面调节≥治疗模式，至少包括单极、双极、单双极混合（说明书或操作界面图片证明）
6、最大治疗深度：≤2.5mm，步进为0.1mm可调（提供产品操作界面图片）；
▲7、治疗手柄：主机可同时连接2把微针治疗手柄；（提供实物图片）；
8、治疗头：≥3种治疗头可选，至少包括面部治疗头、眼周治疗头、颈纹治疗头；
▲9、具备负压功能，负压吸力可在操作界面手动调节（说明书或彩页或操作界面实物照片证明）；
10、具有能量累计自动计数功能；
11、工作噪声不大于65dB（A计权） ；
12、具有系统可升级功能，点击设备屏幕上“系统升级”模块，可以自行升级；
13、具有独立过滤器接口 ；
14、脚踏开关防进液的防护程度：≥IPX8；
15、具备无序治疗技术：每两根针一组无序分组发射能量，能量分布均匀，只需极短的加热时间即可获得显著的临床效果，治疗更舒适。（提供说明书或彩页或操作界面图片）；
▲16、具备分层治疗技术：可根据临床个性化治疗需求，设置1-5个深度层次进行射频能量发射，每个层次均可在操作界面单独调节脉宽与能量（提供操作界面实物图片）；
17、具备深度补偿治疗技术：更快的出针速度，配备阻力智能反馈，自动调整推力、自动补偿进针深度，保证治疗深度和设定深度的一致性，精准度高，疗效更好。（说明书或彩页或操作界面实物照片证明）
18、具备负压治疗技术：针对眼周、颈部等松软皮肤，能够精准安全治疗。负压值可设置，智能检测，达到预设负压值自动出针；
19、具备脉冲分解治疗技术：将射频能量分解为0.2ms的脉冲串进行输出，控制单次治疗脉冲总时长在30ms的痛觉阈值内，提升治疗舒适度。（提供说明书或彩页或操作界面实物图片）；
▲20、主机具备外部内存卡槽，支持热插拔。
21、配置清单： （1）主机 1台 （2）治疗手柄 2个 （3）脚踏开关组件 1套

## 光子治疗仪
霍邱县人民医院光子治疗仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.产品注册登记表的适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用
2.光源材料：半导体固态冷光源（大功率芯片集成式）
3.光源聚光设计：灯筒式
4.峰值波长：蓝光：460±10nm 、红光：640±10nm
★5. 具有至少4种以上距离下光功率密度：
A.光功率密度（光源表面测量） 蓝光：≥4000mW/cm2 红光：≥4000mW/cm2
B.特定照射距离下的温升和光功率密度（在距离光杯口平面中心轴15cm处，环境温度26℃的条件 下，单次照射15min后，） 水膜温升≤2℃，光功率密度≥40mW/cm2
C.治疗距离下光功率密度 距芯片表面中心垂直20cm处最高光功率密度≥50mW/cm2
D.出光口最大光功率密度：≥250mW/cm2
★6. 具有过热保护装置，光源治疗 15min 后，光源外壳（不包括光 杯口平面和散热栅及周围）温度应不高于 40℃。
★7. 具有温度反馈功能；有红外测温模块，能够实时检测和显示患者治疗区域皮肤温度功能，探测到温度超过设定温度应可进行声音提示。且监测到温度超过设定值可自动降低光功率档位 。
8. 可选配高级功能：脉率生物信息反馈功能、支持联网功能，可选配工作站
9. 具有自定义治疗方案功能
10.最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm
★11. 有效红光辐照度：距离出光口20cm有效红光辐照度≥30 mW/c m2
12.光斑均匀性：＞0.6
★13. 光功率稳定度：光功率变化率≤±1%
14. 最大有效治疗面积：≥1000cm2
15. 遮光装置 ：治疗光源应机身自带一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离
16. 能量调节方式 ：五级能量调节
17. 照射治疗模式 ：持续/脉冲照射治疗可选
18. 定时时间 ：可从1min～99min连续可调
19. 操作面板 ：≥7英寸触摸屏、液晶显示
20. 输入功率 ：≤200VA
21. 设备使用期限≥10年;(提供说明书证明)

## 多功能清创仪
霍邱县人民医院多功能清创仪技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1.适应症：适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到去除细菌的作用
2、超声清洗模块参数
2.1 主机输出频率范围：15-45kHz
★2.2 超声工作频率：25kHz±1kHz
2.3 有效超声输出功率范围：<50W
★2.4 超声自动扫频时间：≤1s
★2.5 超声清创刀头振动幅度：≥80μm
2.6 超声刀头材料钛合金：TC4钛合金
2.7 具有超声清创刀头可拆卸功能
2.8 可拆卸式超声清创治疗头配置 ：≥8个
2.9 具有显示和设置超声输出功率功能，3档可调
2.10 具有显示和设置清创液流量功能，5档可调
2.11 清创液流量范围：40~130mL/min，最大档>100ml/min
★2.12 手柄输出口处清创液温升：≤2℃
2.13 清创液最高温度：≤34℃
★2.14 超声刀头长度：≥108mm
3、高压冲洗模块参数
★3.1 具有显示和设置冲洗液流量功能，10档可调
★3.2 最大高压冲洗液流量：≥430ml/min
3.3 高压冲洗最大压强：0.6±0.05MPa
4、负压吸引模块参数
4.1 高负压，极限负压：≥0.08Mpa
4.2 负压吸引压力可调
4.3 抽气速率：≥25L/min (需提供检验报告证明)
4.4 贮液瓶总容积：2个≥5L
4.5 正常使用中的噪声 ：≤65dB(A)
5 系统参数
5.1操作面板 ：10寸彩色液晶触摸屏和旋钮操作
5.2 具有显示治疗时间功能
5.3 具有治疗结束时声音提示功能
★5.4具有液路充盈及液路排空提醒功能
5.5 定时器工作范围 0-99min
5.6 脚踏开关启动或停止治疗功能 具有
★5.7可选择治疗时间，结束后自动停止，且有进度条提示
6 工作条件：
6.1 电气安全要求： 符合GB9706.1-2007，YY0636.1-2008等要求
6.2 脚踏开关防水类型： IP68 (需提供检验报告证明)
6.3 电磁兼容性要求 ： 符合YY0505-2012的要求
6.4 超声及高压冲洗管路 ： 独立在机器外部，可一次性使用或重复灭菌后使用，杜绝感染
6.5 设备使用期限≥10年

## 抽脂机
霍邱县人民医院抽脂机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、极限负压值：≥0.095MPa（95KPa）
2、瞬时抽气速率：≥80L/min（泵口抽气速率＞125L/min）
*3、负压调节范围：0.06MPa至极限负压0.095MPa的范围内任意调节
*4、蠕动泵极限流量：≥250mL/min（最大999mL/min，可无级变速）
5、工作噪音：≤65db(A)
6、外壳温升：≤20℃
7、设备的额定电压和频率：AC220V±10%；50Hz±1Hz
8、输入功率：1200VA
9、防电击类型分类：I类
10、防电击的程度分类：B型。
11、设备运行方式：间歇加载的连续运行。
12、收集容器容量：≥2000ml×2

## （植发）手术动力系统
霍邱县人民医院（植发）手术动力系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
手术动力系统技术参数：
1、产品具有3种旋转模式：连续正转、连续反转、正反交替震荡旋转。
2、可调节设定输出转速，并能数码显示当前转速。可调节设定输出转速范围：1000～19000 r/min。
3、医用脚踏开关应符合YY 1057-2016标准。
4、手柄夹头可安装防护帽，具有防甩血功能。
5、低噪音设计：安静的手术环境，噪音≤55dBA。
★6. 动力手柄机头可拆卸，方便术后清理，前端部分可高温高压灭菌，电机电源部分可低温灭菌，有效保护手机，延长使用寿命。
7、转速的允许误差在±1%范围内。
8、产品的结构组成应包含有钻头/钻取针;可提供大于4种规格的钻头/钻取规格。
★9、动力电机采用无刷电机，不得包含注水冷却系统。
10、具备智能取发计数功能，智能识别出每次毛囊钻取操作，实现自动计数累加。
皮肤毛发观察仪参数：
一、手持显微探头参数
1.放大倍率：20×-50×,200×；
2.探头成像范围：20×~60×、200×~250×；
3.成像分辨率：130万；
4.最大帧速：≥30fps；
5.光源：内置LED光源；
6.★配备一次性隔离垫，杜绝交叉感染。
二、软件功能
1.具有实时显示、冻结观察、采集、图像对比、毛发分析、报告打印等功能；
2.★具有终毛、中毛、毳毛分类自动识别和自动分析功能；
3.终毛、中毛、毳毛分别用不同颜色标识和显示；
4.自动计算视野内毛发总量、密度，终毛、中毛、毳毛数量和百分比；
5.自动计算视野内的毛发平均直径；
6.具有毛发手动分析功能；
7.具有单根毛发长度和直径测量功能，测量数据自动植入报告单；
8.毛发分析数据以饼图、柱状图方式展现，并自动植入报告单；
9.具有单根毛囊、两根毛囊及三根以上毛囊计数和分析功能；
10.★具有白点征、黑点征、红点征、鳞屑计数和分析功能；
11.★支持同一位置不同时期检查的宏观、微观图像对比分析功能；
12.★具有不同时期检查数据的趋势分析功能，可以生成趋势分析报告；
13.自定义模板：图谱、病例库可自定义添加，典型病例可制作为标准模板；
14.★报告格式：具有多种毛发专用报告格式，并可根据临床需要进行编辑和修改。
15.病例管理：具有病例存档、查询和关键字搜索等病例管理功能，方便快捷；
16.扩展功能：可连接医院综合管理系统，实现资源共享和远程会诊。
配置要求 1.手术动力系统主机1台 2.微电机2 支 3.手机2个 4.皮肤组织穿孔器15支 5.整形镊12把 6.宝石手术刀（刀柄）1把 7.宝石手术刀（刀片0.8/1.0 /1.2mm）3个 8.制冷器1台 9.皮肤毛发观察仪 1台 10.头皮水疗仪 1套 11.激光生发帽 1个