## 彩超（肌骨超声）
霍邱县人民医院彩超（肌骨超声)技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、设备用途说明：用于肌肉肌腱韧带、筋膜、骨关节、神经、血管浅表组织与小器官、腹部等部位的扫查和引导治疗。
二、主要规格及系统概述：
1.▲显示器≥15”, 高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，不间断逐行扫描
2.▲显示器可进行左右方向上独立旋转≥180度，不依赖台车
3.操作按钮数量≤8，且可以自定义按钮≥4个，使操作更为精准便捷
4.显示器为电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作，可实现二维，彩色增益，深度，脉冲重复频率，彩色取样框偏转的触摸操作调节功能，触摸屏操作界面支持自定义
5.超声设备与台车可拆分，超声主机上自带电池，可使用行李箱携带出诊
6.数字化二维灰阶成像单元
7.数字化彩色多普勒单元
8.数字化频谱多普勒显示和分析单元
9.全数字式多波束形成器, 发射和接收通道≥128
10.动态聚焦和处理成像技术
11.空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有探头
12.智能化斑点噪声抑制技术
13.可实现时间增益显示屏触摸调节
14.组织谐波成像单元
15.具有M型
16.具备解剖M型，M型取样线可支持360度任意旋转及移动位置
17.具有高级血流显像功能
18.具有离线测量功能
19.具有实时三同步功能
20.▲具有穿刺针增强显影功能，穿刺针增强显影颜色≥2种，且背景二维图像质量没有改变，支持所有探头。 （附图证明）
21.自适应图像优化技术，只需调节图像深度，系统便可根据回波信号实时地对图像其他参数进行智能优化
22.血流参数自适应调节功能，设备可自动调整取样框位置、方向、多普勒光标位置等多项参数。
23.浅表探头深度可调节至1cm，且可全屏显示1cm深度。
24.具有≥50种专业肌骨体表标记图谱
25.具有二维、彩色实时同屏显示对比功能。
26.具有二维图像90度旋转功能。
27.▲具有屏幕手写板功能：可直接用手在屏幕上进行任意图画、标记、书写，而不是通过设备内置的箭头和输入文字进行指示
28.具有历史病例对照功能，支持实时检查中的病例与历史病例的图像及视频同屏实时对比
29.浅表探头具有中位线及刻度标记线≥4个，与屏幕标记显示一一对应
30.可选配血管内中膜自动测量功能
31.▲具有中文显示和中文输入。
32.操作面板自带物理轨迹球，让操作随心所欲。
33.▲具有全景成像功能
34.具有掌指功能检查软件
35.▲可选配应变弹性成像功能，通过彩色编码组织的应变，并支持应变率的测量
36.▲机器所有接口非磁吸式，包括探头接口、电源接口、防止误触碰引发充电中断
三、测量和分析：(B型、M型、频谱、彩色多普勒)
1.一般测量
2.多普勒血流测量与分析
3.外周血管测量与分析
4.心脏测量与分析
5.图像存储与(电影)回放重现单元，对已经存储的图像数据可进行参数调节，再编辑功能
6.图像管理与记录装置：
6.1超声图像存档与病案管理系统
6.2可实现病人存储于主机的原始图像与实时扫查图像同屏等比显示，便于病情变化的观察USB接口，支持数据输出
6.3内置用户存储固态硬盘≥256G
四、技术参数及要求：
1.监视器：≥15″高分辨率触摸操作彩色液晶监视器，不间断逐行扫描
2.可选配台车及三探头连接器
3.探头规格
3.1频率：宽频带或变频探头
3.2类型：高频探头最高可调可显示频率≥18MHz
4.振子：
4.1线阵探头有效振子数≥192振子
4.2凸阵探头有效振子数≥160振子
5.B/D兼用：
5.1线 阵：B/PWD
5.2凸 阵：B/PWD
5.3相控阵：B/PWD/CWD
6.二维灰阶显像主要参数：
6.1扫描：
6.2电子凸阵：超声频率2.0----5.0 MHz
6.3▲电子线阵探头：超声频率：4.0 - 18.0MHz
6.4L型电子线阵探头：超声频率：4.0 - 18.0MHz
6.5扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥46帧/秒
6.6扫 描 线：每帧线密度≥120超声线
6.7发射声束聚焦：发射≥8段
6.8接收方式：发射、接收通道≥128
6.9接收超声信号动态范围、及可调范围≥100 dB
6.10数字化多声束形成技术
6.11谐波成像基波频率个数≥2
6.12回放重现：灰阶图像回放≥255幅、回放时间≥120秒
6.13预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。
6.14增益调节：B/M可独立调节
6.15 STC分段≥8
6.16▲探头最大扫描深度≥40cm（附图证明）
7.频谱多普勒：
7.1方式：脉冲波多普勒：PWD
7.2最大测量速度：PWD：正或反向血流速度≥6.0m/s
7.3最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号)
7.4显示方式：至少B、B/D、B/M、B＋B、D等
7.5电影回放：≥20秒
7.6零位移动：≥8级
7.7取样宽度及位置范围：宽度1mm至20mm；分级
7.8显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、
7.9 B—刷新(手控、ECG同步、时间)、D扩展、B/D扩展，局放及移位
8.彩色多普勒
8.1显示方式：速度方差显示、速度显示、方差显示、BDF/MDF、BDF/MDF/FFT
8.2彩色显示帧频：
8.3凸阵探头、最大角度，深度18cm，彩色显示帧频≥9帧/ s
8.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°
8.5显示控制：零位移动分±10级
8.6彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤3mm/s（非噪声信号）

## 医用臭氧机
霍邱县人民医院医用臭氧机技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
1、产品须有国家药监局颁发的 3 类医疗器械注册证，且在有效期内。
2、臭氧流速：1L/min
3、医用臭氧浓度调节方式：步长 1µg/ml 连续可调。
4、臭氧浓度误差≤±4%。
5、设备臭氧浓度范围：0-80 µg/ml 。
6、大气压力范围： 700-1060hpa
7、储存与运输温度：-10%-55℃
8、湿度：35%-80%，不凝固
9、定量供气体积：10ml-9999ml，误差±10%。
10、定时供气时间：10min，后自动停止供气
11、电源 110V-240V50-60Hz。
12、臭氧浓度显示方式：液晶触屏控制显示。
13、真空接口：闭锁公接头
14、连续出气口：闭锁公接头
15、功能系统模块：注射器自动灌注模式系统、臭氧袋灌注模式系统、低压负罩
灌注模式系统。适用于注射器灌注注射疗法、直肠灌注疗法、三氧疗法、臭氧化水疗法、低压负罩疗法、臭氧袋气浴疗法。
16、注射泵接口：闭锁公接头
★17、有 2 个出气口：注射器取气+持续灌注取气。
★18、有真空负压装置，便于扩展糖尿病坏疽等套袋疗法。
19、有声光报警装置，避免操作失误，满足 YY0709 报警标准。
20、有残气回收净化装置，将剩余臭氧气体还原成氧气，避免造成环境污染。
21、仪器正常工作后，室内空气中臭氧浓度不能超过 0.15mg/m³

## 低温等离子体手术系统
霍邱县人民医院低温等离子体手术系统技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一 基本参数
1.1 工作频率： 110 KHz
1.2 电压范围： 0-330Vrms@110 kHz
1.3 最大输出功率：300W@300 Ohms
1.4★ 工作主频率为110KHz,要求最大浮动范围控制在10%内；输出功率：切割模式的额定输出功率为300W，凝血模式的额定输出功率为60W，要求最大浮动范围控制在20%内。
1.5 等离子汽化、消融、切割档位：0-9档可调(0档位为GB9706.4要求0功率输出档位 )
1.6 等离子凝血：C档
1.7★ 汽化、消融、切割模式的额定最大输出功率：300W
1.8★ 凝血模式的额定输出功率：60W
1.9 输入功率要求：
1.9.1 电压：110－240VAC
1.9.2 频率：50/60Hz
1.9.3 输入功率： 450VA
1.9.4 全铝合金机身设计，大幅提高了主机的耐用性，机身表面经过阳极氧化处理，提高了质感及表面防锈性能
1.9.3 主机两侧提拉扶手设计，方便对主机进行转移和运输
二 技术参数
2.1 界面显示及指示：触摸控制按键式操作界面，采用VFD显示屏显示，面板密封防水设计
2.1.1 工作档位、时间显示，故障报警显示
2.1.2 治疗时间计时：等离子射频治疗仪具有治疗时间计时功能
2.1.3 切割消融汽化、止血凝固工作模式及档位显示
2.1.4 主机自动识别刀头、脚踏的连接状态
2.1.5 能在连接好脚踏和刀头手柄后，自动设置默认功率档位大小
2.1.6★ 能通过脚踏开关启动、切换切割消融和止血凝固模式，并能通过黑色圆形调节按钮脚踏式循环切换工作档位
2.1.7 可实现双极切割、低温消融、止血、凝固，微创安全可靠
2.1.8★ 金属触碰检测及警报：如等离子射频电极刀头在术中触碰金属手术器械时，主机将发出警报并停止工作保护刀头和器械，当刀头脱离金属器械时，即可恢复正常工作
2.1.9★ 等离子射频电极刀头手柄击穿警报：当术中出现刀头手柄击穿时，主机将发出警报并且停止工作，保证了手术的安全性
2.2 多种刀头可选：根据不同部位和病灶，可选择不同长度、角度、粗细、弧度的治疗刀头
2.3 主机声音大小可调节，并能区分切割消融和凝固止血的工作声音，避免踏错脚踏
2.4 具有组织阻抗自动识别功能
2.5 主机主板为原装进口，与arthrocare为同一供应商
2.6★ 与国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心共同起草了：《YY/T 1409-2015等离子手术设备》行业标准文件
三 微创安全
3.1 低温控制：工作温度仅为40~70℃，创面无炭化，对周边组织损伤小。
3.2 操作精确：消融作用在靶点表面，等离子作用仅为100μm
3.3 创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快
3.4 主机含有刀头触碰金属报警及刀头手柄击穿报警功能，有效保证术中安全性
四 刀头参数
4.1 子针采用铂金以及钛合金原材料，外套管采用医用不锈钢，绝缘材料采用进口材料，均具有优异的生物相容性和电气性能。采用电阻焊接技术，焊接更牢靠，导通性能更优良。
4.2 刀头种类多，有颈椎消融刀头、腰椎打孔消融多功能刀头、孔镜汽化修复止血刀头、半月板切割刀头、右直多子针系列刀头、30°和45°多子针系列刀头、关节软骨刀头、关节囊刀头、滑膜刀头等。
4.3 可以根据手术的需求为特别定制个性化的刀头。
4.4 具有手术刀头识别和保护功能、减少负损伤。

## 射频控温热凝器
霍邱县人民医院射频控温热凝器技术参数征询表
参数需求 | 投标产品厂家及型号 | 修改建议（如无建议不填写）
是否满足参数
一、技术参数
1、射频频率：440KHZ±40KHZ 正弦波 工作电压：220V±10% 50Hz±1Hz。
2、▲治疗输出功率≤20W(可调),能实时显示状态信息,射频电极、中性极板、脚踏开关脱落提示功能。
3、※时间设置范围：标准射频模式：0.5-20min，脉冲射频：0.5-30min。
4、温度可调：温度控制范围38～95℃，温度测量范围：25～110℃，显示精度：0.1℃。
5、脉冲射频频率可调：1Hz/2Hz/4Hz/8Hz，脉冲射频宽度可调：10ms/30ms/50ms。
6、▲自动及手动控制模式：毁损温度及时间可调。
7、刺激模式：通过刺激进行感觉和运动神经鉴别辅助穿刺定位。
8、刺激信号脉冲频率可调：1～200Hz，刺激信号脉冲宽度：2ms，
9、▲刺激信号脉冲幅度：电压刺激：0.1V-10V，步距：0.1V；0.1V-1.0V，误差±0.1V；1.1V-10V，误差±10%。电流刺激：0.1mA-10mA，步距：0.1mA；0.1mA-1.0mA，1.1mA-10mA。
10、阻抗监测：实时监测射频针头和负极板之间的阻抗，在整个治疗过程中观察治疗部位组织温度和热凝变化情况，大大提高手术安全性。阻抗测量范围：0-3000Ω。
11、工作电极、射频套管针具有独立注册证，多种长度规格可供客户选择，满足不同病症需求
二、产品性能
1、高清彩色触摸屏设计，工作状态实时显示。
2、控制与输出全数字化，具有更高的安全性与精确性。
3、智能化的人机界面设计，操作简单，使用便捷。
4、合理的界面及操作面板倾斜角度设计，更便于操作者观察及操作。
5、独有的输出功率校准模式，使输出功率更精确，手术过程更安全。
6、▲飞梭旋钮一键式操作：无需停机即可设置参数。
7、防呆接头设计。