## 监护类1
霍邱县人民医院新院区第五批医疗设备参数征集表--监护类1 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
高端监护仪1(急诊科)
1.一体化监护仪,≥13英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率不低于1920*1080，支持同屏显示10道波形。
2.正面纯平设计，不易积累灰尘，易清洁。
3.★电容触摸屏设计，显示屏可视角≥170 度。
4.★具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。可升级双血氧、6/12电极心电监测。
5.支持升级心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试。
6支持升级IBP、AG、C.O.等高级参数
7主机不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备，支持标配HDMI视频输出接口。
8.支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、隐私模式
9.主机重量＜4 kg。
10.界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，最大程度的合理利用界面空间。
11.显示屏亮度支持自动、手动调节。
12.配有锁屏健，避免在某些使用中误操作。用户通过点击进入锁屏状态。
13.具有多导心电监护算法，同步分析至少 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。
14.可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。
15.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV；
16支持≥32种实时心律失常分析。
17.★支持0.67Hz高通滤波，确保波形有更好的稳定性。
18.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms
19.★支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
20.支持HRV心率变异性分析功能
21★具有iFAST和iCUFS的NIBP测量算法，最快测量时间≤15秒。
22.★支持连续无创血压功能，实时无创监测病人血压，而非NIBP的连续测量模式。
23.RR 测量范围 0-200 rpm，精度6rpm~200rpm：±2rpm，0rpm~5rpm。
24.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250 mmHg。
25.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。
26.支持在同一肢体上同时测量血氧和血压。
27.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。
28.★IBP测量范围-50 mmHg ~ +400 mmHg
29.★血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度
30.在新生儿模式下支持CCHD新生儿先心病筛查
31.支持心率变异性分析、ST分析、QT分析、24小时心电概览、24小时血压概览、早期预警评分等临床辅助功能
32.监护仪设计使用年限≥10年。
▲33.配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件（必须满足，不满足则废标）
分屏式监护仪（介入科)
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，配置≥55英寸分屏显示。
2.★屏幕≥15英寸彩色电容屏，支持多点触摸操作，高分辨率不低于1920 x 1080像素，12通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节
3.★监护仪的进液防护程度符合IP22要求。
4.支持内置锂电池，供电时间≥6小时。
5.标配转运监护仪,可作为插件模块使用,也可独立使用,≥5.5英寸显示屏.
6.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
7.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，呼吸末二氧化碳，双通道有创血压和微创连续心排的同时监测。
8.支持3/5导心电监测，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导同步心电图分析。
9.支持房颤心律失常分析功能，≥32种实时心律失常分析。
10.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
11.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。
12.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。
13.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。
14.★具有iFAST和iCUFS的NIBP测量算法，最快测量时间≤15秒。
15.★标配连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
16.★血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度
17.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。
18.支持单通道和双通道血氧监测，呼吸率可来源于SpO2。
19.★支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
20.具有双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。
21.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
22.支持EtCO2监测模块，支持监测呼末CO2浓度，采用旁流技术。
23.CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯。
24.★支持升级BIS监测模块，提供4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。
25.★标配微创连续心输出量(CCO)监测模块，采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供决策树等专业的血流动力学辅助应用，可及时查看测量参数值及目标参数值。
26.具备2000小时趋势图表、1000组NIBP测量、1000个报警事件、400条呼吸氧合事件的存储及查询。
27.工作模式提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式等。
28.★具备决策树血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
29.提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。
30.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
31.支持≥48小时心律失常数据的存储与回顾功能。
32.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。
33.标配脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统、早期预警评分功能、起搏分析、房颤概览等软件功能。
▲34.配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件.（必须满足，不满足则废标）
麻醉监护仪
1.★模块化插件式监护仪，主机插槽数≥6个，配置一个BIS插件模块，一个插件肌松模块，每台标配转运监护仪，每台标配双IBP和ETCO2
2.★屏幕≥12.1英寸彩色电容屏，支持多点触摸操作，高分辨率不低于1920 x 1080像素。
3.同屏支持12通道显示,屏幕显示屏亮度根据环境光强度自动调节,屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4.★监护仪的进液防护程度≥IP22要求,主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块硬件通讯接口。
5.支持内置锂电池，供电时间≥4小时。
6.标配转运监护仪,可作为插件模块使用,也可独立使用,≥5.5英寸显示屏.
7.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
7.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
8.★基本监测参数:心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，双通道体温，呼吸末二氧化碳，双通道有创血压的同时监测。
9.ECG支持3/5导心电监测，可标配6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导同步心电图分析
10.★支持房颤心律失常分析功能，支持≥31种实时心律失常分析。
11.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
12.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护
13.★支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
14.支持3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列\整点五种测量模式。
16.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。
17.★标配连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
18.★血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。
19.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。
20.支持单通道和双通道血氧监测，呼吸率可来源于SpO2。
21.支持双通道有创压IBP监测。
22.提供升级肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
23.标配EtCO2监测模块，监测呼末CO2浓度，采用旁流技术。
24.CO2波形提供填充和线条两种方式显示。
25.★配置1个BIS监测模块，提供≥4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。
26.配置1个肌松监测模块.
27.★标配自研微创连续心输出量(CCO)监测模块，采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供决策树等专业的血流动力学辅助应用，可及时查看测量参数值及目标参数值。
28.支持升级脑电图EEG,RM呼吸力学监测,ICG参数监测,血流动力学软件工具。
29.具备2000小时趋势图表、1000组NIBP测量、1000个报警事件、400条呼吸氧合事件的存储及查询。
30.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
31.支持≥48小时心律失常数据的存储与回顾功能
32.工作模式提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式等。
33.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
34.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。
35.支持早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。
36.支持与除颤监护仪，遥测，输注泵站、呼吸机混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理。
37.标配脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统、早期预警评分功能、起搏分析、房颤概览等软件功能
38.★标配连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
▲39.配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件.（必须满足，不满足则废标）
高端监护仪2(ICU)
▲1.必须满足要求: 配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件（必须满足，不满足则废标）
2.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
3.★≥18英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率≥1920 x 1080像素，12通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节,屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作
4.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，双通道有创血压和主流呼吸末二氧化碳的同时监测。
5.★监护仪的进液防护程度符合IP22要求。
6.支持内置锂电池，供电时间≥4小时。
7.≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
8.★基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计
9.支持3/5导心电监测，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导同步心电图分析。
10.★支持房颤及心律失常分析功能，支持≥31种实时心律失常分析。
11.支持3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
12.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
13.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。
14.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。
15.★具有iFAST和iCUFS的NIBP测量算法，最快测量时间≤15秒。
16.★标配连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
17.具有双通道有创压IBP监测。
18.★具有≥五级别血氧探头光强显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。
19.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。
20.支持单通道和双通道血氧监测，呼吸率可来源于SpO2。
21.★支持升级自研有创连续心输出量(CCO)监测模块，采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供决策树等专业的血流动力学辅助应用，可及时查看测量参数值及目标参数值。
.22.具备2000小时趋势图表、1000组NIBP测量、1000个报警事件、400条呼吸氧合事件的存储及查询。
23.★支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
24.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
25.提供升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。
26.支持早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。
27.支持脓毒症筛查工具，根据SSC指南，脓毒症提供治疗建议清单。
高端监护仪3(ICU)
▲1.必须满足要求: 配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件.(不满足会导致废标)
2.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
3.★≥18英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率≥1920 x 1080像素，10通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节,屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作。
4.★基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温,双通道有创血压和呼吸末二氧化碳的同时监测。
5.★基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5 英寸，内置锂电池供电≥4 小时，无风扇设计。
6.★监护仪的进液防护程度符合IP22要求。
7.支持内置锂电池，供电时间≥4小时。
8.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
9.支持3/5导心电监测，支持升级6/12导心电测量，并在监护仪上完成12导同步心电图分析。
10.★支持房颤心律失常分析功能，具有≥32种实时心律失常分析。
11.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
12.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。
13.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。
14.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。
15.★具有iFAST和iCUFS的NIBP测量算法，最快测量时间≤16秒。
16.★标配连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
17.具有双通道有创压IBP监测，支持升级多达7通道有创压监测。
18.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
19有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-40～+350mmHg；
20.★具有血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。
21.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。
22.支持单通道和双通道血氧监测，呼吸率可来源于SpO2。
23.支持升级BIS监测模块，提供4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。
24.★标配自研有创连续心输出量(CCO)监测模块，采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供决策树等专业的血流动力学辅助应用，可及时查看测量参数值及目标参数值。
25.★具有ECG信号质量指数显示和显示10个不同级别的心率信号强度。
26.具备2000小时趋势图表、1000组NIBP测量、1000个报警事件、400条呼吸氧合事件的存储及查询。
27.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
28.支持≥48小时心律失常数据的存储与回顾功能
29.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能。
30.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。
31.标配脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统、早期预警评分功能、起搏分析、房颤概览等软件功能。

## 监护类2
霍邱县人民医院新院区第五批医疗设备参数征集表--监护类2 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、中央监护站
（一）★中央监护信息化系统平台：
1、基础服务支持为各个业务子模块提供基础的数据及运行环境，包含机构、科室、基础配置、数据字典、权限等内容维护管理。
（二）模块包含：
★1.医生工作站软件账号,含在医生电脑浏览、判读监护数据趋势图、报警记录、监护系统分析报告等功能；
★2.护士医生工作站软件，包含监护数据集中监护、查看、归档、统计等功能；
★3.数据驾驶舱，支持监护数据(报警信息、设备状态、监护人数等)可视化展示。
4.实现全院病区心电监护仪数据统一系统自动采集，监护数据同步在护理系统实时展示
5.实现病人信息与监护仪设备的绑定，提升护理准确率
6.实现智能化查房，对接护理系统，查房自动上传查房数据
7.实现病人数据的手机端移动查看功能
8.通过科室级、全院级运营数据看板，查看设备运作状态、统筹闲置设备，提高使用率，实现全院设备管理
9.实现不同设备的数据集成融合，助力临床诊断
（三）第三方系统接口
★1.对接和第三方系统实现集成对接，实现申请单获取和报告数据回传，自动护理文书处理等。
★2.对接院方现有其他品牌监护仪接入系统，实现数据统一管理。
（四）系统监护参数要求：
1.★支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，连续无创血压（CNBP）、血氧(SpO2)、双血氧(SpO2)、脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、连续微创心排出量（CCO）、无创连续心排（ICG）、脑氧（RSO2）、麻醉深度（BIS)、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力（RM）、麻醉气体（AG）等参数值及波形的显示。
2、★具有6分钟步行试验监测系统功能,满足心内科临床需求。
3.软件界面显示适应≥24英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏。
4.全院各科室的中央站信息可以相互访问，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通。
5.中央监护系统支持扩展≥2个屏幕显示，每个科室同时接入的监护设备数量≥120床。
6.采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数≥1200台。
7.为充分保证数据安全性、完整性，系统需要提供基于用户名、密码的用户身份认证和基于角色、基于观察设备的用户权限管理功能。
8.支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。
9.支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。
10.★具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。
11.中央监护系统接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。
12.★中央站软件可接收、储存和打印血气分析仪测试报告，内容包括：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、 Hct、Glu、Lac, 10项参数
13.★中央站软件可导出数据进行动态心电、动态血压分析，并出具专业的动态心电、血压报告
（五）穿戴式监护技术要求（免费配置，每个病区配置1-2台）
1.★一体化主机，一个主机可检测:心电、呼吸、血氧、脉率、血压、体温的监测，重量＜360g。
2.★防水防尘等级符合≥IP44要求。
3.满足1.5米跌落测试要求。
4.★屏幕尺寸≥3英寸触摸屏显示，分辨率≥480*320。
5.具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。
6.★无线通讯模式支持院内区域网4G卡,wifi,SUBLAN射频等三种以上模式.
7.提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。
8.增益选择:1.25mm/mV（×0.125），2.5mm/mV（×0.25），5mm/mV（×0.5），10mm/mV（×1），20mm/mV（×2），40mm/mV（×4），自动增益.
9.带宽:诊断模式：0.05Hz ~ 150Hz;ST 模式：0.05Hz ~ 40Hz;监护模式：0.5Hz ~ 40Hz;运动模式：1Hz ~ 20Hz;运动加强滤波模式：2Hz ~18Hz;
10.★极化电压范围≥±500mV;采样频率≥110kHz;共模抑制比:≥120dB
11.★主机电池支持≥42小时的5 导 ECG 连续测量，SpO2连续测量，NIBP 间隔 30 分钟自动测量。
12.具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能
13.★主机支持袖带血压测量，支持iCUFS和iFAST最短测量时间≤15秒。
14.★支持连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
15.配置与主机一体化的锂电池,电池可拆卸放置在充电站充电，方便临床进行统一的电池管理。
16.具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全
17.★≥32种实时心律失常分析，支持房颤心律失常分析功能。提供注册证及其附件证明.
18.★监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。提供注册证及其附件证明.
19.产品具有三类证注册,设计使用年限≥10年。
20.★具有6分钟步行试验监测系统功能,满足心内科临床需求。
▲21.配置基本6参数,配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件.（必须满足）
二、普通监护仪参数
（一）床旁病人监护仪参数
1.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的三类医疗器械注册证
2.支持升级6导、12导联心电监护, 投标产品适用于成人、小儿、新生儿的监测。
3.★一体化多参数监护仪，彩色电容触摸显示屏＞10英寸，分辨率≥1024*600，支持同屏显示≥8道波形，以同时观察丰富的信息
4.配置大容量锂电池正常使用时间≥4H
5.主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序。
6.主机≥2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存，具有HDMI接口拓展分屏显示
7.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式等。
8.界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，最大程度的合理利用界面空间
9.心电模块抗干扰能力好，耐极化电压范围≥±800mV。
10.具有多导心电监护算法，至少同步分析2 通道心电波形，能够消除单一导联可能带来的误差
11.可设置智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。
12.★支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
13.★支持≥32种实时心律失常分析，支持房颤心律失常分析功能。
14.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
15.★具有iFAST和iCUFS的NIBP测量算法，最快测量时间≤15秒。
16.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg
17.★无创血压提供手动、自动、连续、序列、整点五种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值
18.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0.05-20%。
19.RR 测量范围 0-200 rpm，精度0rpm~120rpm：±1rpm，120rpm~200rpm：±2rpm。
20.支持网络防火墙的流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。
21.监护仪标配GCS格拉斯哥昏迷指数评分系统
22.监护仪标配早期预警评分系统（包括：改良MEWS\NEWS\NEWS2）
23.监护仪设计使用年限≥10年
▲24.配置基本6参数,配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件（必须满足，不满足则废标）
（二）儿童\新生儿监护仪参数
1．适用于成人、小儿、新生儿的监测：心电、呼吸、无创血压（含每搏连续血压）、血氧饱和度(双血氧)、脉率和体温监测功能。
2．★一体化多参数监护仪，彩色触摸显示屏＞10英寸，分辨率≥1280*800。
3．支持同屏显示10道波形以同时观察丰富的信息。
4．正面纯平设计，无风扇设计，不易积累灰尘，易清洁。
5．★机器标配无需袖带无创连续测量血压功能
6．★标配双血氧、可升级儿童九导心电监测。
7．支持房颤心律失常分析功能，支持≥33种实时心律失常分析，提供检验报告证明
8．★支持标配同品牌微创连续心排量测量（CC0）
9．主机具有HDMI接口，≥2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备
10．支持待机模式、夜间模式、演示模式、插管模式、NFC模式.
11．界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局，有效的合理利用界面空间
12．配有锁屏健，避免在某些使用中误操作，用户通过点击进入锁屏状态。
13．具有多导心电监护算法，同步分析≥ 2 通道心电波形，能够良好抗干扰。
14．具有智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。
15．★支持显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
16．RR 测量范围 0-200 rpm，精度6rpm~200rpm：±2rpm，0rpm~5rpm：不定义。
17．★具有血压清洁模式，有效的处理血压管路中的灰尘，减少误差。
18．无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。
19．实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0-20%。
20．无创血压提供手动、自动、连续、序列、整点测量模式。
21．自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值
▲22.配置基本6参数,配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件（必须满足，不满足则废标）
三、高端中央监护（1拖6）
（一）中央监护系统技术要求
1. ★支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，连续无创血压（CNBP）、血氧(SpO2)、双血氧(SpO2)、脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、连续微创心排出量（CCO）、无创连续心排（ICG）、脑氧（RSO2）、麻醉深度（BIS)、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力（RM）、麻醉气体（AG）等参数值及波形的显示。
2.支持6分钟步行试验监测系统功能,满足心内科临床需求。
3.软件界面显示适应≥24英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏。
4.全院各科室的中央站信息可以相互访问，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通。
5.支持在移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理。
6.采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数≥1200台。
7.支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量
8.支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。
9.具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。
10.中央监护系统接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。
11.★中央站软件可导出数据进行动态心电、动态血压分析，并出具专业的动态心电、血压报告。
（二）高端重症监护仪技术要求
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2.★≥18英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，12通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节.
3.★监护仪的进液防护程度符合IP22要求。
4.具有内置锂电池，供电时间≥6小时。
5.★标配监测参数包含：心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温、双通道有创血压和呼吸末二氧化碳的同时监测。
6.★具备房颤心律失常分析功能，支持≥31种实时心律失常分析。
7.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
8.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。
9.★具备显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
10.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点四种测量模式。
11.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。
12.★具有≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。
13.★标配连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测
14.★血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。
15.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。
16.具有单通道和双通道血氧监测，呼吸率可来源于SpO2。
17.具有双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。
18.提供升级肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
19.标配EtCO2监测模块，支持监测呼末CO2浓度，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换。
20.CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯。
21.支持升级BIS监测模块，提供4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。
22.★支持升级同品牌自研有创连续心输出量(CCO)监测模块，采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供决策树等专业的血流动力学辅助应用，可及时查看测量参数值及目标参数值。
23.具备2000小时趋势图表、1000组NIBP测量、1000个报警事件、400条呼吸氧合事件的存储及查询。
24.工作模式提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式等。
25.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
26.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。
27.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
28.支持≥48小时心律失常数据的存储与回顾功能
29.支持早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。
30.支持脓毒症筛查工具，根据SSC指南（2021），脓毒症提供治疗建议清单。
▲31.监护仪需配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件,中央站需免费提供Gateway通讯协议服务手册文件（必须满足）
四、高端中央监护（1拖10）
（一）中央监护系统技术要求
1.★支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，连续无创血压（CNBP）、血氧(SpO2)、双血氧(SpO2)、脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、连续微创心排出量（CCO）、无创连续心排（ICG）、脑氧（RSO2）、麻醉深度（BIS)、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力（RM）、麻醉气体（AG）等参数值及波形的显示。
2.支持6分钟步行试验监测系统功能,满足心内科临床需求。
3.软件界面显示适应≥24英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏。
4.全院各科室的中央站信息可以相互访问，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通。
5.支持在移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理。
6.采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数≥1200台。
7.支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。
8支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。
9.具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。
10.中央监护系统接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。
11.★中央站软件可导出数据进行动态心电、动态血压分析，并出具专业的动态心电、血压报告。
（二）高端重症监护仪技术要求
1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个。
2.★≥15英寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，12通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节。
3.★监护仪的进液防护程度符合IP22要求。
4.具有内置锂电池，供电时间≥6小时。
5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。
6.标配转运监护仪模块，屏幕≥5.5英寸触摸屏。
7.标配监测参数包含：心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温、双通道有创血压和呼吸末二氧化碳的同时监测。
8.★具有房颤心律失常分析功能，支持≥33种实时心律失常分析。
9.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
10.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。
11.★具有显示ECG信号质量指数，指示10个不同级别的心率信号强度。
12.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。
13.无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）。
14.★具有≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。
15.★标配连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
16.具有双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。
17.提供升级肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。
18.★血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。
19血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。
20.具有单通道和双通道血氧监测，呼吸率可来源于SpO2。
21.标配EtCO2监测模块，支持监测呼末CO2浓度，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换。
22.CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯。
23.支持升级BIS监测模块，提供4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。
24.★支持升级自研有创连续心输出量(CCO)监测模块，采用股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供决策树等专业的血流动力学辅助应用，可及时查看测量参数值及目标参数值。
25.具备2000小时趋势图表、1000组NIBP测量、1000个报警事件、400条呼吸氧合事件的存储及查询。
26.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。
27.提供心律失常统计,24h ECG综合分析报告，提供HR、ST、QT/QTc、心律失常的统计结果，并能够查看细节。
28.支持早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。
29.支持脓毒症筛查工具，根据SSC指南，脓毒症提供治疗建议清单。
▲30.监护仪需配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件,中央站需免费提供Gateway通讯协议服务手册文件（必须满足）
五、中央监护（1拖20）
（一）中央监护系统技术要求
1.★支持对监护设备心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，连续无创血压（CNBP）、血氧(SpO2)、双血氧(SpO2)、脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、连续微创心排出量（CCO）、无创连续心排（ICG）、脑氧（RSO2）、麻醉深度（BIS)、脑电（EEG）、肌松（NMT）、呼吸力（RM）、麻醉气体（AG）等参数值及波形的显示。
2.软件界面显示适应≥24英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏。
3.全院各科室的中央站信息可以相互访问，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通。
4.支持在移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理。
5.采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数≥1200台。
6.支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。
7.支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。
8.具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。
9.中央监护系统接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。
10.★中央站软件可导出数据进行动态心电、动态血压分析，并出具专业的动态心电、血压报告。
（二）病人监护仪技术要求
1.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的三类医疗器械注册证,适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2.★一体化多参数监护仪，彩色触摸屏显示屏＞10英寸，分辨率≥1024*600，支持同屏显示≥8道波形，以同时观察丰富的信息。
3.配置大容量锂电池正常使用时间≥4H。
4.主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序。
5.主机≥2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存，具有HDMI接口拓展分屏显示。
6.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式等。
7.界面显示能根据用户选择的参数数量和波形数量调节布局。
8.心电模块抗干扰能力好，耐极化电压范围≥±800mV。
9.具有多导心电监护算法，同步分析≥2 通道心电波形，能够消除单一导联可能带来的误差。
10.具有智能导联脱落功能，如果当前所选导联无法检测心电信号，监护仪自动切换相应的导联作为计算导联。
11.★标配≥32种实时心律失常分析，支持房颤心律失常分析功能。
12.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。
13.★具有iFAST和iCUFS的NIBP测量算法，最快测量时间≤15秒。
14.★无创血压提供手动、自动、连续、序列、整点五种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。
15.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0.05-20%。
16.★血氧探头光强五级别显示，可帮助临床快速判断探头光衰程度。
17.支持网络防火墙的流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。
18监护仪标配GCS格拉斯哥昏迷指数评分系统,监护仪标配早期预警评分系统（包括：改良MEWS\NEWS\NEWS2）。
19监护仪设计使用年限≥10年。
▲20.监护仪需配置WIFI模块,标准RJ-45网络接口,支持HL7通讯协议,开放数据端口,免费提供监护仪原始数据通讯协议服务手册文件,中央站需免费提供Gateway通讯协议服务手册文件。（必须满足）

## 输注泵
霍邱县人民医院新院区第五批医疗设备参数征集表--输注泵 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、输注泵工作站技术参数：
1.★支持医疗设备采集数据参数的复原显示功能
2.支持通过电脑端浏览器实时集中监护多床位多设备数据
3.★支持后期升级同品牌监护仪、呼吸机联网，实现监护仪、呼吸机和输注泵信息同屏查看
4.支持医院现有不同品牌的输注泵设备的数据采集（需开放接口文档）
5.★提供标准的Web Service，视图等接口形式与医院信息系统对接
6.支持IHE HL7、DICOM等医疗行业标准协议
7.支持与医院护理系统、重症系统等对接，实现设备数据到信息系统的自动采集记录
8.支持与医院CDR等对接，实现设备数据到医院数据平台的分发存储
9.支持为不同的用户或用户组分配不同的应用访问权限
10.提供安全审计功能，记录所有用户操作日志，日志保存时间不少于3个月
二、单通道注射泵技术参数：
1.注射泵需通过NMPA三类注册证
2.整机使用期限≥10年
3.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%
4.注射速度范围：0.01-2000ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h
5.快推速度范围：0.01-2000ml/h
6.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、时间段累计量、定时累计量
7.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
8.★注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外Bolus
9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
10.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
11.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
12.支持药物库，可储存5000种药物信息
13.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
14.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg
15.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
16.★具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
17.★信息储存：可存储5000条的历史记录
18.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
19.防异物及进液等级IP44
20.整机重量不超过1.7kg
21.满足EN1789标准，适合在救护车使用
22.可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
23.可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
24.标配 Wifi 功能，支持与科室的输注泵工作站进行互联
三、双通道注射泵技术参数：
1.注射泵需通过NMPA三类注册证
2.整机使用期限≥10年
3.双通道每个通道独立运行，支持通道之间中继/联机功能
4.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%
5.注射速度范围：0.01-2000ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h
6.快推流速范围：0.01-2000ml/h
7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、时间段累计量、定时累计量
8.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
9.★注射泵具有电动离合，加载注射器时不松开捏柄推杆也可自动感应制动，防止意外Bolus
10.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式
11.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
12.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
13.支持药物库，可储存5000种药物信息
14.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值
15.压力报警阈值至少15档可调，最低档位可设置150mmHg
16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
17.★具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
18.具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录
19.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h
20.防异物及进液等级IP44
21.★双道泵一体化设计，整机重量不超过2.8kg
22.满足EN1789标准，适合在救护车使用
23.可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
24.可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
25.标配 Wifi 功能，支持与科室的输注泵工作站进行互联
四、输液泵技术参数：
1.输液泵需通过NMPA三类注册证
2.支持输血功能，并提供证明文件
3.支持肠内营养液输液功能，并提供证明文件
4.输液精度≤±5%
5.输液速度范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h
6.快推速度范围：0.1-2000ml/h
7.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、时间段累计量、定时累计量
8.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式
9.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
10.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
11.支持药物库，可储存5000种药物信息
12.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值
13.压力报警阈值≥15档可调，最低可设置150mmHg
14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
15.★具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
16.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小50μL的单个气泡报警
17.具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录
18.电池工作时间≥5小时@25ml/h
19.防异物及进液等级IP44
20.整机重量≤1.5kg
21.满足EN1789标准，适合在救护车使用
22.整机使用期限≥10年
23.★可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
24.可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
25.标配 Wifi 功能，支持与科室的输注泵工作站进行互联
五、肠内营养泵技术参数：
1.挤压方式：盘式蠕动式
2.兼容通用型肠内营养管路
3.整机使用期限≥10年
4.喂养精度≤±5%
5.喂养速度范围：1～2000ml/h，调节步进 1ml/h
6.喂养量（预置量）范围：1～9999.9ml，调节步进0.1ml
7.喂养次数：1～100次，步进 1 次
8.冲洗速度范围：1～2000 ml/h，调节步进 1ml/h
9.冲洗量范围：1～9999.9ml，调节步进0.1ml
10.排气速度范围：1～2000 ml/h，调节步进 1ml/h
11.KTO速度范围：0～50ml/h，调节步进 0.1ml/h
12.★4种喂养模式：连续喂养、间歇喂养、滋养喂养、时间喂养
13.支持反抽功能，反抽流速范围：1～1200ml/h，调节步进 1ml/h
14.不小于4.3英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥272x480 像素
15.标配肠内营养液加温器，无需外接电源，有效减少病人腹泻
16.管式加温：全方位包裹管路，热量损失少，加温效果好
17.闭环控温：实时监测出液末端温度，及时调整加热温度
18.加温范围：30-42°C，加温精度：±2°C
19.★支持营养库，至少支持5000种营养液名称
20.★泵端可查看能量、蛋白质累计量情况，评估患者营养供给
21.支持阻塞压力报警，压力档位至少5档
22.具有历史记录功能，可存储5000条的历史记录
23.电池工作时间≥14小时@25ml/h流速，标准工作条件
24.防异物及进液等级IP44
25.整机重量≤1.4kg
26.★可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
27.可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
28.标配 Wifi 功能，支持与科室的输注泵工作站进行互联
六、六通道输液信息采集系统
基本要求：每套配备4个注射泵模块，2个输液泵模块
（一）、注射泵
1. 满足EN1789标准，适合在救护车使用
2. 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
3. 可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
4. ★≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
5. 注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
6. 防异物及进液等级IP33
7. 支持药物库，可储存5000种药物信息
8. 注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
9. 快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h
10. ★模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯
11. 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
12. 整机重量不超过1.7kg
13. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
14. 电池工作时间≥5小时@5ml/h
15. 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能
16. 整机使用期限≥10年
17. 阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg
18. 主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备
19. 具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录
20. ★主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全
21. 注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h
22. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色
23. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
24. ★可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
25. 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
26. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
（二）、输液泵
1. 具备上下两个空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小
2. 输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
3. 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全
4. 可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
5. 输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作
6. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色
7. 整机使用期限≥10年
8. 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
9. 防异物及进液等级IP33
10. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
11. 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
12. 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能
13. 电池工作时间≥5小时@25ml/h
14. 模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯
15. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
16. 输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
17. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
18. 具备上下两个压力传感器，可检测管路上下端的压力变化
19. 快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
20. ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
21. 整机重量不超过1.85kg
22. 支持输血、输肠内营养液功能
23. 输液精度≤±5%
24. 主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备
25. 可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
26. 输液泵具有电动门，支持自动开关泵门
27. 阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg
28. 具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
29. 支持药物库，可储存5000种药物信息
30. 满足EN1789标准，适合在救护车使用
31. 具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录
（三）、输液信息采集系统
1. ★可与同品牌监护仪互联，在监护仪（非输注泵或中央站）屏幕上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物速度同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果
2. 整机使用期限≥10年
3. ★输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证
4. 可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
5. ★通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改。每台中央站可支持≥20床输液信息采集系统的远程控制
6. 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道
7. ★可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
8. ★输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯
9、★具备上空气传感器和下空气传感器，两个空气传感器分别位于泵片（或挤压组件）的左右两侧，可检测管路上端和下端的气泡大小
七、八通道输液信息采集系统
基本要求：每套配备6个注射泵模块，2个输液泵模块
（一）、注射泵
1. 满足EN1789标准，适合在救护车使用
2. 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%
3. 可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
4. ★≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
5. 注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作
6. 防异物及进液等级IP33
7. 支持药物库，可储存5000种药物信息
8. 注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
9. 快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h
10. ★模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯
11. 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注
12. 整机重量不超过1.7kg
13. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
14. 电池工作时间≥5小时@5ml/h
15. 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能
16. 整机使用期限≥10年
17. 阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg
18. 主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备
19. 具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录
20. ★主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全
21. 注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h
22. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色
23. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
24. ★可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
25. 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
26. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
（二）、输液泵
1. 具备上下两个空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小
2. 输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
3. 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全
4. 可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
5. 输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作
6. 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色
7. 整机使用期限≥10年
8. 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警
9. 防异物及进液等级IP33
10. 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液
11. 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）
12. 8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能
13. 电池工作时间≥5小时@25ml/h
14. 模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯
15. 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
16. 输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证
17. 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
18. 具备上下两个压力传感器，可检测管路上下端的压力变化
19. 快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h
20. ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
21. 整机重量不超过1.85kg
22. 支持输血、输肠内营养液功能
23. 输液精度≤±5%
24. 主机自带多功能接口（非USB接口），无需外接辅助设备
25. 可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
26. 输液泵具有电动门，支持自动开关泵门
27. 阻塞压力报警档位至少15档，最低档位可设置50mmHg
28. 具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
29. 支持药物库，可储存5000种药物信息
30. 满足EN1789标准，适合在救护车使用
31. 具有历史记录功能，可存储不少于3500条的历史记录
（三）、输液信息采集系统
1. ★可与同品牌监护仪互联，在监护仪（非输注泵或中央站）屏幕上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物速度同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果
2. 整机使用期限≥10年
3. ★输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证
4. 可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息
5. ★通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改。每台中央站可支持≥20床输液信息采集系统的远程控制
6. 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成4/6/8等通道
7. ★可接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看
8. ★输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯
9、★具备上空气传感器和下空气传感器，两个空气传感器分别位于泵片（或挤压组件）的左右两侧，可检测管路上端和下端的气泡大小。

## 除颤类1
霍邱县人民医院新院区第五批医疗设备参数征集表--除颤类1 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
除颤监护仪
1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤AED功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
2★同步除颤和手动除颤中，能量分21档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。
4.★采用旋钮式开关设计，可调节4种模式（除颤/起搏/aed/监护），支持开机同步快速选择不低于11档位手动除颤能量。
5.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
6.★病人阻抗范围：15-250Ω。
7.★监护功能：标配SpO2、NIBP监测功能。
8.锂电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。
9.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
10.彩色TFT显示屏≤7英寸，有高对比度显示界面。
11.主机具备录音功能，最大支持≥200min录音存储。
12.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。
13.主机防护等级不低于IP44。
14.除颤充电迅速，充电至200J＜3s,充电至360J＜7s
15.支持与院内系统连接，免费提供HL7协议文本。（需客户端免费开放端口）

## 除颤类2
霍邱县人民医院新院区第五批医疗设备参数征集表-- 车载除颤仪和AED 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
车载除颤仪
1.★重量：≤4.2kg（含电池），彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形；（提供产品说明书或产品彩页证明并加盖投标人公章）
2.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s；
3.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群（需提供NMPA注册证明材料并加盖投标人公章）；
4.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，提供图形化故障排除指引。
5.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J；
6.★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型（需提供NMPA注册证明材料并加盖投标人公章）；
7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿；
8.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作；
9.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能；
10.开机到可正常使用时间≤2s；
11.★除颤充电迅速，充电至200J≤4s(提供产品说明书或者产品彩页证明并加盖投标人公章)；
12.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s；
13.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s；
14.★体外电极板具备病人接触状态显示(提供产品说明书或者产品彩页证明并加盖投标人公章)；
15.★提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断(提供产品说明书或者产品彩页证明并加盖投标人公章)；
16.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；
17.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；
18.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s；
19.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种，并列出具体心律失常种类；
20.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）；
21.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次；
22.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警；
23.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；
24.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检和支持定期自动大能量自检；
25.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55；
26.工作环境温度范围：-20°C-55°C；
27.★除颤仪可升级与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。
28.设备标配血氧饱和度、无创血压功能、十二导心电监护功能，满足科室日常使用
29.★支持提供IHE HL7协议，设备配有WiFi功能，满足院前院内急救系统的联网通信
AED除颤仪
1、总体要求：可供经过产品使用培训的人员或非专业医务人员在急救中心人员指导下使用。要求所供产品应是全新（供货时间的 12 个月以内生产的）、未使用过的，是完全符合相应质量标准的原装正品。
★2、屏幕：设备主机自带显示屏，为了减少后期维护成本，节约AED电池电量，屏幕尺寸≤5 英寸,可显示设备相关运行信息。
3、具备双向波除颤技术，成人最大输出能量≥200J。
4、电极片有效期：标配单副电极片有效期≥36个月。
5、设备工作环境温度：5℃～50℃。
6、配置的电池电量可支持 200J 除颤治疗次数≥170 次。
7、设备防水等级≥IP55，具备抗震功能，可承受在≥1m 高度跌落后仍可正常运行。
8、首次电击没有消除室颤时，第二次或第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次以后电击维持最高能量。
9、整机（含电池和电极片）重量≤3.5Kg。
10、为避免误操作，设备主机操作面板上可观察到的实体按键数量≤3个（开机键、成人儿童切换键、语言切换键、电击键等，提供实物图片证明）。
★11、电极片可与同品牌医用除颤监护仪适配使用，便于急救操作衔接工作。
12、设备主机自带机盖（不包括便携包），电极片可存储在机盖内，避免电极片裸露在外，提高防尘防水性能。(提供实物图）
13、AED具有语音提示功能
14、设备从开始 AED 分析到放电准备就绪时间≤15s。
15、具备自检功能
16、病人阻抗范围：25～200Ω
17、除颤能量精度：≤±15%。
18、设备内部可储存5小时ECG
19、能量范围选择≥3 档。
20、AED主机电池盖板不含螺丝钉，紧急情况下快速安装或更换电池
21、设备配套带柜，且带柜具备声、光报警装置，当设备存放箱柜门被打开后，持续进行声、光报警，直至柜门关闭后停止。
★22、设备开机方式：开盖开机或按键开机，为防止误操作，所投产品型号只能包含一种开机方式。
23、供货时提供产品生产厂家出具的针对本项目原厂售后服务承诺书
24、制造商近三年内未因企业质量管理体系存在严重缺陷被药品监督管理局责令暂停生产。（制造商盖章的承诺书，以药品监督管理局网站发布的信息为准）

## 心电图机
霍邱县人民医院新院区第五批医疗设备参数征集表--心电图机 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、便携式车载心电图机参数
★1.1 显示屏≥10.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。
★1.2 本机内置软键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。
★1.3平板式设计，整机A4纸大小，重量1.6Kg（含电池打印纸）。
1.4 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。
★1.5 内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告，具备在无网格纸上打印网格功能；
★1.6 支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI 模块，可支持2.4GHz/5GHz双频带传输；
1.7 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据与心电网络平台的双向传输。
1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等数据格式。
1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA等传输协议。
1.10 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明)
★1.11输入阻抗：≥100MΩ
★1.12采样率：≥64000Hz。(提供注册检验报告证明)
★1.13 频率响应：0.01Hz ~ 550Hz。(提供注册检验报告证明)
1.14 内部噪声：≤12.5µVp-p。
1.15 时间常数：≥10s。
★1.16 耐极化电压：≥±1000mV。(提供注册检验报告证明)
1.17抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和低通滤波器。
1.18 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。
1.19 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。
1.20 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。
1.21导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera、Nehb导联体系，同时具备导联标识自定义功能。
1.22 支持最长6分钟数据采集和60s波形冻结，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形。
1.23支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。
1.24 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、6*2等多种显示布局。
1.25 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。
1.26自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。
1.27热敏打印布局：3*4、3*4+1R、6*2。
1.28热敏记录纸：折叠纸。
★1.29 设备内置存储器，本机可存储病历≥20000例，存储满后机器可循环存储，支持扩展存储及数据导出。
1.30支持U盘和SD卡直接导出不同格式的报告。
1.31支持波形冻结与波形浏览功能。
1.32具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。
1.33具有权限管理，可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。
★1.34支持快速模式，采集与打印同步，减少等待采集时间，提高出报告效率。
1.35具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理。
★1.36支持导联接反检测，如：左右手接反时，提示导联接反，方便及时纠正。
1.37交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作6小时以上。
★1.38配备原厂专用收纳箱，方便医生携带，方便救护车携带
二、 十二导心电图机参数
（一）硬件要求
★1.1 ≥10英寸彩色触摸屏，支持全屏操作和背景网格显示，屏幕亮度可调；
1.2 标准12导联心电信号同步采集，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系；
1.3 提供手动输入、条码扫描、身份证读取、快速预约下载等多种患者信息录入方式；
1.4 支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI 模块，可支持2.4GHz/5GHz双频带传输；
★1.5 支持心电数据双向传输，可上传心电数据至心电网络平台并接收、打印诊断报告；
1.6 支持多种数据格式（PDF、JPG、BMP、PNG、XML、DICOM-PDF等）及传输协议（FTP、HTTP、SAMBA、DICOM、HL7等）；
★1.7 内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告，具备在无网格纸上打印网格功能；
★1.8 内置存储器，存储容量≥20000例，支持扩展存储及数据导出；
1.9支持电源线防脱落卡扣，避免不当脱线，影响设备的持续使用。
1.10 A/D转换：24位；
★1.11输入阻抗：≥100MΩ；
★1.12采样率：≥64000 Hz（提供注册检验报告）；
1.13独立起搏通道，起搏采样率≥60000 Hz；
★1.14频率响应：0.01 Hz 至 550 Hz（提供注册检验报告）；
1.15内部噪声：≤12.5 µVp-p；
★1.16时间常数：≥10s；
1.17共模抑制比:≥140dB（提供注册检验报告）;
★1.18耐极化电压：≥1080 mV（提供注册检验报告）；
1.19抗干扰滤波:具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能；
1.20 手动、自动、节律等工作模式可供选择；
1.21 支持30分钟数据采集，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形；
1.22 支持快速模式，采集与打印同步，减少等待采集时间，提高出报告效率；
1.23 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局;
1.24 支持自动异常报警功能，可自动对异常心率、导联脱落、外设连接进行实时监测报警;
1.25具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理;
★1.26具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量、波形对比等操作;
★1.27支持电极反转功能，可进行肢导联或胸导联的纠正；
★1.28支持不同层级的用户账号登录，可设置不同权限，防止误操作。
1.29交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工作5小时以上。
1.30主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。
（二）软件要求
2.1采用统一数据存储传输规范，解决多厂家、多型号心电设备兼容性问题；
2.2系统对数据采集、数据追溯、问题定位等应用提供技术支撑，支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理；
2.3系统支持：公有云，私有云，等多种性质的服务器环境；
2.4系统采用纯BS架构，免客户端安装，充分保证系统的易用性与交互性，提升系统稳定性和易维护特性；（提供软件功能截图）
★2.5系统软件支持的最大用户并发数大于80；满足全域覆盖使用；（提供注册检验报告截图证明）
★2.6系统支持三级或三级以上组织结构设置，满足县乡村一张网三级组织结构的机构管理；（提供注册检验报告截图证明）
2.7区域心电质控与监管，支持危急值参数自定义设置，危急值自动预警，紧急/危急申请单置顶并以红色标识等危急值管理功能；
2.8可从检查类型，数据采集，报告诊断，超时提醒，统计分析，生成质控报告等全流程质控管理；
2.9统计结果可显示统计列表、统计数量、统计报表、统计图表，统计结果可导出Excel或TXT等格式，支持图表展示与打印；
2.10支持质控指标灵活配置；根据医院业务与规模灵活配置质控标准，指导持续改进；(提供软件功能截图）
2.11避免时间错误导致可能的医疗纠纷，系统应提供时间校验方式，内容至少包括检测采集时间、数据上传时间、医生诊断时间、报告审核时间；设备时间与系统时间不一致给予提醒，支持设备与系统双时间校准机制；
2.12支持调度指挥、各医疗机构检查信息的反馈预警、医院诊断数据的实时展示与预测；
2.13直观、及时、准确地展示当前平台的运营状况展示区域内的医疗资源分布及运行状况，包含检查量趋势、区域分布、机构排名、时效分析、自动诊断分级等，为诊断资源实时调度指挥、各级医疗机构信息反馈、区域远程会诊监管提供数据支撑；
2.14建立心电调度中心，统一管理区域内所有诊断医生资源，同时接收区域内医疗机构的数据采集、上传、诊断，对数据集中管理、实时质控和实时预警；
2.15支持划分一个或多个心电诊断中心，实现诊断、会诊、质控业务流转，实现诊断中心之间的工作量动态平衡，实现医疗资源的优化整合；
2.16提供丰富的测量分析值显示、打印功能，基本测量值至少包括HR、P时限、PR间期、QRS时限QT/QTC间期、P/QRS T电轴、RV5/SV1振幅等;测量值包括HR、P2P Amp、R1 Amp、Q Amp、R Amp、S Amp、R' Amp、S' Amp 、R'' Amp、S'' Amp、ST Amp 、STT38 Amp 、ST60 Amp、ST80 Amp 、P Morph、T Morph、R Notch、ST Slope、STTMidAmp、U Amp 、VAT等 ；
★2.17提供≥8种QTC计算公式，以适应临床针对心率、种族、性别等因素选择合适的QT校正公式；
2.18提供多项算法自定义设置，至少包括心动过速、心动过缓，满足医院本地化人群特性设置；
2.19提供多种分析工具，至少包括:梯形图、平均模板分析、单心搏分析、心搏异常标注等，以辅助医生分析诊断；(提供系统截图证明）
2.20提供ST段专用分析工具，可以利用ST-MAP等工具通过横切面、状图分析诊断ST段的异常改变；(提供软件功能截图）
2.21为满足科室各项业务开展需求，系统支持成频谱心电、QT离散度、心室晚电位、向量心电图、时间向量心电图、心率变异性等高级分析诊断功能，并打印对应报告；(提供软件功能截图）
★2.22为方便医生分析测量，系统应提供可以同时获取间期、振幅、心率等信息的测量工具；(提供具有该功能描述的注册检验报告证明）
2.23为方便医生判断，当心率大于心动过速判断上限及小于心动过速判断下限时，心率值应以标红等方式提醒；
2.24具备波形微调功能，对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析；
2.25为方便医生对配戴起搏器的病人进行精准分析，软件应支持起搏分析，并显标识起搏信号；
2.26为提高医生工作效率，系统应具备自动预诊断及高级功能自动分析自动预诊断；
2.27为提高医生报告书写速度，系统应满足但不限于记忆跟随输入、汉语拼音缩写快速查找、附带常用符号快捷录入方法；
2.28为便于医生在书写报告时规范、标准、灵活、快捷简便，系统应提供但不限于:心电常用诊断模板、心电常用诊断术语、诊断术语库可自定义修改等应用；
2.29支持公共术语库模板和个人术语库模板自定义维护；(提供软件功能截图）
★2.30为减轻医生负担，支持三维人体图导联纠错功能；支持电极反转，且支持反转后的数据重新分析，导联接错不需要重采集；(提供软件功能截图）
2.31为减少人工分析的时间，系统应具备重新诊断分析功能；
2.32支持历史记录的对比、调阅，可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息；
2.33波形分析界面支持包括纵向和横向模式等多种排版设置，支持波形、网格、背景颜色设置满足不同用户个性化需求；(提供软件功能截图）
2.34提供多种打印报告模板，具有12*1、3*4、6*2、3*4+1、3*4+3、6*2+1、6*3、6*3+1、9*2、9*2+1、3*5、3*5+1等12种的报告格式，并支持节律导联报告的打印；(提供软件功能截图）
2.35提供心电图报告自定义设置，生成的报告可以支持诊断医生单签名或双签名，至少包括:添加医院logo信息、二维码解读报告、参数正常范围显示，支持网格、波形颜色、彩色打印设置等功能；（提供软件截图）
2.36支持动态心电、动态血压二合一分析，在同一分析界面可以同时査看心电、血压数据，通过点击血压数据可以快速定位到对应时间点的心电数据，便于心电血压关联分析；（提供系统截图证明）
2.37支持心脏示意图标注，快速标记出有问题的部位；
2.38支持诊断参数、结论修改，历史记录查看；
★2.39系统支持2种以上18导转换功能：支持12导心电数据快速推导出18导数据；支持12导联合并18导联报告；
2.40具备智能诊断功能，辅助医生快速分析诊断；
2.41为减轻医生负担，支持三维人体图导联纠错功能；支持电极反转，且支持反转后的数据重新分析，导联接错不需要重采集；(提供软件功能截图）
2.42支持区域远程心电会诊；基层医院与诊断中心医院的心电会诊，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平；
2.43支持互联网、专线等多种网络方式，及时地接收来自基层医疗机构或临床科室上传的心电数据，并快速进行诊断分析和下发报告；
2.44对于疑难、复杂的心电图，可以启动中心内部或多中心之间的专家会诊机制，确保诊断质量和时效性；
2.45支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取受检者信息；
2.46支持采集质量检测，在心电检查过程中实时提醒采集质量是否合格，伪差、导联脱落、左右手接反等提醒；
2.47支持图谱采集完成后预览，支持加采、重采功能；支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记；
2.48支持列表显示报告各阶段状态：待受理、已受理、已诊断，待审核、已审核，且支持查看报告是否打印；
2.49可进行多项目采集，多项目包括心电向量、频谱心电、心室晚电位、阿托品、心率变异等数十种检查项目；
2.50支持为严重病人申请加急诊断，并显示置顶+红色加急标识；
2.51Web终端可查看心电图原始数据；支持根据报告完成状态待诊断、已诊断查看报告，并且直观看出待诊断的报告数量；
2.52支持调整导联布局、增益、走速及各波形间的上下间距，支持心电波形的滤波，支持基线漂移、工频、肌电滤波设置；
2.53Web终端可查看患者信息、心电图原始数据及测值信息，具备测量、测径值、重分析功能；
2.54支持根据报告完成状态待诊断、已诊断查看报告，并且直观看出待诊断的报告数量；
2.55支持通过检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索报告；
2.56全终端覆盖：无缝支持 PC客户端、Web浏览器及移动端（手机微信、iPad等）访问，确保医生无论身处诊室、家中、旅途或夜间值班，都能快速接入诊断平台；
2.57在智能终端上可以实现数据接收、心电原始波形显示、报告编辑等功能，支持外网诊断；
2.58支持手机端谷歌浏览器、微信浏览器或手机自带浏览器访问登录；系统支持即时通信功能，提高诊断端与检查端的交互性；医院院内各科室和下属社区卫生服务中心心电数据就数据采集、数据诊断、报告退回、数据重采登在平台进行实时沟通确认，提升工作效率，节约沟通成本；
2.59支持调整增益、走速，支持自定义波形显示模式，支持心电波形的滤波；
2.60支持危急值参数自定义设置，危急值自动预警，紧急/危急申请单置顶并以红色标识等危急值管理功能；
2.61系统具备危急值闭环管理，经诊断医生确认的危急，可推送危急信息至临床医生提醒关注；
2.62支持智能分析对危急值自动识别；采用弹窗、置顶等不同方式提醒医生优先诊断；
2.63支持报告状态统计、报告量统计（正常、异常、危急）、分布情况及趋势，报告量月增长趋势，体现业务压力来源及变化趋势；
2.64支持诊断时效分析：正常、预警、超时分布情况及趋势，体现诊断服务能力变化趋势；
2.65支持检查机构、诊断机构年度排名：业务量年度总排名，体现业务开展示范点；
2.66支持检查机构分析：活跃机构数据及比例，特定时间范围内检查机构检查量排名，体现业务开展示范点；
2.67支持诊断排名：特定时间范围内诊断医生诊断量排名，体现诊断医生业务标兵；
2.68数据趋势：特定时间范围内检查量和诊断量时段分布及变化趋势，体现业务压力时间；
2.69基于GIS技术，展示区域内的医疗资源：支持将当前区域接入的医疗机构按照机构的类型在地图上进行展示，能更直观的展示当前区域的医疗机构分布的情况和各类型医疗机构的接入数量；
2.70检查量趋势：通过波形图方式，展示统计范围内的诊断中心每月平均检查量对比趋势分析图，反映出诊断中心平均每月内检查量的趋势变化情况；
2.71检查量区域分布：通过GIS地理信息系统，展示统计一定时间范围内各地区的检查量分布情况，反映出各地区远程心电检查量的区域分布情况；
2.72检查机构排名：通过数据列表的方式，展示出统计范围内接入诊断中心的活跃度排名靠前的检查机构，分为年度排名榜和月度排名榜，反映诊断中心活跃度前5的检查机构的检查量分析；
2.73月度业务时效分析：统计月度平均检查用时、调度用时和诊断用时，按照时间占比进行时效展示；
2.74诊断分级和诊断分布：诊断分级通过饼图展示，统计时间内正常、危急、阳性、采集不良的数据分布情况，同时显示危急和阳性心电图在总体中的占比；
2.75诊断医生排名：通过数据列表的方式，展示出统计范围内诊断中心诊断排名前列的医生；分为年度排名榜和月度排名榜，反映诊断中心诊断排名前10的诊断医生的诊断量；
2.76支持多种具备数字接口的心电图机接入，获取、浏览、心电图检查的原始数据；
2.77支持针对门诊（固定检查、病房（移动检查、等不同的检查场景，按照所接设备类型，可以提供不同的设备接入和改造方案；
2.78具备网络传输功能的心电图机，数据采集完成后可通过无线或有线方式直接发送至心电中心服务器，由诊断中心进行集中诊断；
2.79支持对不具备网络传输功能的心电图机进行数字化改造，可兼容不同品牌型号的心电图机、采集盒以及其他检查设备；
2.80移动场景下，支持第三方心电图机先离线采集再集中上传；
2.81固定场景下，支持将现有心电设备直接连接电脑来实现心电数据接收，支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取检查信息，支持设置加急和隐私患者处理；
2.82支持≥7种系统对接方式，至少包括：视图、表、存储过程、Webservice、API、DICOM、HL7等；
2.83支持同常见医疗卫生信息系统进行数据交换和信息共享,能够与医院现有的信息系统（如HIS、PACS、EMR、体检、CA、集成平台等）进行无缝连接，满足医院电子病历评级和信息化互联互通要求；
2.84软件系统使用费:永久免费，包含免费升级:
2.85数据端口服务费:永久免费，第三方心电设备免费接入，包含免费升级；
2.86免费将中标产品按招标人要求接入医院集成平台及需要的政策性系统，包括但不限于区域医共体信息化集成平台对接/HIS/LIS/EMR/PACS/急诊/体检系统/公卫系统对接（医时通）接口/CA数字签名认证系统对接。
2.87系统符合三级信息安全等级保护要求，须提供《信息系统安全等级保护备案证明》；
2.88在系统内部建立统一全面的用户登录管理，对应用软件功能使用实行严格的登录授权管理；
2.89支持安全登录设置，支持日志审计功能；
★2.90保障系统服务的及时性，平台本身集成系统运行的实时服务器监控功能；（提供软件截图证明）
2.91支持对数据库中患者敏感信息加密存储，防止文件损坏以及篡改，支持诊断医生开启信息脱敏，对患者关键信息进行脱敏显示；
2.92为保障数据安全不丢失，在利用的磁盘容量达到最大容量时，数据不会丢失；部署的服务器断电，重新开启服务器后，数据不会丢失；（提供注册检验报告截图证明）

## 病床类1
霍邱县人民医院新院区第五批医疗设备参数征集表---病床类1 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
三摇带轮病床（带轮、含床头柜、输液架、床垫、餐桌）
1、尺寸：2160*980*400-710mm士10mm (床板1925*830mm±10mm)
2、功能：背部抬起：0-67°±10°，腿部抬起：0-35°±10°,整床升降:400-710mm±10mm
3、床头尾板：外形尺寸980*480mm±10mm，具有2个≥210*110对称孔和1个≥430*60mm合人体工程学结构的异形把手孔，床尾配有≥700*70mm的贴纸美观护眼；
★4、床头尾采用全新PP材料整体一次性吹塑成形，挂锁式结构，旋钮安全锁紧。
两角带≥80*100*110中空防护包角并配有一体式≥60mm防撞轮起到防护作用。床尾带有有机玻璃病历卡槽
★5、床头尾抗拉伸（拉伸屈服应力≥90MPa）、抗冲击（冲击强度≥20J/㎡）、不含有害物质（六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、可溶性铅、镉、汞、铬）（提供所投产品制造商送检的床头尾板第三方要求的带CMA或CNAS章的检测报告）
6、护栏：配有六档铝合金护栏整体平行升降，铝合金折叠护栏为全履式结构,尺寸：≥1460*400mm
7、护栏横杆表面经电泳硬化处理,立杆采用6根不锈钢立柱，防夹手设计,采用3mm厚钢制冲压底座,护栏下座采用锌铝压铸一次成型，锌铝合金把手，内置锁定机构。（提供锌铝合金把手实物照片）
★8、护栏受力要求向下拉力 ≥800N，向上拉力 ≥550N，向前、向后拉力 ≥ 550N，向前、向后推力 ≥550N，在受力≥100h 后护栏各部位不产生永久性变形（提供所投产品制造商送检的护栏第三方受力耐疲劳测试的检测报告）
★9、床面：材料采用≥1.0mm的大型钢厂优质延伸材料冷轧钢板，耐冲击、拉伸强度≥300MPa，耐二氧化硫腐蚀≥96h，未见锈蚀、裂纹、点腐蚀等现象；（提供所投产品制造商送检的冷轧钢板摆锤冲击、拉伸强度，耐腐蚀，由第三方检测机构出具盖有CMA或CNAS章的检测报告）
10、模具冲孔床面，≥36个孔位透气性好、防霉、防滑抗菌。背板与小腿板下面支撑处采20*30矩形管弯管成型框架整体焊接。床尾处配有尺寸≥W70*H50mm挡被架，防止床垫的滑动
★11、床框：宽床框采用≥40*80*1.2mm厚的钢制方管采用机器人分点焊接工艺成目字结构可防止框架在焊接过程应力变形，从而增加强度。（提供所投产品制造商送检的方管化学成份（Si≤0.035%、Mn≤0.17%、P≤0.016%、S≤0.009%、Cr≤0.023%、Ni≤0.02%、Mo≤0.02%）第三方带有CMA或CNAS章的检测报告）
★12、采用≥125mm静音脚轮，耐磨无声轮，每个脚轮均带刹车，稳定性好，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠；耐性疲劳测试：整床标准载荷情况下(其中背板75kg、臀板和腿板100kg)，匀速通过高度20mm、宽度80mm障碍物连续测试不少于40000次，脚轮无功能性的损坏。（提供所投产品制造商送检的脚轮第三方耐疲劳测试检测报告）
13、配3组摇杆，抽拉伸缩式设计，加长了摇动力臂，使操作轻松省力，摇动灵活，性能可靠，伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杆采用高级结构钢双丝挤压成型，结构采用精密轴承加含油铜罗母，具有双向打滑限位功能、到位过载保护功能，内加适量黄油，丝杆传动灵活、坚固耐用，配ABS防尘罩，全封闭设计，无灰尘进入。摇手柄采用全新高强度ABS工程塑料一次性注塑成型，内镶钢芯，结实耐用，可折叠隐藏，避免碰脚，贴有体位升降标识，操作一目了然，颜色与床头配套协调
14、每床配备餐桌以及不锈钢塑料四钩输液杆：
14.1餐桌要求：PP阻尼翻板餐桌，带有缓冲装置，可缓慢放下，在放倒时不会损伤到人员；
14.2不锈钢塑料四钩输液杆；可移动引流袋挂钩2个
★15、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，整床涂层金属部件不含重金属：锑（Sb）、砷(As)、镉(Cd)、汞(Hg)、硒(Se)（提供所投产品制造商送检的涂层金属部件符合 HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》带有CMA或CNAS章的第三方检测报告）
16、每床配备床垫：
16.1厚度≥8cm，匹配病床尺寸
★16.2床垫外套内衬采用涤纶针织复膜布，要求提供涤纶针织复膜布三项SGS检测报告：①防螨检测报告（参考GB/T24253-2009纺织品防螨性能评价9.1驱避法，驱避率≥99%）；②防霉检测报告（参考ASTM G21-15合成高分子材料防霉性的测定，要求测试菌种生长级别≦2级）；③抗菌效果检测报告（参考GB21551.2-2010附录A抗细菌性能试验方法1贴膜法评价，大肠埃希氏菌抗菌率≥97%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥98%）。（提供涤纶针织复膜布三项SGS检测报告）
16.3内芯为海绵≥6cm＋棕丝≥2cm（密度≥28）
床头柜
1、尺寸：475*475*750mm±10mm
★2、整体采用 ABS 强化塑胶一次性注塑成型，床头柜表面应光洁，应无划痕、毛刺、应无凹陷、应无气泡（提供由投标产品生产商送检的带有CMA或CNAS标识的检测报告）
3、床头柜由柜体、顶板、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成
4、柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有金属材质隐藏式毛巾架和物袋挂钩，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内
5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉
6、抽屉上面为伸缩餐盘，有预设的杯子及温度计放置凹槽，能满足使用需要
7、柜门内配有一层活动隔板，方便分类存放物品，具有两层调节功能，根据实物大小可上下调节，隔板带有弧形凹口，便于放置水瓶
★8、床头柜抑 菌率≥99.5%（菌种至少包含：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌）。（提供投标产品制造商送检的床头柜具有CMA或CNAS标识的检测报告。）
三摇带轮骨科牵引病床（含床头柜、输液架、床垫、餐桌）
1、尺寸：2160*980*400-710mm士10mm (床板1925*830mm±10mm)
2、功能：背部抬起：0-67°±10°，腿部抬起：0-35°±10°,整床升降:400-710mm±10mm
3、床头尾板：外形尺寸980*480mm±10mm，具有2个≥210*110对称孔和1个≥430*60mm合人体工程学结构的异形把手孔，床尾配有≥700*70mm的贴纸美观护眼；
★4、床头尾采用全新PP材料整体一次性吹塑成形，挂锁式结构，旋钮安全锁紧。
两角带≥80*100*110中空防护包角并配有一体式≥60mm防撞轮起到防护作用。床尾带有有机玻璃病历卡槽
★5、床头尾抗拉伸（拉伸屈服应力≥90MPa）、抗冲击（冲击强度≥20J/㎡）、不含有害物质（六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、可溶性铅、镉、汞、铬）（提供所投产品制造商送检的床头尾板第三方要求的带CMA或CNAS章的检测报告）
6、护栏：配有六档铝合金护栏整体平行升降，铝合金折叠护栏为全履式结构,尺寸：≥1460*400mm
7、护栏横杆表面经电泳硬化处理,立杆采用6根不锈钢立柱，防夹手设计,采用3mm厚钢制冲压底座,护栏下座采用锌铝压铸一次成型，锌铝合金把手，内置锁定机构。（提供锌铝合金把手实物照片）
★8、护栏受力要求向下拉力 ≥800N，向上拉力 ≥550N，向前、向后拉力 ≥ 550N，向前、向后推力 ≥550N，在受力≥100h 后护栏各部位不产生永久性变形（提供所投产品制造商送检的护栏第三方受力耐疲劳测试的检测报告）
★9、床面：材料采用≥1.0mm的大型钢厂优质延伸材料冷轧钢板，耐冲击、拉伸强度≥300MPa，耐二氧化硫腐蚀≥96h，未见锈蚀、裂纹、点腐蚀等现象；（提供所投产品制造商送检的冷轧钢板摆锤冲击、拉伸强度，耐腐蚀，由第三方检测机构出具盖有CMA或CNAS章的检测报告）
10、模具冲孔床面，≥36个孔位透气性好、防霉、防滑抗菌。背板与小腿板下面支撑处采20*30矩形管弯管成型框架整体焊接。床尾处配有尺寸≥W70*H50mm挡被架，防止床垫的滑动
★11、床框：宽床框采用≥40*80*1.2mm厚的钢制方管采用机器人分点焊接工艺成目字结构可防止框架在焊接过程应力变形，从而增加强度。（提供所投产品制造商送检的方管化学成份（Si≤0.035%、Mn≤0.17%、P≤0.016%、S≤0.009%、Cr≤0.023%、Ni≤0.02%、Mo≤0.02%）第三方带有CMA或CNAS章的检测报告）
★12、采用≥125mm静音脚轮，耐磨无声轮，每个脚轮均带刹车，稳定性好，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠；耐性疲劳测试：整床标准载荷情况下(其中背板75kg、臀板和腿板100kg)，匀速通过高度20mm、宽度80mm障碍物连续测试不少于40000次，脚轮无功能性的损坏。（提供所投产品制造商送检的脚轮第三方耐疲劳测试检测报告）
13、配3组摇杆，抽拉伸缩式设计，加长了摇动力臂，使操作轻松省力，摇动灵活，性能可靠，伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杆采用高级结构钢双丝挤压成型，结构采用精密轴承加含油铜罗母，具有双向打滑限位功能、到位过载保护功能，内加适量黄油，丝杆传动灵活、坚固耐用，配ABS防尘罩，全封闭设计，无灰尘进入。摇手柄采用全新高强度ABS工程塑料一次性注塑成型，内镶钢芯，结实耐用，可折叠隐藏，避免碰脚，贴有体位升降标识，操作一目了然，颜色与床头配套协调
14、牵引架：全龙门架设计，采用优质不锈钢八角棒型材，采用配套高强度工程塑料注塑模具化紧固件连接，拆装方便、紧固可靠；配2个高强度塑料拉手环，吊带为不锈钢材质，结实可靠，经久耐用，可满足患者日常起居、锻炼辅助起身的需要。龙门架床尾配骨科牵引架，主管为对边尺寸35mm的高强度不锈钢八角棒，配下肢可移动牵引架2个，可上下左右调整位置，采用配套高强度工程塑料注塑模具化紧固件固定，紧固可靠、调整方便，根据病员的伤情作全方位、全角度牵引，美观坚固，使用方便
15、每床配备餐桌以及不锈钢塑料四钩输液杆
15.1餐桌要求：PP阻尼翻板餐桌，带有缓冲装置，可缓慢放下，在放倒时不会损伤到人员
15.2不锈钢塑料四钩输液杆；可移动引流袋挂钩2个
★16、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）新工艺，整床涂层金属部件不含重金属：锑（Sb）、砷(As)、镉(Cd)、汞(Hg)、硒(Se)（提供所投产品制造商送检的涂层金属部件符合 HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》带有CMA或CNAS章的第三方检测报告）
17、每床配备床垫：
17.1厚度≥8cm，匹配病床尺寸
17.2床垫外套内衬采用涤纶针织复膜布，要求提供涤纶针织复膜布三项SGS检测报告：①防螨检测报告（参考GB/T24253-2009纺织品防螨性能评价9.1驱避法，驱避率≥99%）；②防霉检测报告（参考ASTM G21-15合成高分子材料防霉性的测定，要求测试菌种生长级别≦2级）；③抗菌效果检测报告（参考GB21551.2-2010附录A抗细菌性能试验方法1贴膜法评价，大肠埃希氏菌抗菌率≥97%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥98%）。（提供所投产品制造商送检的涤纶针织复膜布三项SGS检测报告）
17.3内芯为海绵≥6cm＋棕丝≥2cm（密度≥28）
床头柜
1、尺寸：475*475*750mm±10mm
★2、整体采用 ABS 强化塑胶一次性注塑成型，床头柜表面应光洁，应无划痕、毛刺、应无凹陷、应无气泡（提供由投标产品生产商送检的带有CMA或CNAS标识的检测报告）
3、床头柜由柜体、顶板、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成
4、柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有金属材质隐藏式毛巾架和物袋挂钩，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内
5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉
6、抽屉上面为伸缩餐盘，有预设的杯子及温度计放置凹槽，能满足使用需要
7、柜门内配有一层活动隔板，方便分类存放物品，具有两层调节功能，根据实物大小可上下调节，隔板带有弧形凹口，便于放置水瓶
★8、床头柜抑 菌率≥99.5%（菌种至少包含：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌）。（提供投标产品制造商送检的床头柜具有CMA或CNAS标识的检测报告。）
儿科双摇带轮病床（含床头柜、输液架、床垫、餐桌）
1、主要材质：整床钢结构，栅栏式护栏，PP吹塑床头尾板
2、外形尺寸：1910mm×930mm×(575-1260)mm(±10mm)
3、喷塑床面板凹型透气孔设计，能有效防止褥疮。床面板采用钣金连接件连接。床面尺寸：1775mm×710mm(±10mm)
★4、 4个5寸静音脚轮，每个都带独立刹车，脚轮有害物质：铅（Pb) ≤2 mg/kg、六价铬（Cr（VI））≤8mg/kg.（提供所投产品制造商送检的脚轮有害物质第三方带有CMA或CNAS标识的检测报告）
5、背部升降0°-70°，腿部升降0°-45°
6、床架采用钣金折弯焊接成型
★7、床头尾板采用PP吹塑一体成型，塑料件经过≥96小时氙灯老化试验，试验后外观变色≤2级（提供所投产品制造商送检的第三方检测机构的检测报告）
8、采用铝合金可升降护栏，防护管间距≤8cm，并有≥3档位设置可调节高度。护栏尺寸：1780*570mm(±5mm)，护栏三档可调，护栏离床面高度分别为80mm(±5mm)，310mm(±5mm)，500mm(±5mm)
9、最大承重≥200KG
★10、床体金属表面:经过多道工序处理，钢管内外涂层均匀，内外防锈，涂膜厚度≥78㎛，经过耐冲击性,耐沸水性、耐盐水喷雾性(盐雾≥500小时)、耐湿性等相关测试（提供所投产品制造商送检的床体金属喷涂件涂膜厚度及耐冲击性,耐开水性、耐盐水喷雾性(盐雾≥500小时)、耐湿性第三方带有CMA或 CNAS标识的检测报告）
11、每床配备床垫：
11.1厚度≥8cm，匹配病床尺寸
11.2床垫外套内衬采用涤纶针织复膜布，要求提供涤纶针织复膜布三项SGS检测报告：①防螨驱避率≥99%；②防霉测试菌种生长级别≤2级；③抗菌效果大肠埃希氏菌抗菌率≥97%、金黄色葡萄球菌抗菌率≥98%；
11.3内芯为海绵≥6cm＋棕丝≥2cm（密度≥28）
床头柜
1、尺寸：475*475*750mm±10mm
★2、整体采用 ABS 强化塑胶一次性注塑成型，床头柜表面应光洁，应无划痕、毛刺、应无凹陷、应无气泡（提供由投标产品生产商送检的带有CMA或CNAS标识的检测报告）
3、床头柜由柜体、顶板、柜门、抽屉、伸缩餐盘、毛巾架等组成
4、柜体正面形状为圆弧状，左右两侧面配有金属材质隐藏式毛巾架和物袋挂钩，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内
5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉
6、抽屉上面为伸缩餐盘，有预设的杯子及温度计放置凹槽，能满足使用需要
7、柜门内配有一层活动隔板，方便分类存放物品，具有两层调节功能，根据实物大小可上下调节，隔板带有弧形凹口，便于放置水瓶
★8、床头柜抑菌率≥99.5%（菌种至少包含：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌）。（提供投标产品制造商送检的床头柜具有CMA或CNAS标识的检测报告。）
急救病床（带轮、含床头柜、输液架、床垫、餐桌）
1、规格：全长≥1930mm，宽≤663mm，高低升降510—850mm，背部升降0—70°
2、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制
3、高低调节摇把：金属材质摇杆系统，不易折断
4、床板：HDPE树脂成型制品
5、框架：采用钢制
★6、喷涂工艺：金属表面经过多道工序处理，采用≥22道工序（电泳＋粉末）复式喷涂，钢管内外均匀涂层，涂膜厚度≥78μm。经过耐挤压性、耐重物落下性、耐开水性、耐盐水喷雾性（盐雾≥500小时）（提供“电泳、粉末喷涂”流水线设备双重喷涂工艺实景图，提供粉末物性强度试验报告）
★7、 护栏板：HDPE树脂成型护栏板，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性
8、一体式护栏，利于防止肢体外伸，强化转运防护。 护栏下方双侧各有6个挂钩点。可按需悬挂多个引流袋，从而利于规避管路间的缠绕
9、脚轮：中控锁双面轮，四个直径150mm的医用脚轮，床尾中控刹车踏板，一脚制动，四轮同时固定
10、配置有一个含碳导电脚轮（有黄色标记），起到接地作用，将静电随时转移到地面
11、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg
12、配有输液架收藏插孔，床头和床尾两侧各设有两处点滴架安装孔共4处。固定收藏输液架。也可收纳在底部托盘
13、配有转运床垫：面料防水加工，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人
▲14、床板和护栏的材料中添加抗菌成份，可有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的繁殖，带有国际抗菌认证证书。（提供SIAA认证证书）
★15、整床重量≤73kg，方便便捷转运
精神科平板病床参数
★1、床头床尾：采用为38mm的圆管弯曲成型和床腿为一体式，床头、床尾表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤，经酸洗、磷化后喷塑处理，颜色为高光白，附着力达一级标准。(提供符合GB/T3325-2017标准的病床检测报告)
★2、床面：采用厚度1.2mm冷轧钢板钣金冲孔工艺一次冲压成17块条形，圆形透气孔，床面整体呈凹弧形，具有防滑功能。经酸洗、磷化后喷塑处理，颜色为高光白，附着力达一级标准，具有抗菌防腐作用。（提供符合GB/T3325-2017、QB/T3286-1999、QB/T3832-1999标准的床面抗盐雾检测报告）
★3、床体框架：采用40X80mm厚度为1.2mm矩形钢管制成，坚固耐用承受力大，表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤;经酸洗、磷化后喷塑处理，颜色为高光白，附着力达一级标准，具有抗菌防腐作用;床体两侧配备四个输液架孔，两个引流钩，床体承载重量200kg
4、配束缚带：两侧配备U型束缚环，用于固定病人

## 病床类2
霍邱县人民医院新院区第五批医疗设备参数征集表---病床类2 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
重 症 电 动 病 床
1.产品通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证。(提供证书复印件)。
▲1、规格：床板长≥2000mm,全长≤2210mm;床板宽≤86Omm,全宽≤ 980mm(竖起侧护栏时)/≤1005mm(降下侧护栏时),高低升降范围435—785mm(床板到地面的高度）
2、功能：背部上升0-70°;腿部上升0-25°:高低升降435-785mm;前后倾斜0-12°,一键心脏椅位，SSR后延位功能。
3、具有SSR(Stress-Saver Raise)TM功能：当患者部分升起时，床体后部部分会延伸以适应自然的坐姿，以减轻患者的压力、同时防止患者下滑 (提供产品注册证或检验报告或彩页扫描件证明)。
★4、床板采用宝钢冷轧钢板一次冲压成型，床面板带有透气孔：(提供钢品质证明书)进口定制螺丝及垫套：关节链接螺丝为进口部件，长时间使用不会松动。提供紧固件盐雾耐酸碱试验≥48小时检测报告，提供床板连接处金属垫套照片，提供带螺纹胶的螺丝照片)。(提供紧固件进口）
★5、金属表面，采用≥22道工序(电泳+粉末)复式喷涂，钢管内外均有均匀涂层。涂膜厚度≥78μm。经过耐挤压性、耐重物落下性、耐开水性、耐盐水喷雾性(盐雾≥500小时)(提供“电泳、粉末喷涂”流水线设备22道工序现场工艺照片，提供电着粉末设备购买发票)。
★6、喷涂粉体采用优质环保原料(提供所投产品SGS机构出具的ROHS测试报告)。
7、一键式心脏椅位：一个按键自动完成调整(背部达到70°和腿部达到 25°)后，整体倾斜12°达到心脏椅位。(提供产品注册证或检验报告或技术白皮书扫描件证明)。
8、一键式复位：一键完成背部床板角度、膝部床板角度和电动床的倾斜角度可以调节到0°(水平)。
9、新型四片式分体式升降护栏，可随床体的功能同时动作。
10、安全型护栏，护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开。
11、前后护栏均设置角度显示器，可显示背部床板升起角度及床体倾斜
12、前侧护栏上设置蓄电池电量显示器，可显示蓄电池状态。(提供公开发行的彩页，且在药监局备案具备广告批文文号)
★13、前侧护栏上设置病床最低位显示灯，可显示病床是否达到最低安全位置。(提供公开发行的彩页，且在药监局备案具备广告批文文号)。
14、控制器：可选择手持线性控制器或护栏控制器
▲15.手持线型控制器：大图标按键操作，并可悬挂在护栏上，并设有电池指示灯并设有锁定按键。手持遥控器经久耐用、耐摔，在≥1米的高度下自由摔落1000次应无任何损坏，无安全危险，无绝缘击穿。(提供加盖CMA标识的有效检测报告扫描件，对应参数在检测报告中标注，原件备查。检测报告的型号与所投产品型号一致。
16.护栏控制器：护栏内侧具有患者控制器，护栏外侧设有医护人员控制
A、患者控制器：可操作背部升降及膝部升降功能。
B、医护人员控制器：可操作病床的所有功能。
C、具备锁定功能，可以锁定医护人员控制器及患者控制器，避免误操作
17、床头两侧均有CPR释放手柄。
18、电机：具有不少于4个医用静音电机。
19、脚轮直径≥125mm脚轮。旋转脚轮，压制钢制轮架，电镀锌，双滚珠轴承旋转头，表面静电粉末喷涂，实心插销安装装置.聚丙烯制轮心。
20、中控刹车：具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置：防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。
21、设有一键紧急紧急旋转式停止开关。
★22、可拆卸式床头尾板，采用聚乙烯(PE)树脂材料一体吹塑成型，具有锁定装置。头尾板均有把握手柄，分别设计≥2处推行防滑坡度设计，便于推行。床头尾板上有模压成型的原材料(HDPE)标识，原材料可以证明为环保材料。床尾板设置安全指示标签。(提供高密度聚乙烯(HDPE)原材料ROHS检测报告，模压成型的原材料(HDPE)标识，提供头尾板实物照片）。
★23、具有备用电池，蓄电池接头为快插快拔设计。（提供实物照片佐证）
24、滚珠式角度指示器30°具备特别标注，角度指示器内置于四个护栏
25、具备污物袋挂钩，床板两侧，各设置挂钩2组，每组3个共6个。
26、床板上方两侧，各设置7处束缚装置，用于捆绑特殊病患。
27、床垫：与床体为同一品牌，床垫防水透气，经防霉、抗菌处理，可抵抗病菌，阻挡血融病原菌，内芯：适合人体曲线的软硬双层记忆海绵， 热厚度≥10cm,海绵密度≥25kg/m3
▲28、按比例每10张床配置一台同品牌躯干固定器，用于患者早期康复端坐，规格尺寸：长*宽：770mm*680mm。
★29.功能：高度升降：调节范围（桌面到地面）：550mm-800mm，可根据患者胖瘦进行长度调整：调节范围：770mm-950mm，桌面可进行0-90°的调节。
30.患者背部支撑板可轻松进行调整或移除，三角形的设计给背部留出更多空间，同时配有坐姿保持带，防止患者下滑。
31.弹性树脂制成的手臂支撑垫，可以轻松移动或移除，减少肘部的压力，更加舒适。
★32.脚轮：前轮直径50mm，并带有刹车装置；后轮直径30mm。
33.端坐位辅助器可以折叠存放，更加节省存储空间。
34.躯干固定器底座的前轮，侧面横杆及后轮均安装有保护装置。
35.配套输液架标配2个挂钩，可收起放下，材质：不锈钢管架，具有树脂制上下锁紧件，具有空气阻尼装置：可以使输液杆缓速下降，而且可以 通过旋转上下锁紧件调节高度并固定，高度：960-1688mm。
精神科平板病床参数
★1、床头床尾：采用为38mm的圆管弯曲成型和床腿为一体式，床头、床 尾表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤，经酸洗、磷化后喷塑处理，颜色为高光白，附着力达一级标准。(提供符合GB/T3325-2017标准的病床
★2、床面：采用厚度1.2mm冷轧钢板钣金冲孔工艺一次冲压成17块条形，圆形透气孔，床面整体呈凹弧形，具有防滑功能。经酸洗、磷化后喷 塑处理，颜色为高光白，附着力达一级标准，具有抗菌防腐作用。(提供 符合GB/T3325-2017、QB/T3286-1999、QB/T3832-1999标准的床面抗盐雾
★3、床体框架：采用40X80mm厚度为1.2mm矩形钢管制成，坚固耐用承受 力大，表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤：经酸洗、磷化后喷塑处 理，颜色为高光白，附着力达一级标准，具有抗菌防腐作用；床体两侧配 备四个输液架孔，两个引流钩，床体承载重量200kg
4、配束缚带：两侧配备U型束缚环，用于固定病人

## 其他类
霍邱县人民医院新院区第五批医疗设备参数征集表---其他类 附件：
产品名称 | 参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格（单位/万元） | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
移动输液架 | 1、不锈钢材质。 2、输液架高度：200cm。 3、输液架伸缩范围：110-200cm。 4、四个钩子优质不锈钢材质。
治疗车（不锈钢） | 1、规格：650mm×450mm×800mm； 2、采用厚度优质不锈钢管焊接而成，经剪板、拆弯、冲压、氩弧焊焊接而成，在易腐蚀环境下永不生锈。 3、两层台面一次性冲压拉伸成型，并安装有护栏，防止物品滑落，经剪板、拆弯、冲压、氩弧焊接而成，使台面更结实，台面下挂一个抽屉； 4、长层台面下挂不锈钢材质抽屉，静音自吸式轨道，开合顺滑，整体光滑平整，没有尖角和毛刺；下层带一个污物桶。 5、万向轮，其中两只带刹车。
诊断床 | 1、尺寸：长1900*宽600*高500mm 2、床面采用优质皮革面，里面4公分海绵，海绵使用的是高弹性海绵，弹性好，不变形。也可定做加厚海绵； 3、床框按标准检验： 规格30*60mm厚度 ＞1.2mm 4、床腿按标准检验：厚度为＞1.2mm 5、整体钢塑材质，床腿配有 ABS 塑料胶胶套，防滑耐磨； *6、提供一种新型诊疗床的实用型专利证书。
输液车带锁 | 1、规格：650mm×450mm×800mm； 2、四柱为塑钢柱，上部：注塑工艺成型，ABS工程塑料台面，凹陷设计，嵌软玻璃，不锈钢护栏。 3、前面：一中抽。抽屉标识牌插片，标识抽屉内物品。抽屉3×3分隔片，可自由分离，合理放置物品。抽屉选用三折静音轨道。 4、上层配门型输液架，台面下配抽屉，采用三折静音轨道，推拉顺滑省力； 5、脚轮采用聚胺脂静音脚轮，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音，其中两轮带刹车；
移动紫外线灯 | 功率:65W 灯管:65W*1支,530mm 适用空间:60m2/40m3 紫外波长:254(253.7)nm 辐照强度:单支灯管≥185uW/cm2 定时方式:15、30、60分钟定时 灯臂调节:0-180°任意角度 电源电压:220V/50Hz+10%
观片灯（单联） | 1、规格尺寸：52*56*2.5cm 2、采用分离式电源插座，可外接调光器；高透柔光亚克力面板 3、箱体内部四条LED光源，不伤眼，不频闪，不发热，无眩光 4、采用高散热背板延长使用寿命
污物车 | 1、规格：800mm×450mm×800mm 2、整车框架采用厚度为1.0mm优质不锈钢管焊接而成，经拆弯后氩弧焊焊接而成，在易腐蚀环境下永不生锈； 3、采用优质加厚防水帆布袋，可拆卸清洗 4、万向轮，其中两只带刹车。
输液椅 | 1、规格：700*1100*1150mm 2、椅面钢板采用优质冷轧钢板冲压而成，椅面需做皮革包裹处理。 3、脚采用优质冷轧钢板冲压焊制而成，横档采用40*80冷轧钢管焊制而成。 4、扶手采用宽度不低于15CM优质实木制作而成并做防虫处理，环保健康，经久耐磨。 5、碳钢表面处理:静电喷涂,喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和钝化处理，涂层表面亮丽光洁。 6、喷涂粉末为抗菌材料。
坐便椅 | 1、材质：铝合金 2、尺寸50*45*（70~90）cm 3、铝合金管壁厚1.25mm 4、钢管型高度可调 5、可拆卸式坐便器，承重150KG
高背轮椅 | 1.车架采用Ф 22X1.0mm优质钢管焊接组合成型，表面喷涂处理，采用固定扶手、可掀起脚托，档杆式手把可180°放平，锁紧装置可靠，使用安全； 2.前轮为7寸PU实心轮，前叉为一体冲压成型金属拐臂； 3.后轮为24寸铝合金轮毂，聚氨酯免充气轮胎，免充气轮胎与轮辋配合完整地包合在轮辋上； 4.刹车采用钢制驻刹和手控刹车，灵活可靠； 5.座椅及靠背采用600D牛津尼龙布、软靠背,可装高靠背，加厚座垫，下带坐便桶（盆），缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 6.脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板，配有小腿带，高度可0-50mm无级调整，适合不同身高的人使用； 7.折叠宽度26cm（允许±3cm）； 8.座位深度41cm（允许±3cm）； 9.座位宽度45cm（允许±3cm）； 10.座位离地面高度48cm（允许±3cm）； 11.座垫厚度5cm(允许±3cm)； 12.靠背高度40cm(允许±3cm)； 13.扶手高度22cm(允许±3cm)； 14.总长度106cm（允许±3cm）； 15.总宽度68cm（允许±3cm）； 16.总高度122cm（允许±3cm）； 17.净重≥22kg； 18.最大承重：≧100kg。
器械柜 | 规格：900*400*1800mm; *1、整体采用304不锈钢材质，304不锈钢板按标准检验化学成分：C≤0.07％，Si≤0.75％，Mn≤2.00％，P≤0.045％，S≤0.030％，Cr在17.5％-19.5％，Ni在8.0％-10.5％（产品生产厂家提供省级产品质量监督检验研究院出具的符合GB/T3280-2015标准的304不锈钢板第三方检验报告） 2、柜体为双开门，内为活动隔板，可根据需要自行调节高度。 3、上层玻璃门，玻璃周围嵌入有防震作用装饰条。 4、柜门均带锁。 5、功能为存放器械、物品使用
平车 | 1、规格：1950×600×800mm。 2、整体车架采用厚度1.0mm优质不锈钢钢管制作，车面板材采用优质不锈钢一次冲压成型，外观光滑平整，无划痕、无开裂和无变形；冲压件平整，无毛刺，无裂缝；产品焊接牢固，无毛刺、无焊瘤、无夹渣；产品与人体接触部分光滑平整，没有尖角和毛刺； 3、床面材质：皮革软面，耐磨不易刮花，无异味，内包4cm厚高弹性海绵，弹性大，不变形，颜色可定制； 4、两侧配对角输液架孔，车体下方带有置物篮；护栏可上下翻转，床体可自由抬起。 *5、医用胶轮按标准检验重金属：可溶性铅≤90，可溶性镉≤75，可溶性铬≤60，可溶性汞≤60，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音，四轮刹车；（所投产品的生产厂家提供省级产品质量监督检验研究院出具符合GB28481-2012标准的医用胶轮第三方检验报告） *6、所投产品生产厂家提供有效期内的质量体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书。 *7、所投产品生产厂家提供有效期内的商标注册证、售后服务认证证书、企业诚信管理认证证书、绿色供应链认证证书
电动吸引器 | 1.适用于吸出患者上呼吸道中的分泌物，是医疗单位及家庭急救、护理的理想医疗设备； 2. 适用范围广，可用于专用医疗环境和家庭护理环境，如医院、护理院、康复中心、养老院和家庭； 3. 全新设计：符合最新版医用吸引器行业标准YY/T0636.1、国家医疗器械通用安全标准GB9706.1和家庭护理环境使用标准YY9706.111，整体达到IP22级防护要求，可防止意外淋水和儿童手指插入； 4. 采用无油真空泵，负压调节系统可作无级调压，配备溢流保护装置及空气过滤器； 5. 外壳采用国际一线品牌V0级防火材料，更加安全、可靠； 6. 贮液瓶采用高强度、高透亮PC材料，容量大、清洗方便，能够配合使用一次性引流袋； 7. 体积小、噪声低，操作简单，重量轻、携带方便。 二、主要技术参数 1、极限负压值：不低于0.08MPa(600mmHg)，标准大气压下测定；2、负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值 3、抽气速率：≥20L/min 4、噪声：≤60dB(A) 5、贮液瓶：1000ml（PC） 6、电源：～220V，50Hz 7、输入功率：150VA 8、毛重：5.5kg；净重：4.3kg 9、外包装尺寸：45cm×21.5cm×40.5cm
急救车 | 1.规格：800*490*950mm 2.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重； 3.ABS双层底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配不锈钢护栏，透明软玻璃、除颤平台，隐形式副工作台，左右两侧各配一个花篮，两只2L圆锐气桶;两只ABS污物桶方便存放垃圾； 4、升降输液架外杆，内杆Φ16,4个Φ6回旋；背面：除颤板上下托挂钩、电源插板、氧气瓶基座； 5.中控锁，配置有二层抽屉（一小抽，一中抽），内置3*3分隔片，可自由分隔；下部对开门，中间有隔板，可取出； *6、推车按标准检验：推拉构件耐久性试验达到40000次：所有部件、连接件无断裂或豁裂；无严重影响使用功能的磨损或变形；用手嵌压证实，紧固件应无松动；五金连接件应无松动；活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；搁板弯曲挠度变化值≤0.5%；挂衣棍挠度≤0.4%；顶板、底板最大挠度≤0.5%（产品生产厂家提供省级产品质量监督检验研究院出具的符合GB/T3325-2017标准的推车第三方检验报告） 6、万向轮，其中两只带刹车。
医用冷藏冷冻冰箱215L | 1.产品样式：立式。 2.冷藏室容积：130L 3.冷冻室容积：85L 4.总容积：215L 5.额定功率：125W 6.产品净重：42.5kg。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。 9.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部材料：PCM板。 12.内部材料：PS吸塑内胆。 13.外部尺寸（宽*深*高）：540*595*1685（mm）。 14.内部尺寸（宽*深*高）： 冷藏室尺寸425*435*783（mm）； 冷冻室尺寸388*411*465（mm）。 15.外门结构：冷藏冷冻室均为发泡门体，数量2扇。 16.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，门封条可拆卸。 17.内部结构：冷藏室采用3层浸塑网架，搁架可调高度；冷冻室采用4层抽屉。 18.脚轮：固定脚加支撑底脚设计 19.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。 20.压缩机：知名品牌压缩机，数量1台。 21.风道设计：冷藏室采用循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。 22.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度1℃；上下间室独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。 23.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 24.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光图标警方式。 25.安全系统： （1）键盘锁定功能，密码保护功能，防止随意调整运行参数； （2）标配1个暗锁设计，防止开关门异常； （3）备用电池确保断电后报警至少24小时； （4）传感器故障安全运行模式； （5）宽电压带适用，可在187～242V范围内正常使用； 26.照明功能：冷藏室内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然。 27.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 28.售后质保：整机质保三年。
药品冷藏柜1000L | 1.样式：立式。 2．.容积：1000L。 3.制冷方式：风冷。 4.箱内温度：2℃～8℃。 5.外部尺寸（宽*深*高）：1229*882*1895（mm）。内部尺寸（宽*深*高）：1129*690*1370 （mm）。6.外部材料：PCM板；内部材料：不锈钢。 *7.门体结构：双层中空钢化玻璃门；带电加热膜。 8.网架：5层，数量10个，可调高度，浸塑材质，带标识条。 9.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，带2个调平脚。 *10.测试孔：1个。 *11.冷凝器：机舱内置丝管冷凝器。 *12.蒸发器：翅片式蒸发器。 *13.感温盒：标配1个。 *14.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据；精准的电子温度控制及显示，精度0.1℃。 *15.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 16.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。 17.电器安全： （1）备用电池确保断电后报警48小时； （2）温控器探头故障安全运行模式； *（3）键盘锁定、密码保护功能； *（4）断电保护、延时启动功能； *（5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 *18.其他配置功能： （1）标配2个暗锁； （2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然； （4）标配自动回弹门体； （5）标配USB存储模块。 *19.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； （4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （5）ISO14001环境管理体系认证； （6）ISO45001职业健康安全管理体系认证。 *20.售后质保：整机质保三年。
病历车（可放置50个病历夹） | 1.规格：650*400*850mm 2.整体采用优质全不锈钢制作，表面整板无缝焊接，内部采用底板焊接框架结构永久不变形。 3、设计双排，50 格，配带顺序数字标签，左右两侧配带中控锁，左右侧面挡板可锁闭。 4、顶部配有两个抽屉，抽屉拉手。 5、万向轮插入式静音脚轮四只，（二只带刹车功能，二只不带刹），脚轮材料为高强度聚氨酯，防卷发缠绕，防静电。
体重秤 | 1、重量计量：最大称量120kg 2、称重最小分度值0.5kg 3、长度计量：量度范围70-190cm 4、身高最小分度值0.5cm 5、承重板面积：（长×宽）37.5*27cm 6、包装尺寸：（长×宽×高）91*34*29cm 7、毛重：10kg 净重：9kg
观片灯（两联） | 1、规格尺寸：77*47*5.5cm 2、采用分离式电源插座，可外接调光器；高透柔光亚克力面板 3、箱体内部四条LED光源，不伤眼，不频闪，不发热，无眩光 4、采用高散热背板延长使用寿命
床单位消毒机 | 1. 消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌、杀灭对数值≥ 3.0；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 2. 消毒后对床单表面自然菌的平均杀灭对数值＞1.0；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告） 3. 机身采用全金属外壳成型、外观喷塑、防阻燃、美观大方、使用寿命更长、配置万向和定向各二个脚轮，带刹车片，单手移动方便，安全系数高； 4. 机身自带二个可拆卸式储物盒，便于放置床罩等配件，配件及遥控器具有防丢失功能； 5. 采用5.4英寸大屏幕液晶显示，全中文操作； 6. 具有触摸及红外线遥控两种控制方式，微电脑控制、“一键式”操作，方便快捷，“抽真空—消毒—解析”自动完成,消毒时间1-99分钟根据需要自行调节和设定，可同时消毒床位1-2床； 7. 臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴均采用高密度聚乙烯树脂独立开模成型，化学稳定性好，耐磨、耐寒、耐腐蚀、使用寿命长； 8. 具有抽真空及臭氧还原功能，臭氧还原时间为10分钟； 9. 设备内置无油真空泵； 10. 臭氧浓度：≥800mg/m³； 11. 消毒中臭氧泄漏浓度：＜0.03mg/m³； 12. 工作电源：220V±22V，50Hz±1 Hz； 13. 输入功率≤300W，噪声≤55dB；
鹅颈灯 | 主要材质：优质不锈钢 升降范围：130cM -150cM 电源电压：220V+22V 50Hz+1Hz 输入功率：≤200VA 钢管规格：外径管25mm 内径管16mm 高度调节:旋钮调节 电源线长度:150cM 底座重量:5斤左右 环境温度:0° -40°
低背轮椅 | 1.车架:采用优质不锈钢管，壁厚1.0mm，直径22mm，双交叉杆支撑结构; 2.座垫采用优质牛津布材料，内置海绵，乘坐透气舒适; 3.脚踏板:塑料材质，高度可调; 4.前轮为直径7英寸米字减震橡胶轮胎；后轮为直径24寸铝轮轮发泡轮胎；前后轮轴结构牢固可靠，适应不同路面的使用要求。后轮轴带大轴套；前小轮轴带减震橡胶，前叉采用双轴承结构； 5.刹车：配备钢制手动驻刹，后推特质隐藏钢制手动刹车后推把联动刹车，驻车装置制安全可靠。 6.轮椅尺寸：长100cm、高89cm、宽66cm，座位深度500mm，座宽445mm，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷； 7.折叠尺寸:83*27*91cm 8.配有安全带和护腿带 9.整车净重12kg，毛重:14kg，最大负荷承载100kg
清创车 | 1、规格：950*450*800mm； 2、整体优质不锈钢制成； 3、开口可打开和关闭，并且配有万向轮； 4、四个万向轮，其中两个轮子带刹车。
移动无影灯 | 1、主要技术参数照度（相距1M处LUX)160000（可调节）灯珠48颗色温（K）4300±500光斑直径（mm）100—300照明深度（mm）≥1200亮度调节1-100演色性指数CRI≥97%色彩还原指数Ra≥97%术者头部温升（℃）≤1术野工作区域温升（℃）≤2电源电压220V±22V 50HZ±1HZ输入功率400VA灯泡平均寿命（h）≥60000灯泡功率1W/3V 2、色温可调。 3、灯珠使用寿命长,达到60000小时无需更换灯珠。 ★4、灯珠采用进口品牌，采用发光二极管作为光源，无温升,无紫外线辐射，无频闪。（提供进口灯珠原厂检验报告） ★5、轻巧的平衡臂悬挂系统，杜绝灯臂的漂移及不稳定情况。（为体现灯臂生产专业性,需具有灯臂相关专利证书,并提供复印件。若为进口臂，提供进口臂报关单）（提供灯臂盐雾第三方检测报告） ★6、涂层进行防眩光处理，符合手术照明的要求。（提供粉末抗菌SGS第三方检测报告） 7、R9和R13均大于90。 ★8、产品通过ISO9001、ISO13485质量体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO 45001职业健康安全管理体系、CE欧盟认证、高新技术企业。 ★9、提供国家食品药品监督管理局出具的第三方检测报告。