## 泌尿外科补充
霍邱县人民医院新院区第十三批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
电子肾盂内窥镜系统（含重复性电子软镜）
主机主要技术参数
1.图像处理器的显示屏为 10.1 寸 高清屏。
2.图像处理器工作时间≥180 分 钟。
3.具有自动增益调节功能。
4.图像显示无明显几何失真。
5.色彩还原能力不低于四级。
#6.输出分辨率为 1280*800。
★7.数据储存为外接 SD 卡储存， 标配为 32G。
储存格式为图片 JPG，视频 MP4。
9.图像处理器输出信号为 HDMI 格 式， 支持连接多个监视器，图像 同步显示。
#10.提供电子内窥镜图像处理器软件系统免费升级。
★11.可兼容同公司所有系列内 窥镜。
内窥镜与图像处理器采用航 空插头连接，稳定耐用。
#13.具有电池低电量提醒功能， 当电池低于 25%时，显示器会进行 电量提醒。 14.具有拍照录像及回放功能。
15.具有图像冻结、缩放功能。
电子输尿管肾盂镜主要参数
1. ★视场角≥120°；
2. 视向角：0°；
3. 景深：3-50mm；
4. 插入部外径≤2.8mm；
5. 工作通道≥1.2mm；
6. 工作长度≥680mm；
7. 色彩还原能力不低于四级；
8. 弯曲角度向上/向下各≥270°；
9. 采用LED灯白光照明，具有调光功能；
10. 光照度≥500lx；
11. 采用电子成像技术，抗弯折；
12. 内窥镜与图像处理器采用航空插头，直接插拔，稳定耐用；
13. ★内窥镜支持热拔插，5秒内出图，保证图像显示稳定；
14. 具有白平衡、拍照录像以及回放功能；
15. 支持手柄按键自定义设置；
16. 自带光源，自动防雾，无需预热；
17. 内窥镜密封等级达到IPX7；
配置：图像处理器主机，1台
内窥镜，2条
恒压阀，1个
消毒密封盖，1个