## 骨科
霍邱县人民医院新院区第十一批医疗设备技术参数征询表
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、三维C形臂X射线机
主要技术规格和要求：
1. C形臂架构
★1.1 C臂机架与工作站采用一体机设计
★1.2垂直升降≥450mm
1.3 水平横臂延伸移动≥200mm
1.4 水平摆动范围≥ ±12.5°
★1.5 沿轨道旋转≥196°
1.6轴向旋转（侧旋）≥±225°
1.7 SID≥1000mm
1.8 C臂开口径≥850mm
1.9一体机整机重量≤370kg
2. X射线发生器
★2.1 X射线发生器嵌入C形臂内腔安装
★2.2 C形臂线缆全内藏设计
2.3 最大输出功率≥5kW
2.4最大电压≥120KV
2.5具备数字点片功能，增强透视功能，三维扫描功能。
3. 平板探测器
3.1平板探测器材质：非晶硅或CMOS
3.2 有效视野尺寸≥30cm×30cm
★3.3 有效像素矩阵≥2048×2048像素
★3.4 像素尺寸≤150微米
3.5 空间分辨率≥3.1LP/mm
4. 监视器
4.1 显示器尺寸≥27吋
4.2 显示器最大分辨率≥3840 × 2160
5. 三维成像功能
5.1 三维采集提供两种成像模式：正常扫描，快速扫描
5.2 提供将横断面、矢状面、冠状面、VRT渲染图任选其一放大浏览的功能
5.3 具备十字线显隐功能
5.4 具有三维图像水平镜像和垂直镜像的功能
5.5 具备图像自由旋转、自由缩放功能
5.6 具备金属伪影去除功能。
5.7 具备边缘增强功能
5.8 具备智能降噪功能
5.9三维扫描角度≥200°
5.10 三维正常扫描采集帧数≥400
★5.11三维容积尺寸≥19cmⅹ19cmⅹ19cm
5.12具备碰撞保护安全系统
6. 成像控制和图像处理系统
6.1 具备水平翻转、垂直翻转、图像旋转、负片、双屏对照功能
6.2 具备实时窗宽窗位调节功能。
6.3 具备边缘增强、金属伪影矫正。
6.4 具备冻结功能，冻结主监视器右侧图像。
6.5 具备DICOM接口与USB接口。
6.6 具备电子笔功能，可在图像上画任意图案。
6.7具备图像拼接功能
7. 数据管理系统
7.1具备手动输入或急诊登记功能。
7.2具备图像回顾、存储、打印、导出的功能。
7.3具备射线剂量监测及显示功能
7.4具备剂量报告功能
7.5具备动态图像录制及播放功能。
7.6具备图像标注和测量功能。
7.7本机图像存储数量≥100,000张静态图像
7.8具备实时综合剂量管理功能。
8. 其他
8.1 具备三向激光定位系统
★8.2具备多功能多点触控屏，屏幕尺寸≥15英寸，分辨率≥1920ⅹ1080
8.3 具备可连接导航系统的功能。
8.4 具备脚踏切换曝光模式的功能。
8.5 有不间断电源保护，支持断电状态下转场，UPS可支持运动。
配置清单：
1、等中心C形臂主机架
2、集成式工作站
3、X射线发生装置
4、12英寸平板探测器
5、4k高清医用显示器
6、多点触控全能控制面板
7、多功能脚踏控制开关
8、可插拔滤线栅
9、电动调节限束器
10、智能化图像控制和图像处理功能
11、数据管理系统
12、三维成像功能
13、三向激光定位系统
14、UPS不间断电源系统
二、骨科专用手术床（碳纤维电动综合手术床+碳纤维牵引架）
★1、动力系统采用电动液压方式，可电动调节实现台面升降、头脚倾斜、左右倾斜、背板上下折、解锁锁定、一键屈曲/反屈曲、一键0位（一键复位）、双纵向平移、电动腰桥等功能。（提供原厂技术文档证明，盖手术床制造商公章）
2、手术床采用模块化设计，可满足骨科手术、脑外科手术、五官科手术、妇产泌尿手术等功能要求。
3、手术床具备记忆体位功能，遥控器可存储不小于20个自定义体位，便于不同医生将自己习惯的手术体位存储下来，一键调取，提高操作效率。（提供原厂技术文档证明，盖手术床制造商公章）
★4、配置无线遥控器带显示屏，可实时显示手术床运动姿态及角度信息。无线遥控器还可显示手术床电池电量显示、遥控器电量显示、手术床命名等。（提供原厂技术文档证明，盖手术床制造商公章）
5、控制器有任意键开关机功能、按键背光功能、屏幕亮度可调节功能。
★6、无线遥控器具有角度分色预警功能，手术床在调节过程中，头脚倾、左右倾角度调节时出现分色预警提示，单一动作角度大于等于 15° 和 30° 可分别提供不同颜色提示。（提供原厂技术文档证明，盖手术床制造商公章）
7、手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，厚度为≥80mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洁。
8、手术床可拆卸模块的安装关节处均采用一键快插式连接结构，即可在不按操作按钮的情况下可将模块快速安装至手术床或者其他模块上，降低医护人员操作难度；
9、手术床整体式底罩采用304不锈钢材料，表面平整，无缝隙、无凹凸设计，方便底罩清洁，底座厚度≤150mm要求，方便骨科手术C臂操作要求；（提供底罩实物照片及厚度测量照片，盖手术床制造商公章）
10、手术床4个脚轮采用万向脚轮结构，方便移动和旋转，采用电动起落架式电动刹车机构，可确保手术床稳定。
11、手术床运行应平稳，纵向摆动量应≤10mm，横向摆动量应≤6mm，水平侧向摆动量应≤10mm。（提供省级或国家级医疗器械检验所出具的检验报告，盖手术床制造商公章）
12、手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用；（提供生产厂家油路透析技术文件和手术床生产厂家车间该生产工艺实景照片，盖手术床制造商公章）
13、手术床最低台面≤600mm，最高台面≥1000mm；
★14、手术床具备平移功能，可水平双向移动，用于术中透视，移动距离≥330mm，其中向头端平移距离≥150mm；向腿端平移距离≥180mm。（提供原厂技术文档证明，盖手术床制造商公章）
★15.手术床全台面采用碳纤维材质
16、技术参数： 1、纵向最大倾斜角度（头倾/脚倾）：≥30° 2、侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20° 3、背板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥75°；下折≥35° 4、腿板最大倾斜角度（标准模式上/下）：上折≥15°；下折≥85°
★5、手术床最大承重≥360kg；（提供省级或国家级医疗器械检验所出具的检验报告，盖手术床制造商公章）
配备附件：无线遥控器一套、麻醉屏架一个、躯干固定带一条、支身架一对、支肩架一对、侧卧手架一个、托腿架一对、同品牌碳纤维牵引架一套骨科牵引架托腿架一个
三、骨科专用手术床(碳纤维电动综合手术床)
1、手术床采用电动液压系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定、平移。
★2、手术床采用模块化设计，可选不同模块（如坐板延长板、转接模块等），适配更丰富的手术类型。（提供原厂技术文档证明）
3、手术床可选多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。
★4、手术床内置蓝牙模块，无线遥控器通过蓝牙连接，同时无线遥控器具备无线充电功能。
★5、手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，非软质皮老虎设计，无褶皱，便于清洁消毒，降低感控风险。
6、手术床床垫采用多层减压记忆海绵床垫，慢回弹减压技术充分考虑人体的多样体型，床垫厚度≥80mm, 减少压疮发生风险，同时床垫采用超声波烫接防水设计、双层透气膜设计。（提供原厂技术文档证明）
★7、手术台床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试（提供检测报告证明）。
8、手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。
9、手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm，同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。
★10、手术床采用四个万向脚轮结构。（提供原厂技术文档证明）
11、手术床具有四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计，满足各类手术稳定性要求。
12、手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计
★13、手术床满足IPX5防水等级测试（提供检测报告证明）。
14、手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。
15、手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60 次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120 次手术需要。
★16、手术床承载重量：≥400kg（提供原厂技术文档证明）
★17、手术床全台面采用碳纤维材质
18、技术参数：
★（1）纵向最大倾斜角度（头倾）：≥36°
（2）纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°
（3）侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21°
（4）头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90°
（5）背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥50°
（6）腿板最大倾斜角度：上折≥40°；下折≥85°
★（7）手术床最低台面：≤595mm
（8）手术床最高台面：≥950mm
（9）台面平移距离：≥320mm
（10）配置：电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，无线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器）、侧卧手架一个（含夹持器）、支身架一对（含夹持器）、支肩架一对（含夹持器）、躯干固定带一条
四、关节镜
（一）电动骨组织手术设备
一、主机
1、微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。
2、具有手柄/刀具自动识别功能；
3、动力采用脚踏式控制，刨削采用脚踏或手柄按键控制方式；
4、≥两个输出接口，可插磨钻手柄、刨削手柄、一体式刨削刀具、脚踏接口
二、脚踏
1、脚踏金属底座，更稳固，更耐用，防滑、防侧翻，无极调速，IPX8防水等级，线缆≥3m；
三、刨削手柄
1、分体式刨削手柄，避免因与刨刀共用抽吸通道带来清洁不彻底造成交叉污染的风险，并能延长手柄使用寿命
2 手柄有带手控或不带手控，多种方式可供临床选择
3、刨削手柄和刀具连接部位锁止可靠，插入轻松自如、拆卸方便
4、手柄直径≤20mm，重量≤100g（不含线缆）
5、单向旋转转头转速＞10000r/min，往复旋转刀头转速＞5000 r/min，正常工作条件下噪音≤70dB
6、可高温高压灭菌。
四、高速磨钻手柄
1、无碳刷高速马达，具有防水功能，可实现水下操作，一体化设计，转速0-60000转/分钟，手柄电机以及线缆符合高温灭菌消毒规范，可使用高温快速消毒。
★2、手柄小巧轻便重量≤150g（不含线缆），高速磨钻手柄需具备内注水水冷结构，手柄电机转速0-60000转/分钟
五、 关节刨刀
1、分体式刨刀，便于连接拆卸，直排引设计，抽吸更顺畅。
2、刀具设计有抽吸阀，调节方便自如。
3、刨刀含有刨削头、刀杆、主体、抽吸阀、驱动接口、抽吸接口组成；
4、刨削刀头，磨头直径2.5mm-5.5mm，长度＞100mm 弯曲角度0〫
5、具备护鞘钻头，刀杆直径＞4.0mm，长度＞120mm；
6、刨削刀头转速＞5000 r/min 刨削钻头转速＞10000 r/min
7、刀杆、刨削头部分表面粗糙度 Ra≤1.6um ,驱动接口部分表面粗糙度Ra≤3.2um
六、一体式刨刀
1、一体式设计，降低交叉感染风险
2、避免手柄重复使用引起的寿命低，降低故障率
3、直排引流，抽吸更顺畅
4、刨削刀头，刀杆直径2.5mm-5.5mm，长度＞100mm 弯曲角度0〫
5、具备护鞘钻头，刀杆直径＞4.0mm，长度＞120mm；
6、刨削刀头转速＞5000 r/min 刨削钻头转速＞10000 r/min
七、一体式磨钻头与骨刀
1、带保护鞘磨头能有效防止损伤血管和神经，磨钻头前端弯曲，金刚砂磨头直径3mm、3.5mm可选。
★2、能够配备一体式往复磨钻头，柱状磨钻头，往复式磨削，转速≥55000r/min。
★3、能够配备一体式往复楔形刀头，扁平状刀头，往复式磨削，刀头一边有刃，一边平滑无刃，转速≥55000r/min。
★4、能够配备一体式往复磨头，柱形刀头设计（半刃）,刀头往复运动，刀头转速≥55000r/min。
5、具备动力骨刀功能，片状刀头，前后往复运动，刀头齿部长度≥6mm。
6、具备动力骨刀功能，环形中空状刀头，左右往复运动，刀头齿部长度≥4mm。
7、具备电动终版刨功能，刀头往复运动，融合手术中处理终版软组织。
8、具备电动咬骨钳功能，磨头和枪式钳体为一体，刀头转速≥55000r/min。
9、支持椎间孔镜下用金刚砂磨头，有效长度≥280mm，刀头直径3.5mm，最高转速60000r/min。
10、支持脊柱大通道内镜下使用的金刚砂磨头，有效长度≥245mm，刀头直径4.0mm，刀杆直径5.8mm，最高转速60000r/min。
11、具备UBE手术下使用的伸缩护鞘磨钻头，可以自由调节保护鞘长度和锁定，内注水设计，最高转速100000r/min
12、配备用以单开门手术做门轴的锥度磨头，具备前弯设计不遮挡视野，具备内注水设计，最高转速100000r/min
（二）低温等离子体手术设备
1、临床用途：椎间盘突出消融（颈椎和腰椎）、软骨打磨成形、滑膜切除、肌腱打孔、半 月板成形、韧带松解皱缩、肌肉松解皱缩、运动神经减压等微创手术、术中止血。
2、电源：AC220V±10%，50Hz；整机输入功率：≤750VA
★3、输出模式：
3.1、等离子模块两种模式切换：消融切割 、凝固止血；
3.2、射频模块两种模式循环切换：射频消融、消融止血；
3.3、每种模式 1-10 档可调
4、等离子工作频率：≤100KHz 射频工作频率：≤1.7MHz
★5、最大输出功率：等离子模式：≤350W@250Ω
射频模式：≤105W@200Ω
6、电压范围：等离子模式电压范围：0-320Vrms@100KHz
射频模式电压范围：0-210Vrms@1.7MHz
★7、具备组织阻抗实时监测：显示范围 0-999，三位数字显示，当系统工作时，实时显示组 织阻抗
8、报警和指示：声光报警报警指示（连续单音：正常输出；间隔双音：报警、无输出）
9、工作时间显示：二位数字显示，0-99s 循环显示
10、国家Ⅲ类注册证
11、可选配同品牌：脊柱穿刺手术电极、脊柱单通道手术电极、脊柱大通道手术电极、脊 柱双通道手术电极、关节双通道手术电极。
4K医用内窥镜摄像系统
1摄像系统：
1.1、摄像系统；支持分辨率3840x2160P的图像采集、传输、接收和处理，实时影像传输速度12GHz。
★1.2、超轻摄像头：重150克，轻巧灵动，低温低功率设计，四按键操作舒适；图像传感器CMOS芯片；水平分辨力3200线，垂直分辨力1900线。
★1.3、感光器最低照度3Lux,自动曝光控制，自动识别光亮强弱,自动调整图像光亮度；摄像系统与光源相连自动输出相应光通量。
1.4、摄像系统自动排查并修正噪点，信噪比≥50dB；
1.5、双白平衡按键功能，自动手动白平衡；自动记忆白平衡；
1.6、自动增益：微处理器自动调节控制增益；
1.7、具有纤维镜优化功能，配接纤维内镜时可完美去除摩尔条纹，使图像更清晰；更加符合视觉观察。
1.8、摄像主机内置图片视频录像系统，通过USB支持1T硬盘，存储无压缩高清录像并抓拍高清图片。
1.9、输出输入方式：3G-SDI、4x3G-SDI、DVI、HDMI2.0数字输出输入；USB2.0/3.0，格式MP4,支持U盘
1.10、具有光源种类选择功能，可适用LED、氙灯等不同种类冷光源；
1.11、具有具备数字降噪功能，高、中、低和关闭的模式
1.12、具有图像电子放大缩小功能，按0.5到5.0倍调节
1.13、自动补光消光功能，自动调节光亮度，消除反光。
1.14、具有10档图像增益调节，10档亮度调节，10档饱和度和对比度调节。
1.15、具有三种伽马调节模式，三种暗区改善调节模式。
1.16、中英文菜单调节设置，支持60、50、30、25帧输出
1.17、具有JPEG和BMP两种图片格式，具有4种图像和视频画质模式，录像日期的设置。
1.18、摄像头线缆长3米，使手术空间更大、更舒适；分辨率3840x2160P
★1.19、防水摄像头：防水等级达到 IPX8级；可低温等离子消毒
2、4K监视器（包括：显示器、支架）
2.1、屏幕可视对角线（英寸）32寸，视角大于178°
2.2、固有分辨率 3840 x 2160像素
2.3、屏幕比例16：9
2.4、视频和图象输入：DVI、DP、12G-SDI、Y/C/RCA、4x3G-SDI、HDMI2.0
2.5、最大背光亮度770cd/m2,更清晰显示暗部细节，提高手术安全性
3、LED医用内窥镜冷光源（包括：冷光源主机、3米高性能导光束）
3.1、照度输出1800000lux，相关色温：6500k 接近太阳光，高显色指数≥90
3.2、使用寿命大于30000小时
3.3、光通量可达1000Lm
★3.4、可通过摄像头按键远程遥控调节光源亮度，并输出相应光通量
3.5、全触控LCD大屏显示光源亮度0%-100%调节范围
3.6、可配不同品牌导光束 ，宽直径4.8mm.长3m导光束可高温高压消毒
3.7、长时间警示使用寿命显示功能 ，噪声小于58dB 5.4、台车
4.1、高：1666mm宽：666mm深：728mm层数：5层带抽屉，层高可调
4.2、铝合金模具拉伸立柱
4.3、具有线路整理槽，前轮锁定，轴向控制
4.4、摄像头挂架
配置
电动骨组织手术设备
1、主机1台
2、脚踏1台
3、磨钻手柄1把
4、刨削手柄1
5、一体式刨削刀头，内外刃1
6、刨削刀头，内外刃1
7、UBE金刚砂磨头刀头直径2.0mm，1把，支撑杆、钻头一体式设计。
8、UBE金刚砂磨头刀头直径4.0mm，1把，支撑杆、钻头一体式设计。
9、高速金刚砂磨钻头刀头直径3.0，1把，转速100000转/分钟
10、高速金刚砂磨钻头刀头直径4.0，1把，转速100000转/分钟
11、往复安全磨钻头刀头直径3.5mm，1把
12、UBE一体式护鞘磨钻头刀头直径3.0/3.5mm，5把支撑杆、钻头一体式设计
13、高速锥度金刚砂磨钻头，1把，支撑杆、钻头一体式设计。
14、往复安全扁平状磨钻头刀头直径3.5mm，1把
15、往复骨刀，1把，支撑杆、钻头一体式设计。
16、中空环形骨刀1把支撑杆、钻头一体式设计。
17、中空半环形骨刀，1把，支撑杆、钻头一体式设计。
18、直型往复摆刀，长度110mm，1把
19、斜型往复摆刀，长度110mm，1把
20、终板处理器1把
21、电动咬骨钳1把
22、锥度磨钻头1把
低温等离子体手术系统：
1、等离子射频手术系统
2、脚踏开关1个
3、电源线3m
4K医用内窥镜摄像系统：
1、32寸4K医用高清监视器1台
2、4K医用内窥镜摄像系统1台
3、4K摄像头1个
4、4K摄像头光学接口1个
5、LED医用内窥镜冷光源1台
6、高性能导光束4.8mm*3m，1个
7、双挂臂台车1台
五、骨科专用电钻（固定式电池供电骨组织手术设备）
★1．可整机高温高压消毒，耐155℃高温；
★2．采用进口电机；
3．转速650转／分；900转/分两款；定制款1400转/分
4．扭矩4.5牛顿·米；
5. 急停时间≤0.1s
6. 空心通孔直径4.0mm
7. 钻夹头夹持口径0.1-8.0mm
8．使用免消毒电池；电池壳和主机可分开消毒。
★9．电池电压9.6伏；1800mAh；可以交直流两用供电模式（需另外购买电源控制箱）；
10．铝合金外壳；
★11．通过CE认证；
★12．通过13485认证。
六、自动气压止血仪
1、输出方式：双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用；
2、电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；功率：18VA；
3、操作方式：精确数字显示，按键操作，微电脑控制；
4、工作压力：设定范围：3～100kPa，步距1 kPa；
★5、工作时间：设定范围：1～600min，步距1分钟；
★6、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；
★7、阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气，放气压力为3kPa，防止患者心、脑突然缺血；
★8、断电、失电压力保持:出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时不得大于10kPa。以便维持手术继续进行，保证患者安全；
★9、紧急阀门装置：可手动紧急放气；
★10、压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定；
11、工作噪音：设备正常工作时噪音≤55dB(A)；
12、提示功能：a、设定工作时间剩余10min、5min、1min时，将有5次“滴—滴—滴”提醒操作人员；b、设定工作时间完成时，蜂鸣器持续“滴”声响，提示操作人员设定工作时间完成；c、止血仪内气压超过设定值的±5kPa,时间超过2min时，将有持续“滴”声提示；
13、外观尺寸：一体成膜ABS材质，长220mm宽161mm高292mm；
14、延长导气管尺寸：长度不小于4m；
★15、止血袖带尺寸：超大号袖带：长1020mm宽140mm2条，大号袖带：长980mm宽86mm2条，中号袖带：长750mm宽75mm2条，小号袖带：长440mm宽62mm2条；
★16、推车：标配推车一台；
七、X 射线骨密度仪
1.1用途说明
1.1.1通过对人体的X射线衰减测量，评估患者前臂尺、桡骨的骨密度，以供临床诊断
1.2系统技术规格及概述
1.2.1 检测方法：高、低双能量X射线吸收法
1.2.2 成像技术：锥束型、面成像快速扫描技术
1.2.3 高压发生器：低能≤45KV，高能≥75KV；
1.2.4 曝光采集时间≤4.8秒，可实现一次按键、两次曝光、三幅图像
1.2.5 全数字信号探测器，提供更高分辨率、更高质量医学图像
★1.2.6准确度误差：测量准确度≤0.15％ （提供检测报告）
★1.2.7重复性误差：对同一体膜在同日进行重复测量，所测骨密度的变异系数CV≤0.09％（提供检测报告）
★1.2.8 线性测量系数：骨密度测量结果线性相关系数R≥0.999（提供检测报告）
1.2.9 辐射泄漏量：操作台1米处周围计量当量率检测值≤0.2uSv/h；
★1.2.10支撑手臂台板：用于支撑患者的台板其X射线衰减当量≤0.2mmAl（可提供检测报告）
★1.2.11、焦屏距：球管焦点距离支撑手臂台板≥300mm；（可提供检测报告）
1.2.12探测器：高清数字探测器≥95mmⅹ110mm
1.2.13、数据库：中国人数据库
1.2.14、测量结果：T值、Z值、BMD、BMC、BMI、检测面积、成人百分比、同龄人百分比、骨折风险评估、预计骨质疏松年龄等
1.3观测与防护技术
1.3.1透明铅玻璃观测，更直观的安全观测
1.3.2前臂图形指引和视频实时观测双重定位
1.3.3机身内部铅防护设计
1.3.4独特的X射线限束装置，减少不必要的散射线
1.3.5特制铅袖筒，隔绝散射线保证检测者的安全
★1.3.6蓝色氛围灯带设计，可提示通电、断电状态
1.4应用系统软件功能
★1.4.1 QA态势分析质检体模校准、空气校准功能、系统校准（提供证明资料）
★1.4.2、双能X射线骨密度仪智能纹波抑制技术，抑制电压干扰(提供证明)
1.4.3、中文彩色结果报告
1.4.4 配备国际标准DICOM3.0协议接口；WORKLIST视图，可对接医院DICOM、PACS、HIS、可刷身份证、可接扫码功能、可实现源共享等
★1.4.5 原厂儿童生长发育评估系统（提供证明）
八、全胸振荡排痰机
1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；
2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz ,功率：240VA ;
★3、设备使用年限不低于10年；
4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；
5、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,,随时可调；
6、频率设置：1-16Hz,步进值1Hz随时可调；
7、显示方式：液晶显示屏，中文菜单操作，清晰直观；
★8、七种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者；
一种常规模式：频率设置范围：1Hz～16Hz，步进值1Hz；
三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min；
三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min；
9、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；
10、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；
11、工作噪音：最大噪音≤70dB(A);
12、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；
13、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；
14、排痰配件：全胸排痰背心3件、半胸排痰束带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；
★15、通过医疗机构EMC检测，13485质量管理体系认证；
★16、具有有效性、安全性临床实验报告；

## 耳鼻喉科
霍邱县人民医院新院区第十一批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参数对应的规格型号及价格 | 专机专用耗材报价（如无不填写） | 联系方式
一、鼻内镜摄像系统（主机与腹腔镜共用）
一、摄像主机1套
1、▲3CCD晶片，光学镜设计，3×1/3英寸CCD 晶片
2、逐行扫描，16:9，摄像头整合≥2倍光学变焦，f≥15-30mm
3、▲单主机双镜联合功能：单主机可同时处理双路信号，实现单屏双画面显示不同手术操作，同时实现主机可刻录双镜画面的视频存储需求
4、输出端口：3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥2个
5、可通过摄像头及键盘对主机进行功能操作及设置，可操作的功能≥15种，包括白平衡、拍照、录像、亮度调节、画面翻转等
6、▲主机模块化设计：可搭载硬镜模块，软镜模块，增加模块即可增加不同的功能，实现扩展需要，兼容同品牌电子软镜包含：电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜等
7、▲主机升级化设计，可实现 3D 功能：可升级到同品牌的3D腹腔镜，3D鼻窦镜，3D外视镜等最新技术
8、具有2种纤维镜优化模式，具有抗摩尔纹/抗网格滤光功能
9、术野画面翻转功能：术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能
10、▲光谱过滤功能：无需额外增加光源，有针对性地对粘膜下血管网进行深度透视，显著增强辨识度
11、▲自动补光功能：可以根据手术术野画面的情况自动补充光亮度，改善术野画面亮度不均匀的情况，让术者能够更清晰的判断病变情况
12、▲图像优化功能：通过图像优化的功能，增强组织表面、血管等的色彩，更清晰的判断病变细节，对血管有更好的辨识度
13、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示
14、摄像主机具备≥4种画中画显示功能，亮度5级可调
15、电气安全认证：医用设备电气安全认证,均需达到CF-1类,可应用于心脏手术设备
16、主机内置多个USB接口，插入U盘或移动硬盘即可在主机上实现图片及录像的刻录，且全程可通过摄像头按键，由术者自由控制
17、▲具备集总控制功能，通过集总控制总线（SCB）对光源，气腹机等设备进行控制，并可实现与同品牌一体化手术室无缝连接
二、摄像头
1、采集像素：摄像头像素不小于1920*1080
2、全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输
3、摄像头2个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩
4、电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备
三、冷光源
1、色温：≥6400K
2、灯泡使用寿命≥30000小时
3、纤维导光束：直径 3.5mm，长度 230cm
四、医用监视器
1、 ≥26 英寸， LED 液晶高清医疗级监视器。
2、视频输入： SDI、 HD-SDI、 RGBS、 S 端子、复合端子、 DVI、 VGA
3、视频输出： SDI、 HD-SDI、 RGBS、 S 端子、复合端子、 DVI
4、支持的画面显示格式： 16:9
五、内窥镜台车1台
1、台式内窥镜专用台车
六、鼻内窥镜镜头
1、镜头角度:0°，30°可选，不得加价
2、有效景深：≥3-150mm
3、可高温高压消毒
七、拉钩及注射器枪
1、▲皮肤拉钩：适用于人工耳蜗植入过程中植入床的磨除，带吸引装置，在磨除过程中可以自动吸走骨粉
2、▲注射器辅助推进枪：适用于声带注射，整体硬度HRC51，针口锋利，整体采用医用级不锈钢
八、配置清单
1超高清摄像主机1套
2超高清摄像头1个
3冷光源1个
4医用监视器1台
5台车1台
6鼻内镜镜头2根
7拉钩及注射器枪各1件
8导光束1根
9一批手术器械：
1鼻组织剪直
2鼻筛窦钳0° 3.5mm×130mm
3鼻剥离器4.5mm(双头）
4刮匙45° 2×6 长圆口
5鼻吸引管3.5mm
6鼻吸引管3.0mm
7鼻吸引管60°2.5mm（平口）
二、鼻内镜手术器械
鼻科手术器械包
鼻窦镜4.0*175mm 0°1支
鼻窦镜4.0*175mm 30°1支
鼻窦镜4.0*175mm 70°1支
鼻窦镜3.0*140mm 0°1支
鼻组织钳0° 3.5×13cm1把
鼻组织钳45° 3.5×13cm1把
鼻腔组织钳90°3.5mm1把
鼻腔组织钳0°长圆口 3.0mm1把
鼻组织剪直1把
鼻组织钳45° 3.0 ×13cm1把
鼻咬切钳0° 3.0 × 13cm1把
鼻咬切钳45°3.0×13cm1把
鼻咬切钳圆口30° 大 3.0mm1把
鼻咬切钳0°3.0×13cm1把
鼻咬切钳2.0mm（反咬360°旋转）1把
鼻粘膜刀镰状尖头1把
鼻吸引管60°φ3（平口）1支
鼻吸引管60°φ2.5（平口）1支
鼻吸引管70° φ31支
蝶窦咬骨钳70° 3mm 1把
蝶窦咬骨钳60° 3.0mm 推板式1把
鼻剥离器4-4.5(双头）1支
鼻吸引管φ2.51支
鼻吸引管φ3.01支
鼻组织钳100°左右开1把
鼻组织钳70°左右开1把
鼻组织钳70°前后开1把
鼻组织钳0°前后开1把
鼻息肉钳尖头 下弯115°/张开125°1把
鼻息肉钳圆头 下弯115°/张开125°1把
鼻组织剪直13cm1把
内镜消毒盒1个
手术器械消毒盒1个
三、便携式睡眠监测仪
1设备已获得《中华人民共和国医疗器械注册证》，且适用于儿童及成人。
2设备的医疗器械注册证中，其适用范围中必须注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼动电、肌电、心电、呼吸气流、胸腹呼吸、体位、脉率、腿动、鼾声、脉搏血氧饱和度、环境光等重要参数。从而符合国家医疗收费标准。
3设备原始采集而非软件分析指标的通道数≧27 导，包括呼吸睡眠监测仪和脑电放大器组成，在《中华人民共和国医疗器械注册证》共同认证。
4设备包含呼吸睡眠监测仪：小巧轻便，体积≤131x81x28 mm，重量≤216 克（带电池），监测过程中患者可在睡眠监测室活动。主要监测：呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立胸导联、独立腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、下肢活动（4 导）、环境光等参数
5设备包含心脑电放大器，体积≤71x47x23 mm，主要监测脑电（5 导）、眼动电（2 导）、下颌肌电（3 导）、心电（2 导）、鼾声等参数，由脑电线和心电线实时监测，如有损耗可单一更换，降低用户因单一损坏而集体更换。
6软件分析参数定义符合最新 AASM 美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册
★7EEG\EOG\EMG 共模抑制比＞ 110dB（需提供国家出具的设备检验报告作为佐证材料）
★8内部噪声折合到放大器输入端≤0.9μV（需提供国家出具的设备检验报告作为佐证材料）
9输入阻抗: ≥ 10 MΩ,设备具有 24 位高采样精度，采样频率必须等于存储频率，且可达 500Hz；不可高采样率，低存储率，可能导致采集信号衰减
10配有高性能电极和 XactTrace-RIP 呼吸动度传感器。胸、腹传感器采用全相位呼吸运动. 感应器，能准确监测胸腹运动的细小变化。
11血氧饱和度：测量范围：35%~100%，70%-100%范围内绝对误差≤±2%。最大平均光输出功率：≤2mW。波长：红光：663nm±3nm，红外光：890nm±10nm，血氧探头由 OB推拉自锁连接器通过有线方式连接主机，使数据传输更加稳定。
12设备内置蓝牙模块，发射频率 2.4GHz，遵循蓝牙 4.0 传输协议，传输稳定，且抗干扰性强；电脑 PC 端可通过蓝牙无线设置及初始化设备主机，简单易用；同时主机界面具有蓝牙信号检测灯，用于蓝牙连接状态的识别。
13硬件模块配有可检测设备所处环境的声音功能，从而录入患者夜间打鼾情况，并通过对原声信号过滤处理，输出鼾声波形及数据至分析软件进行数据分析
14设备采用大容量锂电池直流电源供电，实时监测模式下续航时间可达 24 小时，可重复使用，降低传统干电池的日常损耗及环境污染；同时电池可自由拆卸并更换，避免因长期使用导致电池老化而不便更换的情况；
15设备主机具有信号灯显示功能，根据红绿信号灯闪烁来判定 EXG、SpO2 等连接情况。
16设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间
17设备内存卡可≧16GB，存储并保留连续三个患者的睡眠数据，并可依次导入分析软件中进行分析
18可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号
19患者报告可导出为 WORD、EXCEL、PDF 格式，同时可自定义报告模板
20数据采集格式采用国际通用 EDF 格式，可将数据导出 edf 文件，导入至其它所需要软件平台进行分析
21软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至 Excel 中，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作
★22配套睡眠分析软件具有全中文操作界面，可判断睡眠分期（包含开始/熄灯时间、结束/开灯时间、总睡眠时间、睡眠潜伏期、REM 睡眠潜伏期、睡眠分期等）、判断呼吸事件（包含呼吸暂停指数、低通气指数、呼吸暂停+低通气指数、呼吸努力相关微觉醒指数等）、判断心电事件（包含睡眠期平均心率、睡眠期间最高心率、睡眠期间最低心率）。（需提供国家出具的设备检验报告作为佐证材料）
23软件可自动翻页和滚动，速度 30s/屏，时间可调；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有血氧趋势图、心率趋势图、呼吸事件趋势图、体动趋势图、体位趋势图
24可选配智能 App 平板，可与主机实时连接，用于查看各信号异常情况，便于医务人员查房，同时可通过平板端给设备主机进行定时开关机操作
★25可选配呼吸机，该呼吸机可通过 IP 网络协议，远程连接电脑端软件和呼吸机，实现实时启动或停止呼吸机功能，并可调节呼吸机压力和其他参数，实时任意切换不同呼吸模式。
★26滴定系统电脑端可实时显示滴定呼吸机的各项参数，包含呼吸模式、峰压值 Peak、呼吸末压力 PEEP、呼吸频率 RR、吸呼比 I:E、漏气量 Leak、潮气量 VT、分钟通气量MV 等
四、耳鼻喉科动力系统
一，设备用途
适用于：耳科手术（包括显微镜下耳科手术及耳内镜下耳科手术）及鼻部手术
二、主机
★1、≥7.5寸液晶触摸屏设计，面板功能清晰明了，可以自由触屏选择，方便快捷。
2、装置工作噪声特性：连接单向旋转类刀具工作状态时，空载噪声≤75 dB
3、脚踏、手柄连接故障自动诊断识别
★4、≥3手柄接口设计，可连接分体式鼻刨手柄或一体式鼻刨刀具或高速磨钻手柄，主机自动识别手柄类型。（需提供主机机器接口图片证明）
★5、工作磨钻功能转速≥70000r/min，可选择搭配增速钻头或附件设计，可以实现≥130000r/min超高转速，更好的满足手术磨骨需要。（提供证明材料）
三、脚踏控制器
1、电缆线长度≥3m
2、脚踏可以无极调节手柄的输出转速，向下踩脚踏控制器速度控制踏板时，电机转速随之增加，踩到极限位置时转速最高。
3、防水等级：IPX8
四、磨钻手柄
★1、一体式内注水，用最低成本实现水冷，手柄≤80g，无附件设计（提供证明材料）
2、直径≥15mm
3、主体长度≥70mm
4、最大输出功率≥100W
5、额定输出扭矩≥7.6mNm
★6、超轻超小执笔式设计，轻松省力掌控自如；（提供实物图片证明）
7、内注水设计手柄不发烫，无极变速安静高效；
8、钻头直连无附件，手术视野更广阔。（提供证明材料）
五、磨钻头刀具
1、钻杆最细仅2.4mm、钻杆长度最长可达140mm、
★2、搭配增速钻头或附件设计，可实现≥130000r/min超高转速、（提供证明材料）
3、刀具前端钻头具有旋转保护组织、一体式内注水设计、头端10°弯曲
★4、钻头直径，金刚砂0.6/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm可选，切割刃2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm可选，钻头尺寸齐全，更有超精细微钻，满足所有耳科手术、尤其耳内镜下精细部位暴露需求（提供证明材料）
5、钻身长度60/70/80/90/100/110/130/140mm可选（提供证明材料）
★6、超细钻杆，钻杆粗细2.4/3.5/4.5mm等可选，解决耳内空间狭小问题，方便镜头和其它手术器械进入。（提供证明材料）
7、磨钻头刀具握持部位硅胶材质可选，舒适顺滑，减少手指疲劳。（提供刀具图片证明）
8、一体式内注水，无附件设计，不需要外接注水套，简洁便利（提供证明材料）
9、钻杆不旋转，只有头端钻头旋转，对周边组织及内窥镜镜头保护更佳。（提供证明材料，后期需提供刀具备查演示）
10、钻杆轻微10°弯曲，手术视野更广阔，手术组织定位更灵活
六、鼻刨削手柄
★1、手柄采用整体式或分体式设计，分体式设计吸引排污通道与手柄电机分离，手柄内部不会堵塞，降低手柄故障率。（需提供手柄图片文件证明）
★2.转速：往复最高转速≥5500转/分，单向最高转速≥12500转/分，满足不同手术的需要（提供证明材料）
★3.手柄≤100g，采用握笔式设计，可自由改变方向和方位，符合人体工程学设计。（提供证明材料，后期提供手柄备查）
4.手柄同电缆可用高温高压的方式消毒
5.能与多种刀头及钻头连接，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术
七、刨刀
★1.刀头采用整体设计或分体式设计，整体式设计不需要手柄马达提供动力，可直接连接主机使用，降低使用成本及维修成本。（提供刀具图片证明）
2、刀头类刨刀头不锈钢刃部硬度不小于330HV1；钻头类刨刀头不锈钢刃部及金刚砂钻头的基体硬度不小于400HV1。切割锋利。
3、可提供一次性和重复用2种类型刨刀供临床选择。
★4、刨刀角度0度，12度，40度，60度，90度，120度等可选。（需提供证明材料，后期需提供样品供临床查验）
5、 鼻科刀头类刨刀头端直径有3.0、3.5、3.7、4.0、4.2mm等多种可选
★6、钻头类刨刀头端直径有2.0、3.0、4.0mm可选；钻头类刨刀角度有15°、40°、70°可选。满足不同术式需求。
★7、往复刀头类刨刀运行输出转速区间500-6000r/min；单向钻头类刨刀运行输出转速区间10000-13000r/min。
8、刨刀的吸引通道在-70KPA±10KPA的负压状态下，吸引量≥400ml/min
9、刨刀与刨削手柄连接后能可靠锁止，插入及拆卸方便自如
八、等离子体手术系统
1、产品注册证按照三类医疗器械注册标准在国家药监局注册登记；
2、工作频率：100KHz±10KHz（提供官方检测报告证明文件）
★3、输出功率：≥10档可调，并能实时显示，最大输出功率≥290W
（提供证明材料，后期需提供机器备查演示）
★4、阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在主机设备上有对应显示界面，提供机器图片文件证明，后期提供机器备查演示）
★5、工作计时：能实时显示治疗时间，0s-99s循环；（要求在设备上有对应显示界面，提供机器图片文件证明，后期提供机器备查演示）
6、界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计；
7、具有阻抗、功率、时间显示；
8、手柄刀头、脚踏开关连接工作状态正常，主机面板上有对应得指示灯显示；
9、工作温度：工作时，作用在组织上的温度为40-70°C；
10、故障显示：治疗刀头和脚踏开关连接主机，有对应指示绿灯显示，表示连接正常。如遇脚踏开关故障或刀头损坏，对应的指示灯会变成红色；
11、具有两种工作模式，一种切割模式，一种止血、凝固模式；
12、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠；
13、主机连接治疗刀头，能根据不同刀头自动设置合适的输出功率；
14、能通过脚踏开关启动、切换切割和凝固止血模式。
15、质量体系认证：产品通过欧盟CE认证。
九、灌注泵
1.1、压力设定范围：75～375mmHg(10～50kPa)。
1.2、流量设定范围：0.1～1.0L/min。
1.3、工作噪声≤70dB(A)。
1.4.过压时具有自动减压功能
1.5．具有过压具有声报警功能。
十、耳内镜
1、工作长度:110mm、90mm、60mm 可选
★2、最大插入部外径(镜体外径):2.7mm、3.0mm 可选
3、视像角度：0° 30° 可选
4、视场角：75°
5、有效景深范围:3-100mm
★6、在最大视场高度的 70%位置上的平均角分辨力应不低于视场中心角分辨力的 90%， 视场边缘圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病。
8、镜主体:采用轻质医用高精密不锈钢材质，外表面及镜端面光滑无痕
9、光纤接口可与国产品牌及进口史托斯、WOLF 等导光束连接。
十一、鼻窦镜
★1、鼻窦镜镜管外径有Ф2.7mm、Ф3.0mm、Ф4mm可选
2、目镜罩可连接所有硬镜品牌摄像机光学卡口
★3、工作长度有175mm、140mm、110mm可选
★4、视场角：108° 11、视向角有0° 30° 45°70°可选择
6、景深范围 3mm-100mm
7、在最大视场高度的70%位置上的平均角分辨力应不低于视场中心角分辨力的94%， 视场边缘圆整，在视场内不应有影响观察的划痕、麻点及附着物等疵病。
十二、配置清单：
手术动力设备主机1台
脚踏控制器
1个
磨钻手柄1个
磨钻头刀具
1把
鼻刨削手柄1个
一次性无菌眼耳鼻喉刨刀1把
一次性无菌一体式眼耳鼻喉刨刀1把
灌注泵1台
等离子体手术系统1套
耳内镜1根0° 3.0*110mm
吸引管1个
鼻窦镜1根0° 3.0*140mm
五、二氧化碳激光治疗机
1、★激光器类型： 金属封装射频激励的 CO2激光器；激光波长： 10600nm；
2、光斑直径： ≤0.2mm；
3、最小脉冲宽度： 30us;
4、传输方式： 7 关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光 方式；★输出功率： ●连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.1W～30W 可调； ●调制脉冲：0.1～15W 可调；
5、 脉冲重复频率： 1Hz～3000Hz 可调；
6、扫描方式： 离散、有序、隔点加重及重复次数可选。
7.扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、正六边形、六边形、直线形、弓形、弧形（图形大小、间距、扫描程度可调)。
8 、扫描密度： F=50mm,0.15～1.65mm 可调； F=100mm，0.3～3.3mm 可调；
9 、瞄准光系统： 650nm 波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。
10、冷却方式： 风冷冷却系统，配有智能静音模式，根据激光器温度自动调整风扇转速。
11、★控制系统： 9.7 寸彩色触摸屏（中英文界面），具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。
12 、 安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。
13、输入电源：AC220V/50Hz，5A，输入功率 600VA。
14、★具有光栅保护功能。
六、耳鼻喉诊治综合工作台
1复合材料台面尺寸:长1820×宽690 ×高2000(mm)；采用特殊工艺处理的白玉玻璃，具有不变色的刚硬亮丽涂层，耐磨、防渗透；工作台与书写台一体化台面，美观大方，方便医生帮病人检查、治疗及书写病案
2喷雾枪2直1弯，不锈钢制造，可拆卸，回流式喷枪设计；流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度，可高温高压消毒。
3吸引枪不锈钢，枪上有分流孔，吸力0－600mmHg；可配不同口径吸管。
★4聚光斑照明灯LED，24V/10W，2万小时的超长寿命，色温5000K左右，亮度可调,旋钮式无极调光，灯头带有开关和按键板开关两种切换控制模式。
★5间接镜加温器启动开关，间接镜（喉镜）接近加温器加温，加热10秒后自动关闭；加温功率750W；
★6器械收集箱（外置）外置式，分类收集使用过的器械
7药瓶医用深色玻璃小药瓶,60ml。
8不锈钢罐不锈钢，带盖，φ90×90（mm）可高温消毒；
9器械盘不锈钢, 带盖，305×205×50（mm）可高温消毒；
10储物电脑柜钣金材料
11阅片灯LED,可壁挂
12正压泵、负压泵减震式设计
★13一次性吸引管用于耳道、鼻腔治疗使用，无囷包装，规格：∅1.0mm，∅1.6mm，∅2.0mm，∅2.3mm，∅3.0m。提供安徽省集采平台流水号，27位编码（按临床要求提供规格）
14诊疗椅（含医生椅）1：尺寸：650*610*1270/1370mm
2：旋转角度：360°
3：可前倾10°，后仰180°
4: 坐垫升降范围：530-650mm
★15使用年限提供机器铭牌证明资料
七、耳显微手术器械
1耳刮匙0.9x1.6-1.2x2mm1把
2耳刮匙1.5x2.3-2.0x2.6mm1把
3显微耳钩45° 1.2mm1把
4显微耳钩45° 2.0mm1把
5显微刀45° 2mm1把
6显微刀90° 2mm1把
7显微刀0° 2mm1把
8显微刀45° 2.5mm1把
9耳用探针微弯 尖头1把
10剥离器2.0mm1把
11中耳息肉钳45° 1.2mm 1把
12中耳息肉钳0° 1.2mm1把
13中耳息肉钳0° 5mm 1把
14中耳息肉钳45° 3.5mm1把
15中耳息肉钳45°左弯 3.5mm1把
16中耳剪直 1把
17槌骨剪80mm1把
18耳钳乳突咬骨1把
19镫骨足弓剪左开口1把
20中耳息肉钳45° 0.5×0.8mm 1把
21乳突牵开器活动式3x3齿钝头1把
22乳突牵开器活动式3x3齿尖头1把
23耳用吸引管弯 带减压阀Ф3.0×85mm1把
24耳用吸引管弯 带减压阀 Ф2.5×85mm1把
25耳用吸引管弯 带减压阀 Ф2.0×85mm1把
26耳用吸引管弯 带减压阀 Ф1.8×85mm1把
27耳用吸引管弯 带减压阀 Ф1.5×85mm1把
28耳用吸引管弯 带减压阀 Ф1.2×85mm1把
29耳用吸引管弯 带减压阀 Ф1.0×85mm1把
30耳用吸引管弯 带减压阀 Ф0.8×85mm1把
31耳内镜3*110mm 0°1把
32耳镜鞘3*110mm1把
33耳镜鞘4*140mm1把
34消毒盒器械消毒盒1个
35消毒盒内窥镜消毒盒1个
36耳道皮瓣刀45°Φ2.61把
37耳道皮瓣刀55°Φ2.61把
38耳道皮瓣刀55°Φ2.21把
39耳道皮瓣刀0°Φ2.3 右开口1把
40耳道皮瓣刀0°Φ2.3 左开口1把
41剥离器1.8mm1把
42耳用吸引头1个
43筋膜压薄器盘式1个
八、听力检测隔音屏蔽设备
（一）隔音室
一、性能标准要求：
1、测听室产品符合听力学GB/16403-1996《纯音气导和骨导听阈基本测听法》，对测听室环境噪声的规定:A计权声压级≤25dB(A)的要求。
2、用途：用于电测听测试。
二、技术参数要求：
1、★规格：隔音室尺寸外径≥2.0*2.0*2.3m（长*宽*高），具体可根据医院场地定制。
2、正常设计，在正常噪音环境下，双门双墙测听室室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求。
3、整体隔声室为悬浮结构：底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。
4、隔声墙体为：（1）钢结构复合隔声/吸声墙体；（2）工厂标准化生产；（3）可拆卸可搬迁；（4）现场安装，不损坏原房屋结构。
5、隔声门：（1）全钢重质隔声门；（2）采用1.2-1.8mm优质钢板冲压、焊接、复合构成；（3）磁控式“双声闸”结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全；（4）标准规格：≥800*1900mm。
6、隔声窗：（1）双隔声视窗；（2）采用1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成；（3）双层浮法玻璃构成，专业设计，杜绝“声桥”；（4）标准规格：≥800*600mm。
7、通风：采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证良好的空气流通和良好的隔声效果。
8、地面铺设环保吸声地毯或地胶。
9、测听室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，美观大方，吸声效果良好，易以清洁。
10、测听室外装饰为：1.5钢板静电喷涂，颜色为灰白色。
11、照明：配置无声无干扰照明系统。
12、电源：220V 50HZ，允许功率：3KW。
13、★隔音室使用的隔音棉须提供第三方有资质检测机构出具的检验报告（符合燃烧性能A1级的规定要求）
14、★隔音室使用的板材须提供第三方有资质检测机构出具的检验报告（符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量要求）。
三、其它要求：
1、测听室要求：具备隔振、隔声、吸声、消声、通风换气、照明、配电、信号转接、环保、空间实用等功能。
2、易损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。
3、采购的设备、材料、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
4、消防等级为B1级。
5、使用寿命：大于12年。
（二）隔音屏蔽室
二、性能标准要求：
1、测听室产品符合听力学GB/16403-1996《纯音气导和骨导听阈基本测听法》，对测听室环境噪声的规定:A计权声压级≤25dB(A)的要求。
2、用途：用于电测听、听觉诱发电位仪测试。
二、技术参数要求：
1、★规格：隔音室尺寸外径≥2.5*2.0*2.3m（长*宽*高），具体可根据医院场地定制。
2、正常设计，在正常噪音环境下，双门双墙测听室室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求。
3、整体隔声室为悬浮结构：底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。
4、隔声屏蔽室墙体为：（1）钢结构复合隔声/吸声墙体；（2）工厂标准化生产；（3）可拆卸可搬迁；（4）现场安装，不损坏原房屋结构。
5、隔声屏蔽门：（1）全钢重质隔声门；（2）采用1.2-1.8mm优质钢板冲压、焊接、复合构成；（3）磁控式“双声闸”结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全；（4）标准规格：≥800*1900mm。
6、隔声屏蔽窗：（1）双隔声视窗；（2）采用1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成；（3）双层浮法玻璃构成，专业设计，杜绝“声桥”；（4）标准规格：≥800*600mm。
7、电磁屏蔽效果：隔音墙体内置≥100目紫铜网，以保证抗干扰性能。
8、通风：采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证良好的空气流通和良好的隔声效果。
9、地面铺设环保吸声地毯或地胶。
10、测听室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，美观大方，吸声效果良好，易以清洁。
11、测听室外装饰为：1.5钢板静电喷涂，颜色为灰白色。
12、照明：配置无声无干扰照明系统。
13、电源：220V 50HZ，允许功率：3KW。
14、★隔音室使用的隔音棉须提供第三方有资质检测机构出具的检验报告（符合燃烧性能A1级的规定要求）
15、★隔音室使用的板材须提供第三方有资质检测机构出具的检验报告（符合室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量要求）。
三、其它要求：
1、测听室要求：具备隔振、隔声、吸声、消声、通风换气、照明、配电、信号转接、环保、空间实用等功能。
2、易损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。
3、采购的设备、材料、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
4、消防等级为B1级。
5、使用寿命：大于12年。
九、电子喉镜清洗及消毒系统
四槽清洗系统：台面/清洗池具体尺寸1套采用ABS和压克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成，原料厚度≥5MM，台面厚度≥50MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型；无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色、不变脆，对镜面探头起到一定的保护作用，对工作人员身体无害；整体槽面及台面为平整式离地高900mm防泛水设计，有效减少镜身表面与槽面因高低不平倾斜式设计清洗接触时而受到的自然滑动磨擦及工作人员操作时受高低不平而带来的受阻及疲劳现象方槽台面规格：1、初酶洗槽500*710 MM 2、次洗槽500*710MM 3、消毒槽500*710MM 4、末洗槽500*710 四槽标准分别为：初酶洗、次洗、消毒、末洗
2柜体/功能背板；1套柜体与上槽同宽配静音轴承滚轮，易于搬迁和功能升级，柜体采用304不锈钢材质做支架，耐腐蚀抗酸碱。后背板采用ABS和压克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成，原料厚度≥5MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，全中背板1550MM，表面光洁、抗菌、耐磨及抗酸碱腐蚀，整体连接，美观大方；
3干燥台1套(根据实际具体定制)柜体采用304不锈钢支架，主柜体采用钢化玻璃门材料，该材料抗强酸强碱，表面采用金属喷漆，防水功能极强，安装轻便，长期使用不会因下柜门太重导致螺丝变形柜门脱落。尺寸： 1180*710具体定制）
4★智能控水系统1套每天工作时自动接通水源，工作结束后自动断开水源，有效防止下班后无人值班时发生水管泄漏，而造成水淹科室的事故！
5★洗槽池下水器4只★所有清洗池下水器均为洗槽同样材质，ABS和压克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成，反面是硅胶防水，抗酸碱腐蚀；长期使用不会漏水漏液；
6★柜门1套★彩晶钢化玻璃柜门高度防水、防腐、防潮，轻巧经久耐用、绝无变形崩裂现象等特点，可提供样品直接水中浸泡数月，做耐水浸泡实验，不发生任何变化；柜门颜色可选，满足不同用户的个性化需求。
7自动灌流器控制系统4套吸引、脉动、自动计时、注液 一体化设计，清洗彻底设计消毒液全自动灌注，可直接设定好时间，方便清洗人员使用；
8快速接头（进口）2套
9自动灌流器4套设计消毒液全自动灌注，防止消毒液气化污染环境，省工时，节约消毒液。
10中心气体处理1套气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa），专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。
11医用空压机1套采用做为医疗器械管理的医用无油空压机，全无油保证压缩气体中绝无油分子，供气压力： max0.75Mpa，供气量≥65L/min，储气量≥30L，噪音≦60 分贝，电压：220V，输出功率≥550W。
12消毒槽密封盖1套一次性压模成型，完全密封消毒槽，防止挥发污染环境；
13防锈供排水系统1套选用优质304不锈钢材质，保证永不生锈。其它所有给水管和排水管均采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。
14一体化供气管道系统1套采用台湾山耐斯品牌或同等品牌气动部件，承压强，寿命长，外径8mm，内径5mm。
15电路系统1套电源线采用加强型，所有布线线路有序整齐，便于维护保养。
16医用高压水枪2套采用钛铝合金材料，内境专用，喷嘴与内镜全管清洗匹配，带挂钩；
17医用高压气枪2套采用钛铝合金材料，内境专用，喷嘴与内镜全管清洗匹配，带挂钩；
18★SU304水龙头2套，水龙头长度为36COM，高度为30COM
19高压供水器1套电压：AC12V，水压：0.42mPa，流量：5.0 L/min，功率：≤65W。连接高压水枪使用
20下水连接管路4套抗强酸碱处理
21射 灯1套12v安全电压，安装于后背板上部，方便清洗人员清洗操作；
22挂架1套用于放置内镜小配件
23流程指示牌1套内镜日常维护指示牌，操作流程指示牌
24★中心电源1只★为工作站提供12V电源，含变压器
25★柜子底板1套高密度PVC板。具有环保、易吸收冲击（对高精密仪器尤为重要）、高度防水、防腐、防潮，轻巧经久耐用、绝无变形崩裂现象等特点，可提供样品直接水中浸泡数月，做耐水浸泡实验，不发生任何变化
26水晶字1套激光雕刻，晶莹剔透
27单门储存柜1台1.电源电压；220V±22V / 50Hz
2.功率；350W
3.环境温度；+5℃ —40℃
4.干燥时间；1—30min（可调）
5.消毒时间；1—30min（可调）
6.双门整机外型尺寸；1300*550*2140（mm）
7.单门整机外型尺寸；730*550*2140（mm）
8.消毒方式：智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏；存放柜内空间采用紫外灯管产生的O3气体循环风对柜内存放空间消毒。
9.控制系统：液晶中文显示，温度、湿度。电脑控制，一键式操作，简单、方便、快捷，工作时间结束自动停止同时带有声音提示功能。
10.机壳工艺：机壳外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。柜门装有大尺寸玻璃窗，可在外部直接观察到柜内的工作状况，外壳与内胆有机的融为一体，柜内空间完全密闭，整体简洁、实用、美观、大方。
11.内胆工艺：内胆采用优质高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；对内镜无磨损，耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、不泛黄。其材料主要适用于；医疗、实验室、航空、航天等领域。能够有效地保护内镜的安全存放。
12.单门储镜量：5-6条软式内镜。
13.内镜存镜挂把：柜内设计有专用挂把，独立开模制成的内镜悬挂系统，采用垂直式存放，并配有不同的部位固定架，使內镜的插入部、导光部、操作部全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜的存放需要。严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范（2016年版）第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。
14.预设功能：可自行预先设定消毒时间，到时自动启动。更加人性化操作。
15.工作环境条件：温 度：5-40C\ 湿 度：30-90%\ 大气压：700-1060Kpa。
16.储存环境条件：温 度：-20-60C\ 湿 度：15-90%\ 大气压：700-1060Kpa。
十、食道镜
食道镜 9x13x250mm1支
食道镜 12x18x400mm1支
食道镜 13x17x380mm1支
食道镜 10x16x350mm1支
食道镜 11x15x300mm1支
食道异物钳（鳄鱼式） 4x450mm1把
食道异物钳（抱合式） 4x450mm1把
食道异物钳（倒齿式） 4x450mm1把
食道异物钳（旋转式） 4x450mm1把
吸引管Ф2.5x450mm1支
吸引管Ф3x450mm1支
吸引管Ф4x450mm1支
食道镜手柄1只
导光束1800mm1条
十一、听力计
一、技术要求：
1、国产听力计。
2、输入信号：纯音，啭音，脉冲音。
3、输出耳机：气导耳机，骨导耳机。
★4、频率精确度：± 2 %。
5、刺激信号：
5.1、纯音：≥125 Hz-8000Hz，可自定义测试频率。
5.2、啭音：5 Hz正弦波+/-5％调制。
5.3、脉冲音：250ms或500ms。
5.4、掩蔽噪声：窄带噪声，白噪声。
6、给声方式：脉冲或持续给声。
7、气导输出声强：≥100 dB HL。
8、骨导输出声强：≥-10dB HL至80dB HL。
9、步进：1dB、5dB。
10、最大声输出保护：达到100dBHL时显示警告，可手动扩展声强。
★11、显示屏：≥4.3英寸全彩色显示屏，常亮LED背光。
★12、特殊测试功能：Hughson-Westlake测试，自动测听，省时省力。
13、配件储存方式：机身内置收纳箱。
★14、内置数据库存储：≥500名患者（3500项测试）。
15、连接电脑方式：USB。
二、整体要求：
★1、设备含提手设计，携带方便。
2、机身内置收纳箱，可存放气导耳机、骨导耳机、应答器等常用配件。
3、设备包含气导、骨导、掩蔽、Hughson-Westlake等测试功能。
4、兼容电脑软件进行数据传输与管理，支持病人信息管理。
★5、可直接连接便携式打印机打印测试结果。
6、内置通话麦克风。
7、内置多国语言。
★8、设备使用年限≥7年.
十二、支撑喉镜器械
喉内窥镜12° 4×185mm1根
喉镜大（成人）1把
喉镜小（小儿）1把
辅助撑开装置可通用常规喉镜和分叶喉镜1套
显微喉钳圆口0° 2.0mm1把
显微喉钳圆口左弯 2.0mm1把
显微喉钳圆口右弯 2.0mm1把
显微喉钳卵圆口0° 2.0mm1把
显微喉钳三角45° 2.0mm1把
喉粘膜钳分离式0° 2.0mm1把
喉粘膜钳上翘45° 2.0mm1把
喉粘膜钳上翘左弯45° 2.0mm1把
喉粘膜钳上翘右弯45° 2.0mm1把
显微喉剪45° 2.0mm1把
扁桃体吸引管Ф4.0*250mm1把
扁桃体吸引管Ф3.0*250m1把
扁桃体吸引管Ф2.5*250m1把
手柄1把
显微喉针1把
显微喉刀镰状1把
显微喉钩1把
显微喉钳可万向弯曲 可复原 圆口45° 2.0mm1把
显微喉剪可万向弯曲 可复原 0° 2.0mm1把
显微喉钳可万向弯曲 三角0°2.0mm1把
显微持针钳0° 2.0mm 1把
喉器械消毒盒410*235*901个
支撑喉镜消毒盒360*130*701个
口腔开口器5*1 右开1套
显微喉钳卵圆口 右侧开1把
显微喉钳卵圆口 左侧开1把
喉分离钳左弯1把
喉分离钳右弯1把
十三、手术显微镜
1、主镜
1.1可双人四目使用
1.2一体化触摸屏集控系统：通过≥24英寸触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，触屏新建用户个性化设置和新建患者账户，新建用户和患者数量不限。
1.3最顶级光学品质，全镜组复消色差，镀膜技术；
*1.4无级变焦&变倍系统，光学放大倍数：最小放大倍率≤1.8X ，最大放大倍率≥17x；
1.5单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥600mm；
1.6广角目镜，屈光补偿≥+5D/-7D，眼杯高度可调；
1.7双目镜筒，0-180 倾角可调，可左右360°旋转；
1.8全功能可编程手柄，可自由设定控制参数，如：变倍、调焦、拍照、视频、亮度、景深控制等等，使操作变得简单，直观；
*1.9配备景深增强模块：可一键切换超大景深，应对不同手术场景
1.10 无极电动变焦，可选配双激光自动聚焦 ；
1.11机头后备手动旋钮：机头具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮；
1.12变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度。
1.13变焦锁定：适用于激光手术，通过触屏变焦锁定开：手柄上的变焦摇杆开关及脚踏开关没有调焦功能；
*1.15变倍记忆：可智能记忆当前工作状态下的放大变数，可在最大放大倍数和当前放大倍数之间一键切换，通过调节变倍系数可改变放大倍数。
2、助手镜
*2.1 助手镜目镜具备锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置；
2.2 配置全金属插入式直视镜筒。
3、照明系统
3.1支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜；
*3.2照明光源：主光源及备用光源≥300W氙灯照明系统，自动切换，具有剩余时间提示和亮度报警功能。
3.3照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动
3.4通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能；
3.5自动调节亮度：为了实现目镜中稳定的图片亮度，根据工作距离和放大倍率调整照明亮度。
4、支架系统
*4.1平衡调节：一键自动平衡系统，20秒内完成整机平衡；
*4.2显微镜支架底盘尺寸≥820mm×820mm，支架稳定性更好；
4.3支架具有6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁；
4.5术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示
*4.6 四连杆支架设计，支架最大高度≥2660mm，有效臂展≥1700mm；
4.7支架采用大直径轮子方便移动；
*4.8自动抽真空：支架可通过触摸屏触发抽真空系统，智能识别消毒套，将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险。
5、摄像系统
*5.1一体化设计，全内置原厂4K三晶片超高清摄像头（3840*2160p），可一体化录制4K，2160P分辨率视频，无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理;
5.2配置原厂≥24英寸高清触摸屏监视器，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能；
*5.3视频输出端口 HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口；
5.4 照片格式：JPEG，PNG；
*5.5 音频功能：主机内置麦克风，可通过界面触控调焦音频大小，实现视频、音频同步刻录。