## 内镜中心
霍邱县人民医院新院区第十二批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 参数需求 | 是否满足 参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参 数对应的规格型 号及价格 | 联系方式
1、上下消化道早癌人工智能辅助诊断系统
1.1 系统架构：C/S 架构设计，由服务端和客户端组成，服务端和客户端安装在同一高性能AI服务器上
1.2 高性能AI服务器硬件配置，不低于以下配置：
（1）CPU：核心数≥8，主频≥3.6GHz
（2）内存：≥16GB
（3）硬盘：≥256GB固态硬盘+2TB机械硬盘
（4）显卡：显存类型≥GDDR6，显存容量≥8G，显存频率≥1.4GHz
（6）运行平台：Microsoft Windows 10
1.3 视频采集卡：支持SDI、HDMI、DVI、S-VIDEO 4种格式输入，高清1080P视频采集卡
1.4 支持接入主流内窥镜影像设备，支持多种标准视频输出接口DVI、SDI
1.5 支持消化道实时视频的软件界面同步显示,延迟低于60ms
1.6 支持上、下消化道实时视频智能分析
1.7 支持消化道影像数据的本地自动存储、支持消化道各质控监测指标的记录保存
1.8 产品方案厂商：单独或联合发表的医疗AI论文≥30篇（投标时提供证明材料并加盖原厂商公章）
1.9 产品方案厂商：单独或联合累计发表SCI论文数量≥20篇（投标时提供证明材料并加盖原厂商公章）
1.10产品方案厂商：单独或联合发表的消化系统相关AI论文≥30篇（投标时提供证明材料并加盖原厂商公章）
2.上消化道影像监测功能
2.1 具备上消化道自动识别功能，同时可一键切换胃/肠/无模式
2.2 具备胃镜检查耗时功能
2.3 具备胃腔模型图和胃腔模型图点亮功能
★2.4 具备胃标准部位的盲区监测及剩余部位提示功能，不低于22个标准部位，平均识别准确率≥95%，提供国内外相关文献。需提供a、文献引用，以便在网上确认文献的真实性；b、文献网上链接；c、在文献中标明体现指标的具体位置
2.5 具备胃标准部位的盲区监测实时评分功能和操作水平等级价功能
3.下消化道影像监测功能
3.1 具备下消化道自动识别功能，同时可一键切换胃/肠/无模式
3.2 具备肠镜检查进镜和退镜耗时功能，同时可一键开启计时功能
★3.3 具备自动识别回盲部到达功能，识别回盲部准确率≥95.24%，提供国内外相关文献。需提供a、文献引用，以便在网上确认文献的真实性；b、文献网上链接；c、在文献中标明体现指标的具体位置
3.4 具备肠腔模型图和肠腔模型图点亮功能
★3.5 具备肠镜退镜速度快慢的仪表盘测量和动态颜色分区显示功能（提供功能截图）
3.8 具备案例自动结束功能，当内窥镜从口咽部/肠腔退出，自动识别为体外，结束消化道影像监测
3.9 支持一键冻结视频功能，便于仔细观察画面细节，支持一键复位功能，迅速调整系统状态。
4.消化道部位识别响应时间低于90ms
5.具备智能语音提示，包括开启检查、到达回盲瓣、剩余部位提示、操作水平等至少4种不同功能提示。
6.系统设置功能，支持登录用户密码修改和重置，支持手术室编号自定义设置
7.系统可靠性，支持输入信号中断后恢复时，视频显示保持延续性，支持系统故障时之前数据不丢失。
8.精度要求：
8.1 支持AI自动识别消化道体内外显示，精度≥93%
8.2 支持AI自动识别上下消化道，精度≥92%
9.超声内镜胆胰影像处理功能
9.1 具备胆胰检查站位标记功能，≥6个标准站位（需提供证明材料）
9.2 具备胆胰检查站位标记功能，≥22个解剖结构（需提供证明材料）
9.3 具备胆胰检查纪录功能，直观显示标记结构的位置和已记录的结构数量（需提供证明材料）
9.4 具备胆胰检查耗时监测功能（需提供证明材料）
9.5 具备截图存储功能，支持自动存储站位标记图片（需提供证明材料）
9.6 具备查看、编辑报告功能，查看历史胆胰检查报告、支持站位标记图片选择，支持检查信息编辑（需提供证明材料）
9.7 具备预览导出功能，支持胆胰检查报告的预览和导出（需提供证明材料）
10.配置：
10.1 高性能主机（带显示） 1套
10.2 消化道辅助监测软件 1套
10.3 台车 1台
2、高频手术系统技术参数
★1. 主机模块化设计，具有单、双极模块，可升级同厂家内镜冲洗泵、氩气模块。
2. 智能调节方式：有最小功率输出控制系统及功率峰值补偿系统,电压稳定调节、电弧调节、输出调节。
3. 操作/显示方式：触摸按键式、液晶屏中文操作界面，可以通过上下按钮调节功率参数。
4. 脚踏开关链接：两组接口，可同时提供双踏板及单踏板，踏板自由分配。
5. 存储程序：≥9组。
★6.为了保障手术安全，主机所有输出模式工作频率：≤380KHZ
7.单极
7.1最大单级切割功率：≤300W。
7.2 最大单级电凝功率：≤200W。
7.3 单级切割模式≥3种。
7.4 单级电凝模式≥5种。
7.5满足3pin，8mm，4mm单极插座
★7.5 具备内镜专用切割模式：即ENDO CUT I、ENDO CUT Q，分别为十二指肠乳头切开和内镜治疗切除专用程序
7.6 器械具有即插即用，自动识别功能。
7.7胃肠镜下专用内镜切割模式峰值电压≤800V
★7.8主机具备切割效果、切割宽度、切割时间（间隔）调节（提供主机开机照片证明）
8.双极
8.1双极柔和电凝 效果1-8、调节凝血效果 峰值电压：190V 最大功率 120W
8.2自动启动功能：有，延时可调
8.3具有双极电切功能，使用双极器械进行切割，保障手术更加安全，双极电切最大峰值电压≥740V
8.4满足22mm及28mm，8/4mm双极插座
9、电器安全标准: CF类
10.安全特性
10.1要求具有开机自检功能，
10.2具备对称性检测功能。提供说明书或技术白皮书证明材料。
10.3具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统
10.4具有程序存储和程序控制功能
10.5具备硬件和软件升级功能
10.6具有高频泄漏和时间限制检测系统
10.7具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息
10.8主机安全监测系统具有新生儿中性电极监控，提供技术说明书证明。
★10.9为避免重大伤害，设备能自动监控启用持续时间
11.硬件升级：主机在原有基础上必须能升级同厂家水刀模块和抽烟模块。提供厂家水刀注册证复印件或者产品彩页证明。中标后提供加盖厂家公章的水刀注册证复印件证明。
★12.主机所有输出模式峰值电压≤4300V,适用于内镜下专用的切割模式（endo cut或内镜电切）电压≤800V
★13单双极切凝匹配阻抗值≤150Ω
14.满足2pin和6mm两种中性电极接口
15.配置清单
高频电外科主机 1台
双脚踏开关 1副
负极板连线 1根
单极连接线 1根
4、内镜清洗工作站（一胃一肠）技术参数
1、采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，原板材厚度≥5MM，设备整体高度≥1800mm。板材不得含有对人体有害的甲醛、金属特定元素、邻苯二甲酸脂（盐）、多环芳氢等有害物质，并且能够耐酸碱腐蚀。
★2、高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2023的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。提供具有CMA认证的检验报告。
3、生产厂家为国家药品监督管理局发布的中国医药行业标准YY/T0992-2023《内镜清洗工作站》主要起草单位之一；提供行业标准YY/T0992-2023复印件证明材料。
4、背板颜色与槽体颜色相同，为灰色外观设计，与灌流管路颜色区分开（提供实物照片证明）。背版顶部采用掀盖设计，有储物柜，可储物；并且安装设备LED照明光源，储物柜材质非不锈钢材质，防止消毒擦拭出现腐蚀问题。
5、选用全优质不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.5mm，厚点修磨，符合人性化设计，禁止使用非铝合金型材铆接，杜绝连接件松动带来的安全隐患。
6、柜门采用彩色钢化玻璃，非PVC吸塑门板，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，非整体柜门设计。柜门垂直于地面，非倾斜式设计；柜门设有开门把手。柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料）
7、柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。
★8、水/气“一次性”全自动灌注器控制器：采用≥7寸液晶彩色全触摸操作显示屏，内嵌式安装于储物柜上，用于显示、操作、控制自动灌流器运行，不允许随柜门上下升降，防止线路松动带来的安全隐患；各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板采用一体式黑晶玻璃面板，触摸屏与工作面板在同一平面上，防止屏幕积水，全触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。
★9、酶液/消毒液全自动循环灌注器控制器：采用≥7寸液晶彩色全触摸操作显示屏，内嵌式安装于储物柜上，用于显示、操作、控制自动灌流器运行，不允许随柜门上下升降，防止线路松动带来的安全隐患；各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板采用一体式黑晶玻璃面板，触摸屏与工作面板在同一平面上，防止屏幕积水，全触摸控制按键，非按键膜按键，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。
10、所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 11547-2008中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。
11、所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 11547-2008要求；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。
12、末洗槽水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯，末洗槽水质细菌数≤10CFU/100ML。（提供末洗水水质检测报告）
13、不锈钢水龙头：国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。
★14、采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L 噪音≦50dB 电压：220V 输出功率：约750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。（提供无油空压机医疗器械备案凭证）
15、中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。
16、管道自消毒系统：使用一次性消毒剂对终末漂洗槽包括0.2μm过滤滤芯在内的内部管道定期消毒，保障内镜清洗用水水质符合规范中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果，程序控制，一键启动。
17、高压气枪、水枪材质及功能：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。
18、酒精灌注系统：酒精自动灌注内镜管腔，辅助干燥工作，方便快捷,50ml/min,0.25MPa。
19、全自动内镜测漏器：内镜专用气泵，测漏压力0.018MPa，测漏过程分加压和保压阶段，测漏过程中，实时显示测漏压力。测漏完成后控制系统根据气压泄露率自动判断内镜泄露情况，并显示测漏信息。隐藏式后置设计，一键启动。（提供显示屏测漏照片）
20、自动供酶系统：自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，自动报警提示，可以不同厂家的清洗酶配套使用，进酶量5mL/s，一键启动。
21、自动翻盖系统:槽盖开关采用脚踏开关控制，槽盖与槽体契合，为凸起式成型，自动打开或关闭，动力机构采用静音电动推杆，开或关时间≤4s，开盖角度≥45°，角度可调。槽盖动力臂采用铝材质。配件故障时候槽盖可手动打开，便于应急时取用。
22、稳压系统:限制供水压力不稳产生的水锤现象，保护设备管路及过滤系统，压力0-1MPa，压力可调。
23、设备总水源、总电源、总照明由触摸面板控制开闭。
24、排风系统:位于消毒槽后方，风量达198立方每小时，风压达156pa，及时抽走有害气体产生的气溶胶。换气扇额定功率为26W，电源220VAC/50Hz
25、消毒液隐藏功能，容量30000±50ml，动态管理消毒液，防止戊二醛等消毒液的有毒气体挥发，每日清洗消毒结束后，将消毒液放入位于柜体内的密闭桶中，次日清洗时只需按动开关即可将消毒液吸入消毒槽中，过期的消毒液可自动排入排污管道，消毒液过期和不足在控制屏显示，并且声讯报警。
★26、生产厂家具有医疗器械生产经营许可证、ISO9001认证、ISO13485、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、能源管理体系认证证书。
27、提供设备二类医疗器械注册证。
28、配置表
高背板带吊柜（长度根据场地配置）
槽盖2个
清洗灌注器1个
漂洗/末洗灌注器1个
酶洗/消毒灌注器1个
管路消毒灌注器1个
中心电气箱1个
触摸控制屏5个
稳压系统1套
排污型水质处理器1套
过滤型水质处理器1套
折叠型不锈钢水龙头5套
供排水、供气系统5点
医用洁净气源1套
中心气体处理器1套
高压水枪2套
高压气枪2套
手套盒、纱布盒3套
附件箱1套
内嵌式超声波清洗槽主体(至少35L)1套
5、内镜追溯系统技术参数
1. 对内镜的洗消、存储、使用等各个环节进行跟踪监控，达到质量控制目的进而为管理者决策提供有效的数据依据；
2. 针对内镜清洗工作站，采用RFID技术实现内镜清洗消毒作业数据的动态采集，获取每条内镜初洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各清洗、消毒步骤的实时数据记录；
3. 洗消阶段采集的数据包括:内镜名称、内镜钢号、内镜类型、洗消程序、清洗人员、清洗日期、各个步骤开始时间、洗消总时长、内镜状态等；
4. 语音提醒功能：正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，包含RFID刷卡信息语音提示、不规范操作语音告警。
5. 系统支持洗消流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需用户二次操作软件，有效减少用户操作次数并降低洗消记录漏保存的概率。
6. 洗消阶段监控：实时显示内镜名称、洗消阶段、时间、操作人，辅助用户完成洗消工作。
7. 内镜洗消明细：查询指定日期段的内镜清洗明细。
查询条件：日期时间、洗消人、洗消类型。
查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、清洗工序。能导出Excel格式文件。
8. 特殊清洗查询：查询特殊感染患者使用后的内镜清洗明细。查询条件：日期、洗消人、内镜类型；查询结果：洗消人、内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消日期、洗消时长、清洗步骤。导出Excel格式文件。
9. 清洗工作量统计：统计清洗人指定时间段内的清洗内镜数量。查询条件：洗消人、日期。查询结果：洗消内镜数量、洗消人。导出Excel格式文件。
10. 身份鉴权
提供用户登录身份鉴权能力，系统管理权限鉴别，防止非授权人员随意访问系统。
操作员登陆模式，用于洗消人员的登陆；
管理员登录模式，用于护士长等管理者的登陆；
11. 可维护科室人员信息，包括：科室、岗位、用户编码、院内工号、用户姓名、性别、年龄、手机号、座机号等。
12. 可维护科室所有内镜的基础信息。包括：内镜编码、内镜名称、内镜钢号、内镜类型、所属科室、厂家、使用次数、内镜状态。
13. 可以添加多科室管理。
14. 系统可支持对内镜测漏情况登记，通过查询条件：时间，操作人，镜子名称，可查询到每条内镜的测漏时间，操作人，镜子名称，测漏结果。
15. 可记录：消毒液种类，消毒液名称，测试设备（胃肠镜工作站/全自动消毒机），检测时间，操作人，检测结果（是否合格），试纸照片。
16. 可实现内镜存储柜出入库数据的动态采集，获取每条内镜出入库时间、操作人、存储柜号、内镜名称数据记录。
17. 系统可实现存储流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需用户二次操作软件。
18. 存储阶段可采集的数据包括：操作人、出入库内镜名称、出入库内镜型号、出入库内镜钢号、内镜出入库时间、内镜状态、内镜存储柜名称、内镜存储柜编号。
19. 可实现实时库存信息查询：查询条件包括存储柜名称、编号，内镜名称、编号；查询结果包括内镜名称、内镜型号、操作人、入库时间、内镜存储柜名称、内镜存储柜编号。
20. 可实现内镜出入库查询：查询条件包括存储柜名称、编号，内镜名称、编号，日期；查询结果包括内镜名称、内镜型号、操作人、出入库时间、内镜存储柜名称、内镜存储柜编号。
21. 可实现内镜诊疗数据的动态采集，真实准确获知内镜、使用者、病人等信息。
22. 可支持与PACS或HIS做病人接口，直接获取病人数据，无需用户手动操作。
23. 诊疗阶段可采集的数据包括：操作人、内镜名称、检查开始时间、检查结束时间、病人检查号、病人姓名、医生姓名、阳性标识、诊疗房间号。
24. 可实现病人使用追溯查询：
查询病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；
查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；
查询结果：病人姓名、检查号、使用日期，内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的清洗人、清洗日期、清洗步骤、清洗时长等。
6、吊塔单臂技术参数
★1、吊塔主体材料为高强度铝合金型材，圆弧形设计，美观大方，整体型材采用6063材质，悬臂采用6005A材质，承载性能更好；（提供省级及以上国家相关检测机构出具的检测报告证明）
2、吊塔主体表面采用优质环保抗菌涂层静电喷涂，具有抑制细菌再生的作用，抑菌性能参照JIS Z 2801：2010进行检测，检测结果≥2.0，标准耐擦易清洁；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）
3、配置机械刹车，所有转动轴均采用轴承，转动顺畅可靠；
★4、吊塔转轴可在300 kg负载下可连续旋转10万次，保证吊塔长久平稳运行；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）
★5、吊塔预埋支架垂直载荷≥1800kg，扭矩≥9200N.m，保证吊塔使用时不会出现倾斜偏移现象；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）
6、悬臂四腔体一体压铸成型，悬臂臂厚≥8mm；（提供截面样品照片）
★ 7、悬臂最大承载不小于300kg，符合四倍安全承载系数；（提供第三方检测机构出具的检测报告）
★ 8、吊塔采用电气分离设计,气电之间的距离≥0.2 m，保护使用者及患者安全；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）
9、功能柱为四面体梯形设计，气电可分布于不同的端面，避免线管缠绕，便于插拔；（提供截面样品照片）
10、气体管路为医疗专用橡胶软管，符合ISO5359-2014标准；
★ 11、托盘为铝合金6063材质，六腔式结构一体压铸成型，无拼接缝隙，具有高承载性能，最大承载≥110kg，符合四倍承载安全系数（测试时在托盘上放置440 kg负载进行测试）；托盘整体厚度≥28mm，壁厚≥3mm，托盘中间凹陷设计，防止物体滑落；（提供截面样品及第三方检测机构出具的检测报告）
12、功能柱外置一体成型标准滑轨（10*25），避免积灰和细菌滋生，易清洁；方便托盘调节、方便扩展其它附件；（提供截面样品照片）
13、双关节阻尼可调输液臂定位简单可靠，输液臂无任何调节旋钮，最大承载≥30kg，符合四倍承载安全系数（测试时在输液臂上放置120kg负载进行测试）（提供第三方检测机构出具的检测报告）；
★14、抽屉为钢制抽屉，禁止使用PVC及塑料材质，保证经久耐用，采用自吸式标准导轨，安装于仪器平台底部，最大承载≥15kg，符合四倍承载安全系数（测试时在抽屉内放置60kg负载进行测试）（提供第三方检测机构出具的检测报告）
★ 15、吊塔通过防尘检测，防尘等级≥IP4X；外壳防火等级≥UL94-V0级，以保证使用安全；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）
16、配置内镜挂架，可悬挂2条软镜，挂架可拆下进行清洗、消毒；配置阻尼式关节转动臂，可轻松定位调节位置；配置有光源接头放置模块；
17、监视器悬挂系统采用Ondal平衡臂，稳定可靠；上下调节角度-45°~+45°，可升降调节高度≥1000mm；（提供报关单）
18、配置有专业的光源接头卡托，硅胶材质，对镜子起到良好的保护作用，可同时放置两条软镜；
★19、监视器挂架系统与吊塔同基座安装，5关节万向联动，阻尼可轻松调节，定位精准无漂移，旋转角度≥340°，有限位装置，并获得实用新型专利；（需提供专利证书）
★20、监视器调节灵活，可调节到操作人员最舒适的位置，减轻医护人员工作负担；监视器挂架四周带有防撞边框，保护监视器；监视器挂架下方带有可拆卸、可高温消毒的调节手柄；（提供监视器挂架实物图片）
21、键盘抽屉采用自吸式标准导轨，自动吸合，方便收纳键盘；
22、吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409:2013测试方法，附着力达到等级0，保证经久耐用，防止发生感控风险；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）
23、医用吊塔外壳参照ISO9227:2022标准进行中性盐酸试验，外观评级参照ISO10289-1999,评级等级为10，长期使用防止发生腐蚀现象；（提供具有检测资质的第三方机构出具的检测报告）
24、通过静态力负荷测试，负载状态下，功能柱箱体倾角≤0.8°；（提供第三方检测机构出具的检测报告）；
25、取得EN ISO 11197和EN 60601-1报告、CE认证、CB认证；
26、生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001认证，并提供相关认证；
27、功能柱箱体采用梯形结构设计，两边均为竖箱宽面设计，终端安装面倾角大于10°，符合人体工程学，便于插拔；
★ 28、功能箱内部严格气电分离设计，气电分布于不同的腔体端面，确保电气安全；
★ 29、悬臂四腔体结构设计，采用高强度铝合金型材厚度不小于8mm，确保高承重性，长时间使用不易变形；悬臂长度可根据现场情况定制，确保各类环境使用；
★30、盘一体挤压成型高度可调,且配有国际标准的不锈钢边轨，以方便固定小型的医疗仪器设备；圆角防撞设计；无拼装，无缝隙，符合净化清洁标准，符合整体承载强度；
31、气体管路，医用级别耐高压设计，不同气体用不同颜色表示，确保使用安全，取得医用资质证明（ISO5359-2014）；
32、所有转动轴均采用优质重载推力滚针轴承，转动顺畅可靠，定位稳定，长时间转动不易产生漂移，确保设备使用安全；
33、配置有专业的光源接头卡托，硅胶材质，对镜子起到良好的保护作用，可同时放置两条软镜。
★34、产品取得四倍安全系数承重检测报告（悬臂、托盘、输液臂、抽屉）、气电分离检测报告、抗震检测报告、防尘等级检测报告（IP4X）、箱体底部泄流通风检测报告、吊塔材质（6063、6005A）检测报告；
★35、取得ROHS检测报告、表面涂层抗菌检测报告、气体终端相关检测报告、气体管路路相关检测报告；
★36、取得EN ISO 11197和EN 60601-1报告、CE认证、CB认证；
37、生产企业通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001认证；
★38、企业具备压力管道设计和施工资质；
★39、制造商通过GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证，具备五星级认证的售后服务（提供服务认证证书）。
配置清单
气体终端：2氧气、2负压、1空气、1二氧化碳
电源插座：8个
网口：2个
视频接口:2个
气体管路:氧气5m、负压5m、空气5m、二氧化碳5m
平面推力轴承（AXK155）:4套
托盘:4层
自吸式抽屉
双关节延展臂1套
内窥镜支架1套
不锈钢网篮1个
光源接头托架1套
单臂旋转体1套
平衡臂1套（AC2000）
单监视器挂架1套（26寸）
7、嵌入式全自动清洗机技术参数
1、用途：用于软式内镜的清洗消毒，柜式双腔穿墙式结构，可实现内镜污洗区与干燥区之间的实际屏障隔离。门结构为隔断式玻璃门，自动升降双门并具备障碍自动返回功能且可实现主动压紧密封。。
2、流程：全自动清洗内镜全部腔道，处理内镜时，具备初洗、漂洗、化学消毒、漂洗、干燥功能。具有排水泵
★3、舱体容积：≥50L×2，双仓结构（提供实物照片佐证）
4、两个舱体或槽体间距小于等于22cm
★5、清洗舱材质：至少采用SUS316不锈钢（提供证明材料），循环管路至少采用316L不锈钢管路，外罩为不锈钢材质。
6、软镜洗消量：≥2条，单条可独立进行清洗，互不干扰
7、计量泵：≥6个
8、多对多的对接装置，能够一次性对接≥3根管腔。
9、控制方式：PLC控制清洗消毒全过程，触摸屏显示及操作，能够接入智慧化洗消系统。
10、采用≥7英寸彩色触摸屏显示，显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时。
11、记录方式：可自动打印过程实时参数、并记录A0值。提供打印记录
12、超温自动保护装置、防干烧保护装置、具有故障自动检测、报警及故障记录；
13、内镜连接头脱落或内镜堵塞，提供报警提醒。
★14、运行时间：完成一个标准程序时间（酶洗，漂洗，消毒，终末漂洗，干燥）≤18分钟。。
15、最大装载量：2条软式内镜。
16、使用寿命：≥10年。
17、洗消检测：内灌流具有分管道流量/压力检测功能，能够实时显示流量/压力数值，提供显示压力数值或者流量数值的照片
18、屏幕操作程序数量：≥10种，可以自定义程序。
19、门障碍：关门遇障碍可自动返回。。
20、具有滤芯化学自消毒功能，对高精度滤芯进行反向化学消毒，防止滤芯滋生细菌。
★21、提供设备二类医疗器械注册证
8、软式内镜运转车技术参数
1、作用：对污染或消毒后的内镜及手术器械进行运送。
2、车体使用全钢质结构，表面喷塑处理，两层盘式装载，四方向旋转脚轮，带脚轮锁，坚固耐用，小巧灵活，移动方便，前后均可推拉，承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械，有效减轻医生的工作负担，避免与污染后的器材造成交叉感染，并最大限度的减少由于运送不当而造成的器材损害。
3、托盘内尺寸（长宽高）≥510*420*125mm；
4、外形尺寸≤H1000×W550×L1100mm
9、手术转运床技术参数
产品的构成
本产品有A车、B车和C车三大部分组成，其中A车和B车各有一个丝杆和四个中控脚轮组成，C车有两个大护栏和ABS高级工程塑料的床面板；
产品的功能
1.本产品可预防病区交叉感染；
2. 当A车在手术室内，B车在手术室外，摇动B车摇手至A车同一高度时，松开A车开关把手可将床体C沿着轨道从A车推到B车，然后松开手刹即可将B、C车床连体推走；
3.整体采用优质铝合金型材一次压铸成型；
4.对接轨道采用高强度合金型材，在床面运动过程中更平稳可靠；
5.两单体可升降调节，达到同一水平使床架可平稳滑移；
6.床架滑至两端可自动锁紧，并设有保险装置；
7.配导向轮装置，一人可轻松操作；
8.两单车均采用先进的中控刹车系统，在运行或对接时更稳定，可靠；
9.对接车性能、结构均达到国际先进水平，能满足各医院手术室的需求。
主要参数
PE手术室对接车（ABC车对接在一起）
项目参数
总长3575±20 mm
总高770±20 mm
床面最大承重175Kg
运输、储存环境要求
项目参数
温度范围'-15℃~60℃（5°F~158°F)
湿度范围（无冷凝）10%~90%
大气压力范围500hPa~1060hPa
操作环境要求
项目参数
温度范围10℃~40℃（50°F~104°F)
湿度范围（无冷凝）10%~90%
〔大气压力范围〕500hPa~1060hPa
10、双门内镜智能储存柜技术参数
1.内胆材质内胆由1.2mm铝板氧化成型，非YKL（AKL）塑料、改性PMMA压克力、玻璃钢等材质。
2.容量：≥16层托盘
3.外罩由1.2mm多工艺防水防腐蚀处理、正反两面光洁的铝板(轿车外壳工艺)氧化成型，采用五合一工艺合成，原板经钢模成型、专业电解、镀锌、喷塑、面饰烤漆、抗紫外线保护。
★4.外罩采用内嵌型材框架式安装，设有检修门，方便随时对设备进行检修和更换配件。
5.可视门，门玻璃厚度≥6mm，PMMA亚克力可视门，方便随时查看内部储存状况。
6.门把手：采用自动开门器开门，脚踢开关控制开关门。
7.开门延时报警功能：开门时间超10min，会提供声讯报警提醒。
★8.储存方式：托盘水平存放，内镜采用水平盘式进行储存。
9.拿取方式：托盘抽拉拿取，拿取时向上微抬篮筐，抽拉取出。
10.PLC控制系统：采用基于ARM内核的微型控制器和处理器。
11.显示屏：采用≥7寸彩色触摸屏，通讯速率≥19.2Kbps。
★12.显示屏显示内容：温度、湿度、风压、时间，过程阶段和报警信息等。
13.控制系统内设≥3套标准程序，可分别实现长效储存、智能储存、强化干燥三个功能；
14.长效储存程序可实现内室24小时正压储存；
15.智能储存程序可实现独立设置一周七天每天的工作时间段和工作时长，保护当日使用的内镜在储存过程中不会被二次污染，节能高效，智能开启和停止，无需人工操作；
16.强化干燥程序完成内镜内腔和外壁的干燥过程，防止内镜储存过程中滋生细菌。
17.打印功能，内镜存取后可自动打印储存信息；
★18.储存提醒功能：当储存内镜后，屏幕显示储存时间倒计时，超72h会提供储存超期报警。
19.空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.2 um；
20.温湿度传感器：知名厂家产品，测温范围0~50℃，湿度范围0~100%。
21.功能要求：通过经过过滤的洁净压缩气实现对软镜内腔的干燥功能。
22.整套快速接头，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，增强耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，只需单手操作就可完成。
★23.管腔测堵功能：当管腔堵塞，会提示报警。
24.自动开门器可设置开门角度、速度、关门预紧力；带有门障碍检测，保障操作人员安全。
★25.具有RFID射频扫描功能，可扫描记录操作储存信息，追溯信息可传输提取。
26.符合ISO13485:2016《医疗设备质量管理体系监管目的的要求体系》，提供相应的证明材料
27.开门方式：双门双舱通道式，前后门互锁。
11、内镜护送水装置技术参数
1.总体要求
1.1、能够根据临床需要提供不同流量需求的注水管道。
1.2、适用于无菌水或者生理盐水。
1.3、最大输出压强≤350kPa。
2.设备参数要求
★2.1状态显示：通过液晶显示屏显示全面的设备状态，液晶显示屏尺寸≥6寸。
★2.2语言设置：具备语言设置功能，可进行中/英语言切换。
★2.3流量调节：流量可视化多档位调节≥10档可调。
★2.4最大流量供水：≥600ml/min,能够有效冲洗观察部位。
2.5供水操作限制：踩压脚踏开关，内窥镜冲洗器供水；松开脚踏开关，内窥镜冲洗器停止供水。单次持续踩压脚踏开关，最长供水持续时间为20±3秒。
2.6传输压强：≤350kPa。
2.7水瓶容量：≥2400ml。
2.8脚踏：配备轻薄型、进液防护IPX8等级的脚踏开关。
2.9控制开关：内窥镜冲洗器配套自动回位控制开关，由脚踏开关控制。
2.10具有供水控制、供水调节、供水时间控制的功能。
2.11具有泵头启闭检测功能。
★2.12 USB接口≥1个
2.13兼容市面各种带有副送水功能的内镜。
2.14通过安全性验证，满足临床使用需求
2.15泵头可拆式设计。
12、双面分体铅衣技术参数
1.产品名称：X射线防护服
2.规格型号：双面重叠、短袖/无袖、连体/分体
★3.类别：原装入境 无铅
4.铅当量：0.5mmpb
5.材质：多种稀贵金属微粒4层分布
6.工艺：纳米工艺
7.重量：≤4.5Kg
8.环保性能：轻度
9.安全性：无铅粉游离
10.防护效果:重点防护漏射、散射线和介入手术环境中累计性射线
11.硬度（IRHD）：55～65
12.拉伸强度(%)：500（最小）
13.柔软性：内层材料分布均匀，纳米级多种金属混合微粒及多层垂叠技术
14.氯含量：无
15.弹性：高弹性
16.室温下抗老化性：无变化，使用寿命长
★17.（防护服可根据临床需求选择尺寸，颜色）
13、铅围脖技术参数
1.产品名称：防护围脖
2.规格型号：大领型，可调节大小
★3.类别：原装入境 无铅
4.铅当量：0.5mmpb
5.材质：多种稀贵金属微粒4层分布
6.工艺：纳米工艺
7.环保性能：轻度
8.安全性：无铅粉游离。
9.防护效果:重点防护漏射、散射线和介入手术环境中累计性射线
10.硬度（IRHD）：55～65
11.拉伸强度(%)：500（最小）
12.柔软性：内层材料分布均匀，采用纳米级多种金属混合微粒及多层垂叠技术
13.氯含量：无
14.弹性：高弹性
15.室温下抗老化性：无变化
14、铅帽技术参数
1. 产品名称：防护铅帽
2. 规格型号：圆型，可调节大小
3. 类别：原装入境 无铅
4. 铅当量：0.5mmpb
5. 材质：多种稀贵金属微粒4层分布
6. 工艺：纳米工艺
7. 环保性能：轻度
8. 安全性：无铅粉游离
9. 防护效果:重点防护漏射、散射线和介入手术环境中累计性射线
10. 硬度（IRHD）：55～65
11. 拉伸强度(%)：500（最小）
12. 柔软性：内层材料分布均匀，采用纳米级多种金属混合微粒及多层垂叠技术
13. 氯含量：无
14. 弹性：高弹性
15. 室温下抗老化性：无变化，使用寿命长
15、铅衣架技术参数
1.材质：采用304#优质不锈钢材质。可移动带刹车
2.可移动带静音脚轮，可挂8～10件铅衣
16、智能调度系统技术参数
1、智能调度系统是一个能够集中监管、控制和调度多部机器人的系统。它通过对整个系统中资源的合理配置与动态分配，实现对内镜装载机器人、内镜卸载机器人、内镜回收机器人、内镜发放机器人及导诊机器人的任务指派、调度协同和智能绕障，确保多台机器人能够精准地完成所分配的任务。
2、内镜回收：将诊疗室使用完的内镜通过内镜回收机器人转运至污区清洗。
3、回收确认：内镜在污区回收完成后，内镜回收机器人返回待机位。
4、内镜配送：内镜发放机器人将内镜从洁区转运至指定的诊疗室。
5、内镜接收：诊疗室接收到内镜发放机器人转运的内镜后，机器人执行下个配送任务或返回配送站。
6、清洗装载：通过内镜装载机器人完成内镜的自动化清洗，机器人与清洗设备无缝对接，并启动清洗设备清洗程序，传递追溯清洗架信息。
7、清洗卸载：内镜清洗完成内镜卸载机器人接收清洗架并运送至洁区对接平台。
8、清洗机回传：清洗卸载完成后，内镜卸载机器人将清洗架运送至回传轨道。
9、回传清洗架接收：内镜装载机器人接收回传轨道中的回传清洗架。
10、叫号导诊：内镜导诊机器人语音播报通知病人，导引病人抵达指定的诊疗室。任务完成后，机器人自行返回至待命区域。
11、实时监控机器人的运行状态和任务信息。
12、根据机器人的工作状态和运行情况进行智能分配任务。
13、规划机器人任务运行时的最优路线。
14、机器人可根据电量或预定时间自动充电。
15、无缝整合电动平移门控制，实现门体的智能自主开关。
16、机器人具备感知环境能力，遇障碍时自动调整路径。
17、装备有多种安全机制，如紧急停机按钮。
17、内镜回收机器人技术参数
★1．采用雷达+视觉导航方式，至少3颗RGBD摄像头完美感知地面，规避低矮障碍，实现更高的递送效率；雷达视野170°3D、240°平面，看的更远更广，人流复杂场景，避障反应迅速准确；实现自主绕障。
★2．车体结构：整机由外罩和底盘组成，外罩为注塑成型塑料材质，底盘为金属框架机构，车体由底盘及二层平台组成。二层平台具有两个独立的存储空间，每个存储空间可容纳一个内镜托盘，每个托盘可载重20KG。
3．中央控制器：直接与用户驱动设备交互。提供外置接口和通讯总线支持多传感器安全防护，支持ModBus、TCP/IP协议。
4．驱动电机：高扭力轮毂电机。
5．充电方式：手动+自动。
6．警示方式：声音。
7．解锁方式：RFID卡。
8．语音播报：具有语音播报功能，可根据场景需求编辑语音播报内容。
9．机器人能够与调度系统，诊疗系统等无线对接，实现内镜的自动回收。
10．智能调度系统根据任务链智能选择路线、机器人，保证安排最合适的机器人完成转运。
11．可充电锂电池，具有自动充电功能。
12．电机驱动方式，可原地360°差速转向。
★13．整机尺寸：55.8* 52.5*137.5 cm；二次平台舱体门口宽度为42cm，单个舱体内部深度为50 cm，内部宽度为38cm，单层高度为32cm。
★14．配置14英寸1080P高清屏幕
★15．全自动四开鹰翼电动门，开门顺畅灵活，旋转半径最小为 80 cm。
16．网络支持：4G（支持TDD-LTE、FDD-LTE），支持2.4G/5G Wifi
★17．导航传感器： 2D激光雷达×1 + 3D深度视觉传感器×3 + 鱼眼摄像头×2 + 红外顶视摄像头×1 + 里程计 + 惯性导航单元×3
18.续航≥10小时。
18、胃镜室胃肠镜主机综合参数
一、电子图像处理器：1 台
★1 、整体设计理念：图像处理器与冷光源分体式
2、数字信号HDTV：DVI-D, HD-SDI:1920*1080p
3、模拟/数字HDTV： DVI-I
4、模拟SDTV：RGB TV, S VIDEO, VIDEO
5、屏幕分辨率：SXAG(默认)，全高清
6、色彩调节：亮度，RGB，红色色调，色度≥9档可调
7、对比度：≥3档可调
8、测光模式：平均测光：控制普通画面亮度
峰值测光：控制高亮区域亮度
自动测光：自动设置光学光圈的平均测光或者峰值测光
9、结构强调：具备
★10、快门速度：正常1/60-1/200，高1/100-1/400，高（放大镜）1/100-1/800
11、图像放大：兼容内镜均可电子放大2倍
★12、特殊光模式：具备BLI或TCI或MSI或EBI或i-scanOE成像模式
★13、联动成像：具备MSI或LCI或PSI或TXI功能
14、电子染色：具备
15、图像类型：Type1，Type2，Type2/Dual Mode
16、冻结模式：实时冻结，分为场冻结和帧冻结
17、快门速度：具备
18、切换按键：内镜按键（1-5），面板多功能键（1,2）
19、其他功能：电子放大功能，画中画功能，双画面功能
★20、兼容内窥镜：兼容：电子放大胃镜、电子放大肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、电子鼻咽喉镜等多种内镜。
★21、兼容超声内窥镜：兼容：超声支气管镜、环扫超声胃镜 、扇扫超声胃镜，（需提供已获批注册证证明文件）。
★22、兼容超声探头：兼容同品牌不同规格超声探头 ≥3种不同规格型号小探头，满足胃，肠，小肠，支气管等不同部位诊断需求
23、内置存储器：≥3G
24、内存可存储图像：具备
25、外部存储设备：USB
26、医生姓名：存储≥20位医生姓名
27、医生个人设定：色调，测光模式，对比度，亮度，IEE观察模式可以根据医生姓名存储
28、临床过程：存储≥20条临床过程
29、连接控制：光源：1，远程：2，外围设备：2，键盘：1，读卡器：1，
数码打印机：1，脚踏开关：1，网络：1.
二、医用内窥镜用冷光源：1 台
1、照明光源：≥4色LED
2、灯泡使用寿命：≥12,700小时
3、照明系统 ：切换控制
4、光源控制 ：自动能量控制
5、光源冷却方式 ：强制空气冷却
6、特殊光模式：具备窄带成像功能
★7 、联动成像：具备LCI或TXI或PSI功能。
8、自动亮度调整：具备
9、气泵：横隔膜式气泵
10、压力切换：高/中/低/关
11、送水方式：可为拆卸水瓶加压,实现送水
12、设定值记忆：关闭系统电源后设定值认可保存
13、独立冷光源：具备
三、高清内镜专用监视器：1 台
1、内镜专用显示器：3台
2、屏幕尺寸 ：≥26寸
3、监视器分辨率：≥1920*1080
胃镜室胃镜综合参数
一、高清电子放大胃镜：1根
1、观察方向 ：0 ° ( 直视 )
★2、光学放大倍数：≥145倍
3、观察景深：5～ 100mm
4、头端部外径：≤9.9mm
★5 、插入最大部外径：≤9.9mm
★6、 有效长度：≥1080mm
★7、 全长：≥1380mm
8、弯曲角度： 上： ≥210 °、下： ≥90 °、左：≥ 100 °、右： ≥100 °
9、钳道直径：≥2.8mm
10、感光元件类型：CMOS
11、前射水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面
★12、特殊光观察模式：具备BLI或TCI或MSI或EBI或i-scanOE成像模式
★13、导光部一键式拔插：一键式拔插设计，激光信号传输无线供电，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；
二、高清电子治疗胃镜：1根
1、观察方向：0 ° ( 直视 )
2、视野范围：≥140°
3、观察景深：2 ～ 100mm
4、头端部外径：≤9.8mm
5、插入最大部外径：≤9.8mm
★6 、有效长度：≥1080mm
★7 、全长：≥1380mm
★8 、弯曲角度：上： ≥210 °、下： ≥160 °、左：≥ 100 °、右： ≥100 °
9、钳道直径：≥3.2mm
10、感光元件类型：CMOS
11、前射水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面
12、先端帽：可适配同品牌先端帽（投标文件中需提供佐证资料）
三、高清电子检查胃镜：1根
1、观察方向：0 ° ( 直视 )
2、视野范围：≥140°
3、观察景深：2 ～ 100mm
4、头端部外径：≤9.3mm
5、插入最大部外径：≤9.3mm
★6、有效长度：≥1080mm
★7、全长：≥1380mm
8、弯曲角度： 上： ≥210 °、下： ≥90 °、左：≥ 100 °、右： ≥100 °
9、钳道直径：≥2.8mm
10、感光元件类型：CMOS
11、前射水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面
★12、联动成像功能：具有：TCI或MSI或TXI或LCI或i-scanOE成像。
★13、导光部一键式拔插：一键式拔插设计，激光信号传输无线供电，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；
肠镜综合参数
一、高清电子放大肠镜：1根
1、观察方向：0 ° ( 直视 )
2、观察景深：5 ～ 100mm
★3、头端部外径：≤11.7mm
4、插入最大部外径：≤11.8mm
5、有效长度：≥1320mm
6、全长：≥1650mm
7、弯曲角度： 上：≥180 °、下：≥180 °、左：≥160 °、右：≥160 °
8、钳道直径：≥3.2mm
★9、光学放大倍数：≥145倍
10、前射水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面
★11、联动成像功能： 具有：TCI或MSI或TXI或LCI或i-scanOE成像。
★12、导光部一键式拔插：一键式拔插设计，激光信号传输无线供电，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；
二、高清电子肠镜：1根
1、观察方向：0 ° ( 直视 )
2、视野角度：≥170 °
3、观察景深：2 ～ 100mm
4、头端部外径：≤12mm
5、插入最大部外径：≤12mm
6、有效长度：≥1320mm
★7 、全长：≥1620mm
8、弯曲角度： 上：≥180 °、下：≥180 °、左：≥160 °、右：≥160 °
9、钳道直径：≥3.8mm
11、前射水功能：具有前送水功能，以方便治疗时冲洗创面
★12、联动成像功能： 具有：TCI或MSI或TXI或LCI或i-scanOE成像。
13、导光部一键式拔插：一键式拔插设计，激光信号传输无线供电，全密封设计，无需防水帽，可直接浸泡消毒；
配置要求明细
1、电子图像处理器：1台
2、医用内窥镜用冷光源：1台
3、高清电子放大胃镜：1根
4、高清电子治疗胃镜：1根
5、高清电子胃镜：1根
6、高清电子放大肠镜：1根
7、高清电子肠镜：1根
8、高清内镜专用监视器：1台

## 儿科（南区）
霍邱县人民医院新院区第十二批批医疗设备技术参数征询表 附件：
参数需求 | 是否满足 参数 | 修改建议（如无建议不填写） | 品牌厂家与此参 数对应的规格型 号及价格 | 联系方式
双能X射线骨龄骨密度仪技术参数
★1：双能X射线骨龄骨密度仪适用范围：供医疗卫生部门对3-85岁人群前臂部位的骨密度、2-18岁儿童手腕部位的骨龄进行测量。具有AI骨龄诊断功能。（提供注册证）
2：设备整体自带铅防护，符合医疗机构辐射防护要求，辐射防护：设备应具备X射线屏蔽外壳，设备在正常曝光时，在距离设备表面10 cm处，辐射剂量当量 ≤ 1 μSv/h。（提供相关证明）
3：电源条件：AC，单相；220 V±22 V；50 Hz±1 Hz；电源容量1 kVA
4：双能曝光方式。管电压范围：低能：40 kV～45 kV；高能：68 kV～70 kV；管电流范围 ：低能：1mA～5.6mA；高能：1mA～11mA
4.1：调节范围：低能：0.2 s～1 s；高能：0.1 s～1 s；调节方式：分档可调，按照R′20数系分布。
4.2：加载时间的偏差值应 ≤ ±（10%+1 ms）。
5.1：X射线管电压：自行备注大小。
5.2：调节方式：连续可调，步长为1 kV；
6：防过载：骨龄骨密度仪应有防过载措施，保证加载因素的选择不会超过X射线管的额定容量。
7.具有铅玻璃观察窗：高透光性铅玻璃材质，在有效过滤X射线情况下，可清晰观察儿童手腕摆位是否正确。
8. X线平板探测器
★8.1 空间分辨率：在厚度为25 mm的铝（纯度大于99.5%）衰减体模情况下空间分辨率 ≥5.0 lp/mm。
8.2 低对比度分辨率：在规定的加载因素组合下，低对比度分辨率 ≤2.3%
8.3 动态范围：在标称视野模式下可辨别的动态阶楔数≥13。
8.4 影像均匀性：影像规定采样点的灰度值标准差R与规定采样点的灰度值均值Vm之比≤2.5%。
8.5 有效成像区域 ≥230 mm*290 mm，实际有效视野尺寸≥最大视野尺寸的95%。
★8.6 数字X射线平板探测器采用的是卡片式非晶硅碘化铯超高清平板探测器，像素尺寸：≤110μm。
8.7 DAP剂量面积积指示：具有剂量面积乘积显示功能，且显示的剂量面积乘积与测量值的误差 ≤±35%。应用国际商通用的转换因子计算，儿科放射学摄影时有效剂量的范围为 0.002～0.125mSv。
8.8 入射空气比释动能在全部扫描模式中，选取最低、中间、最高入射空气比释动能值对应的扫描模式，分别测量最低、中间、最高模式下对应的入射空气比释动能值，与标称值的偏差 ≤+10%。提供相关证明。
8.9 正常工作条件下患者支撑装置的承重 ≥10kg。
8.10 用于支撑患者的台板其X射线衰减当量 ≤ 0.5mmAl。
8.11 影像存储和传输功能：影像应可以无损传输至PACS影像系统。
8.12 成像时间≤7s。
9. 骨密度功能
9.1 骨密度准确度：产品应对规定模体的骨密度准确度偏差：≤ ±5%。
9.2 骨密度重复性：对规定模体的测量值重复性，其变异系数：≤ 3%。
9.3 在规定骨密度值的测量范围内，其规定模体的骨密度结果线性相关系数R ≥0.99。
10. 辐射防护：设备应具备X射线屏蔽外壳，设备在正常曝光时，在距离设备表面10 cm处，辐射剂量当量 ≤ 1 μSv/h。
11. 曝光控制装置：配备有线曝光开关。
12. 配备分体式移动台车，方便出诊使用。
13. 网络安全：通过 USB 接口按照 USB 3.0 协议进行数据的存储和导出。通过 RJ45 接口按照 DICOM 3.0 协议进行数据通讯。
14、软件功能
★14.1内置骨龄专业的拍片系统，设备开机之后，输入登录密码，可直接进入专业骨龄拍摄界面，实现骨龄拍片-图像处理-骨龄评估-报告一体化。
14.2辅助摆位功能：可以通过有线连接实时调用设备内部摄像头，具备智能摆位实时监控及手部定位系统，观察被检查者的手部和腕部摆位。
14.3软件具备权限管理、患者登记、图像采集、图像处理、胶片打印、备份、导出图像等基础功能。
14.4影像阅片功能：产品应能完整显示被检查者的手腕骨轮廓，影像阅片应至少具备：影像移动、影像缩放、窗宽窗位调节、反色功能、影像旋转、放大镜功能。
14.5骨龄分析功能
14.5.1 支持使用中华05标准法/TW3法对骨龄进行分析。
14.5.2中华05标准法支持RUS-CHN（R系列）和TW3-C Carpal（C系列）评价方法，并出具显示RUS-CHN（R系列）和TW3-C Carpal（C系列）骨龄分析结果及影像所见。
14.5.3 TW3法支持RUS（R系列）和C系列评价方法，并出具显示RUS（R系列）骨龄和C系列骨龄分析结果及影像所见。
14.5.4 骨密度报告功能：应提供测试结果所有页面的副本。测试结果既可展示在显示器上亦可以硬质副本形式打印出来。测量值与计算值应包括，骨密度（BMD）、Area、T-值、Z-值。
14.5.5 骨龄报告功能：应支持依据骨龄评测标准，自动生成报告，报告至少包括骨骺等级和骨龄等信息。
14.5.6 配备与设备配套的移动台车一台。
★15.儿童神经发育评估系统一套
★15.5 提供三类儿童手部X射线骨龄辅助评估软件，提供注册证文件。
★15.7 设备具有《放射性同位素与射线装置豁免备案表》，提供备案表证明文件。
★15.8 设备使用期限 ≥10年，提供设备铭牌图片证明。